Specialiųjų pirkimo sąlygų
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PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

	
	
	

	
	(tiekėjo pavadinimas)
	



Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „MEDICINOS ĮRANGA“

	
	
	

	
	(data)
	



I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris)
	



II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus
	Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, vertė Eur be PVM

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	



III SKYRIUS
PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS
BENDRA INFORMACIJA

1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, Tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu Tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
3. Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
[bookmark: _Ref52867241][bookmark: _Ref52867226]
ANTRAS SKIRSNIS
PIRMA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Gleivių atsiurbėjas
	vnt.
	1
	1 210,00
	
	21,00

	PVM, Eur
Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	

	
	
	



4. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TREČIAS SKIRSNIS
ANTRA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Krūtinės ląstos kompresija
	vnt.
	1
	15 100,00
	
	21,00

	PVM, Eur
Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	

	
	
	



5. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

KETVIRTAS SKIRSNIS
TREČIA PIRKIMO DALIS

5 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Neštuvai
	vnt.
	1
	2 010,00
	
	21,00

	PVM, Eur
Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	

	
	
	



6. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

PENKTAS SKIRSNIS
KETVIRTA PIRKIMO DALIS

6 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Pacientų transportavimo kėdė
	Vnt.
	1
	8 200,00
	
	21,00

	PVM, Eur
Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	

	
	
	



7. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

ŠEŠTAS SKIRSNIS
PENKTA PIRKIMO DALIS

7 lentelė. Pasiūlymo kaina
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Galima maksimali kaina, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Defibriliatorius su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimu
	Vnt.
	1
	26 600,00
	
	21,00

	PVM, Eur
Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM
	
	

	
	
	



8. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

IV SKYRIUS
PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS
PIRMA PIRKIMO DALIS

9. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

8 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:1] [1:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Gleivių atsiurbėjas
	
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:2] [2:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	
	-

	1.
	Prietaiso tipas
	Nešiojamas su rankena.
	
	

	2.
	Atsiurbimo galia
	Ne mažiau kaip 30 l/min.
	
	

	3.
	Vakuumo slėgis
	Ne mažiau kaip 80 kPa.
	
	

	4.
	Atsiurbimo indo talpa
	Ne mažiau kaip 1000 ml.
	
	

	5.
	Atsiurbimo indas sterilizuojamas
	Ne mažiau kaip 121°C.
	
	

	6.
	Atsiurbimo indas su apsauginiu vožtuvu nuo perpylimo
	Būtinas.
	
	

	7.
	Atsiurbiamo slėgio reguliavimo vožtuvas 
	Mechaninis arba elektroninis. 
	
	

	8.
	Manometras
	Būtinas.
	
	

	9.
	Skysčio viršijimo apsauginis vožtuvas 
	Būtinas.
	
	

	10.
	Hidrofobinio bakternio filto dalelių ir bakterijų sulaikymo efektyvumas 
	Ne mažiau kaip 99 %.
	
	

	11.
	Laikiklis atsiurbimo žarnai suvynioti 
	Būtinas.
	
	

	12.
	Siurbimo kateteris
	Būtinas.
	
	

	13.
	Atsparumo klasė
	Ne mažiau kaip IPX1.
	
	

	14.
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau kaip 60 dB.
	
	

	15.
	Nepertraukiamas autonominio akumuliatoriaus darbo laikas
	Ne mažiau kaip 60 min.
	
	

	16.
	Maitinimas
	230 V, 50 Hz.
	
	

	17.
	Maitinimas
	12V (nuo automobilinio krovos šaltinio).
	
	

	18.
	Matmenys:
	
	-
	-

	18.1.
	Aukštis
	Ne daugiau kaip  280 mm;
	
	

	18.2.
	Plotis
	Ne daugiau kaip 400 mm;
	
	

	18.3.
	Gylis
	Ne daugiau kaip 160 mm.
	
	

	19.
	Svoris
	Ne daugiau kaip 4,4 kg.
	
	

	20.
	Transportavimo krepšys
	Būtinas.
	
	

	21.
	Laikiklis, skirtas tvirtinimui prie sienos su integruotu 12 V įkrovikliu ir greito atlaisvinimo jungtimi
	Būtinas.
	
	



ANTRAS SKIRSNIS
ANTRA PIRKIMO DALIS

10. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

9 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:3] [3:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Krūtinės ląstos kompresija
	
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:4] [4:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	
	-

	1.
	Veikimo principas
	Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas).
	
	

	2.
	Dekompresijų atlikimo principas
	Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos.
	
	

	3.
	Kompresijų gylis diapazone
	Ne mažiau kaip  50 ir nedaugiau kaip 60 mm.
	
	

	4.
	Kompresijos/dekompresijos ciklas
	Ne mažiau kaip 45 % ir ne daugiau kaip 55%.
	
	

	5.
	Kompresijų greičio pasirinkimai:
	
	-
	-

	5.1.
	Pirmas kompresijų greičio pasirinkimas:
	Ne mažiau kaip 96 ir ne daugiau kaip 104 kartai per minutę;
	
	

	5.2.
	Antras kompresijų greičio pasirinkimas:
	Ne mažiau kaip 106 ir ne daugiau kaip 114 kartai per minutę.
	
	

	6.
	Pagrindiniai reguliuojami parametrai:
	
	-
	-

	6.1.
	Kompresijos su ventiliavimo 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) režimas
	Būtinas;
	
	

	6.2.
	Pastovios kompresijos režimas
	Būtinas.
	
	

	6.3.
	Pauzės režimas
	Būtinas.
	
	

	7.
	Duomenų saugojimas atmintyje
	Būtinas.
	
	

	8.
	Transportavimo krepšys
	Būtinas.
	
	

	9.
	Akumuliatoriaus indikatorius rodo akumuliatoriaus pakrovimo lygį
	Būtinas.
	
	

	10.
	Automatinė savipatikros sistema (angl. k. self-test), kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui.
	Būtinas.
	
	

	11.
	Garsinė aliarmo sistema, informuojanti apie sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą.
	Būtinas.
	
	

	12.
	Duomenų perdavimas į kompiuterį
	WiFi, Bluetooth ar lygiaverčiu bevieliu būdu. 
	
	

	13.
	Atsparumo klasė:
	Ne mažiau kaip IP43.
	
	

	14.
	Plokščia nugarinė lenta, neturinti aštrių kampų, pakišama po gulinčio paciento nugara.
	Būtinas.
	
	

	15.
	Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento.
	Būtinas.
	
	

	16.
	Paciento fiksavimo diržai rankų pritvirtinimui prie aparato korpuso, saugiam transportavimui.
	Būtinas.
	
	

	17.
	Akumuliatorių kroviklis integruotas aparate arba išorinis įkroviklis. 
	Būtinas. 
	
	

	18.
	Akumuliatorius
	Pakraunamas ličio jonų polimerų arba lygiavertis. 
	
	

	19.
	Galimybė pakeisti akumuliatorių, nenaudojant įrankių
	Būtinas.
	
	

	20.
	Akumuliatoriaus minimalus veikimo laikas
	Ne mažiau kaip 40 min.
	
	

	21.
	Akumuliatoriai
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	
	

	22.
	Prietaiso svoris su akumuliatoriumi
	Ne daugiau kaip 9 kg.
	
	

	23.
	Maitinimas
	230 V ir 12 V.
	
	



TREČIAS SKIRSNIS
TREČIA PIRKIMO DALIS

11. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

10 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:5] [5:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Neštuvai
	
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:6] [6:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	
	-

	1.
	Neštuvų tipas 
	Kaušinis (angl. k. Scoop).
	
	

	2.
	Neštuvai užapvalintais kampais, įgaubtos formos
	Būtinas.
	
	

	3.
	Neštuvų lenta pagaminta iš

	Polimero arba lygiavertės medžiagos.
	
	

	4.
	Neštuvų ilgis
	Reguliuojamas.
	
	

	5.
	Neštuvų lenta valoma ir dezinfekuojama
	Būtinas.
	
	

	6.
	Maksimalus išlankstytų neštuvų ilgis
	Ne mažiau kaip 2000 mm ir nedaugiau kaip 3000 mm. 
	
	

	7.
	Minimalus išlankstytų neštuvų ilgis
	Ne mažiau kaip 1600 ir ne daugiau kaip 1660 mm.
	
	

	8.
	Neštuvų plotis
	Ne mažiau kai 430 mm ir ne daugiau kaip 450 mm. 
	
	

	9.
	Sulankstytų neštuvų ilgis
	Ne mažiau kaip 1150 mm ir ne daugiau kaip 1450 mm.
	
	

	10.
	Sulankstytų neštuvų plotis
	Ne mažiau kaip 430 mm ir ne daugiau kaip 450 mm.
	
	

	11.
	Sulankstytų neštuvų aukštis
	Ne mažiau kaip 70 mm ir ne daugiau kaip 123 mm.
	
	

	12.
	Neštuvų svoris
	Ne daugiau kaip 8 kg.
	
	

	13.
	Neštuvų keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 155 kg.
	
	

	14. 
	Neštuvai komplektuojami su universaliais paciento fiksavimo diržais, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje prie neštuvų lentos su greitos fiksacijos sagtimis
	Ne mažiau kaip 3 poros. 
	
	

	15.
	Neštuvai komplektuojami su galvos imobilizavimo įtvaru, tvirtinamu prie neštuvų lentos, reguliuojamas pagal paciento galvos dydį, valomas ir dezinfekuojamas.
	Būtinas.
	
	



KETVIRTAS SKIRSNIS
KETVIRTA PIRKIMO DALIS

12. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

11 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:7] [7:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Pacientų transportavimo kėdė
	
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:8] [8:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	
	-

	1.
	Pacientų transportavimo kėdė su
	Ne mažiau kaip 2 ratais besisukančiais aplink savo ašį priekyje ir ne mažiau kaip 2 ratais su stabdžiais gale.  
	
	

	2.
	Pacientų transportavimo kėdės priekyje teleskopinė nešimo ir (ar) prilaikymo rankena ir (ar) rankenos
	Būtinas.
	
	

	3.
	Pacientų transportavimo kėdės konstrukcija apsaugota nuo korozijos
	Būtinas.
	
	

	4.
	Pacientų transportavimo kėdės nuimami vikšrai
	Elektriniai arba lygiaverčiai.
	
	

	5.
	Leistina pacientų transportavimo kėdės apkrova
	Ne mažiau kaip 225 kg.
	
	

	6.
	Reguliuojamo aukščio galvos atrama
	Būtinas.
	
	

	7.
	Paciento tvirtinimo diržas
	Būtinas.
	
	

	8.
	Vikšrai sumontuojami ant pacientų transportavimo kėdės be papildomų įrankių.
	Būtinas.
	
	

	9.
	Vikšrai komplektuojami su akumuliatoriumi ir pakrovėju.
	Būtinas.
	
	

	10.
	Transportavimo kėdės su vikšrais svoris
	Ne daugiau kaip 25 kg.
	
	

	11.
	Transportavimo kėdės be vikšrų svoris
	Ne daugiau kaip 16 kg
	
	



PENKTAS SKIRSNIS
PENKTA PIRKIMO DALIS

13. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

12 lentelė. Siūlomo objekto parametrai
	Nr.
	Reikalaujamas parametras
	Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis)
	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:9] [9:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Defibriliatorius su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimu
	
	-
	-

	
	Gamintojas
	
	
	-

	
	Modelis, modifikacija[footnoteRef:10] [10:  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.] 

	
	
	-

	1.
	Defibriliatoriaus iškrovos impulso tipas
	Bifazinis.
	
	

	2.
	Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas
	ne siauriau kaip nuo 2 iki 360 J.
	
	

	3.
	Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis visame diapazone
	Ne daugiau kaip 60 J.
	
	

	4.
	Įsikrovimo trukmė iki 360 J 
	Ne daugiau kaip10 s.
	
	

	5.
	Defibriliatoriaus darbo rėžimai:
	
	
	

	5.1.
	Automatinis
	Būtinas.
	
	

	5.2.
	Rankinis
	Būtinas.
	
	

	5.3.
	Sinchronizuotas
	Būtinas.
	
	

	6.
	Elektrokardiogramos monitoruojamų derivacijų skaičius
	Ne mažiau kaip 5. 
	
	

	7.
	Elektrokardiogramos amplitudės reguliavimo diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 5 iki 30 mm/mV .
	
	

	8.
	Širdies susitraukimų dažnio matavimų diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 50 iki 200k/min.
	
	

	9.
	Stimuliavimo srovės diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 5 iki 150 mA.
	
	

	10.
	Stimuliacijos dažnių diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 40 iki 150 imp./min.
	
	

	11.
	Periferinis kapiliarų prisotinimas deguonimi (SpO2 ) matavimo diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 70 iki 95 %.
	
	

	12.
	Angies dioksido (CO2)  matavimo diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 5 iki 90 mmHg. 
	
	

	13.
	Neinvazinio kraujospūdžio slėgio matavimo diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 30 iki 220 mmHg.
	
	

	14.
	Temperatūros matavimo diapazonas
	Ne siauriau kaip nuo 30 iki 40 °C.
	
	

	15.
	Komunikacinis modemas 4G/5G
	Būtinas.
	
	

	16.
	 Atsparumo klasė
	Ne mažiau kaip IP 44.
	
	

	17.
	Spalvoto ekrano įstrižainė
	Ne mažiau kaip 20 cm.
	
	

	18.
	Svoris su akumuliatoriais 
	Ne daugiau kaip 9 kg.
	
	

	19.
	Monitoravimo laikas iš vidinio akumuliatoriaus
	Ne mažiau kaip 6 val.
	
	

	20.
	Komplektacija:
	
	
	

	20.1.
	Krepšys nešiojimui su diržu
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	
	

	20.2.
	Maitinimo šaltinis 
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	
	

	20.3.
	Automobilinis laikiklis
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	
	

	20.4.
	Neinvazinio kraujospūdžio  manžečių komplektas 3 dydžių
	Ne mažiau kaip 1 vnt.
	
	

	20.5.
	Periferinio kapiliarų prisotinimo deguonimi (SpO2) daviklis 
	Ne mažiau kaip 3 vnt.
	
	

	20.6.
	Akumuliatorius
	Ne mažiau kaip 2 vnt.
	
	

	20.7.
	Tęstinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą
	Būtinas
	
	



V SKYRIUS
PASIŪLYMO PARAMETRAI

14. Pasiūlymo kokybiniai parametrai[footnoteRef:11]: [11:  Jeigu tiekėjas prie kriterijaus nepasirinko (nepažymėjo) nei vieno varianto, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą už kurį suteikiamas mažiausias balų skaičius. Jeigu tiekėjas prie kriterijaus pasirinko (pažymėjo) kelis variantus, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą (iš tiekėjo pasirinktų (pažymėtų)) už kurį suteikiamas mažesnis balų skaičius.] 


PIRMAS SKIRSNIS
PIRMA PIRKIMO DALIS

13 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Gleivių atsiurbėjas)
	Nr.
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo kriterijaus sąlyga[footnoteRef:12] [12:  Pasirinkti tik vieną variantą. ] 

	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:13] [13:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	2 kriterijus
	Vakuumo slėgis
	|_| ne mažiau kaip 84 kPa;
|_| Daugiau kaip 80 kPa ir mažiau kaip 84 kPa;
|_| 80 kPa. 
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	3 kriterijus
	Triukšmo lygis
	|_| Ne daugiau kaip 50 dB;
|_| Daugiau kaip 50 dB ir mažiau kaip 60 dB;
|_| 60 dB.
(pažymėti vieną variantą)
	
	



ANTRAS SKIRSNIS
ANTRA PIRKIMO DALIS

14 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Krūtinės ląstos kompresija)
	Nr.
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo kriterijaus sąlyga[footnoteRef:14] [14:  Pasirinkti tik vieną variantą. ] 

	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:15] [15:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	2 kriterijus
	Kompresijų greičio pasirinkimai:
	|_| 
Yra trečias kompresijų greičio pasirinkimas: Ne mažiau kaip 116 ir ne daugiau kaip 124 kartai per minutę.
|_| Nėra trečio kompresijų greičio pasirinkimo. 

(pažymėti vieną variantą)
	
	

	3 kriterijus
	Prietaiso svoris su akumuliatoriumi
	|_| Ne daugiau kaip 8 kg;
|_| Daugiau kaip 8 kg ir mažiau kaip 9 kg;
|_| 9 kg.
(pažymėti vieną variantą) 
	
	

	4 kriterijus
	Automatinis duomenų persiuntimas į  Lifenet, Stryker Medical.
	|_| Tiekėjas siūlo sprendimą, kuris užtikrina automatinį duomenų persiuntimą į Lifenet, Stryker Medical.
|_| Tiekėjas nesiūlo sprendimo, kuris užtikrina automatinį duomenų persiuntimą į Lifenet, Stryker Medical.
(pažymėti vieną variantą)
	
	



TREČIAS SKIRSNIS
TREČIA PIRKIMO DALIS

15 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Neštuvai)
	Nr.
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo kriterijaus sąlyga[footnoteRef:16] [16:  Pasirinkti tik vieną variantą. ] 

	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:17] [17:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	2 kriterijus
	Neštuvai yra tinkami naudoti magnetinio rezonanso tomografijos ir rentgeno tyrimo metu 
	|_| Tiekėjas siūlo sprendimą, kad neštuvai yra tinkami naudoti magnetinio rezonanso tomografijos ir rentgeno tyrimo metu.
|_| Tiekėjas nesiūlo sprendimo, kad neštuvai yra tinkami naudoti magnetinio rezonanso tomografijos ir rentgeno tyrimo metu.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	3 kriterijus
	Neštuvų keliamoji galia
	|_| Ne mažiau kaip 225 kg;
|_| Daugiau kaip 155 kg ir mažiau kaip 225 kg;
|_| 155 kg.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	4 kriterijus
	Neštuvai komplektuojami su universaliais paciento fiksavimo diržais, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje prie neštuvų lentos su greitos fiksacijos sagtimis
	|_| Ne mažiau kaip 4 poros;
|_| 3 poros.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	5 kriterijus
	Universalūs paciento fiksavimo diržai
	|_|Tiekėjas siūlo sprendimą, kad universalūs paciento fiksavimo diržai bus tvirtinami prie kaušinių neštuvų lentos su karabinais. 
|_|Tiekėjas nesiūlo sprendimą, kad universalūs paciento fiksavimo diržai bus tvirtinami prie kaušinių neštuvų lentos su karabinais.
(pažymėti vieną variantą)
	
	



KETVIRTAS SKIRSNIS
KETVIRTA PIRKIMO DALIS

16 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Pacientų transportavimo kėdė)
	Nr.
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo kriterijaus sąlyga[footnoteRef:18] [18:  Pasirinkti tik vieną variantą. ] 

	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:19] [19:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	2 kriterijus
	Leistina pacientų transportavimo kėdės apkrova 
	|_| Ne mažiau kaip 250 kg;
|_| Daugiau kaip 225 kg ir mažiau kaip 250 kg;
|_|  225 kg
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	3 kriterijus
	Transportavimo kėdės su elektriniais vikšrais svoris
	|_| Ne daugiau kaip 15 kg;
|_| Daugiau kaip 15 kg ir mažiau kaip 25 kg;
|_| 25 kg
(pažymėti vieną variantą)
	
	



PENKTAS SKIRSNIS
PENKTA PIRKIMO DALIS

17 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Defibriliatorius su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimu)
	Nr.
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo kriterijaus sąlyga[footnoteRef:20] [20:  Pasirinkti tik vieną variantą. ] 

	Tiekėjo siūloma reikšmė[footnoteRef:21] [21:  Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.] 

	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)

	1
	2
	3
	4
	5

	2 kriterijus
	Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis visame diapazone
	|_| Ne daugiau kaip 40 J;
|_| Daugiau kaip 40 J ir mažiau kaip 60 J;
|_| 60 J.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	3 kriterijus
	Elektrokardiogramos monitoruojamų derivacijų skaičius
	|_| Ne mažiau kaip 15;
|_| Daugiau kaip 5 ir mažiau kaip 15;
|_| 5.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	4 kriterijus
	Atsparumo klasė
	|_| Ne žemiau kaip IP55;
|_| IP44, IP45, IP54 ir IP55;
|_| IP44.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	5 kriterijus
	Spalvoto ekrano įstrižainė
	|_| Ne mažiau kaip 25 cm;
|_| Daugiau kaip 20 cm ir mažiau kaip 25 cm;
|_| 20 cm.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	6 kriterijus
	Svoris su akumuliatoriais
	|_| Ne daugiau kaip 7,5 kg;
|_| Daugiau kaip 7,5 kg ir mažiau kaip 9 kg;
|_| 9 kg.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	7 kriterijus
	Liečiamas ekranas
	|_| Tiekėjas siūlo sprendinį, liečiamą ekraną;
|_| Tiekėjas nesiūlo sprendinio, liečiamo ekrano.
(pažymėti vieną variantą)
	
	

	8 kriterijus
	Licencija, klinikinių ir serviso duomenų perdavimui į Lifenet, Stryker  Medical.
	|_| Tiekėjas siūlo licenciją, klinikinių ir serviso duomenų perdavimui į Lifenet, Stsryjer Medical; 
|_| Tiekėjas nesiūlo licenciją, klinikinių ir serviso duomenų perdavimui į Lifenet, Stryker Medical.
(pažymėti vieną variantą)
	
	




V SKYRIUS
PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

15. Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

18 lentelė. Pridedami dokumentai
	Nr.
	Dokumentas
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	



VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

	
	
	
	
	

	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)




