Specialiųjų pirkimo sąlygų

7 priedas

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „MEDICINOS ĮRANGA“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

2 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, vertė Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS

BENDRA INFORMACIJA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, Tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu Tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

ANTRAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Gleivių atsiurbėjas | vnt. | 1 | 1 210,00 |  | 21,00 |
| PVM, Eur Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

TREČIAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Krūtinės ląstos kompresija | vnt. | 1 | 15 100,00 |  | 21,00 |
| PVM, Eur Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

KETVIRTAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

5 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Neštuvai | vnt. | 1 | 2 010,00 |  | 21,00 |
| PVM, Eur Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

PENKTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

6 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pacientų transportavimo kėdė | Vnt. | 1 | 8 200,00 |  | 21,00 |
| PVM, Eur Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

ŠEŠTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

7 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Defibriliatorius su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimu | Vnt. | 1 | 26 600,00 |  | 21,00 |
| PVM, Eur Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

8 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gleivių atsiurbėjas |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Prietaiso tipas | Nešiojamas su rankena. |  |  |
| 2. | Atsiurbimo galia | Ne mažiau kaip 30 l/min. |  |  |
| 3. | Vakuumo slėgis | Ne mažiau kaip 80 kPa. |  |  |
| 4. | Atsiurbimo indo talpa | Ne mažiau kaip 1000 ml. |  |  |
| 5. | Atsiurbimo indas sterilizuojamas | Ne mažiau kaip 121°C. |  |  |
| 6. | Atsiurbimo indas su apsauginiu vožtuvu nuo perpylimo | Būtinas. |  |  |
| 7. | Atsiurbiamo slėgio reguliavimo vožtuvas | Mechaninis arba elektroninis. |  |  |
| 8. | Manometras | Būtinas. |  |  |
| 9. | Skysčio viršijimo apsauginis vožtuvas | Būtinas. |  |  |
| 10. | Hidrofobinio bakternio filto dalelių ir bakterijų sulaikymo efektyvumas | Ne mažiau kaip 99 %. |  |  |
| 11. | Laikiklis atsiurbimo žarnai suvynioti | Būtinas. |  |  |
| 12. | Siurbimo kateteris | Būtinas. |  |  |
| 13. | Atsparumo klasė | Ne mažiau kaip IPX1. |  |  |
| 14. | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 60 dB. |  |  |
| 15. | Nepertraukiamas autonominio akumuliatoriaus darbo laikas | Ne mažiau kaip 60 min. |  |  |
| 16. | Maitinimas | 230 V, 50 Hz. |  |  |
| 17. | Maitinimas | 12V (nuo automobilinio krovos šaltinio). |  |  |
| 18. | Matmenys: |  | - | - |
| 18.1. | Aukštis | Ne daugiau kaip 280 mm; |  |  |
| 18.2. | Plotis | Ne daugiau kaip 400 mm; |  |  |
| 18.3. | Gylis | Ne daugiau kaip 160 mm. |  |  |
| 19. | Svoris | Ne daugiau kaip 4,4 kg. |  |  |
| 20. | Transportavimo krepšys | Būtinas. |  |  |
| 21. | Laikiklis, skirtas tvirtinimui prie sienos su integruotu 12 V įkrovikliu ir greito atlaisvinimo jungtimi | Būtinas. |  |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

9 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Krūtinės ląstos kompresija |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas). |  |  |
| 2. | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos. |  |  |
| 3. | Kompresijų gylis diapazone | Ne mažiau kaip 50 ir nedaugiau kaip 60 mm. |  |  |
| 4. | Kompresijos/dekompresijos ciklas | Ne mažiau kaip 45 % ir ne daugiau kaip 55%. |  |  |
| 5. | Kompresijų greičio pasirinkimai: |  | - | - |
| 5.1. | Pirmas kompresijų greičio pasirinkimas: | Ne mažiau kaip 96 ir ne daugiau kaip 104 kartai per minutę; |  |  |
| 5.2. | Antras kompresijų greičio pasirinkimas: | Ne mažiau kaip 106 ir ne daugiau kaip 114 kartai per minutę. |  |  |
| 6. | Pagrindiniai reguliuojami parametrai: |  | - | - |
| 6.1. | Kompresijos su ventiliavimo 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) režimas | Būtinas; |  |  |
| 6.2. | Pastovios kompresijos režimas | Būtinas. |  |  |
| 6.3. | Pauzės režimas | Būtinas. |  |  |
| 7. | Duomenų saugojimas atmintyje | Būtinas. |  |  |
| 8. | Transportavimo krepšys | Būtinas. |  |  |
| 9. | Akumuliatoriaus indikatorius rodo akumuliatoriaus pakrovimo lygį | Būtinas. |  |  |
| 10. | Automatinė savipatikros sistema (angl. k. self-test), kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. | Būtinas. |  |  |
| 11. | Garsinė aliarmo sistema, informuojanti apie sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą. | Būtinas. |  |  |
| 12. | Duomenų perdavimas į kompiuterį | WiFi, Bluetooth ar lygiaverčiu bevieliu būdu. |  |  |
| 13. | Atsparumo klasė: | Ne mažiau kaip IP43. |  |  |
| 14. | Plokščia nugarinė lenta, neturinti aštrių kampų, pakišama po gulinčio paciento nugara. | Būtinas. |  |  |
| 15. | Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento. | Būtinas. |  |  |
| 16. | Paciento fiksavimo diržai rankų pritvirtinimui prie aparato korpuso, saugiam transportavimui. | Būtinas. |  |  |
| 17. | Akumuliatorių kroviklis integruotas aparate arba išorinis įkroviklis. | Būtinas. |  |  |
| 18. | Akumuliatorius | Pakraunamas ličio jonų polimerų arba lygiavertis. |  |  |
| 19. | Galimybė pakeisti akumuliatorių, nenaudojant įrankių | Būtinas. |  |  |
| 20. | Akumuliatoriaus minimalus veikimo laikas | Ne mažiau kaip 40 min. |  |  |
| 21. | Akumuliatoriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 22. | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi | Ne daugiau kaip 9 kg. |  |  |
| 23. | Maitinimas | 230 V ir 12 V. |  |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

10 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Neštuvai |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Neštuvų tipas | Kaušinis (angl. k. Scoop). |  |  |
| 2. | Neštuvai užapvalintais kampais, įgaubtos formos | Būtinas. |  |  |
| 3. | Neštuvų lenta pagaminta iš | Polimero arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 4. | Neštuvų ilgis | Reguliuojamas. |  |  |
| 5. | Neštuvų lenta valoma ir dezinfekuojama | Būtinas. |  |  |
| 6. | Maksimalus išlankstytų neštuvų ilgis | Ne mažiau kaip 2000 mm ir nedaugiau kaip 3000 mm. |  |  |
| 7. | Minimalus išlankstytų neštuvų ilgis | Ne mažiau kaip 1600 ir ne daugiau kaip 1660 mm. |  |  |
| 8. | Neštuvų plotis | Ne mažiau kai 430 mm ir ne daugiau kaip 450 mm. |  |  |
| 9. | Sulankstytų neštuvų ilgis | Ne mažiau kaip 1150 mm ir ne daugiau kaip 1450 mm. |  |  |
| 10. | Sulankstytų neštuvų plotis | Ne mažiau kaip 430 mm ir ne daugiau kaip 450 mm. |  |  |
| 11. | Sulankstytų neštuvų aukštis | Ne mažiau kaip 70 mm ir ne daugiau kaip 123 mm. |  |  |
| 12. | Neštuvų svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |  |  |
| 13. | Neštuvų keliamoji galia | Ne mažiau kaip 155 kg. |  |  |
| 14. | Neštuvai komplektuojami su universaliais paciento fiksavimo diržais, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje prie neštuvų lentos su greitos fiksacijos sagtimis | Ne mažiau kaip 3 poros. |  |  |
| 15. | Neštuvai komplektuojami su galvos imobilizavimo įtvaru, tvirtinamu prie neštuvų lentos, reguliuojamas pagal paciento galvos dydį, valomas ir dezinfekuojamas. | Būtinas. |  |  |

KETVIRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

11 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pacientų transportavimo kėdė |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Pacientų transportavimo kėdė su | Ne mažiau kaip 2 ratais besisukančiais aplink savo ašį priekyje ir ne mažiau kaip 2 ratais su stabdžiais gale. |  |  |
| 2. | Pacientų transportavimo kėdės priekyje teleskopinė nešimo ir (ar) prilaikymo rankena ir (ar) rankenos | Būtinas. |  |  |
| 3. | Pacientų transportavimo kėdės konstrukcija apsaugota nuo korozijos | Būtinas. |  |  |
| 4. | Pacientų transportavimo kėdės nuimami vikšrai | Elektriniai arba lygiaverčiai. |  |  |
| 5. | Leistina pacientų transportavimo kėdės apkrova | Ne mažiau kaip 225 kg. |  |  |
| 6. | Reguliuojamo aukščio galvos atrama | Būtinas. |  |  |
| 7. | Paciento tvirtinimo diržas | Būtinas. |  |  |
| 8. | Vikšrai sumontuojami ant pacientų transportavimo kėdės be papildomų įrankių. | Būtinas. |  |  |
| 9. | Vikšrai komplektuojami su akumuliatoriumi ir pakrovėju. | Būtinas. |  |  |
| 10. | Transportavimo kėdės su vikšrais svoris | Ne daugiau kaip 25 kg. |  |  |
| 11. | Transportavimo kėdės be vikšrų svoris | Ne daugiau kaip 16 kg |  |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

12 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Defibriliatorius su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimu |  | - | - |
|  | Gamintojas |  |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  |  | - |
| 1. | Defibriliatoriaus iškrovos impulso tipas | Bifazinis. |  |  |
| 2. | Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas | ne siauriau kaip nuo 2 iki 360 J. |  |  |
| 3. | Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis visame diapazone | Ne daugiau kaip 60 J. |  |  |
| 4. | Įsikrovimo trukmė iki 360 J | Ne daugiau kaip10 s. |  |  |
| 5. | Defibriliatoriaus darbo rėžimai: |  |  |  |
| 5.1. | Automatinis | Būtinas. |  |  |
| 5.2. | Rankinis | Būtinas. |  |  |
| 5.3. | Sinchronizuotas | Būtinas. |  |  |
| 6. | Elektrokardiogramos monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 5. |  |  |
| 7. | Elektrokardiogramos amplitudės reguliavimo diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 5 iki 30 mm/mV . |  |  |
| 8. | Širdies susitraukimų dažnio matavimų diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 50 iki 200k/min. |  |  |
| 9. | Stimuliavimo srovės diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 5 iki 150 mA. |  |  |
| 10. | Stimuliacijos dažnių diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 40 iki 150 imp./min. |  |  |
| 11. | Periferinis kapiliarų prisotinimas deguonimi (SpO2 ) matavimo diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 70 iki 95 %. |  |  |
| 12. | Angies dioksido (CO2) matavimo diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 5 iki 90 mmHg. |  |  |
| 13. | Neinvazinio kraujospūdžio slėgio matavimo diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 30 iki 220 mmHg. |  |  |
| 14. | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauriau kaip nuo 30 iki 40 °C. |  |  |
| 15. | Komunikacinis modemas 4G/5G | Būtinas. |  |  |
| 16. | Atsparumo klasė | Ne mažiau kaip IP 44. |  |  |
| 17. | Spalvoto ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 20 cm. |  |  |
| 18. | Svoris su akumuliatoriais | Ne daugiau kaip 9 kg. |  |  |
| 19. | Monitoravimo laikas iš vidinio akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 6 val. |  |  |
| 20. | Komplektacija: |  |  |  |
| 20.1. | Krepšys nešiojimui su diržu | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 20.2. | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 20.3. | Automobilinis laikiklis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 20.4. | Neinvazinio kraujospūdžio manžečių komplektas 3 dydžių | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
| 20.5. | Periferinio kapiliarų prisotinimo deguonimi (SpO2) daviklis | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
| 20.6. | Akumuliatorius | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 20.7. | Tęstinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą | Būtinas |  |  |

V SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Pasiūlymo kokybiniai parametrai:

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

13 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Gleivių atsiurbėjas)

| Nr. | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus sąlyga | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 kriterijus | Vakuumo slėgis | ne mažiau kaip 84 kPa; Daugiau kaip 80 kPa ir mažiau kaip 84 kPa; 80 kPa. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 3 kriterijus | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 50 dB; Daugiau kaip 50 dB ir mažiau kaip 60 dB; 60 dB. (pažymėti vieną variantą) |  |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

14 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Krūtinės ląstos kompresija)

| Nr. | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus sąlyga | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 kriterijus | Kompresijų greičio pasirinkimai: | Yra trečias kompresijų greičio pasirinkimas: Ne mažiau kaip 116 ir ne daugiau kaip 124 kartai per minutę. Nėra trečio kompresijų greičio pasirinkimo. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 3 kriterijus | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi | Ne daugiau kaip 8 kg; Daugiau kaip 8 kg ir mažiau kaip 9 kg; 9 kg. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 4 kriterijus | Automatinis duomenų persiuntimas į Lifenet, Stryker Medical. | Tiekėjas siūlo sprendimą, kuris užtikrina automatinį duomenų persiuntimą į Lifenet, Stryker Medical. Tiekėjas nesiūlo sprendimo, kuris užtikrina automatinį duomenų persiuntimą į Lifenet, Stryker Medical. (pažymėti vieną variantą) |  |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČIA PIRKIMO DALIS

15 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Neštuvai)

| Nr. | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus sąlyga | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 kriterijus | Neštuvai yra tinkami naudoti magnetinio rezonanso tomografijos ir rentgeno tyrimo metu | Tiekėjas siūlo sprendimą, kad neštuvai yra tinkami naudoti magnetinio rezonanso tomografijos ir rentgeno tyrimo metu. Tiekėjas nesiūlo sprendimo, kad neštuvai yra tinkami naudoti magnetinio rezonanso tomografijos ir rentgeno tyrimo metu. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 3 kriterijus | Neštuvų keliamoji galia | Ne mažiau kaip 225 kg; Daugiau kaip 155 kg ir mažiau kaip 225 kg; 155 kg. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 4 kriterijus | Neštuvai komplektuojami su universaliais paciento fiksavimo diržais, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje prie neštuvų lentos su greitos fiksacijos sagtimis | Ne mažiau kaip 4 poros; 3 poros. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 5 kriterijus | Universalūs paciento fiksavimo diržai | Tiekėjas siūlo sprendimą, kad universalūs paciento fiksavimo diržai bus tvirtinami prie kaušinių neštuvų lentos su karabinais. Tiekėjas nesiūlo sprendimą, kad universalūs paciento fiksavimo diržai bus tvirtinami prie kaušinių neštuvų lentos su karabinais. (pažymėti vieną variantą) |  |  |

KETVIRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

16 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Pacientų transportavimo kėdė)

| Nr. | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus sąlyga | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 kriterijus | Leistina pacientų transportavimo kėdės apkrova | Ne mažiau kaip 250 kg; Daugiau kaip 225 kg ir mažiau kaip 250 kg; 225 kg (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 3 kriterijus | Transportavimo kėdės su elektriniais vikšrais svoris | Ne daugiau kaip 15 kg; Daugiau kaip 15 kg ir mažiau kaip 25 kg; 25 kg (pažymėti vieną variantą) |  |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

17 lentelė. Siūlomo objekto kokybiniai parametrai (Defibriliatorius su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimu)

| Nr. | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus sąlyga | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 kriterijus | Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis visame diapazone | Ne daugiau kaip 40 J; Daugiau kaip 40 J ir mažiau kaip 60 J; 60 J. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 3 kriterijus | Elektrokardiogramos monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 15; Daugiau kaip 5 ir mažiau kaip 15; 5. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 4 kriterijus | Atsparumo klasė | Ne žemiau kaip IP55; IP44, IP45, IP54 ir IP55; IP44. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 5 kriterijus | Spalvoto ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 25 cm; Daugiau kaip 20 cm ir mažiau kaip 25 cm; 20 cm. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 6 kriterijus | Svoris su akumuliatoriais | Ne daugiau kaip 7,5 kg; Daugiau kaip 7,5 kg ir mažiau kaip 9 kg; 9 kg. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 7 kriterijus | Liečiamas ekranas | Tiekėjas siūlo sprendinį, liečiamą ekraną; Tiekėjas nesiūlo sprendinio, liečiamo ekrano. (pažymėti vieną variantą) |  |  |
| 8 kriterijus | Licencija, klinikinių ir serviso duomenų perdavimui į Lifenet, Stryker Medical. | Tiekėjas siūlo licenciją, klinikinių ir serviso duomenų perdavimui į Lifenet, Stsryjer Medical; Tiekėjas nesiūlo licenciją, klinikinių ir serviso duomenų perdavimui į Lifenet, Stryker Medical. (pažymėti vieną variantą) |  |  |

V SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

18 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Jeigu tiekėjas prie kriterijaus nepasirinko (nepažymėjo) nei vieno varianto, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą už kurį suteikiamas mažiausias balų skaičius. Jeigu tiekėjas prie kriterijaus pasirinko (pažymėjo) kelis variantus, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą (iš tiekėjo pasirinktų (pažymėtų)) už kurį suteikiamas mažesnis balų skaičius.

Pasirinkti tik vieną variantą.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Pasirinkti tik vieną variantą.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Pasirinkti tik vieną variantą.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Pasirinkti tik vieną variantą.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Pasirinkti tik vieną variantą.

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.