## Prekių sąrašas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirki-mo dalis | Pirkimo objekto pavadinimas | Minimalūs būtini reikalavimai pirkimo objektui | Mat. vnt | Pirkimo objekto kiekis | Prekių pristatymo terminas | Tiekėjo siūloma techninė specifikacija
1. Epidurinis rinkinys
1.1. | Epidurinis rinkinys | Sterilus. Vienkartinis. Komplekte: kateteris būtent 18G diametro, kateterio pravedėjas, filtras (0,2µm), LOR švirkštas 8-10ml, adata būtent: 1,3 mm išorinio diametro. | vnt | 220 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
2. Adatos vienkartinės port kateteriui
2.1. | Adata vienkartinė Port kateteriui | Adata pritaikyta intraveniniam Port Kateteriui, vienkartinė, sterili, ilgalaikei infuzijai, su lanksčia fiksavimo plokštele ir spaustuku, automatiškai sukuriamu teigiamu slėgiu, užraktu nuo atsitiktinio adatos dūrio. Adatos dydis 20G, ilgis 20 mm. | vnt | 1800 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
2.2. | Adata vienkartinė Port kateteriui | Adata pritaikyta intraveniniam Port Kateteriui, vienkartinė, sterili, ilgalaikei infuzijai su lanksčia fiksavimo plokštele ir spaustuku, automatiškai sukuriamu teigiamu slėgiu, užraktu nuo atsitiktinio adatos dūrio. Adatos dydis 20G, ilgis 25 mm. | vnt | 1000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
2.3. | Adata vienkartinė Port kateteriui praplauti | Sterili, vienkartinė. Skirta vienkartinei trumpalaikei injekcijai / aspiracijai / infuzijai. Atlaiko slėgį iki 325 psi (22,4 barų). Adatos smaigalys nusmailintas taip, kad apsaugotų Port kateterio silikoninę membraną nuo prakiurimo ir poodinių kraujosrūvų susidarymo. Adatos skersmuo 19G, 20G, 22G pagal poreikį, ilgis 15, 20, 25, 35 mm pagal poreikį. | vnt | 500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
3. Anestezijos adatos
3.1. | Adata regioninei anestezijai | Vienkartinė, sterili, ultragarsu kontroliuojama stimuliavimo adata, skirta periferinių nervų blokadoms, turi turėti injekcijoms skirtą vamzdelį, turi būti matoma echoskopu. Dydis: 20G (0,9x100mm). | vnt | 100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
3.2. | Adata regioninei anestezijai | Vienkartinė, sterili, turi turėti injekcijoms skirtą vamzdelį ir prailginimo liniją prijungimui prie nervų stimuliatoriaus aparato, turi būti matoma echoskopu. Dydis: 21G (0,8x100mm). | vnt | 200 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
4. Adatos vienkartinės
4.1. | Adata vienkartinė 18G | Adatos sterilios, vienkartiniams švirkštams, būtent 18G (1,2x 38-40mm), vaistų leidimui. | vnt | 50000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
4.2. | Adata vienkartinė 20G | Adatos sterilios, vienkartiniams švirkštams, dydis 20G (0,9x70mm). | vnt | 400 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
4.3. | Adata vienkartinė 21G | Adatos sterilios, vienkartiniams švirkštams, būtent 21G (0,8x 38-40mm), vaistų leidimui. | vnt | 10000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
4.4. | Adata vienkartinė 25G | Adatos sterilios, vienkartiniams švirkštams, būtent 25G (0,5x 25-26mm). | vnt | 2000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
5. Adata vienkartinė skysčių perpylimui
5.1. | Adata vienkartinė skysčių perpylimui | Adata-jungtis. Sterili, vienkartinė plastikinė adata su 2 smailėjančiais galais, skysčių perpylimui iš flakono į flakoną, Transofix jungties tipo ar ekvivalentiška. | vnt | 500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
6. Medicininės adatos
6.1. | Medicininės adatos 23G, 2300mm | Vienkartinė, sterili, adatos diametras 0,6 mm (23G) ilgis 5mm, darbinis ilgis ribose 2300mm - 2350mm, standi darbinė dalis atspari užlenkimams, rankena su fiksacija; įleidžiamosios dalies vamzdelis: polytetrafluoroethyleninis (PTFE), skersmuo ne mažesnis kaip ø 2,6 mm, kad nebūtų apsunkintas medikametų leidimas. | vnt | 500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
6.2. | Medicininės adatos 23G, 1600mm | Vienkartinė, sterili, adatos diametras 0,6 mm (23G) ilgis 6mm, darbinis ilgis ribose 1600mm - 1650mm, standi darbinė dalis atspari užlenkimams, rankena su fiksacija; įleidžiamosios dalies vamzdelis: polytetrafluoroethyleninis (PTFE), skersmuo ne mažesnis kaip ø 2,6 mm, kad nebūtų apsunkintas medikametų leidimas. | vnt | 100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
6.3. | Medicininės adatos | Vienkartinės. Sterili pakuotė. Darbinis ilgis ribose 2000-2400 mm. Adatos diametras 23G arba 25G pagal kliento poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 4 arba 6 mm. Adata atspari kateterio užsilenkimui. Adata privalo turėti gerai matomą adatos užraktą (spalvinė koduotė), kuris saugiai fiksuoja adatą kateterio viduje, kol bus randama tinkama injekcijai vieta. Kateterio apvalkalo diametras 1,8 mm - 2,3 mm, priklausomai nuo darbinio ilgio.Išorinis apvalkalas turi būti skiriamos spalvos, lankstus, skaidraus polimero ar lygiavertis. Kateteris apsaugotas mova kateterio viduje per visą ilgį, kuri apsaugo adatą nuo mechanino pažeidimo bei užsilenkimo. | vnt | 100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
7. Odos biopsinės adatos
7.1. | Odos biopsinė adata 2mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 2 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas su specialiu stiletu. | vnt | 120 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
7.2. | Odos biopsinė adata 3mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 3.5 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas su specialiu stiletu. | vnt | 140 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
7.3. | Odos biopsinė adata 5mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 5 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas. | vnt | 120 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
7.4. | Odos biopsinė adata 6mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 6 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas. | vnt | 120 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
7.5. | Odos biopsinė adata 8mm | Vienkartinės, sterilios odos biopsinės adatos, dydis Ø 8 mm. Vientiso nerūdyjančio plieno, skustuvo aštrumo ašmenys leidžia gauti geros kokybės biopsinę medžiagą, lengvas bioptato išstumimas . | vnt | 100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
8. Švirkštai punkcijai
8.1. | Švirkštas epidurinio tarpo punkcijai | Sterilus. L.O.R. tipo, paraboline gradacija ar lygiavertė, 10ml tūrio, Luer-Lock tipo jungtimi. | vnt | 50 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
8.2. | Švirkštas epidurinio tarpo punkcijai | Sterilus. L.O.R. tipo, paraboline gradacija ar lygiavertė, 10ml tūrio, Luer-Slip tipo jungtimi. | vnt | 50 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
9. Švirkštas insulininis
9.1. | Švirkštas insulininis s/a, 1 ml | Švirkštai 3-jų dalių, su nuimama 27G adata, sterilūs, vienkartinio naudojimo, netoksiški, nepirogeniški, be latekso. Švirkšto cilindras skaidrus, su gerai įskaitoma, tikslia gradacija (tikslus dozavimas (1ml=U100)). Stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis. Talpa 1 ml. | vnt | 8000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
10. Švirkštai vienkartiniai Luer
10.1. | Švirkštas vienkartinis 2ml su adata | Švirkštai su užmaunamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams, turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų, įpakuoti kartu su atitinkamo dydžio hipodermine užmaunama (Luer Slip) adata. Labai lengvai slenkantis sandarus stūmoklis. Talpa 2 ml. | vnt | 85000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
10.2. | Švirkštas vienkartinis 5ml su adata | Švirkštai su užmaunamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams, turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų, įpakuoti kartu su atitinkamo dydžio hipodermine užmaunama (Luer Slip) adata. Labai lengvai slenkantis sandarus stūmoklis. Talpa 5 ml. | vnt | 90000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
10.3. | Švirkštas vienkartinis 10ml su adata | Švirkštai su užmaunamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams, turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų, įpakuoti kartu su atitinkamo dydžio hipodermine užmaunama (Luer Slip) adata. Labai lengvai slenkantis sandarus stūmoklis. Talpa 10 ml. | vnt | 85000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
10.4. | Švirkštas vienkartinis 20ml su adata | Švirkštai su užmaunamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams, turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų, įpakuoti kartu su atitinkamo dydžio hipodermine užmaunama (Luer Slip) adata. Labai lengvai slenkantis sandarus stūmoklis. Talpa 20 ml. | vnt | 90000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
11. Švirkštai vienkartiniai Luer Lock
11.1. | Švirkštas vienkartinis 2ml (su sriegiu) | Švirkštai su prisukamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, su užsukama (Luer Lock) adata, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų. Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Švirkštai turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis. Talpa 2 ml. | vnt | 5000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
11.2. | Švirkštas vienkartinis 10ml (su sriegiu) | Švirkštai su prisukamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, su užsukama (Luer Lock) adata, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų. Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Švirkštai turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis. Talpa 10 ml | vnt | 1500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
11.3. | Švirkštas vienkartinis 20ml (su sriegiu) | Švirkštai su prisukamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, su užsukama (Luer Lock) adata, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų. Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Švirkštai turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis. Talpa 20 ml. | vnt | 2500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
11.4. | Švirkštas vienkartinis 50-60ml (su sriegiu) | Švirkštai su prisukamomis adatomis (skirti leisti į poodį, į veną ar į raumenis): 3-jų dalių, su užsukama (Luer Lock) adata, sterilūs, hermetiški, vienkartinio naudojimo, nepirogeniški, neturintys latekso komponentų. Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams. Švirkštai turi turėti apsaugas nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis. Talpa 50-60 ml. | vnt | 5000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
12. Švirkštas vienkartinis 50-60 ml praplovimui
12.1. | Švirkštas vienkartinis 50-60ml praplovimui (be adatos) | Vienkartinis, sterilus, 3-jų dalių, skaidraus plastiko su gerai įskaitoma tikslia gradacija, kateteriniu galu, skirtu praplovimui. Stūmoklis sandarus, lengvai slenkantis. Talpa 50-60 ml | vnt | 5000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
13. Švirkštas vienkartinis 50 ml perfuzoriui
13.1. | Švirkštas vienkartinis 50ml perfuzoriui | Vienkartinis švirkštas, sterilus, 50ml tūrio, kaniulė su sriegiu, reikalingi darbui su švirkštinėmis pompomis Perfusor Compact, Medima, esamomis klinikiniame skyriuje, lygiavertės Terumo, Monojekt syringes, B. Braun, Dispomed, Omnifix, BD Plastipak, nes svarbu dėl lašėjimo tikslumo. Būtent šiuos švirkšto tipus rekomenduoja švirkštinių pompų gamintojai, nes displėjuje užprogramuoti šie švirkšto tipai. | vnt | 4400 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
14. Vakuuminis mėgintuvėlis 3-3,5 ml talpos
14.1. | Vakuuminis mėgintuvėlis 3-3,5 ml talpos (pritraukiamo mėginio kiekis), 13x75 mm (žydru dangteliu) | Vakuuminiai mėgintuvėliai 3ml talpos, su 109 mol/l (3,2%) natrio citratu (1:9), dviguba sienele, minimalaus ir maksimalaus užpildymo žyma. Plastikiniai, vienkartiniai, sterilūs, su tiksliai dozuotu vakuumu; hermetiški, su saugiu personalui kraują atstumiančiu kamšteliu; galimas daugkartinis mėgintuvėlio atidarymas ir hermetiškas uždarymas tuo pačiu kamšteliu. Pažymėti CE ženklu. Mėgintuvėlio dangtelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO reikalavimus. | vnt | 7000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
15. Kateteris Port
15.1. | Kateteris Port | Implantuojama vaistų įvedimo į veną sistema (Port kateteris) vieno kanalo, skirta perkutaniniam implantavimui pagal Seldinger metodiką. Vienkartinė, sterili, be latekso, suderinama su MRT. Sistemą sudaro: nuo 3 g iki 8 g anatominės formos rezervuarai su silikono membrana; 600-800 mm ilgio, 6-6.5F skersmens rentgeno-kontrastinis poliuretano kateteris, padengtas atsparia trombų susidarymui medžiaga. Priedai: adata odai punktuoti, švirkšas, adata membranai punktuoti, pravedėjas, skylantis introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai. Galimybė rinktis dydžius: standartiniai, maži, vaikiško dydžio pagal poreikį. | vnt | 120 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
16. Kateteris intraveninis
16.1. | Kateteris intraveninis 16G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 16G. | vnt | 300 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
16.2. | Kateteris intraveninis 18G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 18G. | vnt | 2000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
16.3. | Kateteris intraveninis 20G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 20G. | vnt | 20000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
16.4. | Kateteris intraveninis 22G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 22G. | vnt | 40000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
16.5. | Kateteris intraveninis 24G | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su fiksuojamais sparneliais, su dviem įėjimais, su kamšteliu ir vožtuvėliu. Dydis 24G. | vnt | 2100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
17. Kateteris Foley latex
17.1. | Kateteris Foley Nr.12 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.12. | vnt | 210 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
17.2. | Kateteris Foley Nr.14 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.14. | vnt | 210 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
17.3. | Kateteris Foley Nr.16 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.16. | vnt | 2200 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
17.4. | Kateteris Foley Nr.18 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.18. | vnt | 1100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
17.5. | Kateteris Foley Nr.20 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.20. | vnt | 600 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
17.6. | Kateteris Foley Nr.22 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.22. | vnt | 200 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
17.7. | Kateteris Foley Nr.24 | Šlapimo pūslės kateteriai, dviejų kanalų, vienkartiniai, steriliame dvigubame įpokavime su pripučiamuoju 30-50ml balionu. Pagaminti iš latekso, dydis Nr.24. | vnt | 50 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
18. Kateteris Foley silikono
18.1. | Kateteris Foley Nr.22 | Vienkartiniai, steriliame dvigubame įpakavime, dviejų kanalų, su 30-50 ml skysčio pripildomu balionu. Pagaminti iš silikono, Nr. 22. | vnt | 40 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
18.2. | Kateteris Foley Nr.24 | Vienkartiniai, steriliame dvigubame įpakavime, dviejų kanalų, su 30-50 ml skysčio pripildomu balionu. Pagaminti iš silikono, Nr. 24. | vnt | 40 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
19. Kateteris ureter Nr.7
19.1. | Kateteris ureter Nr.7 | Steriliame įpakavime, turi pravedėją, lankstus su rentgeno kontrastine juosta, gale su akimi. Stiletas lygiavertis nailonui. Dydis Nr.7 | vnt | 50 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
20. Kateteris angiografinis
20.1. | Kateteris angiografinis | Atraumatinis rentgenokontrastinis kateteris. Viduje esantis dvigubas nerūdijančio plieno tinklelis užtikrina puikią sukimosi kontrolę. Minkšu galiuku. Kateterio distalinė dalis padengta hidrofiline danga. Kateterio dydis 4 Fr, 5 Fr pagal poreikį. Tinkamas 0,038" vielai. Kateterio ilgai nuo 30 cm iki 125 cm. Modifikacijos pagal poreikį – Headhunter, Vertebral, Berenstein, Simmons 1; Simmons 2; Multipurpose A1, Cobra1, Cobra2, KA2, Modifies Hook 2, Straight, RBI, Uterine Artery catheter. Pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui | vnt | 120 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
21. Styga nukreipiančioji
21.1. | Styga nukreipiančioji | Vienkartinė sterili nukreipiančioji styga, 0,035“ skersmens, ne trumpesnė 450 cm ilgio, hidrofilinė danga ne mažiau 70 mm, dengta fluoro danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio (±1cm) distalinis galas, spalvotas ženklinimas ne mažiau 8-9 cm atstumu, spiralinė žyma ne mažiau 8-9 cm atstumu ir kryžminė žyma 9-42 cm atstumu nuo distalinio galo; lenktu galu. | vnt | 2 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
21.2. | Styga nukreipiančioji | Vienkartinė sterili nukreipiančioji styga, 0,035“ skersmens, ne trumpesnė 450 cm ilgio, hidrofilinė danga ne mažiau 70 mm, dengta fluoro danga, pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio (±1cm) distalinis galas, spalvotas ženklinimas ne mažiau 8-9 cm atstumu, spiralinė žyma ne mažiau 8-9 cm atstumu ir kryžminė žyma 9-42 cm atstumu nuo distalinio galo; tiesiu galu. | vnt | 2 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
22. Irigacinės sistemos
22.1. | Irigacinės sistemos | Sterilios, vienkartinės, skirtos šlapimo pūslės praplovimui su skysčio srovės reguliatoriumi; "dviejų kelių"- su galimybe prijungti du skysčių flakonus vienu metu; su papildomu vamzdeliu, kurio jungtis-veržlė tvirtinama prie rezektoskopo. Supakuotos dvigubame įpakavime. | vnt | 900 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
23. Stentas ureter Fr.6
23. | Stentas ureter Fr.6 | Šlapimtakio stentavimui, padengtas hidrofiliniu sluoksniu, proksimalinis galas atviras, “Pigtail” tipo su fiksatoriumi. Dydis Fr.6, ilgis ne trumpesnis kaip 24cm. Stūmėjas 40cm, tefloninis pravedėjas ne trumpesnis kaip 150 cm. | vnt | 50 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
24. Zondas nazogastrinis
24.1. | Zondas nazogastrinis CH08 | Pagaminti iš PUR, 130 cm ilgio su tuščiaviduriu metaliniu stiletu ir svareliu. Ro-kontrastiniai, su ilgio atžymomis ir piltuvėlio tipo jungtimi bei adapteriu švirkštui prijungti. Enterinio maitinimo pompai. Dydis CH08 |  | 40 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
24.2. | Zondas nazogastrinis CH10 | Pagaminti iš PUR, 110 cm ilgio su tuščiaviduriu metaliniu stiletu ir svareliu. Ro-kontrastiniai, su ilgio atžymomis ir piltuvėlio tipo jungtimi bei adapteriu švirkštui prijungti. Enterinio maitinimo pompai. Dydis CH10 |  | 40 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25. Skalpelio ašmenys
25.1. | Skalpelio ašmenys Nr.10 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 2500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25.2. | Skalpelio ašmenys Nr.11 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 5000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25.3. | Skalpelio ašmenys Nr.15 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 4500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25.4. | Skalpelio ašmenys Nr.20 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 2500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25.5. | Skalpelio ašmenys Nr.21 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 2500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25.6. | Skalpelio ašmenys Nr.22 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 2500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25.7. | Skalpelio ašmenys Nr.23 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 2200 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
25.8. | Skalpelio ašmenys Nr.24 | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš nerūdijančio plieno, su atviros briaunos ašmenimis, supakuoti atskirai hermetiškoje aliuminio folijos pakuotėje. | vnt | 2500 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
26. Atsiurbimo kateteris gleivių
26.1. | Atsiurbimo kateteris gleivių CH12 | Vienkartinis, steriliame įpakavime, su vakuumo kontrole, graduotas, dydis CH12. | vnt | 1800 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
26.2. | Atsiurbimo kateteris gleivių CH14 | Vienkartinis, steriliame įpakavime, su vakuumo kontrole, graduotas, dydis CH14. | vnt | 1800 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
27. Atsiurbimo rinkinys
27.1. | Atsiurbimo rinkinys Ch30 8mm | Vienkartinis, steriliame dvigubame įpakavime su sujungimo vamzdeliu ir atsiurbimo antgaliu. Antgalis lenktas, 30cm ±1cm ilgio, gale keturios perforacijos skylutės, diametras 8mm (22CH). Sujungimo vamzdelis minkštas, ilgis 3m Ch30 su piltuvėlio formos konektoriumi. | vnt | 2600 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
27.2. | Atsiurbimo rinkinys Ch25 4mm | Vienkartinis, steriliame dvigubame įpakavime su sujungimo vamzdeliu ir atsiurbimo antgaliu. Antgalis lenktas, 25 cm ± 1cm ilgio, gale keturios perforacijos skylutės ir vakuumo kontrole, diametras 4 mm. Sujungimo vamzdelis minkštas, ilgis 3 m Ch25 su piltuvėlio formos konektoriumi. | vnt | 300 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
28. Šepetėlis ginekologinis
28.1. | Šepetėlis ginekologinis sterilus | Vienkartinis, sterilus, skirtas ginekologinėms procedūroms atlikti, onkocitologiniam tepinėliui paimti. Būtina galimybė vienu metu paimti ektocervikalines ir endocervikalines ląsteles. Šluotelė turi tikti ląstelių suspensijos citologiniams tyrimams. Šluotelės kotelio ilgis 170 mm ± 5 mm, šluotelės galvos centrinės dalies ilgis ne mažiau 20 mm, aplinkui centrinę dalį esančių lanksčių šerelių ilgis ne mažiau 15 mm. | vnt | 400 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
29. Infuzinė sistema su filtru
29.1. | Infuzinė sistema su filtru | Vienkartinė, sterili infuzijos sistema. Su oro išleidimo anga, skirta chemoterapinių vaistų suleidimui. su lašų kamera, lašų reguliatoriumi, 15 mkr dalelių filtras, kaniulė su sriegiu, adata, su integruotu skysčio filtru su 0,2 mikronų membrana. pagaminta iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, be PVC, latekso, DEHP. Ilgis 150-200 cm. | vnt | 4000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
30. Infuzinė sistema did. spaudimo
30.1. | Infuzinė sistema did. spaudimo | Vienkartinė, didelio spaudimo infuzijos sistema. Sterili, be latekso, be ftalatų, pagaminta iš PVC ar lygiavertė. ISO plastikinė adata, specialus (hidrofobinis) filtras nepraleidžiantis skysčių, specialus (hidrofilinis) filtras nepraleidžiantis oro. Ilgis 180 cm ±10 cm, tikslus rutulinis dozatorius (20 lašų - 1ml), papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, 15 mk dalelių filtras, sistema atlaiko spaudimą iki 2 bar, vamzdelio kietumas 77±1 pagal Shore. Filtras su elastinga lašų kamera, kad būtų lengvas ir greitas užpildymas. | vnt | 12000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
31. Transfuzinė sistema
31.1. | Transfuzinė sistema | Vienkartinė, sterili, kraujo perpylimo sistema su filtru, reguliatoriumi, su adata ne mažesne kaip 0,8x40 mm, su užsukamu sriegiu. | vnt | 7000 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
32. Infuzinė sistema (KT, MRT)
32.1. | Infuzinė sistema (KT, MRT) | Plastikinė, su filtru infuzinė sistema, su reguliatoriais, LUER adaptoriumi, kuris tinka esamiems skyriuje naudojimui: automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui Ulrich XD 2002 Ohio (gamintojas ULRICH medicinos technika, Ulrich GmbH&Co.KG Vokietija, 2005m)- kompiuterinės tomografijos tyrimui; kontrastinės medžiagos sudvejintos funkcijos injektoriui Mississippi XD 2002 (gamintojas ULRICH medicinos technika, Ulrich GmbH&Co.KG, Vokietija, 2011m)-magnetinio rezonanso tomografijos tyrimui. | vnt | 200 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
33. Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė)
33.1. | Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė) | Vienkartinė sistema, su vienkartiniu davikliu invazinio kraujo spaudimo matavimui ir uždara kraujo paėmimo sistema, tinkanti naudoti prie ligoninėje esančių "Datex Ohmed" gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių (Datex Ohmed, GA Healthcare, Suomija, pagaminta 2009 m.). Sistemos komplektacija: infuzinė sistema; praplovimo sistema 3 ml/h / 300 mmHg; daviklis; trijų krypčių kraneliai; 180 cm ±1cm ilgio aukšto slėgio prailginimo linija su rezervuaru ir kraujo paėmimo portu. | vnt | 100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
34. Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė)
34.1. | Lašelinė sistema infuzijoms (arterinė) | Vienkartinė sterili sistema, su vienkartiniu davikliu invazinio kraujo spaudimo matavimui ir uždara kraujo paėmimo sistema, tinkanti naudoti prie ligoninėje esančių gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių "Bene Vision Mindray". (Sistemos komplektacijoj turi būti praplovimo sistema 3ml/h/300mmHg; spaudimo matavimo lustas, rezervuaras, jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi; 213 cm ± 3 cm ilgio prailginimo linija). | vnt | 100 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
35. Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai
35.1. | Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį, tikslios kalibracijos, 40 µm, 75 µm, 100 µm, 250 µm, 400 µm, 500 µm pagal poreikį. Kiekviena kalibracija identifikuota, priklausomai nuo mikrosferų dydžio, elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Dozuojama 2 ml švirkštuose, sterilios. Naudojama kraujagyslių embolizacijai. | vnt | 10 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
35.2. | Mikrosferos kraujagyslių embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį, tikslios kalibracijos, 40 µm ir 100 µm pagal poreikį Kiekviena kalibracija identifikuota, priklausomai nuo mikrosferų dydžio, elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Galinčios pasikrauti vaistais (doxorubicinu ar irinotekanu) 10 ml (2 ml mikrosferų ir 8ml buferinio fiziologinio tirpalio). Dozuojama švirkštuose, sterilios. Naudojama kraujagyslių embolizacijai. | vnt | 5 | Nuo sutarties pasirašymo, per 5 darbo dienas pagal pateiktą užsakymą
Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
2. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Medicinos prietaisų saugos reglamentą.
3. Galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.

## 1 lapas (hidden)
Forma Nr.1 patvirtinta VU
Onkologijos instituto direktoriaus
2004-06-25 įsakymu Nr. R8 - 303
PLANAS - SPECIFIKACIJA
PIRKIMO OBJEKTŲ KODAS 2 4 4 2 2 3
Pirkimo objektai suplanuoti 12 mėnesių laikotarpiui, 2006 metams
Diagnostikos reagentai ir kiti vaistų pramonės gaminiai
(Pirkimo objektų kodo pavadinimas)
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Minimalūs būtini reikalavimai pirkimo objektui | Mat. vnt. | Apytikrė vieno matavimo vieneto kaina (Lt su PVM) | Pirkimo objekto kiekis visam VU OI | Apytikrė pirkimo objektų suma visam VU OI (Lt su PVM) | Numatomas pirkimo periodas (gali būti ketvirtis, pusmetis ir kitaip)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko diagnostiniai reagentai “PTT Automate 5” arba ekvivalentiški | Turi būti jautrus faktorių stokai; tinkamas heparino monitoringui, jautrus Lupus antikoaguliantams. Tinka “ST art 4”, “CM4”analizatoriams. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 buteliukų po 5 ml. | pakuotė | 1197 | 8 | 9576 | I - II pusmečiai
2 | Alanininės aminotransferazės diagnostiniai reagentai “Reflotron GPT” arba ekvivalentiškos. | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “ Reflotron “. Pakuotėje ne mažiau kaip 30 juostelių. | pakuotė | 88 | 2 | 176 | I - II pusmečiai
3 | Alanininės aminotransferazės diagnostiniai reagentai “HITACHI GPT” arba ekvivalentiški | Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml ir R2 ne mažiau kaip 8 but. po 12,5 ml | pakuotė | 283.5 | 7 | 1984.5 | I - II pusmečiai
4 | Alanininės aminotransferazės diagnostiniai reagentai “Vitros ALT” arba ekvivalentiški. | Plokštelės sausos chemijos analizatoriui “VITROS 250”VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 184.28 | 4 | 737.12 | I - II pusmečiai
5 | Albumino diagnostiniai reagentai. “Vitros ALB” arba ekvivalentiški . | Plokštelės sausos chemijos analizatoriuiVITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 250 plokštelių | pakuotė | 186.64 | 4 | 746.56 | I - II pusmečiai
6 | Albumino diagnostiniai reagentai “Albumin” arba ekvivalentiški. | Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml. | pakuotė | 179 | 2 | 358 | I - II pusmečiai
7 | Amilazės diagnostiniai reagentai “ Reflotron Amylase “ arba ekvivalentiški. | Tinka analizatoriui “ Reflotron “. Pakuotėje ne mažiau kaip 15 juostelių | pakuotė | 59 | 1 | 59 | I - II pusmečiai
8 | Asparagininės aminotransferazės diagnostiniai reagentai “Reflotron GOT” arba ekvivalentiškos. | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “ Reflotron “. Pakuotėje ne mažiau kaip 30 juostelių. | pakuotė | 88 | 2 | 176 | I - II pusmečiai
9 | Asparagininės aminotransferazės diagnostiniai reagentai | “HITACHI GOT” arba ekvivalentiški.Tinka analizatoriui “ HITACHI 717 “Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml ir R2 ne mažiau kaip 8 but. po 12,5 ml | pakuotė | 283.5 | 7 | 1984.5 | I - II pusmečiai
10 | Asparagininės aminotransferazės diagnostiniai reagentai “Vitros AST” arba ekvivalentiški | Tinka sausos chemijos analizatoriui VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 184.28 | 4 | 737.12 | I - II pusmečiai
11 | Bendro baltymo diagnostiniai reagentai | “HITACHI Total protein ” arba ekvivalentiški.Tinka analizatoriui “ HITACHI 717 “.Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml ir R2 ne mažiau kaip 8 but. po 12,5 ml | pakuotė | 132 | 2 | 264 | I - II pusmečiai
12 | Bendro baltymo diagnostiniai reagentai “Vitros TP”arba ekvivalentiški.. | Plokštelės sausos chemijos analizatoriui VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 250 plokštelių | pakuotė | 186.64 | 6 | 1119.84 | I - II pusmečiai
13 | Bendro bilirubino diagnostiniai reagentai | “HITACHI BIL-T” arba ekvivalentiški.Tinka analizatoriui “ HITACHI 717”. Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml ir R2 ne mažiau kaip 8 but. po 12,5 ml | pakuotė | 194.25 | 4 | 777 | I - II pusmečiai
14 | Bendro bilirubino diagnostiniai reagentai “Vitros TBIL” arba ekvivalentiški. | Plokštelės sausos chemijos analizatoriui VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 178.61 | 8 | 1428.88 | I - II pusmečiai
15 | Biologinė ampulė | Skirta sterilizavimo prisotintais garais darbo efektyvumui įvertinti. Polipropileno mėgintuvėliai su išdžiovintomis B. tearothermophilus sporomis ir skirta mikroorganizmų augimui terpe, tinkantis garo sterilizatorių kontrolei. Tinkantis 3M Attest inkubatoriui. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 m. | vnt. | 6.62 | 60 | 397.2 | I - II pusmečiai
16 | Blukinantis tirpalas “ Destainer “arba ekvivalentiškas. | Tinka densitometrui “ Scanion “. Pakuotė ne mažesnė kaip 5l talpos | pakuotė | 426.09 | 1 | 426.09 | I - II pusmečiai
17 | Buferis “Owren Koller”arba ekvivalentiškas. | Tinka “ST art 4”, “CM4”analizatoriams. Pakuotėje ne mažiau kaip 24 buteliukai po 15 ml. | pakuotė | 418.32 | 8 | 3346.56 | I - II pusmečiai
18 | Buferis “Pro Cell” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010”, pakuotėje 6 buteliukai po 380 ml | pakuotė | 204 | 12 | 2448 | I - II pusmečiai
19 | Buferis “Simacel W “arba ekvivalentiškas. | Tinka densitometrui “ Scanion “. Pakuotė ne mažesnė kaip 5l talpos | pakuotė | 240.45 | 1 | 240.45 | I - II pusmečiai
20 | Buferis “SPA” arba ekvivalentiškas. | Reagentų, skirtų protrombino komplekso faktorių aktyvumo nustatymui, skiedimui. Adaptuotas analizatoriui “ST art 4”. Pakuotė ne mažesnė kaip 250 ml talpos | pakuotė | 134 | 8 | 1072 | I - II pusmečiai
21 | C reaktyvaus baltymo diagnostiniai reagentai | “ HITACHI CRP “ arba ekvivalentiški Tinka analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml ir R2 ne mažiau kaip 8 but. po 10 ml | pakuotė | 2331 | 2 | 4662 | I - II pusmečiai
22 | Cheminis integratorius | Garo sterilizatoriams , kurį galima dėti į kontrolinį paketą. Greitai ir tiksliai nustatyti ar sterilizavimas vyko tinkamose sąlygose (apsprendžiantis prisotintų garų kokybę, pasiektą temperatūrą ir sterilizacijos laiką). Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 m. | vnt. | 1.04 | 5500 | 5720 | I - II pusmečiai
23 | Cholesterolio diagnostinai reagentai | “ HITACHI CHOL “ arba ekvivalentiški. Tinka analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje ne mažiau kaip 8 but. po 50ml | pakuotė | 420 | 2 | 840 | I - II pusmečiai
24 | D-dimerų diagnostiniai reagentai | Juostelės analizatoriui “Cardiac reader”. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 testų. | pakuotė | 387 | 24 | 9288 | I - II pusmečiai
25 | Dezinfekuojantis koncentratas | Mėgintuvėliuose po 2 ml dezinfekuojančio koncentrato. Tinka darbui su gliukozės analizatoriumi “Ebio compact”. | mėgintuvėlis | 8 | 12 | 96 | I - II pusmečiai
26 | Drėgmės stabilizatorius “Vitros drėgmės stabilizatorius 1” arba ekvivalentiškas. | Drėgmei palaikyti analizatoriuje sausos chemijos analizatoriujeVITROS 250 2vnt. | pakuotė | 201.78 | 6 | 1210.68 | I - II pusmečiai
27 | Drėgmės stabilizatorius “Vitros drėgmės stabilizatorius 2” arba ekvivalentiškas. | Drėgmei palaikyti sausos chemijos analizatoriuje VITROS 250 | pakuotė | 201.78 | 6 | 1210.68 | I - II pusmečiai
28 | Elektrolitų tirpalas “S 4945” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “ EML 100 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 140ml. | pakuotė | 294.26 | 8 | 2354.08 | I - II pusmečiai
29 | Eritrocitų reagentai | “ID-Dia Cell” I,II eritrocitų suspencija antikūnų nustatymui (rinkinyje yra 2 fl. po 10 ml). Tinka Dia Med mikrotipavimo sistemai | rink | 240 | 14 | 3360 | I - II pusmečiai
30 | Eritrocitų suspensija antikūnų nustatymui | . “ID-Dia Cell I, II” arba ekvivalentiška . Tinka tik Dia Med mikrotipavimo sistemai | rink. | 252 | 14 | 3528 | I - II pusmečiai
31 | Fibrinogeno diagnostiniai reagentai " Fibri - Prest Automate 5 " arba ekvivalentiški | Fibrinogeno koncentracijos nustatymui Klauso metodu. Turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml plazmos. Turi kalibracinę kreivę “ST art 4”, “CM4”analizatoriams. Stabilumas 14 d. 2-80C, 1 mėn. – -200C. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 buteliukų po5 ml. | pakuotė | 2217.6 | 3 | 6652.8 | I - II pusmečiai
32 | Fosforo diagnostiniai reagentai | “ VITROS PHOS “ arba ekvivalentiškas, neorganinis. Tinka biocheminiam analizatoriui “ VITROS 250”. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 kasečių. | pakuotė | 530.25 | 1 | 530.25 | I - II pusmečiai
33 | Gama gliutamiltransferazės diagnostiniai reagentai “ HITACHI GGT” arba ekvivalentiškas | Tinka darbui su biocheminiu analizatoriumi “ HITACHI 717 “. | pakuotė | 662.55 | 1 | 662.55 | I - II pusmečiai
34 | Gama gliutamiltransferazės diagnostiniai reagentai “ Reflotron GGT “arba ekvivalentiškos. | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “ Reflotron “. Pakuotėje ne mažiau kaip 30 juostelių. | pakuotė | 98.7 | 4 | 394.8 | I - II pusmečiai
35 | Geležies diagnostiniai reagentai | “ HITACHI Fe “ arba ekvivalentiški. Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml ir R2 ne mažiau 12,5 ml | pakuotė | 346.5 | 1 | 346.5 | I - II pusmečiai
36 | Gliukozės diagnostiniai reagentai “Accutrend glucose” arba ekvivalentiškos. | Diagnostinės juostelės aparatui “Acutrend alpha. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 juostelių. | pakuotė | 56.81 | 12 | 681.72 | I - II pusmečiai
37 | Gliukozės diagnostiniai reagentai | “HITACHI Glucose” arba ekvivalentiški. Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml | pakuotė | 189 | 5 | 945 | I - II pusmečiai
38 | Gliukozės diagnostiniai reagentai. | “Vitros GLU” arba ekvivalentiški. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 184.28 | 4 | 737.12 | I - II pusmečiai
39 | Hidrofobinis aliejus | Tinka darbui su analizatoriumi “ RA 1000 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 180 ml. | pakuotė | 680.4 | 4 | 2721.6 | I - II pusmečiai
40 | ID-kortelės | “LISS/Coombs” arba ekvivalentiškos Kumbso reakcijų atlikimui. Tinka Dia Med mikrotipavimo sistemai | stoveliai, 1 stov.-12 kortelių | 256.25 | 154 | 39462.5 | I - II pusmečiai
41 | ID-kortelės | “ABO/D” kortelės kraujo grupių nustatymui. Tinka Dia Med mikrotipavimo sistemai | stoveliai, 1 stov.-12 kortelių | 162.5 | 3 | 487.5 | I - II pusmečiai
42 | Imersinis aliejus | Kraujo tepinėlių mikroskopijai, netoksiškas. Refrakcijos indeksas nD20 1,515-1,517, klampumas 100-120 mPa.s. | litrai | 281.9 | 0.5 | 140.95 | I - II pusmečiai
43 | Indikatorius | Vidinis cheminis sterilizacijos garais indikatorius. Leidžiantis įvertinti ar gerai patenka į sterilizuojamo paketo vidų. Tai juostelės 1.6 cm pločio | vnt. | 0.21 | 20000 | 4200 | I - II pusmečiai
44 | Kalcio hidroksido preparatai | Kalcio hidroksido milteliai šaknies kanalams (buteliukas 56 gr). Taikoma stomatologijoje | butel | 18 | 1 | 18 | I - II pusmečiai
45 | Kalibravimo tirpalas “Calibrator” arba ekvivalentiškas. | Tinka hematologiniam analizatoriui “Cell Dyn 3500”. Pakuotėje ne mažiau kaip 2 buteliukai po 2.5 ml. | pakuotė | 305 | 1 | 305 | I - II pusmečiai
46 | Kalibravimo tirpalas “ C.F.A.S. HDL/LDL –cholesterol “ arba ekvivalentiškas | Tinka darbuo su biocheminiu analizatoriumi “ HITACHI 717 “. | pakuotė | 280 | 1 | 280 | I - II pusmečiai
47 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys AFP CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
48 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys CEA CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
49 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys free PSA CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 0.5 | 125 | I - II pusmečiai
50 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys FT4 CalSet” arba ekvivalentiškas | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
51 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys Prolactin CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 0.5 | 125 | I - II pusmečiai
52 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys PSA CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1.5 | 375 | I - II pusmečiai
53 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys TSH CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
54 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys β-HCG CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
55 | Kalibravimo tirpalas “Etaloquick” arba ekvivalentiškas. | Tinka koagulometrui “ST art 4”, “CM4”. 0.5 ml. | ml | 53 | 1 | 53 | I - II pusmečiai
56 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys CA 19-9 CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
57 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys CA 125 CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
58 | Kalibravimo tirpalas “Elecsys CA 15-3 CalSet” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 250 | 1 | 250 | I - II pusmečiai
59 | Kalibravimo tirpalas “ Set – point “ arba ekvivalentiškas | Tinka darbui su analizatoriumi “ RA 1000 “. Buteliuke ne mažiau kaip 3 ml. | buteliukas | 39.88 | 11 | 438.68 | I - II pusmečiai
60 | Kalibravimo tirpalas “S 1555” arba ekvivalentiškas. | Tinka kraujo pH ir dujų analizatoriui “ABL 5”. Pakuotė ne mažesnė kaip 140 ml talpos. pH 6,841 | pakuotė | 372.75 | 10 | 3727.5 | I - II pusmečiai
61 | Kalibravimo tirpalas “ S 1583” arba ekvivalentišas. | Tinka analizatoriui “ EML 100 “.Pakuotėje ne mažiau kaip 140ml. | pakuotė | 354.11 | 8 | 2832.88 | I - II pusmečiai
62 | Kalibravimo tirpalas “S 1590 “arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “ EML 100 “.Pakuotėje ne mažiau kaip 140ml. | pakuotė | 354.11 | 6 | 2124.66 | I - II pusmečiai
63 | Kalibravimo tirpalas “ S 1545 “arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “ ABL5”. Pakuotėje ne mažiau kaip 140ml.pH 7.383. | pakuotė | 372.75 | 12 | 4473 | I - II pusmečiai
64 | Kalibravimo tirpalas “Vitros Chemistry Calibrator Kit 1” arba ekvivalentiškas. | Sausos chemijos analizatoriui VITROS 250, Ca, CREA, GLU parametrams kalibruoti. Pakuotėje ne mažiau kaip 4 but. liofilizato ir 4 but. po 5 ml skiediklio | pakuotė | 329.81 | 2 | 659.62 | I - II pusmečiai
65 | Kalibravimo tirpalas “Vitros Chemistry Calibrator Kit 3” arba ekvivalentiškas. | Sausos chemijos analizatoriaus VITROS 250 kalibravimui ALKP, ALT, AST, LDH parametrams. Pakuotėje ne mažiau kaip 4 but. liofilizato ir 4 but. po 5 ml skiediklio | pakuotė | 329.81 | 2 | 659.62 | I - II pusmečiai
66 | Kalibravimo tirpalas “Vitros Chemistry Calibrator Kit 4” arba ekvivalentiškas. | Sausos chemijos analizatoriaus VITROS 250 kalibravimui ALB, BuBc, TP parametrams. Pakuotėje ne mažiau kaip 4 but. liofilizato ir 4but. po 5 ml skiediklio | pakuotė | 178.61 | 2 | 357.22 | I - II pusmečiai
67 | Kanceroembrioninio antigeno diagnostiniai reagentai “Elecsys CEA” arba ekvivalentiški . | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 800 | 8 | 6400 | I - II pusmečiai
68 | Kaolino suspensija | Tinka darbui su analizatoriumi “CM4”. Pakuotė ne mažesnė kaip 50 ml talpos | pakuotė | 105 | 3 | 315 | I - II pusmečiai
69 | Karbohidratinio antigeno diagnostiniai reagentai “Elecsys CA 125” arba ekvivalentiški . | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 1560 | 5 | 7800 | I - II pusmečiai
70 | Karbohidratinio antigeno diagnostiniai reagentai “Elecsys CA 15-3” arba ekvivalentiški | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 1400 | 5 | 7000 | I - II pusmečiai
71 | Karbohidratinio antigeno diagnostiniai reagentai “Elecsys CA 19-9” arba ekvivalentiški | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 1400 | 4 | 5600 | I - II pusmečiai
72 | Kontrolinė medžiaga | “HITACHI Precinorm U “arba ekvivalentiška. Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Dėžutėje 6 buteliukai po 5 ml. | pakuotė | 200 | 5 | 1000 | I - II pusmečiai
73 | Kontrolinė medžiaga | “HITACHI Precipath U “arba ekvivalentiška Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Dėžutėje 6 buteliukai po 5 ml. | pakuotė | 200 | 5 | 1000 | I - II pusmečiai
74 | Kontrolinė medžiaga | Normalios reikšmės kontrolinis serumas, skirtas darbui analizatoriumi “ RA 1000 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 30 ml. | pakuotė | 194.04 | 4 | 776.16 | I - II pusmečiai
75 | Kontrolinė medžiaga | Patologinės reikšmės kontrolinis serumas, skirtas darbui analizatoriumi “ RA 1000 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 30 ml. | pakuotė | 194.04 | 4 | 776.16 | I - II pusmečiai
76 | Kontrolinė mežiaga | Neigiama kontrolė Rh faktoriui įvertinti | flakonai | 24 | 40 | 960 | I - II pusmečiai
77 | Kontrolinė medžiaga | Trijų lygių kontrolė. Tinka hematologiniam analizatoriui “Coulter STKS”.Analizatoriaus gamintojo rekomenduojama pakuotės talpa 3,3 ml | pakuotė | 273 | 36 | 9828 | I - II pusmečiai
78 | Kontrolinė medžiaga “ Accutrend control G “ arba ekvivalentiška. | Tinka gliukozės prietaisui “ Accutrend alpha “. Normalios ir patologinės reikšmės. | pakuotė | 12.8 | 1 | 12.8 | I - II pusmečiai
79 | Kontrolinė medžiaga “ CD 22 Tri-Level Control “ arba ekvivalentiška | Trijų lygių kontrolė. Tinka hematologiniam analizatoriui “Cell Dyn 3500”. Pakuotėje ne mažiau kaip 2.5 ml . | pakuotė | 94.5 | 36 | 3402 | I - II pusmečiai
80 | Kontrolinė medžiaga “Control Test M” arba ekvivalentiška | Kontrolinės juostelės šlapimo analizatoriui “Miditron Junior”. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 juostelių. | pakuotė | 125.08 | 1 | 125.08 | I - II pusmečiai
81 | Kontrolinė medžiaga “Minotrol Smart Card “arba ekvivalentiška. | Kontrolinė kortelė analizatoriui “ ABX Micros 60 “. | vnt | 105 | 6 | 630 | I - II pusmečiai
82 | Kontrolinė medžiaga “Precicontrol Tumor marker” arba ekvivalentiška. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010”, pakuotėje 8 but.po 3 ml | pakuotė | 668 | 1 | 668 | I - II pusmečiai
83 | Kontrolinė medžiaga “Precicontrol U” arba ekvivalentiški . | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010”, pa-kuotėje 8 but.po 3 ml | pakuotė | 195 | 1 | 195 | I - II pusmečiai
84 | Kontrolinė medžiaga “Reflotron Precinorm U“arba ekvivalentiška. | Sausos chemijos analizatoriui “ Reflotron “. | pakuotė | 94.5 | 1 | 94.5 | I - II pusmečiai
85 | Kontrolinė medžiaga “RQ9113 ” arba ekvivalentiška | Tarptautinei kokybės kontrolei biochemijai “RIQAS” arba ekvivalentiškai | pakuotė | 1680 | 1 | 1680 | I - II pusmečiai
86 | Kontrolinė medžiaga “RQ 9118” arba ekvivalentiška | Tarptautinei kokybės kontrolei hematologijai “RIQAS” arba ekvivalentiškai | pakuotė | 1680 | 1 | 1680 | I - II pusmečiai
87 | Kontrolinė medžiaga “ Serotil N “arba ekvivalentiška. | Tinka densitometrui “ Scanion “. Normalios reikšmės, pakuotėje ne mažiau kaip 20ml. | pakuotė | 207.9 | 2 | 415.8 | I - II pusmečiai
88 | Kontrolinė medžiaga “ Serotil P“arba ekvivalentiška. | Tinka densitometrui “ Scanion “.Patologinės reikšmės, pakuotėje ne mažiau kaip 20ml. | pakuotė | 207.9 | 2 | 415.8 | I - II pusmečiai
89 | Kontrolinė medžiaga “Vitros Performance Verifier I” arba ekvivalentiška | Biocheminių tyrimų kontrolei sausos chemijos analizatoriumi VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 but.x5 ml skiediklio ir 12 but.liofilizato | pakuotė | 373.28 | 2 | 746.56 | I - II pusmečiai
90 | Kontrolinė medžiaga “Vitros Performance Verifier II” arba ekvivalentiška | Biocheminių tyrimų kontrolei sausos chemijos analizatoriumi VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 but. x5 ml skiediklio ir 12 but.liofilizato | pakuotė | 373.28 | 2 | 746.56 | I - II pusmečiai
91 | Kreatinino diagnostiniai reagentai “ Reflotron Creatinine “arba ekvivalentiški | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “ Reflotron “.Pakuotėje ne mažiau kaip 30 juostelių. | pakuotė | 99.75 | 7 | 698.25 | I - II pusmečiai
92 | Kreatinino diagnostiniai reagentai | “HITACHI Creatinin” arba ekvivalentiški. Tinka analizatoriui “ HITACHI 717”. Pakuotėje R1 ne mažiau kaip 8 but. po 50 ml ir R2 ne mažiau kaip 8 but. po 12,5 ml | pakuotė | 73.5 | 8 | 588 | I - II pusmečiai
93 | Kreatinino diagnostiniai reagentai “Vitros CREA” arba ekvivalentiški | Sausos chemijos analizatoriui VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 184.28 | 8 | 1474.24 | I - II pusmečiai
94 | Laikinas užpildas | Vidutinio tvirtumo dentinas, naudojamas laikinajai plombai uždėti | but. | 40 | 4 | 160 | I - II pusmečiai
95 | Laisvo prostatos specifinio antigeno diagnostiniai reagentai | “Elecsys free PSA” arba ekvivalentiški . Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 1000 | 1 | 1000 | I - II pusmečiai
96 | Laktatdehidrogenazės diagnostiniai reagentai | “ HITACHI LDH” arba ekvivalentiški. Tinka analizatoriui “ HITACHI 717 “ | pakuotė | 346.5 | 1 | 346.5 | I - II pusmečiai
97 | Leukoprotekcinis reagentas “ Sheath Reagent “arba ekvivalentiški . | Tinka hematologiniam analizatoriui “Cell Dyn 3500”. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 l talpa. | pakuotė | 475.65 | 30 | 14269.5 | I - II pusmečiai
98 | Leukoprotekcinis reagentas .“Scatter-pak” arba ekvivalentiškas. | Tinka hematologiniam analizatoriui “Coulter STKS. | pakuotė | 1104.6 | 16 | 15470 | I - II pusmečiai
99 | Lizuojantis tirpalas “Automated Rapid Lyse” arba ekvivalentiškas. | Tinka hematologiniam analizatoriui “Cell Dyn 3500”. Pakuotėje ne mažiau kaip (Dėž. 4 l talpa). | pakuotė | 1339.8 | 10 | 13398 | I - II pusmečiai
100 | Lizuojantis tirpalas “Lyse III diff.” arba ekvivalentiškas. | Tinka hematologiniam analizatoriui “ Coulter STKS “. Be cianidų. Pakuotėje ne mažiau kaip 1 l. talpa. | pakuotė | 457.8 | 30 | 13734 | I - II pusmečiai
101 | Lizuojantis tirpalas “ Minolyse “ arba ekvivalentiškas | Tinka hematologiniam analizatoriui “ Micros 60 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 1 l. | pakuotė | 231 | 24 | 5544 | I - II pusmečiai
102 | Magnio diagnostiniai reagentai | “VITROS Mg “ arba ekvivalentiški. Tinka sausos chemijos analizatoriui “ VITROS 250 “Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 362.88 | 4 | 1451.52 | I - II pusmečiai
103 | Mažo tankio cholesterolio diagnostiniai reagentai | “ HITACHI LDL-Cholesterol “Tinka analizatoriui “ HITACHI 717 “Pakuotėje ne mažiau kaip | pakuotė | 441 | 2 | 882 | I - II pusmečiai
104 | Membrana gliukozės nustatymui “GOD-Enzymembranes” arba ekvivalentiška. | Tinka gliukozės analizatoriui “Ebio compact”. Pakuotėje ne mažiau kaip | vnt | 153 | 12 | 1836 | I - II pusmečiai
105 | Methyleni coer | 0,5 proc. – 100 ml. | flak. | 4.79 | 20 | 95.2 | I - II pusmečiai
106 | Monokloninis antikūnas | 5 ml flakonas. IgM monokloninis reagentas Kell antigenui nustatyti. | flakonai | 60 | 3 | 180 | I - II pusmečiai
Anti Kell
107 | Monokloninis antikūnas | 10 ml flakonas. IgM monokloniniai antikūnai ABO kraujo grupėms nustatyti. | flakonai | 13 | 138 | 1794 | I - II pusmečiai
Anti-A
108 | Monokloninis antikūnas | 5 ml flakonas. IgM monokloninis reagentas Rh fenotipavimui. | flakonai | 56 | 3 | 168 | I - II pusmečiai
Anti-c
109 | Monokloninis antikūnas | 10 ml flakonas. IgM monokloniniai antikūnai ABO kraujo grupėms nustatyti. | flakonai | 24 | 88 | 2112 | I - II pusmečiai
Anti-D
110 | Monokloninis antikūnas | Buteliuke ne mažiau kaip 10 ml. IgM monokloniniai antikūnai Rh ( D ) faktoriui nustatyti. | buteliu kas | 12.63 | 10 | 126.3 | I - II pusmečiai
Anti-D
111 | Monokloninis antikūnas | 5 ml flakonas. IgM monokloninis reagentas Rh fenotipavimui. | flakonai | 56 | 3 | 168 | I - II pusmečiai
Anti-E
112 | Monokloninis antikūnas | 5 ml flakonas. IgM monokloninis reagentas Rh fenotipavimui. | flakonai | 56 | 3 | 168 | I - II pusmečiai
Anti-e
113 | Monokloninis antikūnas Anti-AB | 10 ml flakonas. IgM monokloniniai antikūnai ABO kraujo grupėms nustatyti. | flakonai | 13 | 114 | 1482 | I - II pusmečiai
114 | Monokloninis antikūnas Anti-AB | Buteliuke ne mažiau kaip 10 ml. IgM monokloniniai antikūnai ABO kraujo grupėms nustatyti. | buteliu kas | 6.47 | 24 | 155.28 | I - II pusmečiai
115 | Monokloninis antikūnas Anti-B | 10 ml flakonas. IgM monokloniniai antikūnai ABO kraujo grupėms nustatyti. | flakonai | 13 | 138 | 1794 | I - II pusmečiai
116 | Monokloninis antikūnas Anti-C | 5 ml flakonas. IgM monokloninis reagentas Rh fenotipavimui. | flakonai | 120 | 3 | 360 | I - II pusmečiai
117 | Natrio šarmas | Biocheminis reagentas 1N NaOH. Tinka darbui su biocheminiu analizatoriumi” Hitachi 717 “.Pakuotėje 12 buteliukų po 59,5ml. | pakuotė | 194.7 | 1 | 194.7 | I - II pusmečiai
118 | Pamušalai kalcio hidroksiapatito pagrindu | Šviesa kietinamas pamušalas kalcio hidroksiapatito pagrindu preparatas. Pakuotėje 4 švirkštai po 1,5 gr | pakuotė | 110 | 1 | 110 | I - II pusmečiai
119 | Pankreatinės amilazės diagnostiniai reagentai “Refloron P-Amylase” arba ekvivalentiški | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “Reflotron”. Pakuotėje ne mažiau kaip 15 juostelių. | pakuotė | 59 | 6 | 354 | I - II pusmečiai
120 | Pankreatinės amilazės diagnostiniai reagentai | “HITACHI P-Amylase” arba ekvivalentiški. Tinka analizatoriui “ HITACHI 717 “Pakuotėje ne mažiau kaip | pakuotė | 1207 | 3 | 3621 | I - II pusmečiai
121 | Plombinė medžiaga | “Charizma (gluma) Comfort Bond” arba ekvivalentiška. Krūminiams ir priekiniams dantims. Kosmetinė korekcija kaip tiesioginis veneringas arba diastemos uždarymas, inciziacinio paviršiaus atstatymui. 1 rinkinyje yra: 8 švirkšt. X 4 g; 1 but.x4ml (Bondingas); 2 švirkšt. X 2,5 ml (išėsdintojas). | rink. | 620 | 2 | 1240 | I - II pusmečiai
122 | Plovimo tirpalas “S 4930” arba ekvivalentiškas | Tinka kraujo pH ir dujų analizatoriui “ABL 5”. Pakuotėje ne mažiau kaip 340 ml . | pakuotė | 204.75 | 36 | 7371 | I - II pusmečiai
123 | Plovimo tirpalas “Detergent” arba ekvivalentiškas. | Tinka hematologiniam analizatoriui “Cell Dyn 3500”. Su leukocitų diferenciacija. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 l | pakuotė | 215.25 | 30 | 6457.5 | I - II pusmečiai
124 | Prolaktino diagnostiniai reagentai “Elecsys Prolactin” arba ekvivalentiški | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 860 | 2 | 1720 | I - II pusmečiai
125 | Prostatos specifinio antigeno diagnostiniai reagentai “Elecsys PSA” arba ekivalentiškas | Tinka analizatoriui “Elecsys2010” | pakuotė | 1000 | 20 | 20000 | I - II pusmečiai
126 | Protrombino komplekso diagnostiniai reagentai “ SPA 20” arba ekvivalentiški | Tinka protrombino komplekso (II, VII, X) faktorių aktyvumui nustatyti protrombino-prokonvertino metodu. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml plazmos. Turi kalibracinę kreivę “CM4”. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 buteliukų po 4 ml. | pakuotė | 630 | 5 | 3150 | I - II pusmečiai
127 | Protrombino komplekso diagnostiniai reagentai “STA SPA 50” arba ekvivalentiški. | Tinka protrombino komplekso (II, VII, X) faktorių aktyvumui nustatyti protrombino-prokonvertino metodu. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml plazmos. Turi kalibracinę kreivę “Start 4”. Pakuotėje ne mažiau kaip 12 buteliukų po 10 ml. | pakuotė | 1203.3 | 10 | 12033 | I - II pusmečiai
128 | Sisteminis gliukozės tirpalas | Mėgintuvėliuose su kapiliarais. Tinka darbui su gliukozės analizatoriumi “Ebio compact”. Pakuotėje ne mažiau kaip 1000 mėgintuvėlių su reagentu | pakuotė | 499 | 10 | 4990 | I - II pusmečiai
129 | Sisteminis gliukozės tirpalas | Mėgintuvėliuose su kapiliarais Tinka darbui su gliukozės analizatoriumi “Super G ambulance”. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių su reagentu | pakuotė | 47.25 | 80 | 3780 | I - II pusmečiai
130 | Sisteminis gliukozės tirpalas | Gliukozės nustatymui analizatoriumi “Super G ambulance”. Pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 l | pakuotė | 52.5 | 24 | 1260 | I - II pusmečiai
131 | Sisteminis gliukozės tirpalas“EBIO/ESAT” arba ekvivalentiškas | Tinka “Ebio compact”. Pakuotėje ne mažiau kaip 2.5 l. | pakuotė | 289 | 3 | 867 | I - II pusmečiai
132 | Skalavimo tirpalas “S 4932” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “ EML 100 “.Pakuotėje ne mažiau kaip 340ml. | pakuotė | 184.54 | 96 | 17715.84 | I - II pusmečiai
133 | Skiediklis “Elecsys Universal Diluent” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010”, pa-kuotėje 2 buteliukai po 18 ml | pakuotė | 320 | 4 | 1280 | I - II pusmečiai
134 | Skiediklis “ID-Diluentas – 2” arba ekvivalentiškas. | Praskiedėjas Kumbso reakcijai atlikti..Tinka Diamed mikrotipavimo sistemai | flakonai | 141 | 18 | 2538 | I - II pusmečiai
135 | Skiediklis “IsotonicDiluent” arba ekvivalentiški. | Tinka hematologiniam analizatoriui “Cell Dyn 3500”. Su leukocitų diferenciacija. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 l. | pakuotė | 134.4 | 36 | 4838.4 | I - II pusmečiai
136 | Skiediklis “Isoton III” arba ekvivalentiški. | Tinka hematologiniam analizatoriui “ Coulter STKS”. Su leukocitų diferenciacija. 20 l. talpa. | pakuotė | 215.25 | 60 | 12915 | I - II pusmečiai
137 | Skiediklis “ Minoton “ arba ekvivalentiškas | Tinka hematologiniam analizatoriui “ Micros 60 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 l. | pakuotė | 157.5 | 24 | 3780 | I - II pusmečiai
138 | Skiediklis “STA CaCl2” arba ekvivalentiškas. | Tinka “ST art 4”, “CM4”. 0,025M. Pakuotėje ne mažiau kaip 24 buteliukai po15 ml. | pakuotė | 393.12 | 4 | 1572.48 | I - II pusmečiai
139 | Slapto kraujo testas | Slapto kraujo išmatose nustatymui, kasetinis, nereikalaujantis jokios specialios įrangos. | vnt. | 1.76 | 50 | 88 | I - II pusmečiai
140 | Standartiniai eritrocitai | Tinka kraujo grupių monokloninių antikūnų ir Rh faktoriaus kokybės kontrolei. Pakuotėje ne mažiau kaip 4 buteliukai po 10 ml. | pakuotė | 100 | 10 | 1000 | I - II pusmečiai
141 | Standartinis gliukozės tirpalas | Gliukozės nustatymui analizatoriumi “Super G ambulance”. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. | pakuotė | 77.7 | 4 | 310.8 | I - II pusmečiai
142 | Standartinis gliukozės tirpalas | Mėgintuvėliai užpildyti standartiniu gliukozės tirpalu.Tinka gliukozės analizatoriui “Ebio compact”. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių po 2 ml. | pakuotė | 57.75 | 6 | 346.5 | I - II pusmečiai
143 | Surišimo sistema vienkomponentė | Vieno komponento adhezyvinė sistema (pakuotė ne mažesnė kaip 6 ml). Taikoma stomatologijoje. | pakuotė | 270 | 1 | 270 | I - II pusmečiai
144 | Šarminės fosfatazės diagnostiniai reagentai “Refloron Alkal. Phosphatase”arba ekvivalentiški. | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “Reflotron”. Pakuotėje ne mažiau kaip 30 juostelių. | pakuotė | 102 | 5 | 510 | I - II pusmečiai
145 | Šarminės fosfatazės diagnostiniai reagentai | “HITACHI ALP” arba ekvivalentiški.Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. | pakuotė | 112 | 8 | 896 | I - II pusmečiai
146 | Šarminės fosfatazės diagnostiniai reagentai “Vitros ALKP” arba ekvivalentiški. | Plokštelės sausos chemijos analizatoriui VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 184.28 | 4 | 737.12 | I - II pusmečiai
147 | Šlapalo diagnostiniai reagentai “Refloron Urea” arba ekvivalentiški. | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “Reflotron”. Pakuotėje ne mažiau kaip 15 juostelių. | pakuotė | 51 | 12 | 612 | I - II pusmečiai
148 | Šlapalo diagnostiniai reagentai | “UREA/BUN/Harnstoff “arba ekvivalentiški. Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje ne mažiau kaip | pakuotė | 229 | 3 | 687 | I - II pusmečiai
149 | Šlapalo diagnostiniai reagentai “Vitros BUN/UREA” arba ekvivalentiški | Plokštelės sausos chemijos analizatoriui VITROS 250. Pakuotėje ne mažiau kaip 300 plokštelių | pakuotė | 184.28 | 8 | 1474.24 | I - II pusmečiai
150 | Šlapimo rūgšties diagnostiniai reagentai “ | “ HITACHI UA”arba ekvivalentiški. Tinka biocheminiam analizatoriui “HITACHI 717”. Pakuotėje ne mažiau kaip | pakuotė | 367.5 | 1 | 367.5 | I - II pusmečiai
151 | Šlapimo rūgšties diagnostiniai reagentai “ Reflotron UA “arba ekvivalentiški. | Juostelės sausos chemijos analizatoriui “ Reflotron “.Pakuotėje ne mažiau kaip 30 juostelių. | pakuotė | 103 | 1 | 103 | I - II pusmečiai
152 | Šlapimo standartas | Normalios ir patologinės reikšmės. Tinka šlapimo analizatoriumi “Miditron Junior” atliekamų tyrimų kokybės kontrolei. Pakuotėje ne mažiau kaip 2 buteliukai po 12 ml. | pakuotė | 168.5 | 3 | 505.5 | I - II pusmečiai
153 | Šlapimo rodiklių diagnostiniai reagentai “Combur 10 M” arba ekvivalentiškos. | Diagnostinės juostelės šlapimo analizatoriui “Miditron Junior”. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 juostelių. | pakuotė | 75.35 | 144 | 10850.4 | I - II pusmečiai
154 | Šlapimo.rodiklių diagnostiniai reagentai “Multistix 10 SG” arba ekvivalentiški | Diagnostinės juostelės šlapimo analizatoriui “Clinitek 100”. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 juostelių. | pakuotė | 141 | 3 | 423 | I - II pusmečiai
155 | Talcum 500.0 pulv. | 500 gr. flakone | flak. | 6.23 | 20 | 124.6 | I - II pusmečiai
156 | Tiroksino laisvo diagnostiniai reagentai | “Elecsys FT4” arba ekvivalentiški .Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 730 | 2 | 1460 | I - II pusmečiai
157 | Tirostimuliuojančio hormono diagnostiniai reagentai | “Elecsys TSH” arba ekvivalentiški .Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 720 | 2 | 1440 | I - II pusmečiai
158 | Trigliceridų diagnostiniai reagentai | “ HITACHI TRIG “ arba ekvivalentiški. Tinka analizatoriui “ HITACHI 717 “Pakuotėje ne mažiau kaip | pakuotė | 942 | 1 | 942 | I - II pusmečiai
159 | Troponino T diagnostiniai reagentai “Cardiac T quantitive” arba ekvivalentiški. | Tinka analizatoriui “Cardiac reader”. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 testų dėžutėje. | pakuotė | 208 | 26 | 5408 | I - II pusmečiai
160 | Valiklis “Clean Cell” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010”, pakuotėje 6 buteliukai po 380 ml | pakuotė | 204 | 12 | 2448 | I - II pusmečiai
161 | Valiklis “Coulter clenz” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Coulter STKS”. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 l. talpa. | pakuotė | 263.76 | 24 | 6330.24 | I - II pusmečiai
162 | Valiklis “Elecsys ISE Cleaning Solution” arba ekvivalentiškas. | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” pakuotėje 5 buteliukai po100 ml | pakuotė | 112 | 1 | 112 | I - II pusmečiai
163 | Valiklis “Enzymatic cleaner ” arba ekvivalentiškas | Tinka hematologiniam analizatoriui “Cell Dyn 3500”. Pakuotėje ne mažiau kaip 2 buteliukai po 50 ml. | pakuotė | 603.75 | 3 | 1811.25 | I - II pusmečiai
164 | Valiklis “ Miniclean “ arba ekvivalentiškas | Tinka hematologiniam analizatoriui “ Micros 60 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 1 l. | pakuotė | 157.5 | 36 | 5670 | I - II pusmečiai
165 | Valiklis S 5362” arba ekvivalentiški | Tinka analizatoriui “ ABL5”. Pakuotėje ne mažiau kaip 100ml. | pakuotė | 329.18 | 2 | 658.36 | I - II pusmečiai
166 | Valymo tirpalas S 5332 arba ekvivalentiškas | Tinka darbui su analizatoriumi “ ABL 5 “. Pakuotėje ne mažiau kaip 130 ml. | pakuotė | 162.75 | 2 | 325.5 | I - II pusmečiai
167 | α-fetoproteino diagnostiniai reagentai “Elecsys AFP” arba ekvivalentiški . | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 800 | 3 | 2400 | I - II pusmečiai
168 | β – chorioninio gonadotropino diagnostiniai reagentai “Elecsys β-HCG” arba ekvivalentiški . | Tinka analizatoriui “Elecsys 2010” | pakuotė | 900 | 2 | 1800 | I - II pusmečiai
| Neplanuoti pirkimai (ne mažiau kaip 5 % nuo visam kodui skirtos sumos) | Nenumatytais atvejais | Lt |  |  |  | I - II pusmečiai
Bendra visų verčių suma
| 1. Administracijos darbuotojas |  | Vyr. ūkio ir aptarnavimo administratorius A.Tamaševičius |  |  |  | 2004-10-01
| (Kurio sričiai priklauso šis pirkimo objekto kodas) |  | pareigos, vardas, pavardė |  |  | parašas | data
2. Viešųjų pirkimų grupės vyriausiasis specialistas
| (nesant vyr. specialistui - jį pavaduojantis asmuo) |  | vardas, pavardė |  |  | parašas | data
3. Vyr. finansininkas
|  |  | vardas, pavardė |  |  | parašas | data

## 1 lapas (2) (hidden)
Forma Nr.1 patvirtinta VU
Onkologijos instituto direktoriaus
2004-06-25 įsakymu Nr. R8 - 303
PLANAS - SPECIFIKACIJA
PIRKIMO OBJEKTŲ KODAS 2 4 4 2 2 3
Pirkimo objektai suplanuoti 12 mėnesių laikotarpiui, 2006 metams
Diagnostikos reagentai ir kiti vaistų pramonės gaminiai
(Pirkimo objektų kodo pavadinimas)
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Minimalūs būtini reikalavimai pirkimo objektui | Mat. vnt. | Apytikrė vieno matavimo vieneto kaina (Lt su PVM) | Pirkimo objekto kiekis visam VU OI | Apytikrė pirkimo objektų suma visam VU OI (Lt su PVM) | Numatomas pirkimo periodas (gali būti ketvirtis, pusmetis ir kitaip)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Įrišimo paslauga | Knygų, bylų | vnt. | 15 | 30 | 450 | I - II pusmečiai
2 | Įrišimo paslauga | Archyvinių bylų | vnt. | 9.4 | 40 | 376 | I - II pusmečiai
3 | Spausdinimo paslauga | Anketos, A4 formato | vnt. | 0.06 | 3000 | 180 | I - II pusmečiai
4 | Spausdinimo paslauga | Evakuacijos planai, A3 formatas | vnt. | 100 | 2 | 200 | I - II pusmečiai
5 | Spausdinimo paslauga | VU OI Ambulatorinės kortelės įdėklai; kartoninis popierius; | vnt. | 0.13 | 10000 | 1300 | I - II pusmečiai
6 | Spausdinimo paslauga | Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas (074 / a) | vnt. | 2.124 | 450 | 955.8 | I - II pusmečiai
7 | Spausdinimo paslauga | Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (025/a - LK) | vnt. | 0.0413 | 120000 | 4956 | I - II pusmečiai
8 | Spausdinimo paslauga | Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelių registracijos žurnalas (025/a - LK) | vnt. | 2.124 | 25 | 53.1 | I - II pusmečiai
9 | Spausdinimo paslauga | Asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė (025/a -LK) | vnt. | 0.0413 | 200 | 8.26 | I - II pusmečiai
10 | Spausdinimo paslauga | Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje aktas (017/a) | vnt. | 0.0236 | 300 | 7.08 | I - II pusmečiai
11 | Spausdinimo paslauga | Asmens medicininė knygelė (048/a) | vnt. | 0.354 | 200 | 70.8 | I - II pusmečiai
12 | Spausdinimo paslauga | Asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) | vnt. | 0.0472 | 34000 | 1604.8 | I - II pusmečiai
13 | Spausdinimo paslauga | Bendras kraujo tyrimas (224/a) | vnt. | 0.0118 | 40000 | 472 | I - II pusmečiai
14 | Spausdinimo paslauga | Biocheminis kraujo tyrimas (228/a) | vnt. | 0.00649 | 40000 | 259.6 | I - II pusmečiai
15 | Spausdinimo paslauga | Biocheminis kraujo tyrimas(koagulograma) (228-3/a) | vnt. | 0.00649 | 24000 | 155.76 | I - II pusmečiai
16 | Spausdinimo paslauga | Biocheminių tyrimų registracijos žurnalas (262/a) | vnt. | 1.062 | 100 | 106.2 | I - II pusmečiai
17 | Spausdinimo paslauga | Chirurginių operacijų, atliktų ambulatoriniams ligoniams, registracijos žurnalas (069/a) | vnt. | 1.062 | 25 | 26.55 | I - II pusmečiai
18 | Spausdinimo paslauga | Cirurginės opracijos protokolas (003-3/a) | vnt. | 0.0236 | 1000 | 23.6 | I - II pusmečiai
19 | Spausdinimo paslauga | Chirurginių operacijų stacionare registracijos žurnalas (008/a) | vnt. | 1.062 | 160 | 169.92 | I - II pusmečiai
20 | Spausdinimo paslauga | Darbo su sterilizatoriais žurnalas (257/a) | vnt. | 1.062 | 30 | 31.86 | I - II pusmečiai
21 | Spausdinimo paslauga | Dieninio stacionaro ligonio kortelė (003-2/a) | vnt. | 0.0236 | 3000 | 70.8 | I - II pusmečiai
22 | Spausdinimo paslauga | Endoskopinių tyrimų registracijos žurnalas (284/a) | vnt. | 1.062 | 20 | 21.24 | I - II pusmečiai
23 | Spausdinimo paslauga | Eristrocitų masės (konservuoto kraujo) užsakymo ir parinkimo lapas (474/a) | vnt. | 0.0236 | 2000 | 47.2 | I - II pusmečiai
24 | Spausdinimo paslauga | Fizioterapijos skyriaus lankytojo kortelė 044/a | vnt. | 0.0118 | 6000 | 70.8 | I - II pusmečiai
25 | Spausdinimo paslauga | Gydymo stacionare ligos istorija (003/a) | vnt. | 0.0472 | 15000 | 708 | I - II pusmečiai
26 | Spausdinimo paslauga | Gydymo stacionare ligos istorijos įdėtinis lapas (003/y) | vnt. | 0.0472 | 15000 | 708 | I - II pusmečiai
27 | Spausdinimo paslauga | Gydytojo konsultanto iškvietimo kortelė (119/a) | vnt. | 0.0472 | 1000 | 47.2 | I - II pusmečiai
28 | Spausdinimo paslauga | Gydytojo konsulatanto iškvietimų registracijos žurnalas (120/a) | vnt. | 2.124 | 5 | 10.62 | I - II pusmečiai
29 | Spausdinimo paslauga | Gydytojų paskyrimai (003-4/a) | vnt. | 0.0236 | 60000 | 1416 | I - II pusmečiai
30 | Spausdinimo paslauga | GKK išvadų registracijos žurnalas (035/a) | vnt. | 2.124 | 10 | 21.24 | I - II pusmečiai
31 | Spausdinimo paslauga | Gydytojo radiologo konsultacijų žurnalas 050 1/a | vnt. | 2.124 | 40 | 84.96 | I - II pusmečiai
32 | Spausdinimo paslauga | Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnalas 050/a | vnt. | 2.124 | 60 | 127.44 | I - II pusmečiai
33 | Spausdinimo paslauga | Hematologinių tyrimų registravimo žurnalas (250-1/a) | vnt. | 1.062 | 150 | 159.3 | I - II pusmečiai
34 | Spausdinimo paslauga | Hospitalizuotų ir nehospitalizuotų ligonių apskaitos žurnalas (001/a/a) | vnt. | 2.124 | 30 | 63.72 | I - II pusmečiai
35 | Spausdinimo paslauga | Įdėtinis lapas į ambulatorinę kortelę (025-1/a) | vnt. | 0.0118 | 60000 | 708 | I - II pusmečiai
36 | Spausdinimo paslauga | Infekcinių susirgimų registravimo žurnalas (060/a) | vnt. | 2.124 | 1 | 2.124 | I - II pusmečiai
37 | Spausdinimo paslauga | Išankstiniai užrašai pas gydytoją (040/a) | vnt. | 0.0118 | 4000 | 47.2 | I - II pusmečiai
38 | Spausdinimo paslauga | Išduotos plazmos apskaitos žurnalas (422-2a/a) | vnt. | 2.124 | 4 | 8.496 | I - II pusmečiai
39 | Spausdinimo paslauga | Išduodų kraujo komponentų registravimo žurnalas (422-3/a) | vnt. | 2.124 | 4 | 8.496 | I - II pusmečiai
40 | Spausdinimo paslauga | Išrašai iš medicininių dokumentų (027/a) | vnt. | 0.0118 | 60000 | 708 | I - II pusmečiai
41 | Spausdinimo paslauga | Išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė (066/a) | vnt. | 0.0413 | 15000 | 619.5 | I - II pusmečiai
42 | Spausdinimo paslauga | Koprologinis tyrimas (219/a) | vnt. | 0.00649 | 100 | 0.649 | I - II pusmečiai
43 | Spausdinimo paslauga | Kraujo grupių, rezaus faktoriaus ir rezus atitikimo tyrimai (207/a) | vnt. | 0.0118 | 20000 | 236 | I - II pusmečiai
44 | Spausdinimo paslauga | Kraujo komponentų išdavimo apskaitos žurnalas (422-5a) | vnt. | 2.124 | 4 | 8.496 | I - II pusmečiai
45 | Spausdinimo paslauga | Kraujo tyrimas (225/a) | vnt. | 0.00649 | 50000 | 324.5 | I - II pusmečiai
46 | Spausdinimo paslauga | Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfūzijos protokolas (475/a) | vnt. | 0.0236 | 5000 | 118 | I - II pusmečiai
47 | Spausdinimo paslauga | Med. pažyma dėl neatvykimo į darbą (094/a) | vnt. | 0.0236 | 200 | 4.72 | I - II pusmečiai
48 | Spausdinimo paslauga | Medicininis mirties liudijimas (106/a) | vnt. | 0.0236 | 300 | 7.08 | I - II pusmečiai
49 | Spausdinimo paslauga | Medicininis pažymėjimas (046/a) | vnt. | 0.01062 | 200 | 2.124 | I - II pusmečiai
50 | Spausdinimo paslauga | Nedarbingumo pažymėjimų registracijos žurnalas (036/a) | vnt. | 2.124 | 20 | 42.48 | I - II pusmečiai
51 | Spausdinimo paslauga | Pažyma sanatoriniam kurortiniam kelialapiui gauti (070/a) | vnt. | 0.00649 | 2000 | 12.98 | I - II pusmečiai
52 | Spausdinimo paslauga | Pranešimas apie nustatytą diagnozę (058-089-151/a) | vnt. | 0.0118 | 100 | 1.18 | I - II pusmečiai
53 | Spausdinimo paslauga | Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę (090/a) | vnt. | 0.01062 | 30000 | 318.6 | I - II pusmečiai
54 | Spausdinimo paslauga | Procedūrų apskaitos žiniaraštis (029/a) | vnt. | 0.0236 | 2000 | 47.2 | I - II pusmečiai
55 | Spausdinimo paslauga | Receptas (148/a) | vnt. | 0.00531 | 40000 | 212.4 | I - II pusmečiai
56 | Spausdinimo paslauga | Serologinis tyrimas (241/a) | vnt. | 0.00649 | 10000 | 64.9 | I - II pusmečiai
57 | Spausdinimo paslauga | Siuntimas į MSEK (088/a) | vnt. | 0.0236 | 4000 | 94.4 | I - II pusmečiai
58 | Spausdinimo paslauga | Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir rezultatas (200/a) | vnt. | 0.00649 | 20000 | 129.8 | I - II pusmečiai
59 | Spausdinimo paslauga | Siuntimas patalogoanatominiam tyrimui (014/a) | vnt. | 0.0236 | 60000 | 1416 | I - II pusmečiai
60 | Spausdinimo paslauga | Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti (028/a) | vnt. | 0.00649 | 20000 | 129.8 | I - II pusmečiai
61 | Spausdinimo paslauga | Skreplių tyrimas (216/a) | vnt. | 0.00649 | 200 | 1.298 | I - II pusmečiai
62 | Spausdinimo paslauga | Stacionaro ligonių ir lovų fondo apskaitos kortelė (007/a) | vnt. | 0.0236 | 4000 | 94.4 | I - II pusmečiai
63 | Spausdinimo paslauga | Šlapimo tyrimas (210/a) | vnt. | 0.00649 | 20000 | 129.8 | I - II pusmečiai
64 | Spausdinimo paslauga | Šlapimo tyrmų registravimo žurnalas (250/a) | vnt. | 1.062 | 50 | 53.1 | I - II pusmečiai
65 | Spausdinimo paslauga | Temperatūros kortelė (004/a) | vnt. | 0.0236 | 30000 | 708 | I - II pusmečiai
66 | Spausdinimo paslauga | Transfizinių terpių perpylimo žurnalas (009/a) | vnt. | 0.9 | 100 | 90 | I - II pusmečiai
67 | Neplanuoti pirkimai (ne mažiau kaip 5 % nuo visam kodui skirtos sumos) | Nenumatytais atvejais | Lt |  |  | 1686.43 | I - II pusmečiai
|  |  | Bendra visų verčių suma |  |  | 23000.003
| 1. Administracijos darbuotojas |  | Vyr. ūkio ir aptarnavimo administratorius A.Tamaševičius |  |  |  | 2004-10-01
| (Kurio sričiai priklauso šis pirkimo objekto kodas) |  | pareigos, vardas, pavardė |  |  | parašas | data
2. Viešųjų pirkimų grupės vyriausiasis specialistas
| (nesant vyr. specialistui - jį pavaduojantis asmuo) |  | vardas, pavardė |  |  | parašas | data
3. Vyr. finansininkas
|  |  | vardas, pavardė |  |  | parašas | data