## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FIZIOTERAPIJOS PRIEMONĖS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Fizioterapijos priemonės (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 14 pirkimo objekto dalių.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai nurodytu adresu.

3. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Reikalavimai prekei bei specifikacija.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas (leidžiama pateikti gamintojo interneto svetainės informacijos kopijas (ekrano nuotraukas /„printscreen“).

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir(ar) ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus pristatymo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų Prekės defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Preke dėl nustatytų Prekės trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekės trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekės dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Pirkėju suderintą terminą. Jei sugedus prekei, garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas nepataiso visų defektų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekę į kitą lygiavertę Prekę, kuri atitiktų techninę specifikaciją. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta Prekė Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui.

5. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą).

6. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7. Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-508 redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.

| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjo ir /arba gamintojo patvirtinimas, pvz. laisvos formos deklaracija. |

1 p.o.d. Kelio sąnario CPM priemonė, 1 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Paskirtis | Aparatas nuolatiniam pasyviam kelio judesiui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Tinkamumas | Tinkamas pacientams ūgio ribose tarp 120 – 200 cm ± 5 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Kelio ekstenzija ir fleksija | Ribos ne siauresnės kaip nuo -100 iki 1200 ± 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Klubo ekstenzija ir fleksija | Ribos ne siauresnės kaip nuo 00 iki 1150 ± 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Nustatomi parametrai | Ekstenzijos ir fleksijos kampai, judėjimo greitis, pauzės trukmė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Judėjimo greitis | Judėjimo greitis reguliuojamas ne mažiau kaip 10 žingsnių arba lygiaverčiu būdu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Pauzės tarp ekstenzijos ir fleksijos trukmė | 1.7.1 Pauzės tarp ekstenzijos ir fleksijos trukmė – 0–60 s ±5 s. 1.7.2 Terapijos (treniruotės) trukmė – 1–60 min ±5 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Blauzdos ir šlaunies atramos ilgiai | Ilgiai reguliuojami, taip pritaikant aparatą prie kiekvieno žmogaus individualiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | Apšilimo protokolas | Laipsniškai pasiekiama didžiausia judesio amplitudė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.10. | Ištempimo (angl. stretching) funkcija | Suteikiamas laipsniškas ir tolygus judesio amplitudės padidėjimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.11. | Terapijos dokumentavimas | Ekrane grafiškai atvaizduojamas gydymo ciklas ir (ar) realiu laiku rodomi terapijos parametrai (ekstenzijos ir fleksijos kampai, judėjimo greitis, procedūros laikas). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

2 p.o.d. Peties sąnario CPM priemonė, 1 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Paskirtis | Aparatas nuolatiniam pasyviam peties judesiui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Paciento ūgio diapazonas | Ne mažiau 120-210cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Atliekami judesiai ir judesių amplitudė | Horizontali adukcija ir abdukcija: 00/00/1200 ± 50 Adukcija ir abdukcija: 00/300/1750 ± 50 Vidinė ir išorinė rotacija: 900/00/900 ± 50 Elevacija: 00/300/1750 ± 50 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Rankos atrama | Rankos atrama reguliuojamo ilgio, ne mažiau 20-32cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Ratukai | Aparatas turi bent 2 ratukus transportavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Valdymo pultas | Valdymo pultas, su ikonėlėmis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Apsauginė funkcija | Aptikus pasipriešinimą (pvz., spazmą) prietaisas pradeda veikti į kitą pusę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Variklių sistema | Susidedanti iš ne mažiau kaip 2 variklių, kurių kiekvieną galima išjungti/įjungti atskirai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | Terapijos laikas | Reguliuojamas ribose 1 – 300 min ± 5 min; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.10. | Pauzės trukmė | Reguliuojama 0 – 30 ± 5 s ribose | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.11. | Greitis | Reguliuojamas 1 – 100 % ± 5 % ribose | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.12. | Apšilimo protokolas | Judesių amplitudė kinta palaipsniui iki maksimalios vertės | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.13. | Paciento duomenų kortelė | Paciento duomenų kortelėje saugomi grafiniai terapijos parametrai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.14. | Naujo paciento įvedimas | Įvedus naują pacientą sistema grįžta pradinius parametrus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.15. | Transportavimo rėžimas | Motorai nustatomi į transportavimo režimą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.16. | Užrakinimo funkcijos | Užrakinamos individualios funkcijos, taip apsaugoma nuo netyčinio parametrų pakeitimo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.17. | Didžiausia leidžiama apkrova | Sėdynei ne mažiau kaip 150 kg ± 5 kg; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.18. | Aukščio reguliavimo ribos | Matuojant nuo sėdynės, ne mažiau 29-46cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

3 p.o.d. Mikrobangų terapijos  prietaisas, 1 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Prietaisas skirtas gydymui 2450 MHz dažnio mikrobangomis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Galimybė prijungti skirtingo diametro ir formos spinduolius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Darbinis dažnis | 2450 MHz ± 50 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Darbo režimai | 1. Impulsinis 2. Nepertraukiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Impulso dažnis | Impulsinis režimas su reguliuojamu impulso dažniu (1–50 Hz) ir (arba) reguliuojamu darbo ciklu (duty cycle), užtikrinančiu lygiavertį terapijos funkcionalumą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Galia reguliuojama, ne mažiau nei 10 pasirinkčių | Būtina, ≥ 200 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Maksimali galia impulsinio veikimo režime | ≥ 1200 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Reguliuojamas terapijos laikmatis | Ne siauresnėse ribose nei 1-30 min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | Spalvotas lietiminis ekranas kuriame pateikiama gydymo informacija su vaizdiniais spinduolių panaudojimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.10. | Galimybė vartotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.11. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 30 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.12. | Aparatas mobilus, su ratukais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.13. | Maitinimas | 220-240 V, 50-60 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.14. | Komplektavimas: | 1.14.1 Apvalus spinduolis Diametras 150 mm ± 10 mm - 1 vnt. būtina 1.14.2 Pailgas lenktas spinduolis didesniam plotui 1 vnt. 1.14.3 Šarnyrinis reguliuojamas laikiklis spinduoliams 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.15. | Kabelis | Įrenginys turi būti komplektuojamas su visais darbui reikalingais kabeliais. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.16. | Apsauginiai akiniai | 1 vnt. būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

4 p.o.d. Poliarizuotos šviesos terapijos priemonė, 1 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Galios tankis | 40 mW/cm² ±10% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Šviesos energija per minutę | vid. 2.4 J/cm² ±10% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Nominali halogeno galia | 90 W ±10% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Saugiklis | T2A/250 V arba lygiavertis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Turi apsaugą nuo perkaitinimo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Bangos ilgis | 480 - 3400 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Poliarizacijos laipsnis | Ne mažiau 95% (590 - 1550 nm) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Skaitmeninis ekranas | rodantis procedūros trukmę | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | Procedūros laiko nustatymas ir automatinis priemonės išsijungimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.10. | Komplektacija: 1.10.1 Šviesos terapijos priemonė, 1 vnt. 1.10.2 Stovas šviesos terapijos priemonei, 1 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

5 p.o.d. Elektrostimuliacinės sistema, 2 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas ir Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Paskirtis | Nugaros raumenų stimuliacijai atlikti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Sistemos komponentai | Stimuliacija atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Prietaisas privalo apimti ne mažiau kaip išvardintas gydymo komponentes | 1.3.1 Skausmo gydymą 1.3.2 Raumenų gydymą 1.3.3 Dinaminį giluminį masažą 1.3.4 Šiluminę terapiją | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Prietaiso valdymo ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės įstrižainės kaip 6 colių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Aparato valdymo meniu | Lietuvių kalba | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Sugrupuotos gydymo programos | 1.6.1 Nuskausminimo 1.6.2 Raumenų terapijos 1.6.3 Giluminio masažo 1.6.4 Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Dinaminio giluminio masažo srovės | Privalo imituoti rankinio masažo būdus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Sistemos adaptavimas konkrečiam pacientui | Sistema adaptuojama pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos, ne siauresnis | Nuo 20° iki 40°C | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.10. | Stimuliacijos kilimėlis privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną pritaikyti pagal paciento ūgį | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.11. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.12. | Jungtys USB ir atminties kortelei | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.13. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.14. | Komplekte specialus krėslas kilimėliui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.15. | Komplekte vežimėlis aparatui ir kilimėliui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

6 p.o.d. Kompresijos terapijos sistema, 3 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, Šilainių padalinys, Baltų pr.7, Kaunas,

Centro padalys Mickevičiaus g. 4, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Kompresinės terapijos aparatas su skaitmeniniu displėjumi | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Jungtys manžečių prijungimui | Ne mažiau trims manžetėms vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Galimybė prijungti dvi 12 kamerų kojų manžetes ir 12 kamerų klubų manžetę vienu metu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Slėgio kitimas | Laipsniškas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Nuoseklus slėgio reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 20 iki 120 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Kompresinės terapijos ciklų reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 5 iki 90 s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Integruotas taimeris | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Automatinis atsijungimas, pasibaigus procedūrai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | Manžetės: |  |  |  |  |
| 1.9.1. | 12 kamerų manžetė kojai (2 vnt.) | Ilgis ne mažiau 85 cm, apimtis ne mažiau 85 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9.2. | 12 kamerų klubų manžetė (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 35 cm, apimtis ne mažiau 150 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.9.3. | 12 kamerų manžetė rankai (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 70 cm, apimtis ne mažiau 55 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

7 p.o.d. Recumbent tipo ergometras, 2 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas, Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Recumbent tipo ergometras | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Paskirtis | Kardiologinėms treniruotėms | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Ekrane rodomi parametrai | Apkrova, laikas, numintas atstumas, apsisukimai/min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Apsisukimų per minutę diapazonas | Ne blogiau 20-120 apsisukimai/min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Apkrovos diapazonas | Ne blogiau 15-500W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Apkrovos žingsnis | Ne didesnis nei 5W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažesnis nei 200 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Lengvo užlipimo dizainas | Vidurinė rėmo dalis žema lengvam paciento pasodinimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

8 p.o.d Elektroterapijos priemonė su vakuuminiu moduliu, 1 vnt. Pristatymo adresas: Šančių padalinys, A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Priemonė skirta gydymui elektros srovėmis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Priemonės sudėtis | Iš dviejų modulių: 1.2.1 Elektroterapijos (galinčio dirbti nepriklausomai nuo vakuumo terapijos modulio); 1.2.2 Vakuumo terapijos (galinčio dirbti sinchronizuotai su elektroterapijos moduliu) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.2. | Laikmačių nustatymas | Ne mažiau nuo 0 iki 60 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.3. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.4. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.5. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 1000 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.6. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.7. | Išėjimo charakteristika | Pastovi srovė (CC) arba pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.8. | Terapinės srovės: |  |  |  |  |
| 1.3.8.1. | Vidutinio dažnio srovės: 1.3.8.1.1 Klasikinė interferencinė srovė (AMF) 1.3.8.1.2 Isoplaninė vektorinė srovė (AMF) 1.3.8.1.3 Dipolinė vektorinė automatinė srovė (AMF) 1.3.8.1.4 Dipolinė vektorinė manualinė srovė (AMF) | Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3.8.2. | Žemo dažnio srovės: 1.3.8.2.1 Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA 1.3.8.2.2 Diadinaminės srovės (DF, MF, CP, LP, Cpid tipo), srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA 1.3.8.2.3 Treberto, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA 1.3.8.2.4 Aukštos įtampos (HV), srovės stiprumas ne mažiau 0-500 V 1.3.8.2.5 Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA 1.3.8.2.6 Mikrosrovė, srovės stiprumas ne mažiau 10 µA-1 mA 1.3.8.2.7 Iš anksto moduliuoto dažnio srovė (PM), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA 1.3.8.2.8 Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA 1.3.8.2.9 Farado dirginanti srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Reikalavimai vakuumo terapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Vakuumo kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4.2. | Nuolatinis ir pulsinis darbo režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4.3. | Naudojami elektrodai | 4 puodelio formos guminiai elektrodai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4.4. | Vakuuminis režimas | Ne mažiau 0-600 mbar | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4.5. | Pulsinio režimo tipai | Ne mažiau 2 tipai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Komplektacija | 1.5.1 Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5cm – 4 vnt. 1.5.2 Elektrodų kempinėlės pritaikytos komplektuojamiems guminiams elektrodams – 8 vnt. 1.5.3 juosta fiksacijai – 2 vnt. 1.5.4 Taškinis elektrodas – aktyviosios dalies skersmuo apie 5 mm (±1 mm).– 1 vnt. 1.5.5. Vakuuminių elektrodų kempinėlės pritaikytos komplektuojamiems vakuuminiams elektrodams – 4 vnt. 1.5.6 vakuuminių elektrodų kempinėlės Ø6,5 cm ± 0,5cm – 8 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

9 pirkimo dalis. Elektroterapijos su ultragarsu priemonė, 3 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, 2 vnt., Baltų pr. 7, Kaunas ir Aleksoto poskyris,

Veiverių g.45, Kaunas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 1.1. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Laikmačių nustatymas | ≥ 0 - 60 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis ekranas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | ≥ 100 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Iš anksto suvestos medicininės programos | ≥ 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Išėjimo charakteristika | Pastovi srovė (CC) arba pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Terapinės srovės: |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Vidutinio dažnio srovės: 1.8.1.1 Klasikinė interferencinė srovė (AMF) 1.8.1.2 Isoplaninė vektorinė srovė (AMF) 1.8.1.3 Dipolinė vektorinė automatinė srovė (AMF) 1.8.1.4 Dipolinė vektorinė manualinė srovė (AMF) | Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8.2. | Žemo dažnio srovės: 1.8.2.1 Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA 1.8.2.2 Diadinaminės srovės (DF, MF, CP, LP, Cpid tipo), srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA 1.8.2.3 Treberto, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA 1.8.2.4 Aukštos įtampos ( HV ) , srovės stiprumas ne mažiau 0-500 V 1.8.2.5 Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA 1.8.2.6 Mikrosrovė, srovės stiprumas ne mažiau 10 µA-1 mA 1.8.2.7 Iš anksto moduliuoto dažnio srovė (PM), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA 1.8.2.8 Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA 1.8.2.9 Farado dirginanti srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Reikalavimai ultragarso terapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 2.1. | Dviejų dažnių ultragarsas | 1 ir 3 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. | Nuolatinis ir impulsinis ultragarsas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. | Darbo režimo ciklai | 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 80% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. | Impulso dažnis | 15 Hz ±10 %, 45 Hz ±10 %, 100 Hz ±10 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. | Maksimalus ultragarso intensyvumas pastoviame režime | ≥ 2,0 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. | Maksimalus ultragarso intensyvumas impulsiniame režime | ≥ 3,0 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.7. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | ≥ 100 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.8. | Iš anksto suvestos medicininės programos | ≥ 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.9. | Vaizdinė kontakto kontrolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.10. | Ultragarsinių galvučių jungtis | ≥ 2 jungčių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.11. | Ultragarsinių galvučių laikikliai | 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Komplektacija | 3.1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 3.2. Elektrodų pritaikytos elektrodams – 8 vnt. 3.3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 3.4. Taškinis elektrodas 5 mm ± 0,1 mm su elektrodo laikikliu – 1 vnt. 3.5. Multidažninė 1/3 MHz ultragarsinė galvutė 5 cm2±10% – 1 vnt. 3.6 Ultragarsinio gelio flakonas – 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Galimybė ateityje instaliuoti baterija, aparato mobiliam naudojimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

10 pirkimo dalis. Elektroterapijos priemonė, 1 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Priemonė skirta gydymui elektros srovėmis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Priemonės sudėtis | Elektroterapijos (galinčio dirbti nepriklausomai nuo vakuumo terapijos modulio) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 3.1. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. | Laikmačių nustatymas | Ne mažiau nuo 0 iki 60 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 100 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. | Išėjimo charakteristika | Pastovi srovė (CC) arba pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. | Terapinės srovės: |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Vidutinio dažnio srovės: 3.8.1.1 Klasikinė interferencinė srovė (AMF) 3.8.1.2 Isoplaninė vektorinė srovė (AMF) 3.8.1.3 Dipolinė vektorinė automatinė srovė (AMF) 3.8.1.4 Dipolinė vektorinė manualinė srovė (AMF) | Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8.2. | Žemo dažnio srovės: 3.8.2.1 Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA 3.8.2.2 Diadinaminės srovės (DF, MF, CP, LP, Cpid tipo), srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA 3.8.2.3 Treberto, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA 3.8.2.4 Aukštos įtampos (HV), srovės stiprumas ne mažiau 0-500 V 3.8.2.5 Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA 3.8.2.6 Mikrosrovė, srovės stiprumas ne mažiau 10 µA-1 mA 3.8.2.7 Iš anksto moduliuoto dažnio srovė (PM), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA 3.8.2.8 Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA 3.8.2.9 Farado dirginanti srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA | Būtina | - įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Komplektacija | 4.1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5cm – 4 vnt. 4.2. kempinėlės pritaikytos elektrodams – 8 vnt. 4.3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 4.4. Taškinis elektrodas 5 mm ± 0,1 mm su elektrodo laikikliu – 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

11 dalis. Ultragarso priemonė kontaktinė, 3 vnt. Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas ir Šančių padalinys, A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas,

Dainavos padalinys,Pramonės pr. 31, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Prietaisas su spalvotu lietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir procedūros parametrai | Ekrano įstrižainė ne mažiau 17cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Galimybė pasirinkti gydymo protokolus greitam naudojimui (mėgstami protokolai / Favorite) | Ne mažiau kaip 8 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Duomenų bazės kūrimas. | Būtina galimybė informaciją apie pacientą išsaugoti prietaiso vidinėje atmintyje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Terapinių protokolų klasifikacija pagal biologinį efektą | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Spalvota enciklopedija | Būtina, ne mažiau kaip: 6.1 su anatominiais paveikslėliais, 6.2 gydymo protokolų aprašymais, 6.3 ultragarso galvučių uždėjimo vietomis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Navigacija pagal kūno dalis | Ne mažiau kaip 10 grupių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Ultragarso terapijos modulis: |  |  |  |  |
| 8.1 | Ultragarso terapijos kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.2 | Vienu metu gali būti prijungtos ir yra paruoštos darbui | Būtina: ne mažiau kaip 2 ultragarso galvutės | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.3 | Darbo režimai | Būtina: - pastovus, - impulsinis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.4 | Signalo moduliacija (dažnis) | Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 10-150 Hz ribose | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.5 | Maksimalus galingumas pastoviame režime | Ne mažesnis kaip 2W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.6 | Maksimalus galingumas impulsiniame režime | Ne mažesnis kaip 3W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.7 | Multidažninės ultragarso galvutės | Būtina: veikiančios 1 ir 3 MHz dažniais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.8 | Galimybė dirbti su stacionariais („hands free“) tipo ultragarso aplikatoriais. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Prietaisas portatyvus | Svoris ne daugiau kaip 3kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Ultragarso galvučių komplektas: |  |  |  |  |
| 10.1. | Ultragarso galvutė | 5cm2 ,skersmens paklaida ne didesnė kaip ±0,1cm -1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. | Ultragarso galvutė | 1cm2 ,skersmens paklaida ne didesnė kaip ±0,1cm -1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. | “Hands free” tipo aplikatorius. | Būtina: 18.3.1 matricos tipo arba lygiavertės technologijos; 18.3.2 efektyvus aplikatoriaus gydymo lauko plotas ne mažesnis kaip18 cm2 – 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

12 pirkimo dalis. Lazerio terapijos priemonė MLS (multibanginė uždara sistema), 2 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys Pramonės pr. 31, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis ekranas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Vienu metu galimų prijungti lazerio aplikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Lazerio signalo tipas | Nepertraukiamas ir impulsinis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Lazerio spindulių bangos ilgiai: Impulsiniame režime 900 nm ±10 nm; Nepertraukiamame režime 800 nm ±10 nm | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis skleidžiamos energijos dozavimo laiko reguliavimas atsižvelgiant į išėjimo galią | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Lazerio aplikatorius (klusteris): |  |  |  |  |
| 9.1. | Bangos ilgis | 800 nm ± 10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | Bendras galingumas | Ne mažiau 1600 mW | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. | Gydomo ploto apšvietimas | Raudonos šviesos diodu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.4. | Automatinis lazerio aplikatoriaus atpažinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.5. | Lazerio aplikatoriaus valdymas | Ant daviklio | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Lazerio aplikatorius (taškinis): |  |  |  |  |
| 10.1. | Bangos ilgis | 800 nm ± 10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. | Galingumas | Ne mažiau 500 mW | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. | Gydomo ploto apšvietimas | Raudonos šviesos diodu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.4. | Automatinis lazerio aplikatoriaus atpažinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.5. | Lazerio aplikatoriaus valdymas | Ant daviklio | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Lazerio aplikatoriaus laikikliai, 2 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Apsauginiai akiniai – 2 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Maksimalus aparato energijos sunaudojimas | Ne daugiau 20 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

13 dalis. Lazerio terapijos nekontaktinė priemonė, 2 vnt., Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Robotizuotas optinis lazeris MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Paskirtis: viso kūno gydymui MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo lazeriu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Naudojimo sritys | 3.1 Specifinė patologija; 3.2 Edemos gydymui; 3.3 Skausmo gydymui; 3.4 Biostimuliacijai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Robotizuotos lazerio galvutės pasisukimo kryptis | Ne mažiau kaip 5 pasisukimo kryptis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Visa informacija privalo būti pateikiama liečiamame LCD displėjuje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Skleidžiama aparato galia | 3 W ± 1 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Optiniai dirbantis vienu metu MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo šaltiniai | Ne mažiau kaip 3 MLS optiniai šaltiniai dirbantis vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Gydomasis plotas | Ne mažiau kaip Ø5 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Gydomo ploto apšvietimas | Būtinas, LED šviesos diodais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Galios lygių pasirinkimai | Ne mažiau kaip 4 lygiai, diapazonas ne blogiau kaip nuo 25 % iki 100 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Nustatomas fiksuotas ir besikeičiantis impulsų darbinis ciklas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Robotizuoto lazerio spindulių bangos ilgiai | - 900±10 nm - 800±10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Laikmačio nustatymas | Ne mažiau nuo 1 iki 40 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas atsižvelgus į įvestus terapijos parametrus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Būtini akustiniai aliarmai ir saugos funkcijos | Lazerio spinduliavimo įspėjimas, akustiniai signalai pasirinktoms naudotojo funkcijoms, saugiam lazerio naudojimui naudotojo slaptažodžio įvedimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Vežimėlis įrangai | Būtina, su ne mažiau kaip 4 ratukais ir laikikliu robotizuotai lazerio galvutei | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Maitinimas | 100-240 V, 50-60 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Papildomas rankinis optinis lazerio MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo daviklis | Galia 1 W ± 0,2 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Apsauginiai akiniai | Būtini, 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

14 dalis. Magneto terapijos priemonė, 3 vnt., Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis: viso kūno gydymui ultražemo dažnio magnetiniu lauku | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Naudojimo sritys | 2.1 Ortopedija; 2.2 Traumatologija; 2.3 Reumatologija; 2.4 Sporto medicina; - Geriatrija; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Nepriklausomų kanalų skaičius | Ne mažiau 3 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistema kontroliuojama mikroprocesoriaus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Galimybė pajungti darbui vienu metu ne mažiau 4 solenoidus ir ne mažiau 2 lankščius vibruojančius aplikatorius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Visa informacija privalo būti pateikiama skaitmeniniame LCD displėjuje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Magnetinio lauko impulso intensyvumas | Ne mažiau kaip nuo 5 % iki 100 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Impulso dažnis | Ne mažiau kaip nuo 1 iki 100 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Laikmatis, kuriuo nustatoma procedūros trukmė | Būtinas, ne mažiau nuo 1 iki 90 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Atmintis: |  |  |  |  |
| 10.1. | Iš anksto suvestos medicininės programos su keičiamais parametrais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. | Galimybė vartotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Komplektacija: |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.1. | Magneto terapijos prietaisas su vežimėliu | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. | Lokalus solenoidas susidedantis iš ne mažiau 10 smulkių solenoidų su diržais | Būtina, 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.3. | Speciali kušetė skirta magnetoterapijai | Būtina, 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.4. | Slankiojantis solenoidas Ø80 cm ± 5 cm, tvirtinamas prie specialios magnetoterapijos procedūrinės kušetės, reguliuojamas automatiniu būdu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |