## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FRAKCIONUOTO VAKUUMO GARŲ STERILIZATORIUS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Frakcionuoto vakuumo garų sterilizatorius (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai nurodytais adresais.

3. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Reikalavimai prekei bei specifikacija.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas (leidžiama pateikti gamintojo interneto svetainės informacijos kopijas (ekrano nuotraukas /„printscreen“).

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir(ar) ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus pristatymo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų Prekės defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Preke dėl nustatytų Prekės trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekės trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekės dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Pirkėju suderintą terminą. Jei sugedus prekei, garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas nepataiso visų defektų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekę į kitą lygiavertę Prekę, kuri atitiktų techninę specifikaciją. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta Prekė Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui.

5. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas. Tuo atveju, jei tiekėjas nėra gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, jis privalo turėti galiojantį rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūloma preke ir kartu su pasiūlymu pateikti šį faktą patvirtinantį dokumentą.

6. Tiekėjas pateikia laisvos formos patvirtinimą, kad jis pats arba siūlomų prekių gamintojo įgalioti atstovai atliks įrangos montavimo darbus, taip pat užtikrins garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą visą garantinio laikotarpio trukmę.

7. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

8. Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-508 redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.

| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjo ir /arba gamintojo patvirtinimas, pvz. laisvos formos deklaracija. |

Pristatymas:

Šilainių padalys, Baltų pr. 7, Kaunas, 1 vnt.;

Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis | Vienų durų, frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius, medicininių instrumentų sterilizacijai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys: | ≤ 1900x900x1000 mm (aukštis x plotis x gylis) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Sterilizatoriaus sterilizavimo kameros bendras tūris | ≥ 160 litrų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius | Pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparių medžiagų, tinkamų medicinos sterilizavimo procesams (pvz., nerūdijančio plieno, įskaitant AISI 316 L arba lygiavertes medžiagas). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Vandens rezervuaras | Pagamintas iš ne blogesnės kaip AISI 304 klasės nerūdijančio plieno | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, kameros apvalkalas | Pagaminti iš ≥ 5 mm storio nerūdijančio plieno lakštų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Kameros apvalkalas pilnai dengiantis visą kamerą | Pagamintas iš vientiso plieno lakšto | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Horizontalus pakrovimas | Vertikaliai slankiojančios kameros durys, valdomos pneumatine pavara | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Integruotas suspausto oro kompresorius | Turi būti užtikrintas patikimas durų ir vožtuvų valdymas (integruotu arba išoriniu sprendimu). Turi būti užtikrintas autonomiškas suspausto oro tiekimas durų ir vožtuvų valdymui. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Durų tarpinės sandarinimas | Oru | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Atskiras vandens rezervuaras kondensato surinkimui | Į garo generatorių tiekiamo vandens išankstiniam pašildymui ir besikondensuojančių dujų susidarymo prevencijai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Saugos sistemos | Sterilizatorius turi turėti ne mažiau kaip šias saugos funkcijas arba kitus techninius sprendimus, užtikrinančius lygiavertį saugos lygį: 12.1. Durų atsidarymo blokavimas esant slėgiui kameroje ciklo metu; 12.2. Ciklo paleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai užrakintoms durims; 12.3. Durų užsidarymo blokavimas esant kliūčiai durų angoje; 12.4. Avarinis ciklo nutraukimo jungiklis (avarinė ciklo nutraukimo funkcija). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Sterilizatoriaus korpuse integruoti slėgio manometrai | Monitoruojamas slėgis: 13.1 Sterilizatoriaus kameroje; 13.2 Garų generatoriuje vamzdyne | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Įmontuotas automatinis, elektrinis garų generatorius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Vandens lygio garo generatoriuje indikacija | Vandens lygio indikatorius įmontuotas įrenginio pakrovimo pusėje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Bendra nominali sterilizatoriaus elektrinė galia | ne daugiau kaip 25 kW, 380-400V | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Garų generatoriaus išvalyto vandens suvartojimas vienam ciklui | ≤ 10 litrų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Vandens suvartojimas vakuumo sudarymui vienam ciklui | ≤ 170 litrų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Sterilizatoriuje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Ekrane pateikiama informacija: | Ekrane turi būti rodoma: 20.1. Fizikiniai slėgio, temperatūros ir laiko parametrai; 20.2. Durų būklė (atidarytos/uždarytos); 20.3. Ciklo fazės pavadinimas; 20.4. Pasirinktos programos tipą indikuojanti ikona arba pavadinimas; 20.5. Pranešimai vartotojui; 20.6. Ciklo kreivė; 20.7. Aliarmų pranešimai; 20.8. Programos pabaigoje ekrane pateikiama informacija apie sėkmingai ar nesėkmingai pasibaigusį ciklą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Ekrane iškviečiama skaitmeninė-raidinė klaviatūra | Tekstinės ir skaitinės informacijos suvedimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21.1. | Ne mažiau kaip 3 vartotojų grupės su kiekvienai grupei individualiai suteiktomis teisėmis | Prieiga apsaugota slaptažodžiais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21.2. | Sterilizatorius turi turėti ne mažiau kaip šias programas: | Ne mažiau kaip 5 medicininių instrumentų sterilizavimo, Bowie-Dick testo, vakuumo (sandarumo) testo ir išankstinio kameros pašildymo. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21.3. | Įmontuotas spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams. | Spausdinama informacija: 21.3.1. Sterilizatoriaus serijos Nr.; 21.3.2. Ciklo trukmė; 21.3.3. Ciklo pradžios data ir laikas; 21.3.4. Pasirinkta programa; 21.3.5. Ciklo numeris; 21.3.6. Fizikiniai slėgio, temperatūros ir laiko parametrai; 21.3.7. Ciklo fazės pavadinimas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Vidinė atmintis informacijos išsaugojimui | Talpa: ≥ 500 ciklų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23. | Automatinio sustabdymo (Suspend) funkcija | Ne mažiau kaip šios funkcijos aktyvavimo galimybės: 23.1. Po 30 min. neveikimo, įrenginys automatiškai perjungiamas į energijos taupymo režimą, išlaikant aktyvias tik saugos funkcijas. 23.2. Automatinis persijungimas į energijos taupymo režimą ciklo pabaigoje operatoriui aktyvavus šią komandą prieš paleidžiant ciklą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 24. | Automatinis įrenginio paleidimas | Sterilizatorius turi turėti automatinio paleidimo funkciją, leidžiančią planuoti automatinius sterilizavimo ciklus pagal vartotojo nustatytą grafiką, numatant ne mažiau kaip du paleidimus įvairiu laiku per parą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 25. | Duomenų eksportavimas Įrenginys turi turėti galimybę eksportuoti sterilizacijos ciklų duomenis ir perduoti juos į kompiuterį tolimesniam saugojimui | Būtina Sterilizatorius turi turėti galimybę eksportuoti sterilizacijos ciklų duomenis ir perduoti juos į kompiuterį tolimesniam saugojimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 26. | Sterilizatoriaus komplektacija | 26.1. Ištraukiamas, dviejų lygių pakrovimo rėmas,1 vnt.; 26.2. Siūlomam sterilizatoriui dedikuotas, pakrovimo/iškrovimo vežimėlis, su prisitvirtinimo mechanizmu prie sterilizatoriaus. Vežimėlis su keturiais ratukais du iš kurių su stabdžiais, 1 vnt. 26.3. Krepšeliai turi būti suderinami su siūlomu sterilizatoriumi, 4 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Vakuumo sudarymo sistema, kuri užtikrina vakuumo generavimą be recirkuliacinio vandens naudojimo arba naudojant kitą lygiavertį sprendimą, mažinantį eksploatacines sąnaudas. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |
| 2. | Valdymo sistema, kurioje įdiegti dubliuoti valdikliai, jutikliai arba kiti techniniai sprendimai, užtikrinantys, kad vieno valdymo komponento gedimo atveju būtų išlaikoma proceso kontrolė arba saugus ciklo užbaigimas. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 3. | Sterilizatorius turi papildomą, nuo pagrindinio valdymo ekrano nepriklausomą vizualinę indikaciją, leidžiančią operatoriui aiškiai matyti įrenginio darbo būseną, proceso eigą ir įspėjimus (pvz., indikatorių juostą, papildomą ekraną ar kitą lygiavertį sprendimą). Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 15 |  |  |  |

Visais atvejais, kai techninėje specifikacijoje nurodomi konkretūs techniniai sprendimai, medžiagos ar standartai, laikoma, kad gali būti siūlomi lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys neprastesnes charakteristikas.