## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas "Techninė secifikacija ir kaina/įkainiai"
Techninnė specifikacija ir kaina/įkainiai
Reagentai ir pagalbinės priemonės automatizuotam DNR ir RNR skyrimui minikolonėlių metodu su įrangos panauda (12105)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai ir aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Siūlomas panaudai prietaisas ir (ar) jo programinė įranga privalo būti suderinami su Perkančiosios organizacijos naudojama laboratorine informacine sistema (LIS) ir užtikrinti duomenų apsikeitimą naudojant ASTM standartinį protokolą.
3 | Tiekėjas savo lėšomis privalo užtikrinti visas technines ir programines priemones, reikalingas prietaiso integracijai į Perkančiosios organizacijos LIS, įskaitant: reikalingos programinės įrangos pateikimą, konfigūravimą, integracijos įgyvendinimą.
4 | Siūlomas panaudai prietaisas, programinė įranga ir integracija, privalo veikti Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, užtikrinant duomenų perdavimą vidiniame (lokaliame) tinkle, o sprendimo veikimui interneto ryšys neturi būti privalomas.
5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
7 | Reagentai, tyrimo kalibravimui skirtos medžiagos, kontrolinės medžiagos, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
9 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
10 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
11 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
12 | Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

## Reikalavimai įrangai
| Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 1-oje pirkimo dalyje "Rinkinių, reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas automatizuotam DNR / RNR skyrimui minikolonėlių metodu" išvardintais reagentais ir priemonėmis | Tiekėjo siūlomos įrangos atitiktis Techninei specifikacijai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai)
1 | Įranga ne senesnė kaip 3 metai: įranga galutinę pasiūlymų pateikimo dieną turi būti ne senesnis nei 3 metai nuo jo pagaminimo datos (kartu su pasiūlymu pateikti įrangos pagaminimo pilną data)
2 | Našumas vieno darbinio seanso metu ne mažiau kaip 12 mėginių vienu metu.
3 | Integruotas spalvotas lietimui jautrus ekranas sistemos valdymui ir administravimui.
4 | Integruotas UV šaltinis vidinių paviršių nukenksminimui.
5 | Barkodų skaitytuvas
6 | Darbinio paviršiaus apšvietimas
7 | Išoriniai išmatavimai ne didesni kaip 70 x 70 x 70 cm
Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 2-oje pirkimo dalyje "Etikečių mėgintuvėliams komplektas" išvardintais reagentais ir priemonėmis.
1 | Įranga turi būti nauja, nenaudota
2 | Išmatavimai ne didesni kaip 25 cm × 15 cm × 20 cm
3 | Suderinams su antroje pirkimo dalyje siūlomomis etiketėmis
4 | USB ir / arba tinklo jungtis prijungimui prie kompiuterio
5 | Nemokama programinė įranga etikečių kūrimui ir spausdinimui
6 | Automatinis suderinamų etikečių atpažinimas.
Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui su 3-oje pirkimo dalyje "Etikečių komplektas" išvardintais reagentais ir priemonėmis.
1 | Įranga turi būti nauja, nenaudota
2 | Išmatavimai ne didesni kaip 30 x 25 x 30 cm
3 | Suderinams su trečioje pirkimo dalyje siūlomomis etiketėmis
4 | Nereikalingas kalibravimas
5 | USB ir / arba tinklo jungtis prijungimui prie kompiuterio
6 | Lietimui jautrus ekranas
7 | Vartotojo sąsaja per kompiuterį ir lietimui jautrų ekraną.
8 | Galimi spausdinti barkodų tipai Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, JAN-13, JAN-8, UPC-A, Aztec, Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, QR Code
9 | Automatinio kirpimo funkcija tarp etikečių arba spausdinimo sesijos pabaigoje.

## Techninė specifikacija
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM % | Vieno vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM (6x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0 | 0 | Rinkinių, reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas automatizuotam DNR / RNR skyrimui minikolonėlių metodu.
1 | 0 | 1 | Siūlyti tik pilną komplektą.
1 | 0 | 2 | Rinkiniai, reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti suderintos tarpusavyje darbui su automatizuota DNR/RNR skyrimo kolonėlių metodu sistema.
1 | 0 | 3 | Tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai suteikia ne mažiau kaip 1 (vieną) automatizuoto DNR/RNR skyrimo kolonėlių metodu sistemą ne mažiau kaip 12-os mėginių talpos.
1 | 0 | 4 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti profilaktinę automatizuotų sistemų priežiūrą ir, esanta reikalui, jų remontą per ne ilgiau kaip 10 d.d.
1 | 1 | 0 | Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui iš kraujo ar kaulų čiulpų | testas | 14400 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | Skyrimas paremtas minikolonėlių principu.
1 | 1 | 2 | Pritaikytas DNR išskyrimui iš viso kraujo, plazmos, serumo, kaulų čiulpų, kitų kūno skysčių ar nefiksuoto audinio mėginių.
1 | 1 | 3 | Sudėtyje privalo būti išskyrimo kolonėlės su silikageliu, reikalingi buferiai ir proteinazė K bei automatinės sistemos darbui reikalingi vienkartiniai reikmenys (antgaliai ir pan.)
1 | 1 | 4 | Nepradėti naudoti rinkiniai gali būti saugojami kambario temperatūroje.
1 | 2 | 0 | Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš kraujo ar kaulų čiulpų | testas | 6720 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 1 | Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
1 | 2 | 2 | Pritaikytas RNR išskyrimui iš viso kraujo ir nefiksuotų audinių.
1 | 2 | 3 | Sudėtyje privalo būti išskyrimo kolonėlės su silikageliu, reikalingi buferiai ir automatinės sistemos darbui reikalingi vienkartiniai reikmenys (antgaliai ir pan.)
1 | 2 | 4 | Nepradėti naudoti rinkiniai gali būti saugojami kambario temperatūroje.
1 | 3 | 0 | Rinkinys cirkuliuojančios DNR ir RNR skyrimui iš kraujo ir plazmos | testas | 2500 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 1 | Sudėtyje privalo būti išskyrimo kolonėlės su silikageliu, reikalingi buferiai ir proteinazė K bei automatinės sistemos darbui reikalingi vienkartiniai reikmenys (antgaliai ir pan.)
1 | 3 | 2 | Išskyrimo procesas gali būti automatizuotas arba rankinis.
1 | 3 | 3 | Nepradėti naudoti rinkiniai gali būti saugojami kambario temperatūroje.
1 | 4 | 0 | Rinkinys neautomatizuotam DNR skyrimui iš kraujo ar kaulų čiulpų | testas | 10000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 1 | Skyrimas paremtas minikolonėlių principu.
1 | 4 | 2 | Pritaikytas DNR išskyrimui iš viso kraujo, plazmos, serumo, kaulų čiulpų, kitų kūno skysčių ar nefiksuoto audinio mėginių.
1 | 4 | 3 | Sudėtyje privalo būti išskyrimo kolonėlės su silikageliu, reikalingi buferiai ir proteinazė K.
1 | 4 | 4 | Nepradėti naudoti rinkiniai gali būti saugojami kambario temperatūroje.
1 | 5 | 0 | Rinkinys neautomatizuotam RNR skyrimui iš kraujo ar kaulų čiulpų | testas | 10000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 1 | Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
1 | 5 | 2 | Pritaikytas RNR išskyrimui iš viso kraujo ir nefiksuotų audinių.
1 | 5 | 3 | Sudėtyje privalo būti išskyrimo kolonėlės su silikageliu, reikalingi buferiai.
1 | 5 | 4 | Nepradėti naudoti rinkiniai gali būti saugojami kambario temperatūroje.
1 | 6 | 0 | Rinkinys PGR fragmentų skyrimui iš agarozės gelio | testas | 2750 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 1 | Skyrimas paremtas minikolonėlių principu.
1 | 6 | 2 | Pritaikytas PGR fragmentų skyrimui iš agarozės gelio.
1 | 6 | 3 | Sudėtyje privalo būti išskyrimo kolonėlės su silikageliu ir reikalingi buferiai.
1 | 6 | 4 | Nepradėti naudoti rinkiniai gali būti saugojami kambario temperatūroje.
1 | 6 | 0 | Stabilizacinis tirpalas ląstelių lizavimui, suderinamas su DNR ir RNR skyrimo protokolais, RLT tipo | litras | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 1 | Suderinamas su DNR ir RNR skyrimo protokolais.
1 | 6 | 2 | RLT tipo tirpalo formuluotė.
Bendra kaina EUR (be PVM) | [8 empty] | 0
PVM (EUR) | [8 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [8 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [8 empty] | 349587.15
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM % | Vieno vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM (6x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | 0 | 0 | Etikečių mėgintuvėliams komplektas
2 | 0 | 1 | Kartu su etiketėmis tiekėjas privalo neatlygintinai suteikti ne mažiau kaip 3 (tris) spausdintuvus, suderintus spausdinimui ant siūlomų mėgintuvėlių etikečių
2 | 0 | 2 | Spausdintuvų prijungimas per USB ar tiesiai į interneto tinklą.
2 | 0 | 3 | Nemokama neriboto naudojimo programinė įranga etikečių kūrimui, redagavimui ir spausdinimui.
2 | 1 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams 1 | rulonėlis | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
2 | 1 | 2 | Apytikriai išmatavimai 24 mm x 13 mm + 10 mm
2 | 1 | 3 | Nemažiau kaip 700 etikečių ritinėlyje
2 | 1 | 4 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 1 | 5 | Baltos spalvos.
2 | 2 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams 2 | rulonėlis | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
2 | 2 | 2 | Apytikriai išmatavimai 29 mm x 16 mm + 11 mm
2 | 2 | 3 | Nemažiau kaip 700 etikečių ritinėlyje
2 | 2 | 4 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 2 | 5 | Baltos spalvos.
2 | 3 | 0 | 1" x 0.5" tipo etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | Apytikriai išmatavimai 25 mm x 13 mm
2 | 3 | 2 | Nemažiau kaip 700 etikečių ritinėlyje
2 | 3 | 3 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 3 | 4 | Baltos spalvos.
2 | 4 | 0 | 1.5" x 0.75" tipo etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 1 | Apytikriai išmatavimai 38 mm x 19 mm
2 | 4 | 2 | Nemažiau kaip 700 etikečių ritinėlyje
2 | 4 | 3 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 4 | 4 | Baltos spalvos.
2 | 5 | 0 | 2" x 1" tipo etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 1 | Apytikriai išmatavimai 51 mm x 25 mm
2 | 5 | 2 | Nemažiau kaip 700 etikečių ritinėlyje
2 | 5 | 3 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 5 | 4 | Baltos spalvos.
2 | 6 | 0 | 1" x 1" tipo etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 1 | Apytikriai išmatavimai 25 mm x 25 mm
2 | 6 | 2 | Nemažiau kaip 700 etikečių ritinėlyje
2 | 6 | 3 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 6 | 4 | Baltos spalvos.
2 | 7 | 0 | 0.5" tipo apskrita etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 1 | Apytikriai išmatavimai 13 mm x 13 mm
2 | 7 | 2 | Nemažiau kaip 2000 etikečių ritinėlyje
2 | 7 | 3 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 7 | 4 | Baltos spalvos.
2 | 8 | 0 | 2" x 0.25" tipo etiketė plokštelėms | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 1 | Apytikriai išmatavimai 51 mm x 6 mm
2 | 8 | 2 | Nemažiau kaip 1000 etikečių ritinėlyje
2 | 8 | 3 | Atspari temperatūros intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
2 | 8 | 4 | Baltos spalvos.
Bendra kaina EUR (be PVM) | [8 empty] | 0
PVM (EUR) | [8 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [8 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [8 empty] | 26632.1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM % | Vieno vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM (6x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | 0 | 0 | Etikečių komplektas
3 | 0 | 1 | Kartu su etiketėmis tiekėjas privalo neatlygintinai suteikti ne mažiau kaip 3 (tris) spausdintuvus, suderintus spausdinimui ant siūlomų mėgintuvėlių etikečių
3 | 0 | 2 | Spausdintuvų prijungimas per USB ar tiesiai į interneto tinklą.
3 | 0 | 3 | Nemokama suteikiama programinė įranga etikečių kūrimui, redagavimui ir spausdinimui.
3 | 1 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams, raudona | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
3 | 1 | 2 | Apytikriai išmatavimai 24 mm x 13 mm + 10 mm
3 | 1 | 3 | Nemažiau kaip 1500 etikečių ritinėlyje
3 | 1 | 4 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 1 | 5 | Raudonos spalvos dangtelio dalis, su raudona juostele ant mėgintuvėlio sienelės etiketės
3 | 2 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams, mėlyna | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
3 | 2 | 2 | Apytikriai išmatavimai 24 mm x 13 mm + 10 mm
3 | 2 | 3 | Nemažiau kaip 1500 etikečių ritinėlyje
3 | 2 | 4 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 2 | 5 | Mėlynos spalvos dangtelio dalis, su mėlyna juostele ant mėgintuvėlio sienelės etiketės
3 | 3 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams, žalia | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
3 | 3 | 2 | Apytikriai išmatavimai 24 mm x 13 mm + 10 mm
3 | 3 | 3 | Nemažiau kaip 1500 etikečių ritinėlyje
3 | 3 | 4 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 3 | 5 | Žalios spalvos dangtelio dalis, su žalia juostele ant mėgintuvėlio sienelės etiketės
3 | 4 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams, geltona | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
3 | 4 | 2 | Apytikriai išmatavimai 24 mm x 13 mm + 10 mm
3 | 4 | 3 | Nemažiau kaip 1500 etikečių ritinėlyje
3 | 4 | 4 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 4 | 5 | Geltonos spalvos dangtelio dalis, su geltona juostele ant mėgintuvėlio sienelės etiketės
3 | 5 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams, oranžinė | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
3 | 5 | 2 | Apytikriai išmatavimai 24 mm x 13 mm + 10 mm
3 | 5 | 3 | Nemažiau kaip 1500 etikečių ritinėlyje
3 | 5 | 4 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 5 | 5 | Oranžinės spalvos dangtelio dalis, su oranžine juostele ant mėgintuvėlio sienelės etiketės
3 | 6 | 0 | Dviejų dalių etiketė 1.5/2 ml mėgintuvėliams, rožinė | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 1 | Sudaryta iš dviejų dalių - etiketė mėgintuvėlio kamšteliui ir mėgintuvėlio sienelei.
3 | 6 | 2 | Apytikriai išmatavimai 24 mm x 13 mm + 10 mm
3 | 6 | 3 | Nemažiau kaip 1500 etikečių ritinėlyje
3 | 6 | 4 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 6 | 5 | Rožinės spalvos dangtelio dalis, su rožine juostele ant mėgintuvėlio sienelės etiketės
3 | 7 | 0 | Vienos dalies etiketė 19-38 | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | 1 | Apytkriai išmatavimai 19.05 mm 38.10 mm
3 | 7 | 2 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 7 | 3 | Po vieną etiketę spaudinimo eilutėje
3 | 7 | 4 | Baltos spalvos.
3 | 7 | 5 | Ne mažiau kaip 1500 etikečių rulonėlyje.
3 | 8 | 0 | Vienos dalies etiketė 9-38 | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 1 | Apytkriai išmatavimai 9.40 mm 38.10 mm
3 | 8 | 2 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 8 | 3 | Po vieną etiketę spaudinimo eilutėje
3 | 8 | 4 | Baltos spalvos.
3 | 8 | 5 | Ne mažiau kaip 2500 etikečių rulonėlyje.
3 | 9 | 0 | Vienos dalies etiketė 50-76 | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 1 | Apytkriai išmatavimai 50.80 mm 76.20 mm
3 | 9 | 2 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 9 | 3 | Po vieną etiketę spaudinimo eilutėje
3 | 9 | 4 | Baltos spalvos.
3 | 9 | 5 | Ne mažiau kaip 500 etikečių rulonėlyje.
3 | 10 | 0 | Vienos dalies etiketė 25-50 | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 1 | Apytkriai išmatavimai 25.40 mm 50.80 mm
3 | 10 | 2 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 10 | 3 | Po vieną etiketę spaudinimo eilutėje
3 | 10 | 4 | Baltos spalvos.
3 | 10 | 5 | Ne mažiau kaip 1500 etikečių rulonėlyje.
3 | 11 | 0 | Vienos dalies etiketė 25-76 | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | 1 | Apytkriai išmatavimai 25.40 mm 76.20 mm
3 | 11 | 2 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 11 | 3 | Po vieną etiketę spaudinimo eilutėje
3 | 11 | 4 | Baltos spalvos.
3 | 11 | 5 | Ne mažiau kaip 1500 etikečių rulonėlyje.
3 | 12 | 0 | Vienos dalies etiketė 76-100 | rulonėlis | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | 1 | Apytkriai išmatavimai 76.20 mm 101.60 mm
3 | 12 | 2 | Atspari cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms intervale ne siauresniame kaip -80°C iki +70°C.
3 | 12 | 3 | Po vieną etiketę spaudinimo eilutėje
3 | 12 | 4 | Baltos spalvos.
3 | 12 | 5 | Ne mažiau kaip 500 etikečių rulonėlyje.
3 | 13 | 0 | Juodos spaudinimo spalvos kasetė spausdintuvui | vnt | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
3 | 13 | 1 | Pritakyta ir suderinama naudojimui su šioje pirkimo dalyje suteikiamu spausdintuvu
Bendra kaina EUR (be PVM) | [8 empty] | 0
PVM (EUR) | [8 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [8 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [8 empty] | 22506
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM % | Vieno vnt. įkainis, Eur su PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM (6x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | 1 | 0 | Pjaustytuvas agarozės geliui | vnt | 475 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | Plastikinis
4 | 1 | 2 | Skirta agaruozės ruoželio išpjovimui, išėmimui ir perkėlimui į mėgintuvėlį
4 | 1 | 3 | Išpjaunamo gabalėlio išmatavimai ne didesni kaip 6 x 3 mm.
4 | 1 | 4 | Plastikinis, vienkartinio naudojimo
4 | 1 | 5 | Pageidaujama pakuotė 50 vnt.
Bendra kaina EUR (be PVM) | [8 empty] | 0
PVM (EUR) | [8 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [8 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [8 empty] | 574.75