HORIZONTALAUS VEIKIMO AKUSTINIS DOPLERIO SROVIŲ MATAVIMO PRIETAISAS SU PRIEDAIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sąvokos ir sutrumpinimai

Perkantysis subjektas (sutartyje – Pirkėjas) – akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24-1, Klaipėda.

Tiekėjas (sutartyje – Pardavėjas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas

Perkamas horizontalaus veikimo akustinis Doplerio srovių matavimo prietaisas su priedais. Prietaisas skirtas laivybos kanalo vandens srovių greičio ir krypties matavimui ties Klaipėdos uosto vartais.

- Pirkimo apimtis

  - Į pirkimo apimtį įtraukiama:

    - horizontalus srovių matavimo prietaisas, 1 vnt.;

    - ne trumpesnis nei 25 m ilgio kombinuotas duomenų perdavimo / maitinimo kabelis;

    - korozijai jūros vandenyje atspari montavimo plokštė (angl. mounting fixture), skirta prietaiso tvirtinimui prie stacionarių struktūrų;

    - prietaiso suderinimo ir diagnostinė programinė įranga;

    - techninė dokumentacija;

    - ne trumpesnė nei 12 mėn. gamintojo garantija;

    - pristatymas adresu: J. Janonio 24-1, Klaipėda.

  - Į pirkimo apimtį neįtraukiama:

    - montavimo, paleidimo ir kalibravimo paslaugos;

    - išoriniai duomenų perdavimo, kaupimo ar apdorojimo sprendimai.

- Funkciniai reikalavimai

  - Matavimo principas – akustinis, pagrįstas Doplerio efektu.

  - Matavimo prietaiso tipas – horizontalus, t. y. matavimai (angl. „profiling“) atliekami daugelyje taškų (celių) išilgai horizontalios ašies.

  - Matavimo spindulių skaičius – ne mažiau kaip 2 akustiniai spinduliai.

  - Prietaisas turi matuoti:

    - vandens srovės greičius ir vandens srovės kryptis išilgai horizontalios ašies;

    - prietaiso pitch ir roll pokrypių  kampus;

    - vandens slėgį;

    - vandens temperatūrą.

  - Srovės greičio matavimo charakteristikos:

    - naudingas profiliavimo atstumas , parinktas atsižvelgiant į laivybos kanalo plotį – ne siauresnis kaip 30–155 m, skaičiuojant nuo prietaiso matavimo paviršiaus;

    - profilio celių skaičius – ne mažesnis kaip 30;

    - srovės greičio diapazonas – ne mažesnis kaip ±5 m/s;

    - profiliavimo tikslumas (angl. accuracy) – ne blogesnis kaip ± 1% matuojamos srovės greičio prietaiso atžvilgiu ±5 mm/s;

    - srovės greičio rezoliucija – ne blogesnė kaip 1 mm/s.

  - Prietaiso pokrypio kampų matavimo charakteristikos:

    - diapazonas – ne mažesnis kaip ±10°;

    - rezoliucija – ne blogesnė kaip 0,1°;

    - tikslumas – ne blogesnis kaip ±0,5°.

  - Vandens temperatūros matavimo charakteristikos:

    - diapazonas – ne siauresnis nei –2 °C … +30 °C.

    - rezoliucija – ne blogesnė kaip 0,1 °C;

    - tikslumas – ne blogesnis kaip ±0,5 °C.

  - Slėgio matavimo charakteristikos:

    - pritaikytas darbui ne mažesniame kaip 10 m gylyje;

    - rezoliucija – ne blogesnė kaip 0,1 m;

    - tikslumas – ne blogesnis kaip 1 %.

- Techniniai reikalavimai

  - Korpusas ir apsauga:

    - atsparus korozijai jūros vandenyje.

  - Darbo temperatūrų diapazonas:

    - ne siauresnis kaip –5 °C … +35 °C.

  - Duomenų sąsajos, duomenų pateikimas, diagnostika:

    - Prietaisas turi turėti bent vieną laidinę RS-422 tipo ar lygiavertę duomenų sąsają, suderinamą su Pirkėjo infrastruktūra;

    - Duomenų pateikimas:

      - prietaisas turi turėti galimybę konfigūruoti matavimo (duomenų išvesties) intervalą;

      - prietaisas turi turėti galimybę atlikti vidinį duomenų vidurkinimą (angl. ensemble averaging) per nustatytą intervalą;

      - prietaisas turi pateikti matavimo duomenis PD0 arba kitu dokumentuotu lygiaverčiu formatu, kurio struktūra ir turinys leidžia integruoti duomenis į Pirkėjo naudojamas sistemas be papildomų Pirkėjo kaštų. Tiekėjas turi pateikti duomenų struktūros aprašą;

      - prietaisas turi turėti galimybę atlikti išsamią nuotolinę diagnostiką, kuri padėtų nustatyti prietaiso būklę.

    - Kabelis:

      - gamintojo rekomenduojamas, ne trumpesnis kaip 25 m ilgio kombinuotas duomenų perdavimo / maitinimo kabelis.

    - Maitinimas:

      - prietaisas turi būti maitinamas per kombinuotą duomenų / maitinimo kabelį;

      - maitinimo įtampos diapazonas prietaiso jungtyje – ne siauresnis kaip 10,5–18 V DC (pritaikytas maitinimui iš standartinių 12 V akumuliatorių baterijų sistemų).

- Tiekimo sąlygos

  - pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų.

  - Kartu su prietaisu turi būti pateikta:

5.2.1. techninė specifikacija;

    - naudotojo instrukcija;

    - ryšio protokolo ir duomenų formato aprašymas;

    - maitinimo ir duomenų jungčių aprašai;

    - suderinimo ir diagnostinė programinė įranga, skirta prietaisui suderinti, paleisti ir diagnostikai.

    - Gamintojo, jo įgalioto atstovo arba akredituotos laboratorijos pateikti siūlomo prietaiso bandymų ataskaitos / validavimo ataskaitos arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

  - Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas, gaminamas serijiniu būdu (nebūti išimtas iš gamybos / palaikymo) ir pateikiamas originalioje gamintojo pakuotėje su visa gamykline garantija.

  - Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai suteikti gamintojo išleistus prietaiso programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus ir jų diegimui reikalingas instrukcijas bei išleidimo pastabas (angl. release notes). Programinės įrangos atnaujinimai turi būti diegiami Pirkėjo jėgomis, neteikiant montavimo, paleidimo ar kalibravimo paslaugų, kaip numatyta 2.2 punkte. Atnaujinimai, atlikti pagal gamintojo instrukcijas, neturi panaikinti ar apriboti garantijos sąlygų.

  - Perkantysis subjektas taiko nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu, kaip nurodyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo (toliau – PĮ) 58 str. 41 dalyje visa apimtimi.

  - Perkantysis subjektas laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas.

5.8. Perkantysis subjektas kelia reikalavimą, kad Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus) (PĮ 50 str. 9 d. 1 p.), paslaugos (PĮ 50 str.1 d. 2 p.) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

5.9. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti siūlomos Prekės modelį, gamintoją ir kilmės šalį.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti / užpildyti techninės atitikties lentelę, kurioje prie kiekvieno techninės specifikacijos reikalavimo nurodomas siūlomo prietaiso parametras ir dokumento tiksli vieta, kurioje šis parametras patvirtinamas.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai

Šis pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, galiojanti suvestinė redakcija 2026-05-11 (toliau – Tvarkos aprašas). Aplinkos apsaugos reikalavimai perkamam objektui nustatomi savarankiškai, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4 ir 4.4.4.2 papunkčiuose nustatytais aplinkosauginiais principais.

Siūlomas prietaisas turi atitikti nurodytus reikalavimus:

  - Energijos vartojimo efektyvumas:

    - Prietaisas turi turėti reguliuojamą energijos taupymo (budėjimo, angl. sleep arba standby) režimą.

    - Prietaisas turi leisti naudotojui nustatyti matavimo (duomenų išvesties) intervalą.

    - Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytą tipinę ir maksimalią srovę (arba galią) budėjimo ir matavimo režimuose.

  - Atitiktį 6.1.1–6.1.3 papunkčių reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techninė dokumentacija, naudojimo instrukcija, techninių parametrų aprašymas arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

Vandens srovės kryptis turi būti pateikiama pasirinktinai: geografinėje koordinačių sistemoje (0–360°), jei naudojamas prietaiso heading/kompasas; arba prietaiso koordinačių sistemoje (prietaiso ašyje), jei heading/kompasas nenaudojamas. Abiem atvejais tiekėjas dokumentacijoje turi aprašyti, kaip nustatoma ir apibrėžiama krypties atskaitos sistema.

Naudojant gamintojo rekomenduojamą konfigūraciją (celės dydį, vidurkinimo intervalą ir kt.) esant numatomoms sąlygoms: vandens gylis – 16 m, prietaiso montavimo gylis – 8 m. Tiekėjas pasiūlyme / dokumentacijoje privalo pateikti rekomenduojamą nustatymų rinkinį, su kuriuo pasiekiamas šis naudingas atstumas ir apibrėžti, pagal kokius prietaiso duomenų kokybės rodiklius (pvz. correlation / SNR arba „valid data“ žymėjimą) nustatoma, kad celės duomenys laikomi galiojančiais.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti deklaraciją apie tiekėją, jo subtiekėjus, ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pirkimo sąlygų 2 priedas) dėl atitikties PĮ 58 str.41dalies 1-6 punktams.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu  turi pateikti užpildytą nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų 3 priedas).

Tiekėjas su pasiūlymu  turi pateikti užpildytą nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų 3 priedas).