Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija (II pirkimo dalis)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – lazeris, (toliau – Prekė).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo kalba (bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) pateiktas dokumentas turi būti pateikiamas su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą).

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą ar brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 2.2. priedo „Pasiūlymo forma (II pirkimo dalis)“ 4.9 lentelės stulpelyje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju Tiekėjas privalo atvykti remontuoti įrangą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu ar el. paštu) gavimo ir visiškai pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu gedimo šalinimas užtrunka ilgiau nei 10 darbo dienų, Tiekėjas ne vėliau kaip 11-ą darbo dieną privalo pristatyti pakaitinį analogiškų parametrų aparatą ir užtikrinti jo veikimą, kol bus visiškai pašalinti nustatyti gedimai. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.

8. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas Prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su lazeriu.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomas parametras/ aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Lazeris |  |
| 1. | Anglies dioksido (CO2) lazeris odos darinių šalinimui ir atjauninimui | Būtina |
| 2. | Darbo režimai: pastovus ir pulsinis | Būtina |
| 3. | Fokusuotas režimas (audinių išgarinimui) ir nefokusuotas režimas (audinių koaguliavimui) | Būtina |
| 4. | Reguliuojama galia | galios diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,1 iki 25 W,; keitimo žingsnis ne daugiau 0,1W, tikslumas ±20% |
| 5. | Lazerio bangos ilgis | 10600 nm ± 20 nm |
| 6. | Lazerio taško dydis fokusuotame režime | ne daugiau nei 0,17 mm |
| 7. | Pulsinio režimo dažnio diapazonas | ne siauresnis nei nuo 0,5 Hz iki 50 Hz |
| 8. | Impulso trukmės (pločio) nustatymo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 10 ms iki 900 ms, keitimo žingsnis 5±1 ms |
| 9. | Pozicionavimo lazerio bangos ilgis | 640 nm ± 10 nm |
| 10. | Pozicionavimo lazerio galios diapazonas | ne siauresnis nei 0,5 iki 1mW |
| 11. | Lazerio aparate įmontuotas lazerio spinduliuojamos galios matavimo įrenginys | Būtina |
| 12. | Integruotas valdymo pultas su ekranu ir lazerio parametrais: galingumas, impulso plotis, pauzė (ms), dažnis, režimas | Būtina |
| 13. | Integruotas aparato užraktas su specialiu raktu; STOP mygtukas; geltonos spalvos šviesinis indikatorius kai lazeris aktyvus; automatinis persijungimas į budėjimo režimą ne ilgiau nei po 5 min., jei neatliekami jokie veiksmai. | Būtina |
| 14. | Svoris | ne daugiau 25 kg |
| 15. | Frakcijinio priedo skanavimo plotas | didelis kvadratas 15±1mm x 15±1mm mažas kvadratas 5±1mm x 5±1mm |
| 16. | Komplektacija: apsauginiai akiniai 2 vnt., frakcijinis skanavimo priedas 1 vnt., CO2 antgalis 2 vnt.: su židinio nuotoliu 10 cm ± 1cm ir 5 cm ± 1 cm, kojinis jungiklis, vežimėlis su ratukais lazerio aparatui, dūmų ištraukimo įrenginys | Būtina |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |
| 18. | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas naudotis įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 20. | Siūloma prekė turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus (originalo kalba (bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) pateiktas dokumentas turi būti pateikiamas su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą)). |
| 21. | Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |
| 22. | Prekės pristatymas: adresu Aido g, 18, LT-78242 Šiauliai, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą | Būtina |