VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g. 49, LT-92288 Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

LINIJINIO GREITINTUVO PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS

Pirkimo objekto dalis: LINIJINIS GREITINTUVAS TRUEBEAM SU OBI (ON BEAM IMAGER), SU PACIENTO POZICIONAVIMO LAZERIŲ SISTEMA, OPTINE SPINDULINIO GYDYMO VALDYMO SISTEMA (OSMS), VAIZDINIMO IR SPINDULINIŲS TERAPIJOS SINCHRONIZACIJA PAGAL PACIENTO KVĖPAVIMO RITMĄ (4D SPINDULINIĖ TERAPIJA), KOMPIUTERIZUOTOS PACIENTŲ SPINDULINIĖS TERAPIJOS PLANAVIMO SISTEMOS ECLIPSE, KOMPIUTERIZUOTOS PACIENTŲ VERIFIKACIJOS, ADMINISTRAVIMO IR DUOMENŲ SISTEMOS ARIA PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS, KURIAS APIMA: TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS (ĮSKAITANT DALIS IR MEDŽIAGAS);

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Medicininės aparatūros pavadinimas | Tipas, modelis | Gamintojas | Gamyklinis Nr. | Pagaminimo data | Adresas | MP kiekis | Periodas TPP mėn. | TPP mato vnt. | Viso TPP/1MP/12 mėn. | TBT preliminarus paslaugų kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LINIJINIO GREITINTUVO TrueBeam su OBI (On Beam Imager), ECLIPSE, ARIA, OSMS, 4D SPINDULINIĖS TERAPIJOS PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Linijinis greitintuvas su OBI, ECLIPSE, ARIA, OSMS, 4D | TrueBeam | Varian Medical Systems (Siemens Healthineers) | 4842 | 2021 | Liepojos g. 49, Korpusas 3A, LT-92288 Klaipėda | 1 | Kas 3 mėn. | kartai | 4 | 1 kartas per 12 mėn. |

LINIJINIO GREITINTUVO TrueBeam SN: 4842 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS, KURIOS APIMA: TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGAS (ĮSKAITANT DALIS IR MEDŽIAGAS)

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Linijinio greitintuvo TrueBeam SN: 4842 (toliau vadinama – sistema), pilnas techninis aptarnavimas, apimantis: Profilaktinį techninį aptarnavimą (pagal gamintojo rekomendacijas, atliekama 4 kartus per metus); Techninės būklės patikrą (atliekama 1 kartą per 2 metus); Remontą (įskaitant visų sugedusių atsarginių dalių keitimą naujomis); Programų atnaujinimus pagal gamintojo nurodymus; Konsultacijas, susijusias su įrangos eksploatacija. |
| 1.1. | Profilaktinis techninis aptarnavimas: | Sistemos profilaktinė techninė priežiūra kas tris mėnesius pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas (žr. lentelė Nr. 3) (į kainą įskaičiuota: kelionės kaštai, profilaktikai atlikti atsarginės dalys); Monitoringo sistemos, kuri nuolat seka sistemos darbą, suformuoja ir siunčia elektronines žinutes apie galimus sistemos sutrikimus įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas; Gamintojo išleidžiamų FMI (vietoje atliekamų modifikacijų) instaliacija. |
| 1.2. | Techninės būklės tikrinimas: | Sistemos techninės būklės tikrinimas kas dvejus metus. |
| 1.3. | Remontas: | Sistemos gedimų diagnostika. Sugedusių dalių keitimas naujomis (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis; sugedusuios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus bei atvejus, kai detalės ir priedai natūraliai susidėvi). Kalibravimo ir testavimo darbai. |
| 1.4. | Konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija | Vietoje (VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė) bent vieną kartą per metus specialisto atliekamos konsultacijos radioterapijos skyriaus technologams, medicinos fizikams ir gydytojams. |
| 2. | Darbingumo užtikrinimas | Aptarnaujamos sistemos darbingumas metų bėgyje užtikrinamas: eksploatuojant sistemą darbo dienomis – ne mažiau kaip 95% bendro darbo laiko. |
| 2.1. | Gedimo šalinimas | a) Reakcija į iškvietimą – ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną; b) Gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, kai nereikalingos atsarginės detalės; c) Gedimą pašalinti ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai reikalingos atsarginės detalės. |
| 3. | Reikalavimai paslaugos teikėjui: |  |
| 3.1. | Bendradarbiavimas su VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė Medicininės įrangos priežiūros tarnyba | Techninės informacijos, reikalingos pilnaverčiam sistemos eksploatavimui, teikimas, taip pat konsultacijos šios įrangos profilaktinio aptarnavimo, gedimų nustatymo bei remonto klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, tiesioginio bendravimo būdu, nuotolinio valdymo sistemos pagalba. |
| 3.2. | Gamintojo įgaliojimas atlikti linijinio greitintuvo TrueBeam techninį aptarnavimą | Būtinas. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-383 (žr. aktualią redakciją). |
| 3.3. | Reikalavimas specialistams | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikianti įmonė privalo turėti bent 1 gamintojo sertifikuotą sistemos eksploatacijos ir remonto specialistą. Specialistas privalo turėti Radiacinės saugos centro išduotą licenciją, suteikiančią teisę vykdyti linijinio greitintuvo TrueBeam su OBI techninę priežiūrą. |
| 4. | Sistemos aptarnavimo organizavimas: |  |
| 4.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu, gedimų registravimo informacine sistema. |
| 4.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos. Nuotolinio prisijungimo pagalba – ne vėliau kaip tos pačios darbo dienos bėgyje. (Pasirinkima). Specialisto atvykimo atveju – ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. |
| 4.3. | VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė Medicininės įrangos priežiūros tarnyba specialisto dalyvavimas | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė Medicininės įrangos priežiūros tarnybos vadovu bei radioterapijos centro vadovu ir medicinos fizikos tarnybos vadovu bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos atstovams. Atlikus sistemos ar jos priedėlio remonto paslaugą, surašyti darbų atlikimo aktą, apie atliktus darbus bei išvadą apie leidimą/draudimą dirbti įrašyti medicinos priemonės pase. |
| 5. | Paslaugų teikimo vieta | Liepojos g. 49, Korpusas 3A, LT-92288 Klaipėda |
| 6. | Sąskaitų apmokėjimo terminas | Pirkimo vykdytojas apmoka paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos išrašymo datos. Sąskaita už suteiktas paslaugas išrašoma kas mėnesį, taikant fiksuoto įkainio kainodarą (žr. lentelė Nr. 4). |
| 7. | Garantija | Tiekiamoms profilaktinėms priemonėms, atsarginėms dalims ir atliktiems darbams suteikiama 6 mėnesių garantija. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra techninėje specifikacijoje nurodytos medicinos priemonės gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas techninėje specifikacijoje nurodytos medicinos priemonės gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ar yra sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti įrangos gamintoją, skaitmeninė kopija bei ūkio subjektui, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, gamintojo išduotas įgaliojimas) atlikti medicinos priemonės techninę priežiūrą.

2. Medicinos priemonės techninės būklės tikinimą, neturėdamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikinimą, gali atlikti tik šios medicinos priemonės gamintojas (pateikti tai pagrindžiančius dokumentus). Priešingu atveju, asmenys, kurie nėra medicinos priemonės gamintojai, atliekantys MP techninės būklės tikrinimo paslaugas, turi atitikti LR sveikatos sistemos įstatymo 592 str. 5 dalyje nustatytus reikalavimus ir turėti valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikinimą, kurį kartu su pasiūlymu privalo pateikti.

3. Tiekėjas privalo pateikti specialistų (bent 1 specialisto), kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, medicinos priemonės gamintojo dokumentą, patvirtinančį, kad specialistas, kuris vykdys techninę priežiūrą, yra medicinos priemonės gamintojo įgaliotas asmuo ir turi Radiacinės saugos centro išduotą licenciją, suteikiančią teisę vykdyti ligoninei priklausančio linijinio greitintuvo TrueBeam su OBI (On Beam Imager) techninę priežiūrą.

4. Po sutarties pasirašymo, Tiekėjas per 10 darbo dienų privalo pateikti derinimui ligoninės įgaliotam asmeniui (radioterapijos skyriaus vedėjui ir medicinos fizikos sektoriaus vedėjui): a) paslaugų teikimo grafiką; b) medicinos priemonės gamintojo linijinio greitintuvo TrueBeam su OBI techninės priežiūros reglamentus.

Pastaba. Medicinos priemonės (MP) techninės priežiūros paslauga (TPP) – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo TP reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą.

MP techninės būklės tikrinimo paslauga (TBT) – medicinos priemonių naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir medicinos priemonės gamintojo nustatyta tvarka ir terminais atliekama medicinos priemonės privaloma apžiūra, taip pat visų medicinos priemonės parametrų patikrinimas ir medicinos priemonės saugos bandymai.

Linijinio greitintuvo kompleksą sudaro: linijinis greitintuvas TrueBeam, OBI (On Beam Imager), paciento pozicionavimo lazerių sistema, optinė spindulinio gydymo valdymo sistema (OSMS), 4D spinduliniės terapijos sistema, kompiuterizuota pacientų spinduliniės terapijos planavimo sistema ECLIPSE, kompiuterizuota pacientų verifikacijos, administravimo ir duomenų sistema ARIA.

Lentelė Nr. 3

Linijinio greitintuvo TrueBeam techninės priežiūros paslaugų sąrašas ir periodiškumas:

| Eil. Nr. | Paslaugų apimtys | 1-oji TP | 2-oji TP | 3-oji TP | 4-oji TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PIRMINĖ APARATO APŽIŪRA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Įvykių istorijos peržiūra bei švitinimo galios patikrinimas | □ | □ | □ | □ |
| 1.2. | Duomenų apie aparatą surinkimas su HET PMI programa | □ | □ | □ | □ |
| 1.3. | Gautų duomenų apie aparatą analizė ir palyginimas su ankstesniais duomenimis | □ | □ | □ | □ |
| 2. STOVAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Išvalyti ir patikrinti stovo komponentus ir modulius |  | □ |  | □ |
| 2.2. | Patikrinti gantrio sukimo grandinę ir dantračio kaištį |  | □ |  | □ |
| 2.3. | Pakeisti vandens sistemos filtrą |  | □ |  |  |
| 3. GANTRIS |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Išvalyti ir patikrinti gantrio komponentus ir modulius | □ |  | □ |  |
| 3.2. | Patikrinti variklių pavarų ir valdymo mazgų maitinimo įtampas | □ |  | □ |  |
| 3.3. | Patikrinti vakuumo ir jonų siurblių maitinimo įtampas | □ |  | □ |  |
| 3.4. | Pakeisti šviesos lauko lempas | □ |  |  |  |
| 3.5. | Pamatuoti ir palyginti klistrono ir elektronų patrankos įtampas | □ |  | □ |  |
| 4. KOLIMATORIUS IR FILTRŲ KARUSELĖ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Patikrinti kolimatorių | □ |  | □ |  |
| 4.2. | Viršutinio ir apatinio kolimatoriaus patikrinimas bei sutepimas | □ |  |  |  |
| 4.3. | Sutepti kolimatoriaus sukimo mechanizmo guolius | □ |  |  |  |
| 4.4. | Išvalyti ir patikrinti filtrų karuselę | □ |  | □ |  |
| 5. MLC DAUGIALAPIS KOLIMATORIUS |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Patikrinti MLC ir sutepti A ir B pusių sraigtus | □ |  | □ |  |
| 5.2. | Pamatuoti MLC maitinimo šaltinio įtampas | □ |  | □ |  |
| 5.3. | Atlikti automatizuotus varikliukų srovės ir greičio testus | □ |  | □ |  |
| 6. PACIENTO STALAS |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Išvalyti ir sutepti kėlimo mechanizmą |  | □ |  | □ |
| 6.2. | Išvalyti ir sutepti stalo išilginio ir šoninio judesių mechanizmus |  | □ |  | □ |
| 6.3. | Išvalyti ir sutepti Trendelenburgo kryptimis vartomą Perfect Pitch dalį |  | □ |  | □ |
| 6.4. | Išvalyti ir sutepti stalo sukimo modulį (Couch Turntable) |  | □ |  |  |
| 7. MODULIATORIUS |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Išvalyti ir patikrinti moduliatorių |  | □ |  | □ |
| 7.2. | Pamatuoti ir palyginti moduliatoriaus parametrus |  | □ |  | □ |
| 8. VAIZDINIMO XI SISTEMA |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Surinkti XI diagnostinius duomenis | □ | □ | □ | □ |
| 8.2. | Išvalyti ir patikrinti XI robotines rankas KVS, KVD, MV |  | □ |  | □ |
| 8.3. | Patikrinti KVS kolimatorių ir CBCT filtrų modulį |  | □ |  | □ |
| 8.4. | Išvalyti ir sutepti aukštos įtampos rentgeno vamzdžio jungtis |  | □ |  | □ |
| 9. PADERINTI DOZĖS GALIĄ IR PALYGINTI ŠVITINIMO VALDYMO PARAMETRUS |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Išvalyti ir patikrinti konsolės valdymo spintą | □ |  | □ |  |
| 9.2. | Patikrinti avarinį dozės MU skaitiklį | □ | □ | □ | □ |
| 9.3. | Sureguliuoti darbinius dozės valdymo parametrus ir išsaugoti juos | □ |  | □ |  |
| 10. BAIGIAMIEJI TP DARBAI |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Inicializuoti visas judėjimo ašis | □ | □ | □ | □ |
| 10.2. | Išsaugoti valdymo kontrolerių ir visus sistemos konfigūracinius duomenis |  | □ |  | □ |
| 10.3. | Patikrinti klinikinį aparato veikimą (Treatment programoje) | □ | □ | □ | □ |

Lentelė Nr. 4

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Maksimalus paslaugų kiekis per 12 mėn. | Mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | LINIJINIO GREITINTUVO TrueBeam SN: 4842 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Linijinio greitintuvo TrueBeam SN: 4842 po garantinio aptarnavimo paslaugos, kurias apima: techninės būklės tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugos (įskaitant dalis ir medžiagas). Pastaba: Pirkėjas sumoka sutartyje numatytą pirkimo kainą per 12 (dvylika) mėnesių, mokėdamas ją lygiomis mėnesinėmis įmokomis, kurios mokamos vieną kartą per mėnesį. | Kartas | 4 kartai |  |  |  |
| Viso pasiūlymo bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas proc., suma |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |

⁕Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų tiekimu.

Bendra pirkimo objekto dalies kaina EUR su PVM žodžiais __________________________

- po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:____________________.