#### Pasiūlymo priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

Siūlomų Vienkartinių priemonių hemodializės procedūroms atlikti su hemodializės prietaisais panaudai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienkartinių priemonių hemodializės procedūroms atlikti su hemodializės prietaisais panaudai viešajam pirkimui (toliau – pirkimas) siūlome:

1 pirkimo dalis

- Siūlome vienkartines priemones hemodializės procedūroms atlikti:

| # Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | # Siūlomi parametrai |  |  |  |  | Sterilizacijos būdas | Gamintojas, pavadinimas, modelis/kodas/Nr. | Įkainis, Eur be PVM /mato vnt. | Kaina iš viso, Eur be PVM (4x12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plotas (kv.m) | UF koef. (ml/h x mmHg) | Klirensas ml/min (didesnis arba lygus) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Šlapalas | Vit. B12 | ## Fosfatai |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1. | Aukšto pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%. | vnt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Žemo pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%. | Vnt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. | kompl. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Arterinės/veninės fistulinės adatos (A+V komplektas), 14-17G perkama pagal Perkančiosios organizacijos poreikį | kompl. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas | vnt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Sauso bikarbonato maišeliai arba kolonėlės | vnt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Pirogeninis dializuojančio tirpalo filtras | vnt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė šaltai dezinfekcijai | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė karštai dezinfekcijai | kg | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Siūlome hemodializės prietaisus panaudai – 2 vnt.:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo prietaiso reikšmes) | Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį: bukletai, techniniai aprašai ir pan. pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų ir/arba lietuvių kalba. Būtina nurodyti konkretų dokumento psl., jame pažymėti siūlomą techninį parametrą ir/ar nurodyti jo eil. nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje (t.y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis (hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais) | 1. HD dviejų adatų; 2. HD vienos adatos. |  |  |
| 2. | Dializuojančio tirpalo tiekimas: |  |  |  |
| 2.1. | Dializuojantis tirpalas | Bikarbonatinis |  |  |
| 2.2. | Druskų koncentrato skiedimas | Pastovus santykis |  |  |
| 2.3. | Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą | Hermetiška sausos sodos maišelio arba kolonėlės sistema |  |  |
| 2.4. | Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius | Ne mažiau kaip 1 |  |  |
| 2.5. | Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 35 iki 39 °C |  |  |
| 2.6. | Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 12,8 iki 15,7 mS/cm |  |  |
| 2.7. | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 300 iki 700 ml/min |  |  |
| 2.8. | Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 130 iki 150 mmol/l |  |  |
| 2.9. | HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 24 iki 38 mmol/1 |  |  |
| 2.10. | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30 iki +300 mmHg |  |  |
| 2.11. | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 iki 3 l/val. |  |  |
| 2.12. | Ultrafiltracijos paklaida | Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip 50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip 3 % nuo šalinamo skysčio tūrio |  |  |
| 2.13. | Profiliavimas | Aparatas turi turėti natrio (Na) ir ultrafiltracijos (UF) profiliavimo funkcijas. Papildomai gali turėti bikarbonato (HCO₃) profiliavimo funkciją. |  |  |
| 3. | Kraujo ratas: | x | x | x |
| 3.1. | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 iki 500 ml/min |  |  |
| 3.2. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –300 iki +150 mmHg. |  |  |
| 3.3. | Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo +20 iki +380 mmHg |  |  |
| 3.4. | Arterinio ir veninio spaudimo matavimo nustatymo ribų rankinis reguliavimas | Būtina |  |  |
| 3.5. | Kraujo patekimo į dializatą kontrolė | Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą kontrolės funkciją |  |  |
| 3.6. | Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas | - ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant dializuojančio skysčio tėkmės greičiui ne mažesniame kaip 300–700 ml/min intervale, arba - ≤ 0,35 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant 25–35 % hematokritui (arba lygiavertėmis bandymo sąlygomis pagal gamintojo metodiką). |  |  |
| 4. | Heparino pompa: | x | x | x |
| 4.1. | Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,5 iki 9 ml/val. |  |  |
| 4.2. | Heparino dozavimo paklaidos (ne didesnės už nurodytas) | - ≤0,1 ml/val., kai srautas ≤1 ml/val., ir ≤10 %, kai srautas >1 ml/val., arba lygiavertis dozavimo tikslumo modelis, užtikrinantis ≤1 ml arba ≤10 % momentinį arba kumuliuotą heparino dozavimo tikslumą. |  |  |
| 4.3. | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 5 ml |  |  |
| 5. | Monitorius. | Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu |  |  |
| 6. | Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai: | - Transmembraninis slėgis; - Dializuojančio tirpalo laidumas; - Kraujo tėkmės greitis; - Dializei numatytas laikas; - Praėjęs dializės laikas; - Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija); - Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis; - Arterinis spaudimas; - Veninis spaudimas; - Dializuojančio tirpalo temperatūra. |  |  |
| 7. | Dezinfekcija: | - Cheminė dezinfekcija; - Temperatūrinė dezinfekcija; - Skalavimas. |  |  |
| 8. | Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos: | Integruotas kraujo spaudimo matuoklis |  |  |
| 9. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |

2 pirkimo dalis

      - Siūlomos vienkartinės priemonės hemodiafiltracijos procedūroms atlikti:

| # Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | # Siūlomi parametrai |  |  |  |  | Sterilizacijos būdas | Gamintojas, pavadinimas, modelis/kodas/Nr. | Įkainis, Eur be PVM /mato vnt. | Kaina iš viso, Eur be PVM (4x12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plotas (kv.m) | UF koef. (ml/h x mmHg) | Klirensas ml/min (didesnis arba lygus) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Šlapalas | Vit. B12 | ## Fosfatai |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Aukšto pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%. | vnt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Aukšto pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%. | vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Žemo pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%. | Vnt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. | kompl. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Arterinės/veninės magistralės hemodiafiltracijai. | kompl. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Arterinės/veninės fistulinės adatos (A+V komplektas), 14-17G perkama pagal Perkančiosios organizacijos poreikį | kompl. | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas | vnt. | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Sauso bikarbonato maišeliai arba kolonėlės | vnt. | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Pirogeninis dializuojančio tirpalo filtras | vnt. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė šaltai dezinfekcijai | kg | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė karštai dezinfekcijai | kg | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Siūlomi hemodiafiltracijos prietaisai panaudai – 6 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo prietaiso reikšmes) | Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį: bukletai, techniniai aprašai ir pan. pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų ir/arba lietuvių kalba. Būtina nurodyti konkretų dokumento psl., jame pažymėti siūlomą techninį parametrą ir/ar nurodyti jo eil. nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje (t.y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais: | - HD dviejų adatų; - HD vienos adatos; - Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“). |  |  |
| 2. | Dializuojančio ir pakaitinio tirpalo tiekimas: | x | x | x |
| 2.1. | Dializuojantis tirpalas | Bikarbonatinis |  |  |
| 2.2. | Druskų koncentrato skiedimas | Pastovus santykis |  |  |
| 2.3. | Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą | Hermetiška sausos sodos maišelio arba kolonėlės sistema |  |  |
| 2.4. | Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |  |
| 2.5. | Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 35 iki 39 °C |  |  |
| 2.6. | Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 12,8 iki 15,7 mS/cm |  |  |
| 2.7. | Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 300 iki 700 ml/min |  |  |
| 2.8. | Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 130 iki 150 mmol/l |  |  |
| 2.9. | HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 24 iki 38 mmol/1 |  |  |
| 2.10. | Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30 iki +300 mmHg |  |  |
| 2.11. | Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 iki 3 l/val. |  |  |
| 2.12. | Ultrafiltracijos paklaida | Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip 50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip 3 % nuo šalinamo skysčio tūrio. |  |  |
| 2.13. | Pakaitinio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1,8 iki 18 l/val. |  |  |
| 2.14. | Profiliavimas | Aparatas turi turėti natrio (Na) ir ultrafiltracijos (UF) profiliavimo funkcijas. Papildomai gali turėti bikarbonato (HCO₃) profiliavimo funkciją. |  |  |
| 3. | Kraujo ratas: | x | x | x |
| 3.1. | Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 50 iki 500 ml/min |  |  |
| 3.2. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –300 iki +150 mmHg |  |  |
| 3.3. | Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo +20 iki +380 mmHg |  |  |
| 3.4. | Kraujo patekimo į dializatą kontrolė | Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą kontrolės funkciją |  |  |
| 3.5. | Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas | - ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant dializuojančio skysčio tėkmės greičiui ne mažesniame kaip 300–700 ml/min intervale, arba - ≤ 0,35 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant 25–35 % hematokritui (arba lygiavertėmis bandymo sąlygomis pagal gamintojo metodiką). |  |  |
| 4. | Heparino pompa: | x | x | x |
| 4.1. | Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,5 iki 9 ml/val. |  |  |
| 4.2. | Heparino dozavimo paklaidos (ne didesnės už nurodytas) | - ≤0,1 ml/val., kai srautas ≤1 ml/val., ir ≤10 %, kai srautas >1 ml/val., arba lygiavertis dozavimo tikslumo modelis, užtikrinantis ≤1 ml arba ≤10 % momentinį arba kumuliuotą heparino dozavimo tikslumą. |  |  |
| 4.3. | Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 5 ml |  |  |
| 5. | Monitorius. | Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu |  |  |
| 6. | Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai: | - Transmembraninis slėgis; - Dializuojančio tirpalo laidumas; - Kraujo tėkmės greitis; - Dializei numatytas laikas; - Praėjęs dializės laikas; - Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija); - Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis; - Arterinis spaudimas; - Veninis spaudimas; - Dializuojančio tirpalo temperatūra. |  |  |
| 7. | Dezinfekcija: | - Cheminė dezinfekcija; - Temperatūrinė dezinfekcija; - Skalavimas. |  |  |
| 8. | Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos: | Integruotas kraujo spaudimo matuoklis |  |  |
| 9. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |