Pasiūlymo priedas
(Tiekėjo pavadinimas)

[bookmark: _Hlk235114282]SIŪLOMŲ VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ HEMODIALIZĖS PROCEDŪROMS ATLIKTI SU HEMODIALIZĖS PRIETAISAIS PANAUDAI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	 Vienkartinių priemonių hemodializės procedūroms atlikti su hemodializės prietaisais panaudai viešajam pirkimui (toliau – pirkimas) siūlome:


[bookmark: _Hlk237010182]1 PIRKIMO DALIS

1. Siūlome vienkartines priemones hemodializės procedūroms atlikti:
	
Eil.
Nr.
	
Pavadinimas
	
Mato vnt.
	
Preliminarus kiekis
36 mėn. 
	
Siūlomi parametrai
	
Sterilizacijos būdas
	
Gamintojas, pavadinimas, modelis/kodas/Nr.
	
Įkainis, 
Eur be PVM /mato vnt.
	
Kaina iš viso, 
Eur be PVM
(4x12)

	
	
	
	
	Plotas (kv.m)
	UF koef. (ml/h x mmHg)
	Klirensas ml/min 
(didesnis arba lygus)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Šlapalas
	Vit. B12
	Fosfatai
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.1.
	Aukšto pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana.

B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas  0,9,  Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%.
	vnt.
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Žemo pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana.  

Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min.,  Ht=32%, proteinai 6%.
	Vnt.
	200
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	2.3.
	Arterinės/veninės magistralės hemodializei. 
	kompl.
	1800
	
	
	
	
	

	2.4.
	Arterinės/veninės fistulinės adatos (A+V komplektas), 14-17G perkama pagal Perkančiosios organizacijos poreikį
	kompl.
	1800
	
	
	
	
	

	2.5.
	Rūgštus bikarbonatinis koncentratas 
	vnt.
	900
	
	
	
	
	

	2.6.
	Sauso bikarbonato maišeliai arba kolonėlės
	vnt.
	1800
	
	
	
	
	

	2.7.
	Pirogeninis dializuojančio tirpalo filtras
	vnt.
	24
	
	
	
	
	

	2.8.
	 Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė šaltai dezinfekcijai
	kg
	5
	
	
	
	
	

	2.9.
	Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė karštai dezinfekcijai
	kg
	150
	
	
	
	
	

	
	Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur be PVM:
	
	

	
	PVM, Eur:
	
	

	
	Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur su  PVM:
	
	









2. Siūlome hemodializės prietaisus panaudai – 2 vnt.:
	Eil.
Nr.
	



Parametrai 
	



Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūloma parametro reikšmė
 
(tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo prietaiso reikšmes)
	Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį: bukletai, techniniai aprašai ir pan. pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų ir/arba lietuvių kalba. 
Būtina nurodyti konkretų dokumento psl., jame pažymėti siūlomą techninį parametrą ir/ar nurodyti jo eil. nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje (t.y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalavimams)

	1.
	Aparato paskirtis (hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais)
	1.	HD dviejų adatų;
2.	HD vienos adatos.

	
	

	2.
	Dializuojančio tirpalo tiekimas:
	
	
	

	2.1.
	Dializuojantis tirpalas
	Bikarbonatinis
	
	

	2.2.
	Druskų koncentrato skiedimas
	Pastovus santykis
	
	

	2.3.
	Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą
	Hermetiška sausos sodos maišelio arba kolonėlės sistema
	
	

	2.4.
	Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius
	Ne mažiau kaip 1
	
	

	2.5.
	Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 35 iki 39 °C
	
	

	2.6.
	Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 12,8 iki 15,7 mS/cm

	
	

	2.7.
	Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 300 iki 700 ml/min
	
	

	2.8.
	Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 130 iki 150 mmol/l
	
	

	2.9.
	HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 24 iki 38 mmol/1 
	
	

	2.10.
	Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -30 iki +300 mmHg
	
	

	2.11.
	Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,1 iki 3 l/val. 
	
	

	2.12.
	Ultrafiltracijos paklaida
	Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip 50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip 3 % nuo šalinamo skysčio tūrio
	
	

	2.13.
	Profiliavimas
	Aparatas turi turėti natrio (Na) ir ultrafiltracijos (UF) profiliavimo funkcijas. Papildomai gali turėti bikarbonato (HCO₃) profiliavimo funkciją.
	
	

	3.
	Kraujo ratas:
	x
	x
	x

	3.1.
	Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 50 iki 500 ml/min
	
	

	3.2.
	Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo –300 iki +150 mmHg. 
	
	

	3.3.
	Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo +20 iki +380 mmHg
	
	

	3.4.
	Arterinio ir veninio spaudimo matavimo nustatymo ribų rankinis reguliavimas
	Būtina
	
	

	3.5.
	Kraujo patekimo į dializatą kontrolė
	Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą kontrolės funkciją
	
	

	3.6.
	Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas
	-  ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant dializuojančio skysčio tėkmės greičiui ne mažesniame kaip 300–700 ml/min intervale,  
arba  
-  ≤ 0,35 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant 25–35 % hematokritui (arba lygiavertėmis bandymo sąlygomis pagal gamintojo metodiką).
	
	

	4.
	Heparino pompa:
	x
	x
	x

	4.1.
	Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,5 iki 9 ml/val.
	
	

	4.2.
	Heparino dozavimo paklaidos (ne didesnės už nurodytas)
	· ≤0,1 ml/val., kai srautas ≤1 ml/val., ir ≤10 %, kai srautas >1 ml/val., arba lygiavertis dozavimo tikslumo modelis, užtikrinantis ≤1 ml arba ≤10 % momentinį arba kumuliuotą heparino dozavimo tikslumą.

	
	

	4.3.
	Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 iki 5 ml
	
	

	5.
	Monitorius.
	Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba lygiaverčiu
	
	

	6.
	Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai:
	1. Transmembraninis slėgis;
2. Dializuojančio tirpalo laidumas;
3. Kraujo tėkmės greitis;
4. Dializei numatytas laikas;
5. Praėjęs dializės laikas;
6. Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija);
7. Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis;
8. Arterinis spaudimas;
9. Veninis spaudimas;
10. Dializuojančio tirpalo temperatūra.
	
	

	7.
	Dezinfekcija:
	1. Cheminė dezinfekcija;
2. Temperatūrinė dezinfekcija; 
3. Skalavimas.
	
	

	8.
	Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos:
	Integruotas kraujo spaudimo matuoklis
	
	

	9.
	Elektros energijos šaltinis, 
tinkamas aparato maitinimui
	230 V, 50 Hz elektros tinklas
	
	






























2 PIRKIMO DALIS

1. Siūlomos vienkartinės priemonės hemodiafiltracijos procedūroms atlikti:

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis
36 mėnesiams
	Siūlomi parametrai
	
Sterilizacijos būdas
	
Gamintojas, pavadinimas, modelis/kodas/Nr.
	
Įkainis, 
Eur be PVM /mato vnt.
	
Kaina iš viso, 
Eur be PVM
(4x12)

	
	
	
	
	Plotas (kv.m)
	UF koef. (ml/h x mmHg)
	Klirensas ml/min
(didesnis arba lygus)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Šlapalas
	Vit. B12
	Fosfatai
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.
	Aukšto pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana.

B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas  0,9,  Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%.
	vnt.
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Aukšto pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana.

B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas  0,9,  Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001, Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%.
	vnt.
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Žemo pralaidumo dializatorius su sintetine polisulfono arba lygiavertės medžiagos membrana.   

Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min., Qf=0-10 ml/min., Ht=32%, proteinai 6%.
	Vnt.
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Arterinės/veninės magistralės  hemodializei.



	kompl.
	3500
	
	
	
	
	

	1.5.
	Arterinės/veninės magistralės hemodiafiltracijai. 


	kompl.
	700
	
	
	
	
	

	1.6.
	Arterinės/veninės fistulinės adatos (A+V komplektas), 14-17G perkama pagal Perkančiosios organizacijos poreikį 
	kompl.
	4200
	
	
	
	
	

	1.7.
	Rūgštus bikarbonatinis koncentratas 
	vnt.
	2100
	
	
	
	
	

	1.8.
	Sauso bikarbonato maišeliai arba kolonėlės
	vnt.
	4200
	
	
	
	
	

	1.9.
	Pirogeninis dializuojančio tirpalo filtras
	vnt.
	144
	
	
	
	
	

	1.10.
	Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė šaltai dezinfekcijai
	kg
	25
	
	
	
	
	

	1.11.
	Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė karštai dezinfekcijai
	kg
	400
	
	
	
	
	

	1.12
	Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur be PVM:
	
	

	1.13
	PVM, Eur:
	
	

	1.14
	Bendra 1 PIRKIMO DALIES kaina, Eur su  PVM:
	
	


2.    Siūlomi hemodiafiltracijos prietaisai panaudai – 6 vnt.

	[bookmark: _Hlk214539390]Eil.
Nr.
	

Parametrai
	

Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūloma parametro reikšmė

(tiekėjas privalo nurodyti konkrečias siūlomo prietaiso reikšmes)
	Dokumentai pagrindžiantys reikalavimų atitiktį: bukletai, techniniai aprašai ir pan. pažymint techninius parametrus gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų ir/arba lietuvių kalba.
Būtina nurodyti konkretų dokumento psl., jame pažymėti siūlomą techninį parametrą ir/ar nurodyti jo eil. nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje (t.y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalavimams)

	1.
	Aparato paskirtis hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais  metodais:
	1. HD dviejų adatų;
2. HD vienos adatos;
3. Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine        pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“).
	
	

	2.
	Dializuojančio ir pakaitinio tirpalo tiekimas:
	x
	x
	x

	2.1.
	Dializuojantis tirpalas
	Bikarbonatinis
	
	

	2.2.
	Druskų koncentrato skiedimas
	Pastovus santykis
	
	

	2.3.
	Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą
	Hermetiška sausos sodos maišelio arba kolonėlės sistema
	
	

	2.4.
	Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius
	Ne mažiau kaip 2
	
	

	2.5.
	Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 35 iki 39 °C
	
	

	2.6.
	Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 12,8 iki 15,7 mS/cm
	
	

	2.7.
	Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 300 iki 700 ml/min
	
	

	2.8.
	Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio  reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 130 iki 150 mmol/l
	
	

	2.9.
	HC03 reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 24 iki 38 mmol/1
	
	

	2.10.
	Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -30 iki +300 mmHg
	
	

	2.11.
	Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,1 iki 3 l/val.
	
	

	2.12.
	Ultrafiltracijos paklaida
	Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip 50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio)  paklaida ne didesnė kaip 3 % nuo šalinamo  skysčio tūrio.
	
	

		2.13.
	Pakaitinio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1,8 iki 18 l/val.
	
	

	2.14.
	Profiliavimas
	Aparatas turi turėti natrio (Na) ir ultrafiltracijos (UF) profiliavimo funkcijas. 
Papildomai gali turėti bikarbonato (HCO₃) profiliavimo funkciją.
	
	

	3.
	Kraujo ratas:
	x
	x
	x

	3.1.
	Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne          siauresnės už nurodytas)
	Nuo 50 iki 500 ml/min
	
	

	3.2.
	Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo  nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo –300 iki +150 mmHg
	
	

	3.3.
	Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo +20 iki +380 mmHg
	
	

	3.4.
	Kraujo patekimo į dializatą kontrolė
	Aparatas turi kraujo patekimo į dializatą    kontrolės funkciją
	
	

	3.5.
	Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas
	-  ≤ 0,5 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant dializuojančio skysčio tėkmės greičiui ne mažesniame kaip 300–700 ml/min intervale,  
arba  
-  ≤ 0,35 ml/min kraujo praradimo į dializatą, esant 25–35 % hematokritui (arba lygiavertėmis bandymo sąlygomis pagal gamintojo metodiką).
	
	

	4.
	Heparino pompa:
	x
	x
	x

	4.1.
	Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo  ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,5 iki 9 ml/val.
	
	

	4.2.
	Heparino dozavimo paklaidos 
(ne didesnės už           nurodytas)
	· ≤0,1 ml/val., kai srautas ≤1 ml/val., ir ≤10 %, kai srautas >1 ml/val., arba lygiavertis dozavimo tikslumo modelis, užtikrinantis ≤1 ml arba ≤10 % momentinį arba kumuliuotą heparino dozavimo tikslumą.
	
	

	4.3.
	Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 iki 5 ml
	
	

	5.
	Monitorius.
	Su spalvotu skystųjų kristalų ekranu arba  lygiaverčiu
	
	

	6.
	Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai:
	1. Transmembraninis slėgis;
2. Dializuojančio tirpalo laidumas;
3. Kraujo tėkmės greitis;
4. Dializei numatytas laikas;
5. Praėjęs dializės laikas;
6. Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo  skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija);
7. Pašalinto iš paciento organizmo skysčio   kiekis;
8. Arterinis spaudimas;
9. Veninis spaudimas;
10. Dializuojančio tirpalo temperatūra.
	
	

	7.
	Dezinfekcija:
	1. Cheminė dezinfekcija;
2. Temperatūrinė dezinfekcija; 
3. Skalavimas.
	
	

	8.

	Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos:
	Integruotas kraujo spaudimo matuoklis
	
	

	9.
	Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato  maitinimui
	230 V, 50 Hz elektros tinklas
	
	



2

