TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Anestezijos aparatas su stebėjimo funkcija

(projekto Nr. LTPL-00467)

- Numatoma įsigyti anestezijos aparatą su stebėjimo funkcija.

- Prekės turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) ir būti pažymėtos CE ženklu. Pateikti (kartu su pasiūlymu): prekių CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

- Pristatant Prekes, kartu su priėmimo -perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. Prekių priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir (ar) anglų kalbomis);

3.3. užpildytas medicinos Prekių pasas;

3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

- Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą (Maironio g. 25, Vilkaviškis) nurodytu adresu, mokesčiai, iškrovimas, pervežimas į eksploatacijos vietą, po darbų likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

- Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, teikiant pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba kitus lygiaverčius dokumentus: katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Anestezijos aparatas |  |
| 1.1.1. | Aparato valdymo ekranas: 1. Lietimui jautrus; 2. Spalvotas, ≥ 15 colių įstrižainės; 3. Ekrano raiška ≥ (1024 x 768); 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 3 kreivių. |  |
| 1.1.2. | Paduodamos dujos ir jų srauto ribos: 1. O₂, ≤ 0,2 - > 15 l/min.; 2. Oras, ≤ 0,2 - > 15 l/min.; |  |
| 1.1.3. | Anestezijos aparate vienu metu gali būti įstatytas bent vienas garintuvas |  |
| 1.1.4. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su vakuumu varomu atsiurbėju |  |
| 1.1.5. | Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema: Bendros tėkmės: nustatant O2 koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę |  |
| 1.1.6. | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) ventiliacija |  |
| 1.1.7. | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija |  |
| 1.1.8. | Papildomas O2 tiekimo išvadas |  |
| 1.1.9. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris įskaitant CO₂ absorberio talpos tūrį: ≤ 4000 ml |  |
| 1.1.10. | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas |  |
| 1.1.11. | Dujų modulis 1 vnt.; Reikalavimai dujų moduliui: 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija; 2. Automatinis anestetikų atpažinimas; 3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius. |  |
| 1.2. | Garintuvas sevofluranui, komplektuojamas su anestezijos aparatu, nurodytu 1.1. punkte |  |
| 1.2.1. | Didžiausias dujų srautas: ≥ 120 l/min |  |
| 1.2.2. | Absorbento talpos tūris: ≥ 700 ml |  |
| 1.2.3. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas: ≥ 50 l/min |  |
| 1.2.4. | APL vožtuvas |  |
| 1.2.5. | Ventiliavimo režimai: 1. Rankinis/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV arba VC); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV arba PC); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V arba SIMV-VC); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P arba SIMV-PC); 7. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu užtikrinati tūrį (SIMV-PCV VG arba SIMV-PC VG) 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį (PCV-VG arba PRVC arba AutoFlow / CMV). |  |
| 1.2.6. | Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver): 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP; 2. Multi režimas turi ≥ 5 pakopų nustatymo galimybę arba paremtas automatizuotu laipsnišku kvėpavimo takų didinimo procesu pagal iš anksto nustatytus protokolus. |  |
| 1.2.7. | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Tėkmės trigerio jautrumo diapazonas (pasirenkamos ribos): 1. ≤ 20 ~ ≥ 1500 ml; 2. ≤ 5 ~ ≥ 60 cmH2O; 3. ≤ 10 ~ ≥ 80 cmH2O; 4. ≤ 4 ~ ≥ 80 k/min.; 5. ≤ 2:1 ~ ≥ 1:8; 6. ≤ 0,3 ~ ≥ 10 l/min. arba ne mažiau kaip nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą. |  |
| 1.2.8. | Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, apriboti anestetiko pereikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu. Vizualus paduodamų dujų srauto indikatorius, leidžiančtis įvertinti šviežių dujų srauto tiekimo perviršį ar trūkumą esant nustatytai deguonies koncentracijai. |  |
| 1.2.9. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: 1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Plato slėgis; 5. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 6. PEEP; 7. Anestetinių dujų kiekis įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; 8. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 9. O₂/CO₂ koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 10. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC Age). |  |
| 1.2.10. | Integruotas elektroninio valdymo PEEP: 1. Išjungtas; 2. ≤ 4 ~ ≥ 30 cmH2O. |  |
| 1.2.11. | Rodomos grafinės kreivės ekrane |  |
| 1.2.12. | Rodomos kilpinės kreivės ekrane: P-V, F-V |  |
| 1.2.13. | Komunikacinės jungtys: 1. RS 232C arba RS 232 (arba lygiavertė); 2. USB (arba lygiavertė); 3. RJ-45 (arba lygiavertė). |  |
| 1.2.14. | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai): 1. Būtina; 2. ≥ 90 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių). |  |
| 1.3. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema jo tvirtinimui prie siūlomo anestezijos aparato |  |
| 1.3.1. | Paciento monitorius tvirtinamas prie anestezijos aparato |  |
| 1.3.2. | Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje ar išorinėje stotelėje ≥ 3 pozicijų |  |
| 1.3.3. | Modulinio paciento monitoriaus ekranas: 1. Lietimui jautrus; 2. Spalvotas, ≥ 12 colių įstrižainės; 3. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 12 kreivių. |  |
| 1.3.4. | Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo. Aušinimas be ventiliatoriaus. |  |
| 1.3.5. | Papildomi registruojami parametrai: 1. Raumenų relaksacija - NMT; 2. Miego gylio analizė ir monitoravimas; 3. Paciento skausminės reakcijos į chirurginę intervenciją monitoravimas. |  |
| 1.4. | Transportinis paciento monitorius |  |
| 1.4.1. | Transportinis paciento monitorius veikia kaip modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis ir kaip savarankiškas paciento monitorius |  |
| 1.4.2. | Jeigu transportinis paciento monitorius negali būti įstatomas į modulinio paciento monitoriaus korpusą, jame kraunamas ir komunikuoti registruojamų parametrų, jis turi būti komplektuojamas su krovimo ir komunikacijos stotele ir tvirtinimo prie anestezijos sistemos sprendimu |  |
| 1.4.3. | Transportinio paciento monitoriaus ekranas: 1. Lietimui jautrus; 2. ≥ 6 colių įstrižainės; 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 6 kreivių. |  |
| 1.4.4. | Transportinio ir ar modulinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG; 2. Kvėpavimas; 3. SpO₂; 4. Temperatūra; 5. Neinvazinis kraujospūdis; 6. Invazinis kraujospūdis. 7. Širdies minutinis tūris ir indeksas (CO ir CI); 8. Sisteminis kraujagislių pasipriešinimas ir indeksas SVR ir SVRI. |  |
| 1.4.5. | Aritmijų aptikimas ≥ 20 tipų |  |
| 1.4.6. | Baterija: 1. Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); 2. Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos. |  |
| 1.4.7. | Monitoruojamų parametrų atmintis ≥ 120 valandų |  |
| 1.4.8. | Momentinių nuotraukų išsaugojimas rankinių būdu arba automatiškai po pavojaus signalo. Išsaugojima ≥ 400 momentinių nuotraukų. |  |
| 1.5. | Komplektuojami paciento monitoriaus priedai (1 kompl.): |  |
| 1.5.1. | 3 elektrodų EKG laidas, 1 vnt. |  |
| 1.5.2. | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu, 1 vnt. |  |
| 1.5.3. | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele, 1 kompl. |  |
| 1.5.4. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis, 1 vnt. |  |
| 1.5.5 | Raumenų relaksacijos - NMT monitoravimo modulis su mechaniniu pirštiniu jutikliu suaugusiems ir su jungiamuoju kabeliu |  |
| 1.5.6 | Miego gylio analizės ir monitoravimo modulis su ≥ 25 vnt. vienkartiniu jutikliu |  |
| 1.5.7 | ≥ 20 rinkinių širdies minutinio tūrio (CO) monitoravimui. |  |
| 1.6 | Garantinis laikotarpis |  |