Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobilus terapinis lazeris su priedais

Perkamas kiekis: 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lazerio tipas | Diodinis |
| 2. | Paskirtis | Paviršinių ir giliųjų audinių skausmų, uždegimų gydymui, audinių regeneracijai, raumenų atpalaidavimui, žaizdų, diabetinių opų, kitų paviršinių audinių pažeidimų gydymui, akupunktūrai |
| 3. | Lazerinė sistema | Saugumo klasė ne žemesnė nei IV pagal IEC 60825-1 |
| 4. | Medicinos prietaiso klasifikacija | IIb klasė (pagal Tarybos direktyvą 93/42/EEB) |
| 5. | Lazerio bangų ilgiai (nm) | Ne mažiau kaip 4 nurodyti: 660 nm +/- 10 nm, 800 nm +/- 15 nm, 905 nm +/- 15 nm, 970 nm +/-15 nm. |

| 6. | Didžiausia galia 660 nm ( bangos (mW ) | ≤120 mW |
| --- | --- | --- |
| 7. | Elektromagnetinio suderinamumo klasė | Ne žemesnė A pagal IEC 60601-1-2 |
| 8. | Maksimali lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau kaip 30 W |
| 9. | Vidutinė lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau kaip 20 W |
| 10. | Lazerio galia (W) naudojant nuolatinės bangos režimą (CW) | Ne mažiau kaip 25 W |
| 11. | Emisijos režimai | Turi būti ne mažiau kaip nurodyti: CW (nuolatinė), moduliuojama nuo 1 Hz iki 20 kHz (50% fiksuoto darbo ciklo); ISP (superpulsacijos režimas) |
| 12. | IP saugumo laipsnis | Lazerio aparatas: ne mažiau kaip IP20. |
| 13. | Maitinimas | Turi būti galima prietaisą naudoti nuo vidinės įmontuotos baterijos; išorinio kintamojo įtampos tinklo |
| 14. | Įjungimas/išjungimas | Turi būti ne mažiau kaip: pirštiniu jungikliu su elektroniniu prieigos raktu (PIN kodas); kojiniu jungikliu. |
| 15. | Ekranas | Ne mažiau kaip: pilnai spalvotas, grafinis, liečiamas LCD ar lygiavertis |
| 16. | Svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg |
| 17. | Naudojimo vieta | Mobilus |
| 18. | Gydymo programų valdymas ir/ar individualizavimas | Gydymas pagal aparate jau nustatytas gydymo programas pagal kūno vietas ir jose nurodytas ligas/būkles ar individualiai nustatomas ne mažiau kaip pagal 8 gydymo funkcijas. Turi būti galimybė jau sudarytose gydymo programose keisti galią (w), laiką (s), bangos ilgius, energijos perdavimo būdus ir dažnius. |
| 19. | Operacinės sistemos atnaujinimas | Bevieliu ryšiu Wi-Fi |
| 20. | Paciento odos spalvos parinkimas | Rankinis, spalvotame, liečiamame pilnų spalvų LCD ekrane pagal T. Fitzpatrick skalę |
| 21. | Gydymo duomenų talpa | Neribota, turi būti galima įrašyti duomenis per USB jungtį į laikmeną |
| 22. | Gydymo tęstinumas ir atsekamumas | Pagal gydymo įrašus prietaiso atmintyje |
| 23. | Papildoma apsauga nuo odos įkaitimo | Išmanus rankinis antgalis - optinis lęšis. Nustojus judinti ar esant nepakankamo greitumo judesiui turi pradėti automatiškai vibruoti. Nepagreitinus judesio – turi automatiškai sumažinti lazerio šviesos galią. |

| 24. | Apsauginiai akiniai darbuotojui | Kartu su lazeriu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 3 vnt. apsauginių akinių |
| --- | --- | --- |
| 25. | Apsauginiai akiniai gydant zonas aplink akis | Apsauginiai metaliniai akiniai įsidedantys į akiduobes ir apsaugantys akis terapijos metu |
| 26. | Antgalis - optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms, atviroms žaizdoms gydyti | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms (burna, nosis, ausys), atviroms žaizdoms gydyti |
| 27. | Antgalis - optinis lęšis keičiamo diametro | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis keičiamo diametro ir akupunktūrai atlikti nuo 1 kv.cm ik 5 kv.cm |
| 28. | Antgalis - optinis lęšis didesniems plotams gydyti | Kontaktinis/nekontaktinis, ne mažiau kaip 12 kv.cm skersmens |
| 29. | Antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos | Nekontaktinis lankstomas antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos |
| 30. | Stalelis lazerio aparatui laikyti su ratukais | Stalelis ant ratukų su stabdžiais, lentynėlėmis antgaliams bei magnetiniu lauku ant paviršiaus, apsaugančiu lazerio aparatą nuo kritimo |
| 31. | Optinių lęšių laikymo dėžutė | Plastikinė ar lygiavertė, skirta ne mažiau kaip 5-iems optiniams lęšiams. Garantija ne mažiau kaip 2 metai |
| 32. | Lazeriu atliekamų gydymų nustatymų mokymai pasikeitus darbuotojui | Turi būti suteikiama neatlygintina prieiga prie siūlomo lazerio individualizuotų protokolų sudarymo mokymų visu lazerio naudojimo metu. |
| 33. | Šviesolaidžio garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 2 metai |
| 34. | Lazerio aparato garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai |
| 35. | Siūlomas modelis (nurodo tiekėjas) | - |
| 36. | Kilmės šalis (nurodo tiekėjas) | - |
| 37. | Žymėjimas CE ženklu | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija) |
| 38. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |
| 39. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. punktu. |
| 40. | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas arba turėti galiojančią atstovavimo ir pardavimo sutartį su gamintoju. |