Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centrui

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS  PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

- INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių teikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Siūloma KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI kaina (I pirkimo dalis):

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Mato vnt. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mobilus terapinis lazeris su priedais | 1 kompl. | Kainas skaičiais |
| PVM, Eur (tarifas(pildo tiekėjas) proc.) |  |  | Dydis skaičiais |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  |  | Kaina skaičiais |
|  |  |  | Kaina žodžiais |

4.6  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							_________

4.7. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Mobilus terapinis lazeris su priedais |  |  |
| 1. | Lazerio tipas | Diodinis | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 2. | Paskirtis | Paviršinių ir giliųjų audinių skausmų, uždegimų gydymui, audinių regeneracijai, raumenų atpalaidavimui, žaizdų, diabetinių opų, kitų paviršinių audinių pažeidimų gydymui, akupunktūrai | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 3. | Lazerinė sistema | Saugumo klasė ne žemesnė nei IV pagal IEC 60825-1 | Siūloma saugumo klasė – _______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 4. | Medicinos prietaiso klasifikacija | IIb klasė (pagal Tarybos direktyvą 93/42/EEB) | Siūloma klasė – _______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 5. | Lazerio bangų ilgiai (nm) | Ne mažiau kaip 4 nurodyti: |  |
|  |  | 660 nm ± 10 nm | Siūlomas parametras – _______ nm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
|  |  | 800 nm ± 15 nm | Siūlomas parametras – _______ nm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
|  |  | 905 nm ± 15 nm | Siūlomas parametras – _______ nm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
|  |  | 970 nm ± 15 nm | Siūlomas parametras – _______ nm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 6. | Didžiausia galia 660 nm (bangos (mW ) | ≤120 mW | Siūlomas parametras – _______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 7. | Elektromagnetinio suderinamumo klasė | Ne žemesnė A pagal IEC 60601-1-2 | Siūloma suderinamumo klasė – _______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 8. | Maksimali lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau kaip 30 W | Siūlomas parametras – _______ W (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 9. | Vidutinė lazerio galia (W) naudojant superpulsacijos (ISP) režimą | Ne mažiau kaip 20 W | Siūlomas parametras – _______ W (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 10. | Lazerio galia (W) naudojant nuolatinės bangos režimą (CW) | Ne mažiau kaip 25 W | Siūlomas parametras – _______ W (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 11. | Emisijos režimai | CW (nuolatinė), moduliuojama nuo 1 Hz iki 20 kHz (50% fiksuoto darbo ciklo); ISP (superpulsacijos režimas) | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 12. | IP saugumo laipsnis | Lazerio aparatas: ne mažiau kaip IP20. | Siūlomas parametras – _______ IP (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 13. | Maitinimas | Turi būti galima prietaisą naudoti nuo vidinės įmontuotos baterijos; išorinio kintamojo įtampos tinklo | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 14. | Įjungimas/išjungimas | Turi būti ne mažiau kaip: pirštiniu jungikliu su elektroniniu prieigos raktu (PIN kodas); kojiniu jungikliu. | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 15. | Ekranas | Ne mažiau kaip: pilnai spalvotas, grafinis, liečiamas LCD ar lygiavertis | Siūlomas parametras – _______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 16. | Svoris | Ne daugiau kaip 1,5 kg | Siūlomas parametras – _______ kg (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 17. | Naudojimo vieta | Mobilus | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 18. | Gydymo programų valdymas ir/ar individualizavimas | Gydymas pagal aparate jau nustatytas gydymo programas pagal kūno vietas ir jose nurodytas ligas/būkles ar individualiai nustatomas ne mažiau kaip pagal 8 gydymo funkcijas. Turi būti galimybė jau sudarytose gydymo programose keisti galią (w), laiką (s), bangos ilgius, energijos perdavimo būdus ir dažnius. | Siūlomų gydymo funkcijų skaičius – _______ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 19. | Operacinės sistemos atnaujinimas | Bevieliu ryšiu Wi-Fi | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 20. | Paciento odos spalvos parinkimas | Rankinis, spalvotame, liečiamame pilnų spalvų LCD ekrane pagal T. Fitzpatrick skalę | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 21. | Gydymo duomenų talpa | Neribota, turi būti galima įrašyti duomenis per USB jungtį į laikmeną | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 22. | Gydymo tęstinumas ir atsekamumas | Pagal gydymo įrašus prietaiso atmintyje | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 23. | Papildoma apsauga nuo odos įkaitimo | Išmanus rankinis antgalis - optinis lęšis. Nustojus judinti ar esant nepakankamo greitumo judesiui turi pradėti automatiškai vibruoti. Nepagreitinus judesio – turi automatiškai sumažinti lazerio šviesos galią. | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 24. | Apsauginiai akiniai darbuotojui | Kartu su lazeriu turi būti pateikti: ne mažiau kaip 3 vnt. apsauginių akinių | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 25. | Apsauginiai akiniai gydant zonas aplink akis | Apsauginiai metaliniai akiniai įsidedantys į akiduobes ir apsaugantys akis terapijos metu | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 26. | Antgalis - optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms, atviroms žaizdoms gydyti | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis sunkiai prieinamoms vietoms (burna, nosis, ausys), atviroms žaizdoms gydyti | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 27. | Antgalis - optinis lęšis keičiamo diametro | Kontaktinis/nekontaktinis antgalis-optinis lęšis keičiamo diametro ir akupunktūrai atlikti nuo 1 kv.cm ik 5 kv.cm | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 28. | Antgalis - optinis lęšis didesniems plotams gydyti | Kontaktinis/nekontaktinis, ne mažiau kaip 12 kv.cm skersmens | Siūlomas skersmuo – _______ kv.cm (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 29. | Antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos | Nekontaktinis lankstomas antgalis-optinis lęšis skirtas gydyti didelius plotus (iki 800kv.cm) be specialisto pagalbos | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 30. | Stalelis lazerio aparatui laikyti su ratukais | Stalelis ant ratukų su stabdžiais, lentynėlėmis antgaliams bei magnetiniu lauku ant paviršiaus, apsaugančiu lazerio aparatą nuo kritimo | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 31. | Optinių lęšių laikymo dėžutė | Plastikinė ar lygiavertė, skirta ne mažiau kaip 5-iems optiniams lęšiams. | Siūlomas dėžutės medžiagiškumas - _____________ (įrašyti) Siūlomas talpinamų lęšių kiekis - ______________ (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
|  |  | Garantija ne mažiau kaip 2 metai | Siūloma garantija – _______ metai. (įrašyti) |
| 32. | Lazeriu atliekamų gydymų nustatymų mokymai pasikeitus darbuotojui | Turi būti suteikiama neatlygintina prieiga prie siūlomo lazerio individualizuotų protokolų sudarymo mokymų visu lazerio naudojimo metu. | Nepildoma* Atitiktis reikalavimui bus prekės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. |
| 33. | Šviesolaidžio garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 2 metai | Siūloma garantija – _______ metai. (įrašyti) |
| 34. | Lazerio aparato garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai | Siūloma garantija – _______ metai. (įrašyti) |
| 35. | Siūlomas modelis | - | Gamintojas Siūlomas - _____________ (tikslus gamintojo pavadinimas) Modelis Siūlomas - ______________ (tikslus modelio pavadinimas) |
| 36. | Kilmės šalis | - | Kilmės šalis – _______. (įrašyti) |
| 37. | Žymėjimas CE ženklu | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu ( kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE deklaracija) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ Prekės ženklinimas CE ženklu bus tikrinamas prekės perdavimo metu. |
| 38. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). | Siūloma trukmė – _______ metai (įrašyti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ |
| 39. | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas arba turėti galiojančią atstovavimo ir pardavimo sutartį su gamintoju (pateikiama kartu su pasiūlymu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. |

* Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o 4 lentelės grafoje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

  - Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?* (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |