SPS 1 priedas

13 p.d. Thermo Fisher gamintojo įrangos kvalifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visiems nurodytiems pavadinimams, standartams ir analogiškiems techniniams apibrėžimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis“.

1.2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę ar paslaugą, privalo pateikti patikimus įrodymus, kad siūlomas sprendimas atitinka lygiavertiškumo kriterijus.

1.3. Atliekamas įrangos kvalifikavimas - ataskaita pateikiama per (15 penkiolika) kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo. Kvalifikavimo apimtis detalizuota Lentelėje Nr. 2.

1.4. Kvalifikavimui atliekantis tiekėjas turi užtikrinti darbų vykdymą taip, kad jie netrukdytų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro įprastinei veiklai.

1.5. Visa kvalifikavimui reikalinga įranga, įrankiai ir apsaugos priemonės turi būti suteikiamos tiekėjo.

2. Norminiai dokumentai ir metodika.

2.1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) ar lygiavertėmis gairėmis – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation.

2.2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada.

3. Kvalifikavimo protokolai ir dokumentacija

3.1. Kvalifikavimo protokolas privalo būti: parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto.

3.2. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis.

3.4. Kvalifikavimo  protokolai turi būti pateikiami anglų kalba.

3.5. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus.

3.6. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data.

4. Nuokrypių valdymas

4.1. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai).

4.2. Kritiniai nuokrypiai – privalo būti uždaryti iki kito kvalifikavimo etapo pradžios.

4.3. Nekritiniai nuokrypiai – turi būti uždaryti iki visų etapų pabaigos.

4.4. Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo.

4.5. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį.

4.6. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių.

5. Priedai

5.1. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus.

5.2. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti.

5.3. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu).

6. Matavimo įranga

6.1 Kvalifikavimo metu temperatūros matavimui turi būti naudojama kalibruota įranga ir metrologiškai patikrinti jutikliai (termoporos), turintys galiojančius akredituotos organizacijos sertifikatus. Jeigu dėl įrangos specifikos kalibravimas atliekamas organizacijos viduje, tiekėjas turi pateikti aprašytą procedūrą su kalibravimo metodika, priimtinumo kriterijais ir susidarančios paklaidos įvertinimu.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

7.1. Visa informacija, susijusi su kvalifikavimo procesu, yra konfidenciali ir negali būti naudojama kitiems tikslams.

7.2. Visa Kvalifikavimo metu gauta ir perduodama informacija yra konfidenciali ir tiekėjas įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal ISO 27001 ir ES BDAR (GDPR) ar lygiavertį reglamentą.

8. Draudimas

8.1. Tiekėjas privalo pateikti galiojantį verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą. Šis draudimas turi užtikrinti, kad bet kokia žala, padaryta kvalifikavimo darbų atlikimo metu tretiesiems asmenims, užsakovui ar jo turtui, bus atlyginta. Draudimo liudijimas turi būti pateiktas sutarties pasirašymo metu. Sutartis neįsigalioja, kol nėra pateiktas galiojantis draudimo liudijimas. Draudimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu pateikiamas draudimo liudijimas galioja trumpiau nei sutarties galiojimo laikotarpis, tiekėjas privalo jį pratęsti ir ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki esamo draudimo galiojimo pabaigos pateikti perkančiajai organizacijai atnaujintą draudimo liudijimą.

8.2 Verslo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 250 000 Eur visam draudimo laikotarpiui.

9. Atsakomybė ir įsipareigojimai

9.1. Vadovaujantis išankstiniu susitarimu, perkančioji organizacija perduoda kvalifikavimui reikalingus duomenis tiekėjui, atsakingam už kvalifikavimo atlikimą, tačiau kvalifikavimas vykdomas šio tiekėjo savarankiškai.

9.2. Nustačius, kad kvalifikavimas buvo atliktas nesilaikant techninės specifikacijos (ir pokytis  nebuvo suderintas su užsakovu), tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti pakartotinius testavimus ir atlyginti perkančiajai organizacijai žalą, patirtą dėl kvalifikavimo termino pratęsimo. Jei pakartotiniai testavimai neįvykdomi arba nepavyksta, tiekėjo kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

9.3. Tiekėjas privalo savarankiškai interpretuoti testavimo rezultatus ir pateikti išsamias, informatyvias išvadas, atitinkančias kvalifikavimo proceso ir dokumentacijos principus. Jeigu pateiktos išvados ir/ar dokumentai neatitinka GGP ar lygiaverčių reikalavimų ar vidinių organizacijos kokybės procedūrų, kvalifikavimas laikomas nepriimtinu.

9.4. Tiekėjui nesutikus koreguoti kvalifikavimo protokolo pagal pateiktas pastabas, kai pastabos yra pagrįstos vidinėmis perkančiosios organizacijos procedūromis ar cGMP (angl. – „current Good Manufacturing Practice“ galiojantys gerosios gavybos praktikos reikalavimais  -) reikalavimais, protokolas gali būti nepriimtas ir kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

Lentelė Nr. 1 Perkamos paslaugos

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QuantStudio 5 Real Time PCR sistemos kvalifikavimas (IQ, OQ, IPV) | vnt. | 1 |
| 2 | QuantStudio 5 Real Time PCR sistemos kvalifikavimas (OQ, IPV) | vnt. | 1 |
| 3 | Centrifugos Megafuge 16R Thermo Fisher Scientific kvalifikavimas (IQ, OQ) | vnt. | 1 |
| 4 | Centrifugos Megafuge 16R Thermo Fisher Scientific kvalifikavimas (OQ) | vnt. | 1 |

Lentelė Nr. 2 Paslaugos specifikacija

| Pavadinimas | Detalizavimas | Detalus aprašymas |
| --- | --- | --- |
| QuantStudio 5 Real Time PCR sistemos kvalifikavimas (IQ, OQ, IPV) | Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | Visas testavimas atliekamas gamintojo Applied Biosystems įgalioto asmens su gamintojo protokolu. Instaliavimo kvalifikavimo (Installation Qualification - IQ) apimtis ne mažesnė nei: Verifikavimas prieš atlikimą: 1)Užsakymo verifikavimas 2)Paslaugos identifikavimas 3)Inžinieriaus apmokymo verifikavimas 4)Naudojimo vietos reikalavimų verifikavimas 5)Įtampos matavimas ir matavimo prietaiso kalibravimo sertifikato galiojimo verifikavimas 6)Prietaiso identifikavimas 7)Kompiuterio prijungimo prie prietaiso verifikavimas 8)Aptarnavimo verifikavimas 9)Verifikavimo prieš atlikimą užbaigimas Instaliavimo kvalifikavimo procedūra: 1)Išpakavimo patikra 2)Prietaiso pastatymo darbo vietoje patikra 3)Kompiuterio prijungimo patikra |
|  | Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Visas testavimas atliekamas gamintojo Applied Biosystems įgalioto asmens su gamintojo protokolu. Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Prietaiso įjungimo verifikavimas 2)Prietaiso vardo identifikavimas 3)Laiko, datos ir laiko zonos verifikavimas 4)Tinklo nustatymų identifikavimas 5)Prietaiso nuotolinio valdymo nustatymų patikra 6)Prisijungimo prie AccuSEQ Real-Time PCR programinės įrangos administratoriumi verifikavimas 7)Programinės įrangos identifikavimas 8)Programinės įrangos suderinamumo verifikavimas 9)SAE konfiguracijos patikros verifikavimas 10)SAE nustatymų atidarymo patikra 11)SAE nustatymų veikimo patikra 12)AccuSEQ duomenų valdymo įrankio veikimo patikra 13)Self-test patikra 14)Matavimo priemonių kalibravimo patikra 15)Termociklerio temperatūros tikslumo verifikavimas 16)Termociklerio temperatūros nevienodumo patikra 17)Termociklerio dangčio temperatūros tikslumo patikra 18)Termociklerio ciklų parametrų patikra 19)Naudojamų plokštelių identifikavimas ir galiojimo verifikavimas 20)Regiono of Interest (ROI) kalibravimo patikra 21)Background calibration patikra 22)Uniformity calibration patikra 23)Dye calibration patikra 24)Kalibravimo patikrų įrašų verifikavimas |
|  | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (IPV) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Visas testavimas atliekamas gamintojo Applied Biosystems įgalioto asmens su gamintojo protokolu. Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (IPV) apimtis ne mažesnė nei: 1)RNase P Instrument Verification Plate identifikavimas 2)Prietaiso našumo su plokštele patikra |
| QuantStudio 5 Real Time PCR sistemos kvalifikavimas (OQ, IPV) | Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Visas testavimas atliekamas gamintojo Applied Biosystems įgalioto asmens su gamintojo protokolu. Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: Verifikavimas prieš atlikimą: 1)Užsakymo verifikavimas 2)Paslaugos identifikavimas 3)Inžinieriaus apmokymo verifikavimas 4)Naudojimo vietos reikalavimų verifikavimas 5)Įtampos matavimas ir matavimo prietaiso kalibravimo sertifikato galiojimo verifikavimas 6)Prietaiso identifikavimas 7)Kompiuterio prijungimo prie prietaiso verifikavimas 8)Aptarnavimo verifikavimas 9)Verifikavimo prieš atlikimą užbaigimas Veikimo kvalifikavimo procedūra: 1)Prietaiso įjungimo verifikavimas 2)Prietaiso vardo identifikavimas 3)Laiko, datos ir laiko zonos verifikavimas 4)Tinklo nustatymų identifikavimas 5)Prietaiso nuotolinio valdymo nustatymų patikra 6)Prisijungimo prie AccuSEQ Real-Time PCR programinės įrangos administratoriumi verifikavimas 7)Programinės įrangos identifikavimas 8)Programinės įrangos suderinamumo verifikavimas 9)SAE konfiguracijos patikros verifikavimas 10)SAE nustatymų atidarymo patikra 11)SAE nustatymų veikimo patikra 12)AccuSEQ duomenų valdymo įrankio veikimo patikra 13)Self-test patikra 14)Matavimo priemonių kalibravimo patikra 15)Termociklerio temperatūros tikslumo verifikavimas 16)Termociklerio temperatūros nevienodumo patikra 17)Termociklerio dangčio temperatūros tikslumo patikra 18)Termociklerio ciklų parametrų patikra 19)Naudojamų plokštelių identifikavimas ir galiojimo verifikavimas 20)Regiono of Interest (ROI) kalibravimo patikra 21)Background calibration patikra 22)Uniformity calibration patikra 23)Dye calibration patikra 24)Kalibravimo patikrų įrašų verifikavimas |
|  | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (IPV) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Visas testavimas atliekamas gamintojo Applied Biosystems įgalioto asmens su gamintojo protokolu. Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (IPV) apimtis ne mažesnė nei: 1)RNase P Instrument Verification Plate identifikavimas 2)Prietaiso našumo su plokštele patikra |
| Centrifugos Megafuge 16R Thermo Fisher Scientific kvalifikavimas (IQ, OQ) | Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | Instaliavimo kvalifikavimo (Inhalation Qualification - IQ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Techninė dokumentacija. Fiksuojama, kad įrenginys turi visą reikiamą techninę dokumentaciją: įrenginio naudojimo instrukciją, darbo instrukciją, priežiūros instrukciją, atitikties deklaracijas, techninį pasą ir kitus būtinuosius dokumentus. 2) Atliekama termoporų kalibravimo verifikavimas. Nurodoma įranga, naudojama įrenginio testavimui, pateikiant jos identifikacinius numerius ir pavadinimus. Patvirtinama, kad įranga turi galiojančią kalibravimo bandymų metu (sertifikato numerį, datą ir galiojimo laiką). Pridėti kalibravimo sertifikatų kopijas. 3) Įrangos identifikacija – fiksuojama įrangos gamintojas, gamybos metai tipas/modelis, gamyklinis numeris, inventorinis numeris ir įrenginio eksploatavimo vieta. 4) Elektros tiekimo patikra - išmatuojama vietinio elektros lizdo, prie kurio prijungiamas įrenginys, įtampa ir užpildoma atitinkama protokolo skiltis. Įtampa turi atitikti gamintojo reikalavimus. Matavimui naudojama kalibruota įranga, pateikiamas patikros sertifikatas. Fiksuojamas nepertraukiamos energijos šaltinis (jeigu taikoma) 5) Instaliavimo patikra, kurios metu vertinama ar: 5.1) Įrenginys pastatytas ant horizontalaus, stabilaus ir tvirto paviršiaus; 5.2) Įrenginys neturi matomų pažeidimų; 5.3) Aplink įrenginį palikta pakankamai vietos, kad durys galėtų pilnai atsiverti neužkliudydamos kitų įrenginių ir nesudarydamos kliūties; 5.4) Dangčio tarpinė nėra pažeista ar deformuota; 5.5) Įrenginys pažymėtas CE ženklu 5.6) Patalpos temperatūra atitinka gamintojo specifikaciją; 5.7) Maitinimo šaltinis prijungtas. 5.8) Įjungta sistema pasiekusi nustatytus temperatūros rėžius nemeta jokių aliarmų 6) Konfigūracijos patikra - fiksuojama įrenginio konfigūracija, tokia kaip nustatyta aukščiausia ir žemiausia temperatūra, aliarmų ribos, atitirpinimo laikas (jeigu taikoma) ir kiti veiklai svarbūs parametrai. 7) Rezultatų vertinamas - patvirtinama, kad nebuvo nustatyta nuokrypių arba visi nuokrypiai yra uždaryti. Atliekamas rezultatų vertinimas bei pateikiamos išvados. |
|  | Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Testavimui naudojamos įrangos kalibravimo patikra 2)Valdiklių ir pagrindinių funkcijų patikra 3)Aliarmų ir saugos patikra 4)Veikimo parametrų tikslumo patikra |
| Centrifugos Megafuge 16R Thermo Fisher Scientific kvalifikavimas (OQ) | Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: 1)Testavimui naudojamos įrangos kalibravimo patikra 2)Valdiklių ir pagrindinių funkcijų patikra 3)Aliarmų ir saugos patikra 4)Veikimo parametrų tikslumo patikra |