SPS 1 priedas

3 p.d. ICECUBE šaldymo įrenginio kvalifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Visiems nurodytiems pavadinimams, standartams ir analogiškiems techniniams apibrėžimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis“.

1.2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę ar paslaugą, privalo pateikti patikimus įrodymus, kad siūlomas sprendimas atitinka lygiavertiškumo kriterijus.

1.3. Atliekamas įrangos kvalifikavimas - ataskaita pateikiama per (15 penkiolika) kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo. Kvalifikavimo apimtis detalizuota Lentelėje Nr. 2.

1.4. Kvalifikavimui atliekantis tiekėjas turi užtikrinti darbų vykdymą taip, kad jie netrukdytų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro įprastinei veiklai.

1.5. Visa kvalifikavimui reikalinga įranga, įrankiai ir apsaugos priemonės turi būti suteikiamos tiekėjo.

2. Norminiai dokumentai ir metodika.

2.1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) ar lygiavertėmis gairėmis – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation.

2.2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada.

3. Kvalifikavimo protokolai ir dokumentacija

3.1. Kvalifikavimo protokolas privalo būti: parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto.

3.2. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis.

3.4. Kvalifikavimo  protokolai turi būti pateikiami anglų kalba.

3.5. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus.

3.6. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data.

4. Nuokrypių valdymas

4.1. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai).

4.2. Kritiniai nuokrypiai – privalo būti uždaryti iki kito kvalifikavimo etapo pradžios.

4.3. Nekritiniai nuokrypiai – turi būti uždaryti iki visų etapų pabaigos.

4.4. Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo.

4.5. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį.

4.6. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių.

5. Priedai

5.1. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus.

5.2. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti.

5.3. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu).

6. Matavimo įranga

6.1 Kvalifikavimo metu temperatūros matavimui turi būti naudojama kalibruota įranga ir metrologiškai patikrinti jutikliai (termoporos), turintys galiojančius akredituotos organizacijos sertifikatus. Pateikiamas kiekvienos termoporos kalibravimo sertifikatas. Jeigu dėl įrangos specifikos kalibravimas atliekamas organizacijos viduje, tiekėjas turi pateikti aprašytą procedūrą su kalibravimo metodika, priimtinumo kriterijais ir susidarančios paklaidos įvertinimu.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

7.1. Visa informacija, susijusi su kvalifikavimo procesu, yra konfidenciali ir negali būti naudojama kitiems tikslams.

7.2. Visa Kvalifikavimo metu gauta ir perduodama informacija yra konfidenciali ir tiekėjas įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal ISO 27001 ir ES BDAR (GDPR) ar lygiavertį reglamentą.

8. Atsakomybė ir įsipareigojimai

8.1. Vadovaujantis išankstiniu susitarimu, perkančioji organizacija perduoda kvalifikavimui reikalingus duomenis tiekėjui, atsakingam už kvalifikavimo atlikimą, tačiau kvalifikavimas vykdomas šio tiekėjo savarankiškai.

8.2. Nustačius, kad kvalifikavimas buvo atliktas nesilaikant techninės specifikacijos (ir pokytis  nebuvo suderintas su užsakovu), tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti pakartotinius testavimus ir atlyginti perkančiajai organizacijai žalą, patirtą dėl kvalifikavimo termino pratęsimo. Jei pakartotiniai testavimai neįvykdomi arba nepavyksta, tiekėjo kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

8.3. Tiekėjas privalo savarankiškai interpretuoti testavimo rezultatus ir pateikti išsamias, informatyvias išvadas, atitinkančias kvalifikavimo proceso ir dokumentacijos principus. Jeigu pateiktos išvados ir/ar dokumentai neatitinka GGP ar lygiaverčių reikalavimų ar vidinių organizacijos kokybės procedūrų, kvalifikavimas laikomas nepriimtinu.

8.4. Tiekėjui nesutikus koreguoti kvalifikavimo protokolo pagal pateiktas pastabas, kai pastabos yra pagrįstos vidinėmis perkančiosios organizacijos procedūromis ar cGMP (angl. – „current Good Manufacturing Practice“ galiojantys gerosios gavybos praktikos reikalavimais  -) reikalavimais, protokolas gali būti nepriimtas ir kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

Lentelė Nr. 1 Perkamos paslaugos

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programuoto šaldymo įrenginio ICECUBE kvalifikavimas (IQ, OQ, PQ) | vnt. | 2 |
| 2 | Programuoto šaldymo įrenginio ICECUBE kvalifikavimas (OQ, PQ) | vnt. | 2 |

Lentelė Nr. 2 Paslaugos specifikacija

| Pavadinimas | Detalizavimas | Detalus aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Programuoto šaldymo įrenginio ICECUBE kvalifikavimas (IQ, OQ, PQ) | Instaliavimo kvalifikavimas (IQ) Tikslas – patvirtinti, kad įranga įrengta pagal gamintojo reikalavimus bei atitinka techninę dokumentaciją. | Instaliavimo kvalifikavimo (Inhalation Qualification - IQ) apimtis ne mažesnė nei: Prietaiso instaliavimo dalis: 1)Pristatymo/pažeidimų patikra 2)Pristatytų komponentų patikra 3)Pakavimo nuėmimas 4)Prijungimas 5)Aplinkos sąlygų patikra 6)Prietaiso pritaikymo aplinkos sąlygoms patikra 7)Kompiuterio laikiklio patikra 8)Įžeminimo patikra 9)Įtampos ir maitinimo patikra 10)Laidų prijungimo patikra 11)USB patikra 12)RS-232/USB sąsajos patikra 13)Vartotojų kvalifikacijos darbui su įranga verifikavimas 14)Vartotojų instruktavimo darbui su skystu azotu verifikavimas 15)Transportavimo apsaugos nuėmimas nuo skysto azoto jungties 16)Skysto azoto jungties prijungimo prie prietaiso patikra 17)Skysto azoto prijungimo prie šaltinio/diuaro prietaiso patikra 18)Skysto azoto darbinio slėgio patikra 19)Skysto azoto vožtuvo atidarymas 20)Sujungimo sandarumo patikra 21)Temperatūros sensorių prijungimo patikra 22)Sistemos įjungimo patikra Programinės įrangos instaliavimo dalis: 1)Prietaisų įjungimo patikra 2)Programinės įrangos instaliavimas poreikio identifikavimas 3)Programinės įrangos instaliavimas (jei naudojamas ne gamintojo kompiuteris) 4)Programinės įrangos įjungimo patikra (jei naudojamas ne gamintojo kompiuteris) 5)Prisijungimo patikra 6)Sujungimo su tinklu patikra 7)Sujungimo patikra programinėje įrangoje 8)Komponentų išjungimo patikra 9)Visų patikrų pakartojimas – verifikavimas 10)Garsinių įspėjimų patikra |
|  | Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: Dokumentacijos patikra: 1)Naudojimo instrukcija 2)CE žymėjimo verifikavimas 3)Naudojimo procedūrų identifikavimas 4)Kalibravimo dokumentų verifikavimas 5)Šaldymo programų patikra/nustatymas IceCube programinės įrangos kvalifikavimas/validavimas: 1)Naudotojų teisių patikra 2)Klaidų pranešimų testas 3)Perkrovimo po maitinimo nutrūkimo testas 4)Pagrindinių funkcijų patikra 5)Duomenų saugojimo patikra 6)Datos įvedimo patikra |
|  | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (PQ) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (Performance Qualification - PQ ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Temperatūros pasiskirstymo ir tikslumo tyrimai. Temperatūros davikliai išdėliojami skirtingose programuoto užšaldymo aparato vietose. Atliekami daugkartiniai matavimai siekiant įsitikinti, kad temperatūra tiksliai matuojama. Kiekviena naudojama programa kvalifikuojama po 3 kartus. 2) Aliarmo verifikavimas: Vertinami įvairūs aliarmo scenarijai (pvz. temperatūros nuokrypiai, atidarytas dangtis) ir stebimas sistemos atsakas atilikti savalaikį aptikimą ir aliarmą. 3)Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo šonų, viršaus ir apačios. 4) Įvertinti ir interpretuoti atliktų testų ir matavimų rezultatai, suformuluoti išvadas. |
| Programuoto šaldymo įrenginio ICECUBE kvalifikavimas (OQ, PQ) | Veikimo kvalifikavimas (OQ) Tikslas – įvertinti, ar įrenginys tinkamai atlieka savo funkciją | Veikimo kvalifikavimo (Operational Qualification - OQ) apimtis ne mažesnė nei: Dokumentacijos patikra: 1)Naudojimo instrukcija 2)CE žymėjimo verifikavimas 3)Naudojimo procedūrų identifikavimas 4)Kalibravimo dokumentų verifikavimas 5)Šaldymo programų patikra/nustatymas IceCube programinės įrangos kvalifikavimas/validavimas: 1)Naudotojų teisių patikra 2)Klaidų pranešimų testas 3)Perkrovimo po maitinimo nutrūkimo testas 4)Pagrindinių funkcijų patikra 5)Duomenų saugojimo patikra 6)Datos įvedimo patikra |
|  | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimas (PQ) Tikslas – įvertinti ar įrenginys įvykdo savo funkciją imituojant realias darbines sąlygas | Eksploatacinių charakteristikų ir našumo kvalifikavimo (Performance Qualification - PQ ) apimtis ne mažesnė nei: 1) Temperatūros pasiskirstymo ir tikslumo tyrimai. Temperatūros davikliai išdėliojami skirtingose programuoto užšaldymo aparato vietose. Atliekami daugkartiniai matavimai siekiant įsitikinti, kad temperatūra tiksliai matuojama. Kiekviena naudojama programa kvalifikuojama po 3 kartus. 2) Aliarmo verifikavimas: Vertinami įvairūs aliarmo scenarijai (pvz. temperatūros nuokrypiai, atidarytas dangtis) ir stebimas sistemos atsakas atilikti savalaikį aptikimą ir aliarmą. 3)Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo šonų, viršaus ir apačios. 4) Įvertinti ir interpretuoti atliktų testų ir matavimų rezultatai, suformuluoti išvadas. |