Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINIŲ INDŲ DŽIOVYKLĖ IR LABORATORIJOS INDAPLOVĖ

I PIRKIMO DALIS - LABORATORINIŲ INDŲ DŽIOVYKLĖ

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkimo objektas – laboratorinių indų džiovyklė, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalavimo sritis | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Laboratorinių indų (matavimo kolbų, cilindrų, mėgintuvėlių) džiovyklė, tinkama stikliniams ir plastikiniams indams. |
| 1.2 | Konstrukcija | Leidžianti nuimti bet kurį indą nejudinant kitų. |
| 1.3 | Konstrukcija | Įrenginio plotis – ne didesnis kaip 60 cm; aukštis – ne didesnis kaip 95cm; gylis – ne didesnis kaip 50 cm. |
| 1.4 | Džiovinimo technologija | Šiltas oras traukiamas per kaitinimo elementus ir pučiamas tiesiai per džiovinimo vamzdelius. |
| 1.5 | Talpa | Ne mažiau kaip 50 džiovinimo vietų (vamzdelių). |
| 1.6 | Vamzdelių charakteristikos | Vamzdeliai turi būti standūs, atsparūs cheminiam poveikiui ir dėmių susidarymui. |
| 1.7 | Vamzdelių charakteristikos | Skirtingų ilgių vamzdelių pasiskirstymas |
| 1.8 | Valdymas | Integruotas reguliuojamas laikmatis |
| 1.9 | Saugumas | Turi saugoti indus (ypač plastikinius) nuo perkaitimo ir pažeidimų. |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas. Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos. Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1. Įranga privalo būti paženklinta CE ženklu ir atitikti ES saugos direktyvas.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

Netaikoma

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Įranga turi būti tiekiama pilnos komplektacijos (pagrindas su ventiliatoriumi/kaitinimo elementu ir besisukantis džiovinimo stovas).

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Įranga transportuojama saugioje pakuotėje, saugančioje džiovinimo purkštukus nuo deformacijos ir mechaninių pažeidimų.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Tiekėjas pristato prekę pirkėjui. Dėl paprasto konstrukcijos surinkimo, specialus montavimas nebūtinas, tačiau tiekėjas turi užtikrinti, kad įranga po transportavimo veikia tinkamai.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Tiekėjas garantuoja, kad įrenginio ventiliatorius veikia sklandžiai, o kaitinimo elementas tolygiai pasiekia darbinę temperatūrą.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo techninį aprašą, techninių duomenų lapą, katalogą arba kitą lygiavertį dokumentą, kuriame nurodyti įrenginio elektriniai parametrai (įtampa, dažnis, galia arba srovė) ir kiti pagrindiniai techniniai duomenys, leidžiantys įvertinti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

8.2. Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

8.3. Kartu su preke pateikiamas techninis pasas arba trumpas aprašymas su nurodyta galia (V/A).

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1. Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1. Dėl prietaiso paprastumo, pakanka trumpo instruktažo darbuotojams pristatymo metu apie laikmačio nustatymus ir vamzdelių priežiūrą.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1. Minimalus garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai.

11.2. Tiekėjas turi užtikrinti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą bei atsarginių dalių tiekimą.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1. Ant įrenginio korpuso turi būti aiškiai matoma informacija apie gamintoją, modelį ir elektrinius parametrus.

II PIRKIMO DALIS - LABORATORIJOS INDAPLOVĖ

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkimo objektas – laboratorinė indaplovė, skirta laboratoriniams indams plauti bei dezinfekuoti, 1 vnt..

| Eil. Nr. | Reikalavimo sritis | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Laboratorinė indaplovė, skirta laboratoriniams indams plauti bei dezinfekuoti |
| 1.2 | Konstrukcija | Laisvai statoma arba montuojama po stalviršiu (aukštis iki 830 mm) |
| 1.3 | Konstrukcija | Išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnio nei AISI 304 arba lygiaverčio |
| 1.4 | Konstrukcija | Vidinė kamera ir durys pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnio nei AISI 316L arba lygiaverčio |
| 1.5 | Plovimo lygiai | Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi plovimo lygiai |
| 1.6 | Vandens pašildymas | Galimybė pašildyti vandenį iki ≥93°C antibakterinei terminei dezinfekcijai |
| 1.7 | Valdymas ir ekranas | Ekrane turi būti pateikiama informacija apie programą, proceso eigą ir pagrindinius veikimo parametrus. |
| 1.8 | Programos | Ne mažiau kaip 10 integruotų programų ir galimybė kurti papildomas vartotojo programas. |
| 1.9 | Siurbliai ir dozavimas | ≥2 peristaltiniai dozavimo siurbliai (skystam plovikliui ir neutralizatoriui) |
| 1.10 | Vandens minštinimas | Integruotas vandens minkštinimo įrenginys su druskos lygio jutikliu |
| 1.11 | Vandens jungtys | Galimybė jungti šaltą ir demineralizuotą vandenį |
| 1.12 | Kameros talpa | Ne mažesnė kaip 150 litrų |
| 1.13 | Komplektacija | Viršutinis ir apatinis pagrindiniai plovimo krepšiai skirti plačiakaklių indų plovimui arba specialių plovimo modulių montavimui. Centrinis perjungiklis leidžia vienu metu naudoti ne mažiau nei 2 modulius arba nukreipti vandens srautą į pasirinktą modulį. Turi būti užtikrinama galimybė reguliuoti krepšio aukštį ir plauti įvairaus dydžio laboratorinius indus. Krepšiai pagaminti iš nerūdijančio plieno |
| 1.14 | Komplektacija | Plovimo modulis pritaikytas 70 mm pločio ir 160 mm aukščio BDS inkubacinėms kolboms plauti ir vienu metu talpinti ne mažiau nei 30 vienetų indų. Modulis gali būti montuojamas ant viršutinio arba apatinio pagrindinio plovimo krepšio kairėje arba dešinėje pusėje. Modulis pagamintas iš nerūdijančio plieno. |
| 1.15 | Komplektacija | Plovimo modulis su ne mažiau nei 35 purkštukų pritaikytas mažo dydžio siaurakakliams indams plauti. Modulis gali būti montuojamas ant viršutinio arba apatinio pagrindinio plovimo krepšio kairėje arba dešinėje pusėje. Modulis pagamintas iš nerūdijančio plieno. |
| 1.16 | Komplektacija | Krepšelis su rankenomis, tinkantis įvairioms smulkioms ir vidutinio dydžio priemonėms plauti. Matmenys ne didesni nei 435 x 160 x 50 mm. Tinklelio dydis ne didesnis nei 5 x 5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |
| 1.17 | Plovikliai | Kartu su laboratorine indaplove pateikiama ne mažiau kaip po 1 kanistrą šarminio ploviklio ir rūgštinio neutralizatoriaus. Kanistrų talpa – ne mažesnė nei 5 litrai. |
| 1.18 | Vandens gryninimo sistema | Vandens sistema, kurios našumas ne mažesnis nei 2 l/min, užtikrina vandens gryninimą ne prastesniu nei reversinės osmozės būdu. Sistemos matmenys ne didesni nei 160 × 280 × 510 mm (G × P × A), slėginio indo talpa ne mažesnė nei 40 L. Komplekte turi būti įrengtas papildomas laboratorinis vandens kranas, montuojamas laboratorinės kriauklės spintelės stalviršyje ir pritaikytas reversinės osmozės būdu paruoštam vandeniui. Komplektaciją sudaro visi reikalingi priedai, jungtys ir žarnos, užtikrinančios sklandų vandens sistemos ir laboratorinės indaplovės veikimą. |
| 1.19 | Tiekėjas | Tiekėjas yra įgaliotas tiekti siūlomą įrangą, vykdyti jos garantinį aptarnavimą arba užtikrinti garantinio aptarnavimo organizavimą Lietuvos Respublikoje, taip pat garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu užtikrinti originalių atsarginių dalių tiekimą. Atitiktis pagrindžiama kartu su pasiūlymu pateikiant techninės specifikacijos 8.2 punkte nurodytus dokumentus. |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1. Įranga turi būti pagaminta laikantis galiojančių ES saugumo ir kokybės standartų (CE ženklas).

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

3.1. Kartu su įranga pateikiamas gamintojo ISO sertifikatas (pvz., ISO 9001 arba lygiavertis).

3.2. Kartu su įranga cheminių medžiagų (ploviklių) saugos duomenų lapai lietuvių kalba.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pilnos gamyklinės komplektacijos.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Tiekėjas atsako už saugų įrangos transportavimą iki pirkėjo nurodyto adreso. Pakuotė turi užtikrinti įrangos apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir drėgmės transportavimo metu.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Tiekėjas savo lėšomis pristato, sumontuoja ir prijungia indaplovę prie esamų tinklų (vandentiekio, nuotekų, elektros).

6.2. Atliekamas bandomasis paleidimas, siekiant įsitikinti, kad įranga veikia tinkamai pagal specifikaciją.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Tiekėjas užtikrina, kad pristatyta prekė atitinka aukščiausius laboratorinės įrangos kokybės standartus per visą sutarties laikotarpį.

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtą techninį aprašą (katalogą ar specifikaciją), patvirtinantį siūlomos prekės atitiktį reikalavimams.

8.2. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, kad yra įgaliotas tiekti siūlomą įrangą, vykdyti jos garantinį aptarnavimą arba užtikrinti garantinio aptarnavimo organizavimą Lietuvos Respublikoje, taip pat garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu užtikrinti originalių atsarginių dalių tiekimą.

8.3. Kartu su įranga pateikiama išsami naudojimo instrukcija lietuvių kalba (popierinė arba elektroninė versija).

8.4. Kartu su įranga pateikiamas montavimo planas ir techninio aptarnavimo knygelė.

8.5. Kartu su įranga pateikiamas gamintojo patikros sertifikatas.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1. Netaikoma.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1. Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip 3 laboratorijos darbuotojus saugiai naudotis įranga, parinkti programas bei atlikti kasdienę priežiūrą. Mokymai vyksta Perkančiojo subjekto patalpose po įrangos sumontavimo.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1. Minimalus garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

11.2. Tiekėjas įsipareigoja gedimų šalinimą pradėti ne vėliau kaip per 48 valandas po pranešimo gavimo.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1. Įranga privalo būti paženklinta CE ženklu bei gamykline lentele, kurioje nurodytas modelis, serijos numeris ir pagaminimo metai.