AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

ORO KOKYBĖS STEBĖJIMO STOTELIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

Objektas – 3 vnt. aplinkos oro kokybės (kietųjų dalelių) stebėjimo stotelės (OKS) kartu su meteorologinių jutiklių komplektais, jų įrengimu, įdiegimu, kalibravimu, techniniu aptarnavimu ir naudotojų apmokymu.

- Reikalavimai pirkimo objektui ir atitikimą įrodantys dokumentai

# 2.1. OKS turi atitikti LST EN 16450:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Atitiktis grindžiama tiekėjo pateikiamais dokumentais.

# 2.2. OKS turi sudaryti šie įrenginiai:

# 2.2.1. kietųjų dalelių ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo);

# 2.2.2. nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių analizatorius;

# 2.2.3. kompiuteris arba duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių);

# 2.2.4. 4G/5G maršrutizatorius/modemas, su galimybe nustatyti uždarą APN. Pirkėjas pateiks Tiekėjui aktyvias duomenų perdavimo paslaugų SIM korteles;

# 2.2.5. apsauga nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės poveikio;

# 2.3. Visi OKS komponentai tarpusavyje turi būti suderinti;

# 2.4. OKS turi apskaičiuoti 1 val. ir 24 val. koncentracijos vidutines vertes. Kietųjų dalelių (KD) koncentracijos matavimo diapazonas:

# 2.4.1. kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo principas – optinis;

# 2.4.1. vidutinė 24 val. vertė – nuo 0 µg/m3 iki 1 000 µg/m3;

# 2.4.2. vidutinė 1 val. vertė – nuo 0 µg/m3 iki 10 000 µg/m3;

# 2.5. Minimali koncentracijos matavimo vertė: ≤ 2,0 µg/m3;

# 2.6. Oro ėminio srauto greičio tikslumas turi būti ≤ 2,0 %, esant minimaliai ir maksimaliai temperatūrai, kurią nurodo OKS gamintojas. Oro ėminio srauto greitis turi būti matuojamas ir periodiškai tikrinamas OKS įrengimo vietoje;

# 2.7. OKS oro ėminio sistemos sandarumas turi būti ≤ 2,0 % oro ėminio srauto greičio. Oro ėminio sistemos sandarumas turi būti matuojamas ir periodiškai tikrinamas OKS instaliavimo vietoje;

# 2.8. Išmatuotų dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojami realiu laiku;

# 2.9. OKS turi užtikrinti ne mažesnį kaip 90 % metinį duomenų surinkimą;

2.10. Matavimų neapibrėžtis ne didesnė kaip 2,5 µg/m3, matuojant lygiagrečiai 24 val.;

# 2.11. Išplėstinė matavimo neapibrėžtis, ne didesnė kaip 25 % atitinkamos KD ribinės vertės, susietos su 24 val. matavimo vidurkiu;

# 2.12. OKS turi užtikrinti automatinį matavimo duomenų registravimą ir saugojimą dingus ryšiui su duomenų perdavimo Sistema.

2.13. OKS tinkamo veikimo diagnostinis patikrinimas – automatinis;

# 2.14. OKS darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne mažiau kaip nuo -20°C iki +50°C;

# 2.15. OKS matavimo duomenų rinkimas ir saugojimas vykdomas vidinėje arba išorinėje atmintyje; Atminties

# dydis turi užtikrinti nepertraukiamai kaupiamų duomenų saugojimą ne trumpiau kaip 1 mėnesį;

# 2.16. OKS automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo;

2.17. OKS komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo elementais;

# 2.18. OKS stotelės komplektuojamos su nepertraukiamo veikimo meteorologinių parametrų jutikliais, kurie sudaro jutiklių komplektą. Jutikliai gali būti montuojami toliau nuo pagrindinio prietaiso;

# 2.18.1. vėjo greičio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 m/s iki 40 m/s (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,01 m/s, tikslumas ne mažesnis kaip ±2 %);

2.18.2. vėjo krypties jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0° iki 360° (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 1°, tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %);

2.18.3. aplinkos oro temperatūros jutiklis (matavimo diapazonas nuo -30 °C iki +50 °C (imtinai), skiriamoji geba ne didesnė kaip 0,1 °C, tikslumas ne mažesnis kaip ±0,5 °C);

2.19. OKS turi būti prijungiama prie elektros tinklo (maitinimo įtampa 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz) ir turėti rezervinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių arba lygiavertį sprendimą), užtikrinantį ne trumpesnį kaip 1 val. veikimą dingus pagrindiniam elektros tiekimui;

2.20. Kietųjų dalelių koncentracija matuojama tuo pačiu metu kai matuojami aplinkos oro temperatūros, vėjo greičio ir vėjo krypties parametrai. Visi duomenys automatiškai ir reguliariai (ne rečiau kaip 1 kartą per valandą) perduodami į OKS valdymo ir stebėjimo programą (platformą);

2.21. Kartu su OKS stotelėmis (įskaitant meteorologinius jutiklius) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), kuri:

2.21.1. turi turėti galimybę kurti vartotojus, priskirti jiems roles (vaidmenis) (administruoti, matyti duomenis ir pan.). Prieiga prie duomenų užtikrinama atlikus vartotojo autorizaciją. Turi būti nemažiau kaip 2 rolės (viena rolė – administratorius, galintis kurti vartotojus, kita rolė – naudotojas, kuris mato duomenis).

2.21.2. leidžia peržiūrėti, analizuoti ir palyginti OKS stotelių (įskaitant meteorologinių jutiklių) paskutinių 5 metų duomenis (duomenys saugomi Tiekėjo pasirinktame serveryje ne trumpiau kaip 5 metus);

2.21.3. leidžia analizuoti (pasirinktame laiko intervale), konvertuoti, eksportuoti (Excel, CSV formatais) gautus duomenis;

2.21.4. leidžia palyginti skirtingų OKS stotelių (įskaitant meteorologinių jutiklių) duomenis;

2.21.5. užtikrina galimybę parsisiųsti duomenis .xls formatu vartotojo pasirinktais laikotarpiais (dienomis, mėnesiais, metais);

2.21.6. užtikrina OKS stotelių (įskaitant meteorologinių jutiklių) duomenų atvaizdavimą grafiniame žemėlapyje;

2.21.7. turi užtikrinti duomenų bazės atsarginių kopijų darymą bei viso laikotarpio duomenų saugojimą, vientisumą garantijos laikotarpiu: turi užtikrinti atsarginę duomenų kopiją Tiekėjo nuomojame serveryje, kuris turi dubliavimą;

2.21.8. turi galimybę per API (angl. application programming interface) ir MQTT protokolu perduoti duomenis  į Pirkėjo naudojamą sistemą. Turi būti pateiktas API aprašymas;

2.21.9. platforma turi turėti galimybę nuotoliniu būdu (internetu ir/arba WiFi) interneto naršyklės pagalba kompiuteriu, planšete arba išmaniuoju mobiliuoju telefonu prisijungti prie sistemos, matyti visus matavimo duomenis ir realiu laiku valdyti sistemą;

2.21.10. platforma turi turėti galimybę automatiškai įvertinti matavimo duomenis (pvz., skaičiuoti 0,5 valandos, 1 valandos, 8 valandų, 24 valandų koncentracijos vidurkius, taip pat grafiko ir / arba lentelės forma pateikti matavimų duomenis vartotojo pasirinktame laiko intervale;

2.21.11. siųsti pranešimus, kai nustatomos viršytos ribinės užterštumo vertės ir (ar) techniniai įrenginio veikimo sutrikimai;

2.22. Sistema turi leisti administratoriui vykdyti nuotolinį matavimo sistemų įrenginių valdymą ir nuotolinę matavimo sistemų diagnostiką;

2.23. Atitiktis šio skyriaus reikalavimams pagrindžiama OKS ir meteorologinių jutiklių techniniais pasais ar kitais dokumentai, iš kurių būtų galima nustatyti visų šiame skyriuje paminėtų OKS ir meteorologinių jutiklių parametrų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams;

2.24 OKS atitiktis LST EN 16450:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimams gali būti patvirtinama šiais dokumentais: akredituotos ar kitos kompetentingos įstaigos išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, , iš kurių būtų galima nustatyti, kad siūlomos OKS atitinka LST EN 16450:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Tiekėjo įsipareigojimai

3.1. Tiekėjas užtikrina:

3.1.1. OKS stotelių ir meteorologinių jutiklių įrengimą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje (Pirkėjo nurodytose vietose);

3.1.2. OKS stotelių ir meteorologinių jutiklių prijungimą prie elektros tinklo, nurodyto Pirkėjo. Leidimus prisijungti prie elektros tinklo gauna Pirkėjas.;

3.1.3. OKS stotelių efektyviam veikimui būtinos valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos) įdiegimą;

3.2. OKS stotelių ir meteorologinių jutiklių garantinis laikotarpis - 24 (dvidešimt keturi) mėn. pirkėjui priėmus Prekes Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3. įrangos garantija taikoma visiems įrangos gedimams / defektams, kurie buvo nustatyti įrangos pristatymo metu ir (ar) kurie išaiškėjo per įrangos garantinį laikotarpį;

3.4. įrangos gedimai / defektai pašalinami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą gavimo dienos;;

3.5. įrangos kalibravimo ir techninio aptarnavimo darbai atliekami periodiškai pagal įrangos gamintojų rekomendacijas ir laikantis standarto LST EN 16450:2017 reikalavimų;

- Paslaugų atlikimo terminas ir prekių perdavimo-priėmimo tvarka

  - Tiekėjas OKS kartu su meteorologiniais jutikliais (toliau – Prekės) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirkėjo nurodytais adresais (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje), įskaitant įrengimą, išbandymą ir Pirkėjo atstovų apmokymą, taip pat paleidimą ir suderinimą su platforma;

  - Tiekėjas OKS kalibravimą ir techninį aptarnavimą įsipareigoja vykdyti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo OKS stotelių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninis aptarnavimas turi apimti įrangos būklės patikrą, profilaktinę priežiūrą, reguliavimą, gedimų diagnostiką, susidėvėjusių dalių keitimą, programinės įrangos atnaujinimą ir kt. darbus bei periodiškumą numatytus įrangos gamintojo.

  - Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:

    - prekių perdavimo-priėmimo aktas;

    - prekių eksploatavimo instrukcija (lietuvių kalba);

    - techninis pasas arba gamintojo deklaracija arba lygiavertis dokumentas, kuriame nurodoma, kad įranga suprojektuota taip, kad pasibaigus jos naudojimo laikui būtų lengvai perdirbama arba tinkamai utilizuojama (šiuo dokumentu užtikrinamas įrangos atitikimas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES reikalavimams dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo);

  - Tiekėjui nepateikus 4.3. punkte nurodytų dokumentų laikoma, kad Prekės nėra tinkamai perduotos ir (ar) neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

- Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

  - Prekėms nustatomas 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantinis terminas nuo OKS kartu su meteorologiniais jutikliais įrengimo dienos ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

- Kitos sąlygos

  - Tiekėjas privalo organizuoti ne mažiau kaip 2 (dviejų) Pirkėjo įgaliotų specialistų nuotolinius mokymus darbui su OKS stotelių įranga. Mokymų trukmė – ne trumpesnė kaip 2 val.;

  - Sistemos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - Sistema negali būti talpinama, administruojama ar techniškai palaikoma infrastruktūroje, esančioje valstybėse ar teritorijose, įtrauktose į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje nurodytą sąrašą.

  - Sutartis sudaryta įvykdžius žaliuoju laikomą pirkimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.1 papunktį, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.