TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Ausų kamštukai:

- maksimali garso izoliacija 33 dB (maži)/37 dB (įprasto dydžio);

- pagaminti iš minkštos, lanksčios putų arba lygiavertės medžiagos;

- tinka mažoms ir vidutinėms ausų landoms;

- skirti suaugusiems;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualioje dėžutėje arba pakuotėje po 2 vnt;

Orientacinis poreikis: 1000 porų.

- Parafinas:

- medicininės paskirties;

- lydymosi temperatūra 46-50 ºC;

- bespalvis;

- bekvapis;

- aliejaus kiekis 1 – 2 proc.;

- be parabenų (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- fasuotas maišeliuose po 1 kg ± 0,1 kg.

Orientacinis poreikis: 30 maišelių

- Kineziologinis teipas:

- Kūno (smėlio) spalvos;

- išmatavimai: 5 cm x 5 m;

- ištempiamumas: galima ištempti iki 130 % pradinio ilgio;

- sudėtis: 96% medvilnės, 4% elastanas, medicininiai akriliniai klijai (be latekso, hipoalerginiai);

- pagrindo medžiaga leidžia odai kvėpuoti, nepraranda elastingumo viso nešiojimo metu;

- atsparus vandeniui, tinka dėvėti keletą dienų;

- tinka naudoti tiek sporto medicinoje, tiek kasdieninei reabilitacijai;

- lengvai užklijuojamas bei nuimamas, nepažeidžia odos;

- pakuotė: 1 vnt. (ritinėlis).

Orientacinis poreikis: 30 rul.

- Vienkartiniai vėmimo maišeliai:

- Vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nesterilus;

- pagamintas iš patvarios, skaidrios mėlynos LDPE plėvelės ar lygiavertės medžiagos;

- platus maišo įėjimas, užfiksuotas polipropileniniu apvadu;

- apvalus apvado kraštas užtikrina tvirtą sukibimą ir palengvina maišo manevravimą;

- apvadas turi specialų įpjovimą, leidžiantį uždaryti maišą ir higieniškai pašalinti vėmimo turinį;

- mažų tūrių skalės skaitymo kryptis pažymėta rodykle;

- talpa 1500 - 2000 ml.

Orientacinis poreikis: 300 vnt..

- Filtras ESCO Miri time-lapse inkubatoriui:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- apsaugo nuo bakterinio užteršimo;

- apsaugo nuo užteršimo kietosiomis dalelėmis;

- su 0,2 mikronų porų dydžio membrana;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi iš abiejų filtro pusių;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 8 vnt.

- Kultivavimo lėkštelės:

- turi tikti kultivuoti embrionus MIRI TL inkubatoriuje;

- talpa: iki 14 embrionų lėkštelėje;

- yra šulinėlis pH matavimui;

- skersmuo 71 mm ± 1 mm, aukštis 10 mm ± 1 mm;

- pagaminta iš Styrene Methyl Methacrylate (SMMA) arba lygiavertės medžiagos;

- temperatūros ribos 28.7 ‐ 40.0 °C;

- CO2 dujų koncentracijos ribos	1.9 ‐ 10%;

- O2 dujų koncentracijos ribos 4.9 ‐ 20.0%;

- dėžutėje 25 vnt.

Orientacinis poreikis: 25 vnt.

- Vienkartinė iš anksto sukalibruota biopsijos adata 2,1 mm / 257 mm:

- skirta intrakranijinėms biopsijoms naudojant Brainlab neuronavigacijos sistemas;

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- pilnai suderinama su Brainlab neuronavigacijos sistemomis, įskaitant Brainlab Cirq Robotic Alignment System ir Brainlab VarioGuide Alignment System 2.0;

- iš anksto sukalibruota naudojimui su Brainlab neuronavigacijos sistemomis ar lygiaverte sistema;

- išorinis adatos skersmuo - 2,1 mm ± 0,1 mm;

- pjovimo langelio ilgis - 8 mm ± 0,1 mm;

- darbinis ilgis – 251 mm ± 1 mm;

- bendras adatos ilgis - 257 mm ± 1 mm;

- komplekte turi būti gylio ribotuvas, švirkštas ir aspiracijos prailginimo vamzdelis;

- pakuotėje 5 vienkartinės biopsinės adatos;

- sterili (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 30 vnt..

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________