TSD-639, VPP-3016

Lovų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu, orientacinis kiekis 96 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lovos dalys (sekcijos) | Lovos gulima dalis (čiužinio platforma) sudaryta iš ≥ 4 sekcijų, tarp kurių yra: - Galvos-nugaros dalis; - Sėdmenų (dubens) dalis; - Kelių-šlaunų dalis; - Blauzdų-pėdų dalis. |  |
| 2. | Lovos mobilumas | - Lova mobili; - Su ≥ 4 visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais; - Ratukų skersmuo Ø15 cm ± 1 cm; - Ratukai stabdomi centrinės stabdymo sistemos pagalba; - ≥ 1 ratukas antistatinis. |  |
| 3. | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 250 kg |  |
| 4. | Lovos rėmas | - Lovos pagrindas (rėmas) pagamintas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Rėmo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 5. | Reikalavimai lovos konstrukcijai | - Važiuoklės rėmas atviros konstrukcijos; - Laikikliai priedams visuose keturiuose lovos kampuose; - Yra gaivinimo (CPR) greito nuleidimo rankenos nugarinėje dalyje abiejose lovos šonuose; - Prie lovos pritvirtinti DIN (ar lygiaverčiai) bėgeliai, skirti šlapimo maišeliams kabinti. |  |
| 6. | Lovagaliai | - Galvūgalis ir kojūgalis yra lengvai ir greitai nuimami bei turi užraktą nuo atsitiktinio ištraukimo; - Pagaminti iš HDPE (ar lygiaverčio) plastiko. |  |
| 7. | Šoniniai ranktūriai | - Šoniniai ranktūriai ne mažiau kaip dviejų dalių per visą lovos šoną (iš abiejų lovos pusių); - Pagaminti iš HDPE (ar lygiaverčio) plastiko; - Ranktūrių aukštis virš čiužinio platformos ≥ 36 cm; - Nuleidžiant žemyn šoniniai ranktūriai nusileidžia žemiau čiužinio platformos ir palenda po platforma arba priglunda prie platformos; - Apsauginiuose šoniniuose ranktūriuose integruoti paciento nugaros dalies pakėlimo ir Trendelenburgo pozicijos pasvirimo kampo indikatoriai. |  |
| 8. | Lovos kampų apsauga | - Apsauginiai bamperiai nuo smūgių į išorines kliūtis (apsaugo lovą ir sienas); - Visuose 4 kampuose. |  |
| 9. | Lovos išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis: 215–225 cm; - Plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus): 95–103 cm. |  |
| 10. | Lovos čiužinio platforma | - Matmenys: - Ilgis: 198–210 cm; - Plotis: 85–90 cm. - Čiužinio platforma uždengta modulinėmis panelėmis; - Panelės lengvai nuimamos valymui, atsparios valymo ir dezinfekavimo priemonėms; - Panelės su fiksatoriais, kurie apsaugo nuo atsitiktinio nuėmimo; - Panelės pagamintos iš HDPE (ar lygiaverčio) plastiko. |  |
| 11. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas (be čiužinio, matuojant nuo grindų) | - Valdymas motorizuotas - valdoma elektrine pavara; - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 40 cm iki 75 cm. |  |
| 12. | Galvos-nugaros dalies (sekcijos) pasvirimo kampas | - Valdymas motorizuotas - valdoma elektrine pavara; - Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +65°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 13. | Sėdmenų (dubens) dalis | Fiksuota – pasvirimo kampas nekeičiamas |  |
| 14. | Kelių-šlaunų dalies (sekcijos) pasvirimo kampas | - Valdymas motorizuotas - valdoma elektrine pavara; - Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +30°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 15. | Blauzdų-pėdų dalies (sekcijos) pasvirimo kampas | - Valdoma mechaniškai – rankiniu būdu; - Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +20°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 16. | Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo pozicijos | - Yra Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo pozicijos; - Valdymas motorizuotas - valdoma elektrine pavara; - Trendelenburgo reguliavimo kampas ≥ 12°; - Atvirkštinio Trendelenburgo reguliavimo kampas ≥ 12°; - Valdymas motorizuotas. |  |
| 17. | Autoregreso funkcija (sėdmenų dalies pailgėjimas) | - Yra automatinio atitraukimo (autoregreso) funkcija; - Suminis (į kojūgalio ir į galvūgalio puses) sėdmenų dalies pailgėjimas ≥ 16 cm. |  |
| 18. | Valdymas | - Lovos valdymas atliekamas ≥ 4 varikliais, kurie visi turi apsaugą nuo perkrovos; - Paciento pultelis: - ≥ 2 iš anksto užprogramuotas lovos pozicijas; - Pultelis su smūgiams atspariu korpusu; - Yra apsauga nuo aplinkos veiksnių (nurodykite IP lygį); - Su lanksčiu kabeliu; - Pultelis pakabinamas ant šoninio ranktūrio; - Pacientas pulteliu gali valdyti: galvos-nugaros ir kelių-šlaunų dalių pasvirimo kampą, reguliuoti lovos aukštį ir autokontūrą. - Personalo pultelis: - ≥ 3 iš anksto užprogramuotas lovos pozicijas; - Yra apsauga nuo aplinkos veiksnių (nurodykite IP lygį); - Su lanksčiu kabeliu; - Pultelis pakabinamas ant kojūgalio; - Slaugytas pulteliu gali valdyti: galvos-nugaros ir kelių-šlaunų dalių pasvirimo kampą, reguliuoti lovos aukštį ir autokontūrą, nustatyti Trendelenburgo ir atvirkštinis Trendelenburgo padėtis, kardiologinės kėdės padėtį, gaivinimo (CPR) poziciją. - Slaugytojo valdymo pultu galima užrakinti ir atrakinti lovos funkcijų valdymą. |  |
| 19. | Priedai: |  |  |
| 19.1. | Priešpragulinis čiužinys – 1 vnt. | - Medicininis čiužinys nuo pragulų; - Čiužinys dvipusis – tinkantis naudoti iš abiejų pusių; - Abiejų pusių gulimasis paviršius iš karpyto arba frezuoto porolono (arba lygiavertės medžiagos); - Suformuotas gulimasis paviršius mažina spaudimą ir trintį su paciento oda; - Čiužinio įpjovos užtikrina oro cirkuliaciją, nesikaupia drėgmė; - Matmenys atitinka lovos čiužinio (lovagulio) platformos matmenis* (žiūrėti 10 punktą); - Aukštis 14 cm ± 0,5 cm; - Tankis ne mažiau kaip 40 kg/m3; - Čiužinio užvalkalas laidus garams, atsparus skysčiams, nedegus; - Užvalkalo užtrauktukas su atvartu (arba lygiavertis); - Užvalkalo skalbimas mechaninis ne žemesnėje temperatūroje kaip 95 °C; - Užvalkalą galima džiovinti džiovyklėse ne žemesnėje temperatūroje kaip 70 °C; - Užvalkalo dezinfekavimas vandens garais, sterilizacija garais ne žemesnėje kaip 120 ºC. *Pastaba: galima ne didesnė kaip 1 cm paklaida. |  |
| 19.2. | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | - ≥ 6 kilpos arba lygiaverčiai konstrukciniai elementai; - Tvirtinimo vietos (kilpos arba lygiaverčiai konstrukciniai elementai) fiksuotos prie lovos rėmo po gulima dalimi. |  |
| 19.3. | Atsikėlimo rankena su stovu | - Atsikėlimo rankena su stovu nuimami nuo lovos ir galima tvirtinti bet kurioje pusėje; - Atsikėlimo rankenos stovas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (ar lygiavertės medžiagos); - Rankenos aukštis reguliuojamas; - Saugi leistina apkrova ≥ 75 kg. |  |
| 19.4. | Infuzinis (IV) stovas | - Stovas nuimami nuo lovos ir galima tvirtinti bet kurioje pusėje; - Reguliuojamo aukščio; - Iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (ar lygiavertės medžiagos); - ≥ 4 kabliukai; - Saugi leistina apkrova vienam kabliukui ≥ 2 kg. |  |
| 19.5. | Šlapimo maišų laikikliai | - Kabinami ant lovos šonuose sumontuotų DIN (ar lygiaverčių) bėgelių (žiūrėti 5 punktą); - Saugi leistina apkrova ≥ 5 kg. |  |
| 20. | Elektros maitinimas | - Iš integruotos baterijos (akumuliatoriaus); - Baterija (akumuliatorius) įkraunamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 21. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai funkcinei lovai; - ≥ 12 mėnesių priedams. |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Atitiktis standartui | Siūlomos elektrinės funkcinės lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52 standarto (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų |  |
| 24. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 25. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 26. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 28. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Vaikiška kūdikio lova, reguliuojamo aukščio su čiužiniu, orientacinis kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininė reguliuojamo aukščio vaikiška kūdikio lova skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose, vaikų ir vaikų chirurgijos skyriuose |  |
| 2. | Lovos konstrukcija | Vaikiškos lovos konstrukcija susideda iš: - Rėmo; - Lovagulio; - Apsauginių šoninių turėklų; - Lovagalių ir važiuoklės su ratukais; - Priedų (žiūrėti 14 punktą). |  |
| 3. | Išoriniai (gabaritiniai) lovytės matmenys | - Ilgis: 165 cm ± 10 cm; - Plotis: 85 cm ± 10 cm; - Aukštis: 150 cm ± 10 cm. |  |
| 4. | Didžiausia apkrova | ≥ 60 kg |  |
| 5. | Lašinių stovų tvirtinimas prie rėmo | - Yra ≥ 4 vnt. lizdų tvirtinti lašinių stovus prie lovos rėmo; - Lizdai rėmo kampuose. |  |
| 6. | Lovos kampų apsauga | - Apsauginiai bamperiai nuo smūgių į išorines kliūtis (apsaugo lovą ir sienas); - Visuose 4 kampuose. |  |
| 7. | Konstrukcijos medžiaga | - Rėmas, lovagulis, apsauginiai šoniniai turėklai bei lovagaliai pagaminti iš plieno (arba lygiavertės medžiagos) profilių; - Profiliai, vieliniai strypai/tinklas ir/arba lamelės dengti polimeriniais (arba lygiaverčiais) dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. |  |
| 8. | Paviršius (danga) | Visi paviršiai lengvai valomi, atsparūs dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 9. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis rėmo, lovagulio, apsauginių šoninių turėklų ir lovagalių spalvą iš ≥ 6 spalvų (nurodykite galimas spalvas) |  |
| 10. | Lovagulis: |  |  |
| 10.1. | Lovagulio sekcijų kiekis | ≥ 2 sekcijų, tarp kurių: - Galvos-nugaros; - Pagrindinė. |  |
| 10.2. | Lovagulio platformos matmenys | - Ilgis: 130–140 cm; - Plotis: 60–75 cm. |  |
| 10.3. | Sekcijų užpildymas | Sekcijos užpildytos vielos tinklu arba metalinėmis lamelėmis (juostomis su stangrumo briaunomis) arba ABS/PP (ar lygiaverčio) plastiko panelėmis su ventiliacijos angomis arba HPL (ar lygiavertėmis) panelėmis su ventiliacijos angomis |  |
| 10.4. | Lovos sekcijų ir pozicijų reguliavimas | Reguliuojama elektros varikliais: rankiniu valdymo pulteliu arba kojos pedalu |  |
| 10.5. | Lovagulio aukščio reguliavimas | Reguliuojamas ne mažesnėse kaip 25 cm ribose (skirtumas tarp „max“ ir „min“ pozicijų aukščių) |  |
| 10.6. | Galvos-nugaros sekcijos pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +60° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 10.7. | Trendelenburgo pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ≥ 20° |  |
| 10.8. | Anti-Trendelenburgo pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ≥ 20° |  |
| 11. | Apsauginiai šoniniai turėklai: |  |  |
| 11.1. | Reikalavimai turėklams | - Apsauginiai šoniniai turėklai dengia abu šonus (kairę ir dešinę); - Apsauginiai šoniniai turėklai pagaminti iš vielinių strypų su organinių stiklu arba vientisų skaidrių medžiagų (pavyzdžiui, organinio stiklo ar kito netoksiško plastiko panelių); - Pageidautina: organinis stiklas su piešiniu ir piešinį galima rinktis iš ≥ 2 dizaino variantų. |  |
| 11.2. | Reikalavimai aukščio reguliavimui | - Pakeltoje padėtyje turėklai fiksuojami - apsauga nuo atsitiktinio nusileidimo; - Nuleistoje padėtyje turėklai negali būti aukščiau negu čiužinys, gulintis ant nuleisto lovagulio. |  |
| 12. | Lovagaliai: |  |  |
| 12.1. | Reikalavimai lovagaliams | - Lovagaliai dengia lovos abu galus (priekį ir nugarą); - Lovagaliai iš vielinių strypų arba vientisų skaidrių medžiagų (pavyzdžiui, organinio stiklo ar kito netoksiško plastiko panelių). |  |
| 12.2. | Reikalavimai aukščio reguliavimui | - Pakeltoje padėtyje turėklai fiksuojami - apsauga nuo atsitiktinio nusileidimo; - Nuleistoje padėtyje turėklai negali būti aukščiau negu čiužinys, gulintis ant nuleisto lovagulio. |  |
| 13. | Mobilumas | - ≥ 4 ratukai; - Ratukai su grindų netepančia važiuojamąja dalimi – gumuoti ar dengti lygiaverte medžiaga; - ≥ 2 ratukai su individualiais stabdžiais arba ratukai stabdomi centrinės stabdymo sistemos pagalba; - Ratukų skersmuo ≥ 10 cm. |  |
| 14. | Priedai: |  |  |
| 14.1. | Paprastas čiužinys – 1 vnt. | - Matmenys atitinka lovagulio platformos matmenis (žiūrėti 10 punktą); - Aukštis 10–14 cm; - Putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga); - Tankis ne mažiau kaip 25 kg/m3; - Čiužinio užvalkalas laidus garams, atsparus skysčiams; - Užvalkalo užtrauktukas su atvartu (arba lygiavertis); - Užvalkalo skalbimas mechaninis, ne žemesnėje temperatūroje kaip 95 °C; - Užvalkalo dezinfekavimas vandens garais, sterilizacija garais ne žemesnėje kaip 120 ºC. |  |
| 14.2. | Priešpragulinis čiužinys – 1 vnt. | - Medicininis čiužinys nuo pragulų; - Gulimasis paviršius iš karpyto arba frezuoto porolono (arba lygiavertės medžiagos); - Suformuotas gulimasis paviršius mažina spaudimą ir trintį su paciento oda; - Čiužinio įpjovos užtikrina oro cirkuliaciją, nesikaupia drėgmė; - Matmenys atitinka lovagulio platformos matmenis (žiūrėti 10 punktą); - Aukštis 10–14 cm; - Putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga); - Tankis ne mažiau kaip 25 kg/m3; - Čiužinio užvalkalas laidus garams, atsparus skysčiams; - Užvalkalo užtrauktukas su atvartu (arba lygiavertis); - Užvalkalo skalbimas mechaninis, ne žemesnėje temperatūroje kaip 95 °C; - Užvalkalo dezinfekavimas vandens garais, sterilizacija garais ne žemesnėje kaip 120 ºC. |  |
| 14.3. | Lašinės stovas – 2 vnt. | - Su ne mažiau kaip 2 kabliais; - Lašinės stovas reguliuojamo aukščio. |  |
| 14.4. | Temperatūros lapo rėmas – 1 vnt. | Temperatūros lapo rėmas yra kabinamas – lengvai uždedamas ant lovytės rėmo ir nuimamas nuo jo |  |
| 15. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 16. | Elektros saugumas | Ne žemiau kaip II apsaugos klasė, B tipas (arba lygiavertis) |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).