## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ODONTOLOGINĖS DARBO VIETOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Odontologinės darbo vietos (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai nurodytais adresais.

3. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Reikalavimai prekei bei specifikacija.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas (leidžiama pateikti gamintojo interneto svetainės informacijos kopijas (ekrano nuotraukas /„printscreen“).

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir(ar) ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus pristatymo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų Prekės defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Preke dėl nustatytų Prekės trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekės trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekės dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Pirkėju suderintą terminą. Jei sugedus prekei, garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas nepataiso visų defektų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekę į kitą lygiavertę Prekę, kuri atitiktų techninę specifikaciją. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta Prekė Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui.

5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos įrangos montavimo darbus, garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą visą garantinio laikotarpio trukmę atliks tiekėjas arba gamintojas ar oficialus gamintojo įgaliotasis atstovas.

6. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7. Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-508 redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.

| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjo ir /arba gamintojo patvirtinimas, pvz. laisvos formos deklaracija. |

1 p.o.d. Odontologo darbo vieta Centro padaliniui, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 2 vnt.

1 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras |  |  |  |  |
| 1.1. Turi būti galimybė pritaikyti įrangą darbui kairiarankiui ir dešiniarankiui. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. Pacientų kėdė |  |  |  |  |
| 2.1. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau kaip 830 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau kaip 350 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. Pakeliamas svoris | Ne mažiau kaip 185 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. Galvos atlošas | Reguliuojamas daugiaašis galvos atlošas (ne mažiau kaip 2 reguliavimo ašys) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.7. Programuojamos kėdės pozicijos | Turi būti ne mažiau kaip 5 kėdės darbo pozicijos, įskaitant ne mažiau kaip 3 programuojamas darbo pozicijas, paskutinę poziciją ir skalavimo poziciją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.8. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.9. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.Gydytojo elementas |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 3.1. Trijų funkcijų pūsteris; 3.2. Orinė greita jungtis su rankove; 3.3. Mikrovariklis su rankove; 3.4. Papildomas mikrovariklis su rankove; 3.5. Skaleris su rankove | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Iš viršaus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio 366x284 mm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu ar lygiaverčiu patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis automatiškai fiksuojama pneumatinio arba kito lygiaverčio veikimo principo stabdžio pagalba | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne trumpesnis kaip 90 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.10. Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.12. Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.13. Informacija apie aparato techninę būklę | Informacija apie įrenginio techninę būklę turi būti pateikiama gydytojo elemente ir nuotoliniu būdu per programinę ar lygiavertę sistemą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. Asistento elementas |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau kaip 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama ir kilnojama | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. Membraninė arba lygiavertė valdymo konsolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.5. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. Pagrindinis blokas |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.2. Separatorius | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.4. Elektros perkrovos apsauga | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.5. Autonominė švaraus vandens sistema | Turi būti užtikrinta autonominė švaraus vandens tiekimo sistema (pvz., butelio tipo arba lygiavertis sprendimas). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.6. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. Multifunkcinis pedalas |  |  |  |  |
| 6.1. Instrumento greičio reguliavimas | Instrumento greitis turi būti reguliuojamas pedalu šoniniu pėdos judesiu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.2. Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.5. Paciento krėslo reguliavimas | Paciento kėdės judinimas turi būti galimas pedalu; funkcija įjungiama papildomu mygtuku ar lygiaverčiu valdymo sprendimu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. Operacinė lempa |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau kaip 43 000 liuksų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Šviesos temperatūra turi būti reguliuojama ne siauresniame kaip 5000–5500 K diapazone. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus) | Ne mažesnis kaip 150 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.6. Šviestuvas turi būti pozicionuojamas trimis ašimis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. Orinė jungtis, 2 vnt. |  |  |  |  |
| 8.1. Turi būti pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.2. Integruoto vandens srauto reguliavimo funkcija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau kaip 40 000 aps./min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau kaip 100 aps./min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.5. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.6. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |
| 10. Turbina |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau kaip 29 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. Vandens filtras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. Guoliai | Keraminiai arba lygiaverčiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.4. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.5. Aušinimas | Ne mažiau kaip 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens ir oro srautas neužstotų apšvietimo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.6. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.4. Keičiama antgalio galvutė | keičiama antgalio galvutė apsukų mažinimui arba osciluojančiam judesiui išgauti. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai arba lygiavertis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.4. Vandens mikrofiltras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.5. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.6. Aušinimas | Ne mažiau kaip 3 kanalų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.7. Grąžtelio laikymo jėga | Ne mažesnė kaip 30 N | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. Skaleris |  |  |  |  |
| 13.1. Sterilizacija | Turi būti tinkamas sterilizavimui 134°C temperatūroje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. Komplektacija | Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 darbiniai instrumentai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.3. Dažnis | Darbinis dažnis – 24–32 kHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau kaip 15 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.5. Turi būti galimybė pakeisti šviesolaidį jam užsiteršus ar sugedus arba turi būti taikomas lygiavertis konstrukcinis sprendimas, apsaugantis šviesolaidį nuo užteršimo. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.6. Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau kaip 660 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.3. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas | Ne mažiau kaip 30° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau kaip 5 ratukai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.5. Siūloma gydytojo darbo kėdutė turi būti pritaikyta naudoti kartu su siūlomu odontologiniu centru, užtikrinant suderintą darbo vietos ergonomiką ir galimybę specialistui dirbti ergonomiškoje padėtyje įvairiais odontologinio centro aukščio reguliavimo režimais. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. Garantija: | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Siūlomos gydytojo darbo kėdutės ergonominis įvertinimas. Balai skiriami, jeigu siūloma gydytojo darbo kėdutė turi nepriklausomos ergonomikos / nugaros sveikatos vertinimo organizacijos išduotą ergonominį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad konkretaus siūlomo modelio konstrukcija yra įvertinta pagal ergonomikos principus ir yra pritaikyta taisyklingai, nugarai palankiai sėdėsenai ilgalaikio darbo metu. Sertifikatas arba lygiavertis dokumentas turi būti išduotas ne tiekėjo, o nepriklausomos trečiosios šalies, pavyzdžiui, ergonomikos instituto, akredituotos / pripažintos ergonomikos vertinimo organizacijos, sveikos nugaros asociacijos ar kitos lygiavertės kompetentingos institucijos. Vertinamas dokumentas turi būti taikomas konkrečiai siūlomai gydytojo darbo kėdutei arba jos modelių serijai, o ne bendrai gamintojo veiklai, kokybės vadybos sistemai ar medicinos prietaiso CE atitikčiai. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Operacinio šviestuvo galvutės padėties stabilumo užtikrinimas Balai skiriami, jeigu gamintojo techniniame apraše, naudojimo instrukcijoje, kataloge ar kitame gamintojo parengtame techniniame dokumente aiškiai nurodyta, kad operacinio šviestuvo galvutė, ją nustačius pasirinktoje padėtyje, darbo metu išlieka stabili ir savaime nepasislenka. Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. | Siūloma įranga turi turėti funkcionalumą, leidžiantį ją integruoti į Perkančiosios organizacijos naudojamą įrenginių techninės būklės stebėsenos sistemą, kad būtų užtikrinta galimybė vienoje sistemoje stebėti ir administruoti tiek naujai siūlomą įrangą, tiek įstaigoje jau eksploatuojamus įrenginius. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 25 |  |  |  |

2 p.o.d. Odontologo darbo vieta Šilainių padaliniui, Baltų pr. 7, Kaunas, 4 vnt.

2 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras: |  |  |  |  |
| 1.1. Turi būti galimybė pritaikyti įrangą darbui kairiarankiui ir dešiniarankiui. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. Pacientų kėdė |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas tyliai veikiančiais elektriniais varikliais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau kaip 830 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau kaip 350 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau kaip 185 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.7. Galvos atlošas | Reguliuojamas daugiaašis galvos atlošas (ne mažiau kaip 2 reguliavimo ašys) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.8. Programuojamos kėdės pozicijos | Turi būti ne mažiau kaip 5 kėdės darbo pozicijos, įskaitant ne mažiau kaip 3 programuojamas darbo pozicijas, paskutinę poziciją ir skalavimo poziciją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.9. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.10. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.Gydytojo elementas |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 3.1. Trijų funkcijų pūsteris; 3.2. Orinė greita jungtis su rankove; 3.3. Mikrovariklis su rankove; 3.4. Papildoma darbo pozicija turi būti pritaikyta mikrovarikliui arba orinei greitai jungčiai su rankove; 3.5. Skaleris su rankove | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Iš viršaus arba lygiavertis ergonominis sprendimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio, kaip 366x284 mm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis automatiškai fiksuojama pneumatinio arba kito lygiaverčio veikimo principo stabdžio pagalba | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne trumpesnis kaip 90 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.10. Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.12. Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.13. Informacija apie aparato techninę būklę | Informacija apie įrenginio techninę būklę turi būti pateikiama gydytojo elemente ir (arba) nuotoliniu būdu per programinę ar lygiavertę sistemą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. Asistento elementas |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau kaip 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama ir kilnojama | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. Membraninė arba lygiavertė valdymo konsolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.5. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. Pagrindinis blokas |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.2. Separatorius | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.4. Elektros perkrovos apsauga | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.5. Autonominė švaraus vandens sistema | Turi būti užtikrinta autonominė švaraus vandens tiekimo sistema (pvz., butelio tipo arba lygiavertis sprendimas). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.6. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. Multifunkcinis pedalas |  |  |  |  |
| 6.1. Instrumento greičio reguliavimas | Instrumento greitis turi būti reguliuojamas pedalu šoniniu pėdos judesiu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.2. Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.5. Paciento krėslo reguliavimas | Paciento kėdės judinimas turi būti galimas pedalu; funkcija įjungiama papildomu mygtuku ar lygiaverčiu valdymo sprendimu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. Operacinė lempa |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau kaip 43 000 liuksų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Šviesos temperatūra turi būti reguliuojama ne siauresniame kaip 5000–5500 K diapazone. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus) | Ne mažesnis kaip 150 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7.6. Šviestuvas turi būti pozicionuojamas trimis ašimis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. Orinė jungtis, 4 vnt. |  |  |  |  |
| 8.1. Turi būti pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.2. Integruoto vandens srauto reguliavimo funkcija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau kaip 40 000 aps./min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau kaip 100 aps./min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.5. Pakeičiami guoliai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.6. Integruotas LED apšvietimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.7. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |
| 10. Turbina |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau kaip 29 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. Vandens filtras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. Guoliai | Keraminiai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.4. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.5. Aušinimas | Ne mažiau kaip 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens ir oro srautas neužstotų apšvietimo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.6. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.4. Vandens filtras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai arba lygiavertis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.4. Vandens mikrofiltras | Keičiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.5. Optinis šviesolaidis | Integruotas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.6. Aušinimas | Ne mažiau kaip 3 kanalų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12.7. Grąžtelio laikymo jėga | Ne mažesnė kaip 30 N | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. Skaleris |  |  |  |  |
| 13.1. Sterilizacija | Turi būti tinkamas sterilizavimui 134°C temperatūroje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. Komplektacija | Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 darbiniai instrumentai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.3. Dažnis | Darbinis dažnis – 24–32 kHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau kaip 15 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.5. Turi būti galimybė pakeisti šviesolaidį jam užsiteršus ar sugedus arba turi būti taikomas lygiavertis konstrukcinis sprendimas, apsaugantis šviesolaidį nuo užteršimo. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.6. Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju, nekeičiant antgalio. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau kaip 660 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.3. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, ne mažiau kaip 30° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau kaip 5 ratukai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.5. Siūloma gydytojo darbo kėdutė turi būti pritaikyta naudoti kartu su siūlomu odontologiniu centru, užtikrinant suderintą darbo vietos ergonomiką ir galimybę specialistui dirbti ergonomiškoje padėtyje įvairiais odontologinio centro aukščio reguliavimo režimais. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Siūlomos gydytojo darbo kėdutės ergonominis įvertinimas nepriklausomos trečiosios šalies sertifikatu. Maksimalus balų skaičius skiriamas, jeigu siūloma gydytojo darbo kėdutė turi nepriklausomos ergonomikos / nugaros sveikatos vertinimo organizacijos išduotą ergonominį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad konkretaus siūlomo modelio konstrukcija yra įvertinta pagal ergonomikos principus ir yra pritaikyta taisyklingai, nugarai palankiai sėdėsenai ilgalaikio darbo metu. Sertifikatas arba lygiavertis dokumentas turi būti išduotas ne tiekėjo, o nepriklausomos trečiosios šalies, pavyzdžiui, ergonomikos instituto, akredituotos / pripažintos ergonomikos vertinimo organizacijos, sveikos nugaros asociacijos ar kitos lygiavertės kompetentingos institucijos. Vertinamas dokumentas turi būti taikomas konkrečiai siūlomai gydytojo darbo kėdutei arba jos modelių serijai, o ne bendrai gamintojo veiklai, kokybės vadybos sistemai ar medicinos prietaiso CE atitikčiai. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Operacinio šviestuvo galvutės padėties stabilumo užtikrinimas Balai skiriami, jeigu gamintojo techniniame apraše, naudojimo instrukcijoje, kataloge ar kitame gamintojo parengtame techniniame dokumente aiškiai nurodyta, kad operacinio šviestuvo galvutė, ją nustačius pasirinktoje padėtyje, darbo metu išlieka stabili ir savaime nepasislenka. Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. | Turi būti integruota skaitmeninė įrenginio techninės būklės stebėsenos sistema, leidžianti atlikti nuotolinę diagnostiką ir informuoti apie techninės priežiūros poreikį. Balai skiriami, jeigu siūloma įranga turi galimybę nuotoliniu būdu stebėti įrenginio techninę būklę (pvz., gedimų diagnostika, priežiūros poreikio stebėjimas ar pranešimai apie klaidas). Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo dokumentais. | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 25 |  |  |  |

Visais atvejais, kai techninėje specifikacijoje nurodomi konkretūs techniniai sprendimai, medžiagos ar standartai, laikoma, kad gali būti siūlomi lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys neprastesnes charakteristikas.