## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Diagnostiniai reagentai histocheminiams tyrimams darbui su Ventana BenchMark sistema (12386)
Reagentai ir priemonės skirti histocheminiams tyrimams atlikti. Panaudai turi būti suteikti 2 prietaisai panaudos būdu, pilnai suderinami naudojimui su siūlomais reagentais ir priemonėmis. Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti dvi Ventana BenchMark arba lygiavertes sistemas, vienu metu galinčias dažyti ne mažiau kaip 35 objektinius stiklelius (naujas arba ne senesnes kaip 5 metų), atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus, nurodytus 2 lentelėje (nurodant modelį ir gamintoją) bei pasiūlyti reagentus ir/ar papildomas tyrimo priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis (reagentus ir priemones) tyrimui/testui atlikti.
2. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomai automatinei HC reakcijų atlikimo sistemai Ventana BenchMark Special Stains (arba siūlomai lygiavertei sistemai).
4. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
5. Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau – svarbu pasiūlyti visus reagentus ir priemones, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
6. Visus reagentus ir papildomas priemones numatytam sutarties laikotarpiui, turi nurodyti tiekėjas. Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
7. Perkančioji organizacija (toliau - PO), siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžius, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų ir priemonių kiekį, reikalingą numatytiems tyrimų kiekiams atlikti. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
10. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, anglų kalba: prekės gamintojo parengtą katalogą arba prekės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją. Šie dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai - iškarpos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
11. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę sistemą ir atitinkamai lygiavertes prekes, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Sistema ir siūlomos prekės yra lygiavertės ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
(1 lentelė)
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Maksimalus perkamų testų skaičius | Mato vienetas | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas % | 1 mato vnt. įkainis EUR su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė (dydis/testais) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM | Siūlomas pak. skaičius nurodytam maksimaliam perkamų testų skaičiui | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas,kodas, gamintojas, katalogo Nr., psl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Dažymo rinkiniai ir baziniai reagentai skirti histocheminiams tyrimams atlikti (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse detalizuoja visus numatytiems tyrimų kiekiams atlikti reikalingus reagentus ir priemones)
1.1. | Alcian Blue 2,5 pH dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas silpnai rūgštiniams mukopolisacharidams išryškinti | 750 | testai |  | 5%
1.2. | Elastic Core dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas įvertinti patologinius elastinių skaidulų pokyčius. | 1000 | testai |  | 5%
1.3. | Trichrome Blue dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas identifikuoti kolageną, raumenį ir jungiamąjį audinį. | 5400 | testai |  | 5%
1.4. | Iron dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas išryškinti trivalentės geležies (Fe3+) jonus audinyje. | 4500 | testai |  | 5%
1.5. | Jones dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas išryškinti glomerulų bazines membranas. | 3200 | testai |  | 5%
1.6. | Zn-Ziehl Neelsen dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas, išryškinti rūgštims atsparias mikobakterijas audinių pjūviuose. | 1500 | testai |  | 5%
1.7. | Universalus grybelių detektavimo rinkinys GMS II (Grocott) | Dažymo rinkinys, skirtas grybelių išryškinimui. | 1050 | testai |  | 5%
1.8. | Universalus mikroorganizmų detektavimo rinkinys, STEINER II | Dažymo rinkinys, skirtas identifikuoti mikroorganizmų buvimą, tokių kaip spirochetos. | 360 | testai |  | 5%
1.9. | Mucikarmino dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas rūgštiniams mukopolisacharidams (mucinui) identifikuoti. | 1050 | testai |  | 5%
1.10. | PAS dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, skirtas identifikuoti neutralių polisacharidų buvimą ląstelių medžiagose ir struktūrose, tokiose kaip glikogenas, krakmolas, celiuliozė, glikolipidai, glikoproteinai ir daugelis kitų angliavandenių. | 1050 | testai |  | 5%
1.11. | PASD dažymo rinkinys | Dažymo rinkinys, paremtas fermentiniu skaidymu su diastaze, naudojamas glikogeno diferenciacijai nuo kitų neutralių polisacharidų audiniuose | 1050 | testai |  | 5%
1.12 | Bazinės priemonės ir reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos numatytiems tyrimų kiekiams (aukščiau išvardinta pagal dažymo metodus) atlikti su siūloma automatizuota reakcijų atlikimo sistema. Žemiau tiekėjas atskirai eilutėse detalizuoja visus tyrimams atlikti reikalingus reagentus ir priemones. |  | 30000 | testai |  | 5%
Pasiūlymo suma:
Siūloma automatizuota reakcijų atlikimo sistema panaudai (tiekėjas nurodo automatizuotos reakcijų atlikimo sistemos pavadinimą, modelį, gamintoją, kiekį) (_________________________)
Techniniai reikalavimai TYRIMŲ ATLIKIMO HISTOCHEMINIŲ REAKCIJŲ DAŽYMO SISTEMOMS/AUTOMATAMS 2 vnt. (panaudai).
Bendrieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms sistemoms panaudai:
1. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai suteiktų dviejų analizatorių techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. Tiekėjas privalo panaudos pagrindais suteikti PO naudotis sistema, atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. Tiekėjas turės supažindinti PO personalą su naudojamos sistemos naudojimo ypatumais, perduoti sistemos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), PO prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti PO naudotis sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys siūlomos sistemos atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, mokslinės studijos, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
5. Siūloma sistema turi turėti CE-IVD sertifikatą. Tiekėjas turi pateikti patvirtinančią dokumentaciją.
6. Pristatoma įranga gali būti nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 5 metai nuo įrangos pagaminimo datos.
7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemos būtų pristatytos, surinktos, sumontuotos/instaliuotos/įdiegtos PO adresu: P. Baublio g. 5, Vilnius, paruoštos darbui ir suderintos/išbandytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.
8. Taip pat panaudai suteikiamas (-i) prietaisas (-ai)/ jo (jų) programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į PO Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) duomenims apsikeisti HL7 protokolu. Panaudos davėjas savo lėšomis turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą, reikalingą prietaisui (-ams) įjungti į PO vietinį kompiuterinį tinklą duomenims su LIS apsikeisti.
( 2 lentelė)
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę nurodant atitiktį
1 | Sistemos paskirtis | Automatizuota sistema, skirta objektinių stiklelių su audinių histologiniais preparatais dažymams histocheminiais dažais
2 | Dažymo principas | Turi būti galimybė kiekvienam objektiniam stikleliui su mėginiu taikyti individualų dažymo protokolą
3 | Sistemos sudėtis | Automatizuota dažymo sistema, kompiuteris, spausdintuvas
4 | Procesų automatizavimas | Sistema turi automatiškai atlikti mėginio džiovinimą, deparafinizavimą, stikliuko dažymą pasirinktais dažais. Visos dažymos procedūros turi būti atliktos automatiškai.
5 | Reagentų kiekis sistemoje | Ne mažiau 25 skirtingų dažymo reagentų
6 | Mėginių kiekis sistemoje | Ne mažiau 20 skirtingų mėginių
7 | Dažymo reagentai | Iš anksto paruošti naudoti, nereikalingas papildomas reagentų skiedimas ar panašios paruošimo procedūros
8 | Stikliukų ir reagentų atpažinimas | Objektiniai stikleliai ir procedūrose naudojami reagentai turi būti atpažįstami automatiškai su barkodų etiketėmis arba RFID mikroschemomis
9 | Stikliukų dydis | Sistema privalo būti pritaikyta dirbti su 25 x 75 mm ir 26 x 76 mm dydžio objektiniais stikliukais
10 | Temperatūros kontrolė | Kiekvienam stikliukui ir mėginiui yra individualus kaitinimas. Temperatūra programuojama ir kontroliuojama kiekvienam stikliukui automatiškai
11 | Protokolai | Turi būti galimybė kurti neribotą dažymų protokolų skaičių
12 | Mėginio reagento maišymas | Reagentų maišymas pilnai automatizuotas užtikrinant tolygų reagentų paskirstymą po visą objektinio stiklelio plotą
13 | Reakcijos mišinio drėgmės kontrolė | Turi būti užtikrinama, kad dažymo metu tiriami audiniai yra apsaugomi nuo išdžiūvimo ir reagentų nugaravimo.
14 | Reagentų kiekio kontrolė | Naudojami reagentai turi būti registruojami procesų valdymo programoje (partijos nr., galiojimo data, kiekis). Programa automatiškai kontroliuoja sunaudojamų reagentų kiekį ir įvertina ar registruotų reagentų pakaks numatytiems dažymams atlikti. Sistema turi kontroliuoti reikiamų pagalbinių reagentų kiekį ir informuoti, jei jų yra nepakankamai pradėti dažymo ciklą.
15 | Atliekų šalinimas | Sistema turi turėti atliekų šalinimo konteinerį su detektoriumi, informuojančiu apie poreikį pašalinti susikaupusias atliekas iš konteinerio.
16 | Programinė įranga | Programinė įranga turi turėti protokolų, reagentų valdymo modulį, kuris leistų kurti, saugoti, redaguoti protokolus, sekti reagentų kiekio sunaudojimą, galiojimų laikus, partijos numerius. Sistema turi turėti nuotolinio serviso priežiūros programą, kuris leistų per atstumą įvertinti automatizuotos sistemos būklę, nustatyti gedimus ir nuotoliniu būdu sukurti arba redaguoti reikiamus dažymo protokolus.
17 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | Prietaisas užtikrinantis nenutrūkstamą elektros įrenginių darbą dingus elektros srovei, ne mažiau kaip 20 min., prie 3A srovės, 230V įtampos, 50 Hz dažnio.