## Paiūlymo forma 1 lapas
PIRKIMO SĄLYGŲ 6 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

## 2 lapas Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2133-2 2025-03-27 10:40:09

## Bendr.reikalav_įrangai 1_2 d
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai įrangai
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas
2 | Įranga turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme ir atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga), turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriais (įranga), tyrimų atlikimo procesu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
5 | Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.) bei 24 valandas/7 dienas per savaitę (skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų).
6 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi įsipareigoti nedelsiant informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
8 | Tiekėjas turi užtikrinti techninę pagalbą įrangos sutrikimų, gedimų ir kitais eksploatavimo klausimais, 24/7 aptarnavimą, nuotolinį prisijungimą per 60 min., atvykimą ir gedimų pašalinimą per 24 val
9 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo sertifikuotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
10 | Tiekėjas atsakymus turi pateikti valstybine (lietuvių kalba). Techniniai dokumentai, gamintojo specifikacijos, CE / IVDR dokumentai, MDS2 (arba MDS²) (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security) ar kibernetinio saugumo dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.
11 | Tiekėjas turi užtikrinti šiuos aplinkosauginius aspektus: elektroninių dokumentų pateikimą (darbo/vartotojo vadovas, instrukcijos, techninė informacija ir kita), aptarnavimą bei nuotolinę priežiūrą (nuotolinė diagnostikos ir techninė priežiūra, leidžianti dalį gedimų ir konsultacijų atlikti nuotoliniu būdu, mažinant transportavimo ir išvykų poreikį), automatizuotos kalibravimo ir kokybės kontrolės procedūros, analizatorių ir reagentų būklės centralizuotas stebėjimas per duomenų valdymo programą (analizatorių veiklos ir atsargų optimizavimas) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-12-13 įsakymas Nr. D1-401 ir žaliųjų pirkimų reikalavimai)
12 | Tiekėjai turi pateikti įrodančius dokumentus apie siūlomos įrangos, programinės įrangos ir kritinių komponentų kilmės šalis, nuotolinio aptarnavimo architektūrą, prieigos kontrolę ir atitiktį nacionalinio saugumo / patikimumo reikalavimams, kadangi planuojamas pirkimo objektas turi informacinių technologijų, tinklo, nuotolinio aptarnavimo ar kibernetinio saugumo komponentų (LR Vyriausybės 2022-03-30 nutarimas Nr. 280 dėl VPĮ 92 str. 13, 14 ir 15 dalių įgyvendinimo)
13 | Tiekėjai turi užtikrinti duomenų apsaugą, prieigų valdymą, auditą ir kontaktus BDAR klausimams, nes su naudojama įranga yra susiję paciento duomenys ar sudaromos nuotolinės prieigos galimybės (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius duomenų apsaugą, prieigų valdymą, audito funkcijas ir kibernetinį saugumą.
14 | Tiekėjų turi pateikti informaciją apie ekonominės veiklos vykdytojų, siūlomų medicinos priemonių ir jų komponentų kilmę, kad pirkimo dokumentuose būtų galima tinkamai įgyvendinti taikomus apribojimus ir išimtis (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/1197 dėl TVPP / IPI medicinos reikmenų rinkoje)

## Bendrieji reikalav. reag 1_2 d
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme ir atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
2 | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami siūlomiems analizatoriams, atitinkantys tyrimo metodą; turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, arba medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai ir eksloatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4 | Turi būti pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, jei tam naudojami testai iš reagentų pakuotės ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamus reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentų ir/ar ploviklių, kokybės kontrolės kasetės) bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius kasetės/(-čių) defektą, jei dėl kasetės defekto ar kitų priežasčių negali būti matuojama analitė (-ės), jei nepavyksta kalibracijos ir/ar kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į numatytųjų verčių intervalą, gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliekami kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimai (matuojamos analitės) pacientams.
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 3 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
10 | Tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878). Pateikti elektroninėje laikmenoje.
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## I dalis T.spec. įrangai
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
I.Dalis | Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais, POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra
Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) kartu su POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
I.1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai - 10 vnt
pavadinimas
tipas/modelis
gamintojas, kilmės šalis
pagaminimo metai
I.2. | POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga - 1 vnt
pavadinimas
tipas/modelis
gamintojas, kilmės šalis
pagaminimo metai
I.1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai
1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai ir kita įranga | 1. Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo
2. Kita susijusi įranga turi būti vieno tiekėjo
3. Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai turi būti automatiniai, kasetiniai - neturi būti keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų; turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija).
4. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomais analizatoriais (pvz. nepertraukiamas maitinimo šaltinis (ir/ar integruota vidinė baterija, užtikrinanti analizatoriaus veikimą trumpalaikio elektros tiekimo sutrikimo atveju); brūkšninių kodų skaitytuvas, spausdintuvas ir visa kita), kurie yra būtini įrangos veikimo užtikrinimui.
5. Turi būti pasiūlyti vienodo modelio (identiški) analizatoriai, naudojantys visiems tinkančius reagentus bei eksploatacines medžiagas, kad būtų užtikrintas racionalus jų panaudojimas.
2. | Įrangos pagaminimo metai | Įrangos pagaminimo metai - ne vėlesni nei 2023 metai. Jei būtų siūlomi analizatoriai ir susijusi įranga yra naudoti (ne nauji) - turi būti techniškai tvarkingi, pajėgus dirbti numatytą 36 mėnesių sutarties laikotarpį bei užtikrinantys nurodytą tyrimų skaičiaus atlikimą. Tiekėjas turi pagrįsti, kad įranga yra techniškai tvarkinga ir tinkama eksploatuoti visą numatytą sutarties laikotarpį. Turi būti pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto darbų protokolai.
3. | Matavimo principas, metodai | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonų selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių.
4. | Matuojamos analitės/tyrimai | Analizatoriais turi būti matuojamos šios analitės/tyrimai:
pH
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: K+, Na+, Cl‾, Ca2+.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
Oksimetrija: bendrasis hemoglobinas (ctHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2Hb).
Bilirubinas (bendrasis ir/arba neonatalinis), viršutinė matavimo riba turi būti ne mažesnė nei 500 µmol/L.
5. | Kitos analitės/tyrimai (matuojami, išskaičiuojami ar išvestiniai) | Turi būti pateikiamos šios analitės/tyrimai bei jų rezultatai: hematokritas, Rūgštieji karbonatai (bikarbonatai), Standartiniai rūgštieji karbonatai (bikarbonatai), Bazių perteklius arba stoka, Standartinis bazių perteklius arba stoka, Anijonų skirtumas, Įsotinimas deguonimi (sO2) ir kiti pagal gamintojo specifikaciją. Prašome pateikti sąrašą.
6. | Analizatoriai ir susijusios įrangos mobilumas | Tiekėjai turi pasiūlyti mobilius staliukus analizatoriams, su specialiomis lentynėlėmis priemonėms bei susijusiai įrangai padėti.
7. | Analizatoriaus veikimo užtikrinimas | Analizatoriaus veikimo užtikrinimas, nesutrikdantis funkcionalumo (išsijungus/dingus elektros tiekimui) - turi būti ne mažesnis nei 30 min.
8. | Reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, ploviklių ir kitų eksploatacinių medžiagų komplektacija | Reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, plovikliai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti sukomplektuoti keičiamose kasetėse (lengvas naudojimas/pakeitimas, be papildomų aptarnavimo procedūrų).
9. | Reagentų pakuočių /tyrimų kasečių dydžiai | Pasiūlyme turi būti pateikta ne mažiau 3 skirtingų dydžių reagentų pakuotės/tyrimų kasetės: 75-250; 300-450; 600-900 (pateikti - reagentų pakuotės dydį/galimų atlikti tyrimų skaičius iš pakuotės), atsižvelgiant į nurodytą planuojamą/preliminarų tyrimų skaičių, kad vartotojas galėtų pasirinkti, atsižvelgdamas į kintantį tyrimų poreikį naudoti mažesnio ar didesnio tyrimų skaičiaus reagentų pakuotes/kasetes.
10. | Tyrimo atlikimo laikas (laikas nuo ėminio/mėginio įvedimo į analizatorių iki rezultato išdavimo) | Turi būti ne ilgesnis nei 60 sekundžių.
11. | Krešulių detekcijos sistema | Analizatoriuje turi būti krešulių detekcijos sistema.
12. | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti šiuos ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas.
13. | Ėminių/mėginių padavimas į analizatorių | 1. Analizatoriuose turi būti saugus, universalus automatinis ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams, kapiliarams, ampulėms.
2. Jei ėminio/mėginio įsiurbėjas nėra pritaikytas tiesioginiam ėminio/mėginio paėmimui iš ampulės, turi būti pasiūlyti adapteriai ampulėms.
14. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtos specializuotos ėminių/mėginių paėmimo priemonės | 1. Tiekėjai turi pasiūlyti saugias, specializuotas kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtas ėminių/mėginių paėmimo priemones, tinkančias šiems ėminio/mėginio tipams - arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas bei kraujo paėmimui esant kateteriui.
2. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus (jei būtų siūlomos ne analizatoriaus gamintojo), kad siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra validuotos/patvirtintos darbui su siūlomais analizatoriais.
3. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės kapiliariniam kraujui paimti:
- skirtos naujagimių/neišnešiotų naujagimių bei kritinių būklių suaugusių pacientų kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui bei pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais;
- kapiliarai turi būti pagaminti iš saugaus, nedūžtančio plastiko, medicininio plastiko (polipropileno ar lygiavertės medžiagos), padengto specialiu sluoksniu, mažinančiu trintį ir užtikrinančiu sklandų kraujo tekėjimą kapiliare, su iš anksto viduje užpurkštu sausu antikoaguliantu;
- turi būti pasiūlytos mechaninio maišymo sistema/priemonės: metalizuotos vielutės, išoriniai magnetai (leidžiantys efektyviai išmaišyti kraujo mėginį su antikoaguliantu kapiliaro viduje po paėmimo) bei sandarinimo dangteliai (elastingi transportavimo dangteliai abiejų kapiliaro galų uždarymui, užtikrinantys anaerobiškumą (izoliaciją nuo aplinkos oro pO2 ir pCO2 įtakos);
- kapiliarų talpa turi būti pakankama matuojamoms analitėms/tyrimams atlikti (pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl‾, Ca2+, gliukozė, laktatai, bilirubinas, oksimetrija).
4. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės arteriniam ir veniniam kraujui paimti - švirkštai su adata:
- talpa ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml;
- švirkštai su adata turi būti gamintojo supakuoti po viena, sterili pakuotė;
- pilnai paruošti naudojimui: švirkštai turi būti gamintojo sukomplektuoti ir paruošti naudoti iš karto po sterilios pakuotės atidarymo, be papildomo adatos tvirtinimo ar kitų surinkimo veiksmų;
- adatos apsaugos mechanizmas: turi būti gamintojo integruotas prie adatos, po ėminio paėmimo aktyvuojamas viena ranka, neatskiriant apsaugos elemento nuo adatos;
- integruotas oro pašalinimas: švirkštas turi turėti integruotą oro pašalinimo sprendimą, leidžiantį pašalinti oro burbuliukus tiesiai iš švirkšto, neatidarant ėminio sistemos;
- uždara ėminio paėmimo sistema: oro pašalinimo procedūra neturi reikalauti papildomų priemonių (pvz. marlės, servetėlės ar kt) kraujo nuleidimui ant sugeriančios medžiagos ar kito paviršiaus.
5. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės arteriniam ir veniniam kraujui paimti - švirkštai be adatos:
- talpa ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml;
- švirkštai be adatos gamintojo supakuoti po viena, sterili pakuotė;
- skirti rankinės aspiracijos būdu iš pastatytos periferinės arterinės linijos ar centrinio veninio kateterio;
- turi būti sraigtinė užsukama jungtis, fiksuojanti švirkštą ant kateterio;
- turi būti integruota stumoklio stabdiklis, apsaugantis nuo stumoklio ištraukimo;
- turi turėti integruotą oro pašalinimo sprendimą stūmoklio mechanizme, kuris turi leisti saugiai pašalinti oro burbuliukus tiesiai per švirkšto stūmoklį išlaikant mėginio sistemos hermetiškumą, neatidarant švirkšto snapelio ir apsaugant aplinką nuo kraujo aerozolių bei biologinės taršos.
15. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas | 1. Turi būti sauso pavidalo (užpurkštas ant švirkšto/kapiliaro sienelių);
2. Turi užtikrinti, kad atliekant tyrimus nebūtų daroma įtaka laisvųjų jonų (elektrolitų) koncentracijai;
3. Turi būti tinkamas ne tik kraujo dujų (pH, pO2, pCO2), bet ir elektrolitams, gliukozei, laktatui, bilirubinui, oksimetrijos ir kitoms analitėms tirti;
4. Antikoagulianto formulė turi užtikrinti stabilius ir tikslius elektrolitų rezultatus net ir esant daliniam (nepilnam) švirkšto užpildymui krauju;
5.Turi apsaugoti ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo.
16. | Kalibravimo sistema | 1. Turi būti automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą.
2. Kalibravimo medžiagos (Kalibratoriai) turi būti integruotos kasetėje.
3. Jei pagal analizatorių specifiką ir technologiją yra gamintojo numatyti specialūs reikalavimai tam tikrų analičių/tyrimų kalibravimui atlikti, tikslumo, jautrumo užtikrinimui ir šios kalibravimo medžiagos/tirpalai nėra integruotos kasetėje - turi būti pateiktos.
17. | Kokybės kontrolės sistema | 1. Kokybės kontrolės sistema turi būti automatinė, integruota kasetėje.
2. Kokybės kontrolė turi būti - ne mažiau 3 skirtingų lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir matuojamas analites/tyrimus, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos).
3. Analizatoriuuose turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, grafinis vaizdavimas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita) arba lygiaverčiai duomenys gaunami per POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą.
4. Turi būti galima užprogramuoti kontrolių atlikimo laiką.
18. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų valdymas | Turi būti galima įvertinti naudojamų reagentų ir kitų eksploatacinių medžiagų panaudojimą (tyrimų skaičius, galiojimo pabaiga ir kt).
19. | Analizatorių klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Turi būti klaidų/sutrikimų įspėjamieji žymėjimai/pranešimai - garsiniai ir/ar spalviniais signalai, informaciniai pranešimai.
20. | Darbo/naudotojo vadovas | Turi būti pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
21. | Mokomoji/parodomoji informacija | Analizatoriuose turi būti integruota būtinoji mokomoji/parodomoji informacija dirbančiam personalui.
22. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti integruoti vidiniai ar išoriniai brūkšninių kodų skaitytuvai.
23. | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus.
24. | Analizatorių priežiūra | 1. Vartotojo atliekama analizatorių priežiūra turi būti minimali, numatytos priežiūros procedūros neturi viršyti 10 min per dieną.
2. Turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kas dieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti reikalingos/sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
3. Turi būti pateikta informacija apie gamintojo rekomenduojamas naudoti dezinfekcines/valymo priemones analizatorių priežiūrai, kurios galėtų būti saugiai naudojamos nepažeidžiant jautrios įrangos bei neturinčios įtakos (interferencijos) tyrimų rezultatams.
4. Turi būti pateikta informacija ir apie draudžiamas naudoti dezinfekcines/valymo priemones.
25. | Analizatorių jungtis prie POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos | Visi analizatoriai turi būti pajungti prie POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos, su atskiru serveriu.
26. | Integracija į ligoninės turimą informacinę sistemą | 1.Analizatoriai turi integruotis į ligoninės turimą informacinę sistemą. Sistema turi palaikyti standartinius duomenų apsikeitimo protokolus ASTM ir HL7 v2, užtikrinančius integraciją su HIS/LIS sistemomis.
2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu/rankiniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas).
I.2. | POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga
1. | POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga | 1. Turi būti pasiūlyta ir įdiegta POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga
2. Turi būti centralizuotas visų prijungtų analizatorių nuotolinis valdymas - stebėti prijungtų analizatorių būklę, jų prisijungimo ir veikimo statusą, kalibravimo ir kokybės kontrolės būseną, sistemos pranešimus, klaidas, įspėjimus bei su reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis susijusius įvykius.
3. Turi būti galima identifikuoti analizatorius, kuriems reikalingi vartotojo veiksmai.
2. | POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos komplektacija | Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės (pvz. kompiuteris, monitorius, klaviatūra ir visa kita), kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui.
3. | Kalibravimo valdymas | Turi būti užtikrintas kalibravimo valdymas (papildomas atlikimo užsakymas, nepavykusių kalibravimo klaidų/sutrikimų peržiūra ir kita).
4. | Kokybės kontrolės rezultatų duomenų valdymas | 1. Turi būti užtikrintas vidaus kokybės kontrolės valdymas - papildomas atlikimo užsakymas, peržiūra, vertinimas ir kt.
2. Turi būti užtikrintas atliktų vidaus kokybės kontrolės rezultatų duomenų valdymas - grafinis vaizdavimas, statistinių ataskaitų pateikimas, analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita). Turi būti galima šiuos duomenis išsaugoti e-laikmenoje
5. | Analizatorių reagentų ir eksploatacinių medžiagų valdymas | Turi būti galima nuotoliniu būdu įvertinti ir kontroliuoti naudojamų reagentų ir kitų eksploatacinių medžiagų panaudojimą, likučių peržiūra bei atliktų tyrimų skaičiaus įvertinimas.
6. | Analizatorių būklės stebėsena | Turi būti prijungtų analizatorių būklės stebėsena, kontroliavimas, valdymo galimybės (klaidų, sutrikimų, gedimų ir kita).
7. | Vartotojų valdymas | Turi būti dirbančiųjų su analizatoriais bei prisijungiančiųjų prie POC duomenų valdymo programos administravimas (prieigos teisės pagal atliekamas funkcijas ir kita)
8. | Pacientų tyrimų rezultatų duomenų valdymas | Turi būti pacientų tyrimų rezultatų valdymas (peržiūra, paieška, pakartotinis persiuntimas į HIS/LIS ir kita)
9. | Kitų ligoninėje naudojamų POC analizatorių prijungimas | Turi būti galimybė prie siūlomos POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos jungti ir kitų gamintojų/tiekėjų POC analizatorius, naudojamus ligoninėje.
Kokybės vertininimo kriterijai ir parametrai |  |  |  | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas *
1. | (T1) Tyrimų atlikimui naudojami kiti ėminiai/mėginiai: pleuros punktatas, dializatas:
1.1. | Analizatoriais galima atlikti tyrimus pleuros punktate, dializate |  | [Įrašyti Taip/Ne]
1.2. | Analizatoriais negalima atlikti tyrimų pleuros punktate, dializate | Pagaminimo metai ankstesni nei 2025 m., bet techniškai tvarkingas. Pateikti įrangos įgalioto serviso inžinieriaus techninės priežiūros protokolus (pagal gamintojo rekomendacijas) | [Įrašyti Taip/Ne]
2. | (T2) Kapiliarinio kraujo ėminio tūris kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui
2.1. | Būtinas kraujo tūris yra ≤100µl (vienas kraujo ėminys) atlikti šiuos tyrimus: pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), bilirubinas. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
2.2. | Būtinas kraujo tūris yra ≥100µl (vienas kraujo ėminys) atlikti šiuos tyrimus: pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2H), bilirubinas |  | [Įrašyti Taip/Ne]
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.

## I dalis Reag ir eks.m
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
I Dalis. Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais, POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra
Tiekėjo pasiūlymas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Bendra suma EUR be PVM 36 mėn. (5*8 st.) | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Nr.1 (B_1_ITS) | iki 27000 tyrimų
1.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
1.2.1. | Švirkštai su adata | 26000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
1.2.2. | Švirkštai be adatų | 1000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
2. | Nr.2 (A_ITSnauj) | iki 21000 tyrimų
2.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
2.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis, kapiliarinis kraujas) paėmimo sistemos, pritaikytos naujagimiams, suaugusiems pacientams.
2.2.1. | Švirkštai su adata | 1000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
2.2.2. | Kapiliarai | 20000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
3. | Nr.3 (G_ITSinf) | iki 7500 tyrimų
3.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
3.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis, kapiliarinis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos vaikams, suaugusiems pacientams.
3.2.1. | Švirkštai su adata | 7000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
3.2.2. | Kapiliarai | 500 vnt
Vieno vieneto kaina**:
4. | Nr.4 (B_Oper) | iki 3000 tyrimų
4.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
4.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
4.2.1. | Švirkštai su adata | 3000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
5. | Nr.5 (B_Priėm) | iki 10000 tyrimų
5.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
5.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
5.2.1. | Švirkštai su adata | 10000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
6. | Nr.6 (B_SMP2a) | iki 30000 tyrimų
6.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
6.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
6.2.1. | Švirkštai su adata | 30000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
7. | Nr.7 (B_Vid.L) | iki 11000 tyrimų
7.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
7.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
7.2.1. | Švirkštai su adata | 11000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
8. | Nr.8 (J_Oper) | iki 13000 tyrimų
8.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
8.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
8.2.1. | Švirkštai su adata | 13000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
9. | Nr.9 (J_AITS) | iki 40000 tyrimų
9.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
9.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
9.2.1. | Švirkštai su adata | 40000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
10. | Nr.10 (J_ŠKAITS) | iki 56000 tyrimų
10.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
10.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
10.2.1. | Švirkštai su adata | 55000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
10.2.2. | Švirkštai be adatų | 1000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūlomais analizatoriais: reagentus, kalibracines ir kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones (skiedikliai, plovikliai, ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, įskaitant kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų kiekį bei joms atlikti reikalingų testų skaičių (atliekant visų pasiūlytų kokybės kontrolės lygių (priklausomai nuo gamintojo 3-4 lygiai) matavimus kiekvieną dieną), nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
5.**ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas ir kiti) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Sutarties vertė lygi pirkimui skirtų lėšų sumai.

## II dalis T.spec įrangai
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
II Dalis | Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais (1 kasetė - 1 pacientui) mobiliais analizatoriais, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra.
Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirti automatiniai, kasetiniai (1 kasetė - 1 pacientui), mobilūs analizatoriai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus/prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta tiksli informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninei specifikacijai; turi būti nurodytas puslapis, kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams)*
I.1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirti automatiniai, kasetiniai (1 kasetė - 1 pacientui), mobilūs analizatoriai - 4 vnt
pavadinimas
tipas/modelis
gamintojas, kilmės šalis
pagaminimo metai
1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirti analizatoriai ir kita įranga | 1. Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirti analizatoriai turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo
2. Kita susijusi įranga turi būti vieno tiekėjo
3. Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirti analizatoriai turi būti automatiniai, mobilūs, kasetiniai: 1 kasetė - 1 pacientui, turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, skirti darbui prie paciento (POC technologija), veikiantys pakraunamos baterijos principu.
4. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomais analizatoriais (pvz. pakraunama baterija ir/ar nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas ir visa kita), kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui.
5. Tyrimų atlikimas turi būti tais pačiais tyrimo metodais, naudojant tinkančius siūlomiems analizatoriams reagentus bei visas eksploatacines medžiagas, kad būtų užtikrintas racionalus jų panaudojimas.
2. | Įrangos pagaminimo metai | Įrangos pagaminimo metai - ne vėlesni nei 2023 metai. Jei būtų siūlomi analizatoriai ir susijusi įranga yra naudoti (ne nauji) - turi būti techniškai tvarkingi, pajėgus dirbti numatytą 36 mėnesių sutarties laikotarpį bei užtikrinantys nurodytą tyrimų skaičiaus atlikimą. Tiekėjas turi pagrįsti, kad įranga yra techniškai tvarkinga ir tinkama eksploatuoti visą numatytą sutarties laikotarpį. Turi būti pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto darbų protokolai.
3. | Matavimo principas, metodai | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - amperometrinis, potenciometrinis, konduktometrinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių.
4. | Matuojamos analitės/tyrimai | Analizatoriais turi būti matuojamos šios analitės/tyrimai:
pH
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: K+, Na+, Cl‾, Ca2+.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
5. | Kitos analitės/tyrimai (matuojami, išskaičiuojami ar išvestiniai) | Turi būti pateikiamos šios analitės/tyrimai bei jų rezultatai: hemoglobinas, hematokritas, Rūgštieji karbonatai (bikarbonatai), Standartiniai rūgštieji karbonatai (bikarbonatai), Bazių perteklius arba stoka, Standartinis bazių perteklius arba stoka, Anijonų skirtumas, Įsotinimas deguonimi (sO2) ir kiti pagal gamintojo specifikaciją. Prašome pateikti visų analičių/tyrimų sąrašą.
6. | Tyrimo atlikimo laikas | Turi būti ne ilgesnis nei 120 sekundžių.
7. | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti šiuos ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas.
8. | Kalibravimo sistema | Turi būti automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija, integruota kasetėje.
9. | Kokybės kontrolės sistema | Turi būti integruota kelių tipų kokybės kontrolės užtikrinimo sistema:
1. Elektroninė kokybės kontrolė - naudojama analizatorių darbo kokybės patikrinimui.
2. Kokybės kontrolė, naudojant kontrolines medžiagas - turi būti ne mažiau dviejų lygių, pageidautina 3 lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir matuojamas/analites/tyrimus, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos).
3. Turi būti galimybė atspausdinti kokybės kontrolės rezultatus.
10. | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus.
11. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti integruoti vidiniai ar išoriniai brūkšninių kodų skaitytuvai.
12. | Analizatorių atminties talpa | Ne mažiau 500 tyrimų rezultatų.
13. | Analizatorių klaidų/pranešimų/ sutrikimų valdymas | Turi būti klaidų/sutrikimų įspėjamieji žymėjimai/pranešimai - garsiniai ir/ar spalviniais signalai, informaciniai pranešimai.
14. | Darbo/naudotojo vadovas | Turi būti pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
15. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtos specializuotos ėminių/mėginių paėmimo priemonės | 1. Tiekėjai turi pasiūlyti saugias, specializuotas kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas ėminių/mėginių paėmimo priemones, tinkančias šiems ėminio/mėginio tipams - arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas;
2. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus (jei būtų siūlomos ne analizatoriaus gamintojo), kad siūlomos ėminių/mėginių paėmimo sistemos yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais (analizatorių gamintojo validuotos/patvirtintos, skirtos kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui).
3. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės kapiliariniam kraujui paimti:
- turi būti pasiūlytos saugios, užtikrinančios sandarumą (izoliaciją nuo aplinkos oro pO2 ir pCO2 įtakos) specializuotos kapiliarinio kraujo paėmimo priemonės, skirtos naujagimių/neišnešiotų naujagimių bei suaugusių pacientų kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui bei pritaikytos darbui su siūlomais analizatoriais;
- kapiliarai turi būti pagaminti iš saugaus, nedūžtančio plastiko, medicininio plastiko (polipropileno ar lygiavertės medžiagos), padengto specialiu sluoksniu, mažinančiu trintį ir užtikrinančiu sklandų kraujo tekėjimą kapiliare, su iš anksto viduje užpurkštu sausu antikoaguliantu;
4. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės arteriniam ir veniniam kraujui paimti - švirkštai su adata:
- talpa ne mažiau 1 ml, bet ne daugiau 3 ml;
- švirkštai su adata turi būti gamintojo supakuoti po viena, sterili pakuotė;
- pilnai paruošti naudojimui: švirkštai turi būti gamintojo sukomplektuoti ir paruošti naudoti iš karto po sterilios pakuotės atidarymo, be papildomo adatos tvirtinimo ar kitų surinkimo veiksmų;
- adatos apsaugos mechanizmas: turi būti gamintojo integruotas prie adatos, po ėminio paėmimo aktyvuojamas viena ranka, neatskiriant apsaugos elemento nuo adatos;
- integruotas oro pašalinimas: švirkštas turi turėti integruotą oro pašalinimo sprendimą, leidžiantį pašalinti oro burbuliukus tiesiai iš švirkšto, neatidarant ėminio sistemos;
- uždara ėminio paėmimo sistema: oro pašalinimo procedūra neturi reikalauti papildomų priemonių (pvz. marlės, servetėlės ar kt) kraujo nuleidimui ant sugeriančios medžiagos ar kito paviršiaus.
16. | Ėminių/mėginių paėmimo sistemose naudojamas antikoaguliantas | 1. Turi būti sauso pavidalo (užpurkštas ant švirkšto/kapiliaro sienelių).
2. Turi užtikrinti, kad atliekant tyrimus nebūtų daroma įtaka laisvųjų jonų (elektrolitų) koncentracijai.
3. Turi būti tinkamas ne tik kraujo dujų (pH, pO2, pCO2), bet ir elektrolitams, gliukozei, laktatui, šlapalui, kreatininui ir kitoms analitėms tirti.
4. Antikoagulianto formulė turi užtikrinti stabilius ir tikslius elektrolitų rezultatus net ir esant daliniam (nepilnam) švirkšto užpildymui krauju.
5.Turi apsaugoti ėminius/mėginius nuo kraujo krešulių susidarymo.
17. | Analizatorių priežiūra | 1. Vartotojo atliekama analizatorių priežiūra turi būti minimali, numatytos priežiūros procedūros neturi viršyti 10 min per dieną.
2. Turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kas dieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti reikalingos/sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
18. | Integracija į ligoninės turimą informacinę sistemą | 1.Analizatoriai turi integruotis į ligoninės turimą informacinę sistemą. Sistema turi palaikyti standartinius duomenų apsikeitimo protokolus ASTM ir HL7 v2, užtikrinančius integraciją su HIS/LIS sistemomis.
2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu/rankiniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas).
19. | Jungtis prie POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos | 1. Siūlomi analizatoriai turi turėti techninę galimybę ir funkcionalumą būti prijungti prie POC duomenų valdymo programinės įrangos, kuri bus įsigyjama lygiagrečiai vykdomo pirkimo [I dalis „Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais, POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra“] metu.
2. Analizatoriai privalo palaikyti standartizuotus, visuotinai pripažintus duomenų perdavimo protokolus (pvz., HL7 ir/arba POCT1-A), užtikrinančius duomenų mainų suderinamumą su trečiųjų šalių programine įranga.
3. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis pateikti visas analizatorių pusės programines licencijas, jungtis, kabelius ar kitas papildomas priemones, reikalingas sėkmingam aparatų prijungimui prie būsimos POC duomenų valdymo programinės įrangos.
4. Laimėjęs tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija bei POC duomenų valdymo programinės įrangos pirkimą laimėjusiu tiekėju, teikti reikalingą techninę dokumentaciją (angl. Connectivity / Interface Specifications), testuoti sąsajas ir užtikrinti pilną integracijos procesą per 6 mėnesius nuo abiejų sutarčių pasirašymo dienos.“
5. Turi būti galima gauti šią informaciją: pacientų ID, pacientų ir kokybės kontrolės rezultatų duomenis.
Kokybės vertininimo kriterijai ir parametrai
1. | (T1) Analizatoriais matuojamos analitės/tyrimai: kreatininas, šlapalas:
1.1. | Analizatoriais matuojamos analitės/tyrimai: kreatininas, šlapalas. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
1.2. | Analizatoriais nematuojamos analitės/tyrimai: kreatininas, šlapalas. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
2. | (T2) Kapiliarinio kraujo ėminio tūris kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui
2.1. | Būtinas kraujo tūris yra ≤100µl (vienas kraujo ėminys) atlikti šiuos tyrimus: pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, gliukozė, laktatai bei kreatininas, šlapalas. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
2.2. | Būtinas kraujo tūris yra ≥100µl (vienas kraujo ėminys) atlikti šiuos tyrimus: pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, gliukozė, laktatai bei kreatininas, šlapalas. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.*

## II dalis Reag. ir Eks.m
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS KRAUJO DUJŲ, pH, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ, OKSIMETRIJOS TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA
II Dalis. Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais (1 kasetė - 1 pacientui) mobiliais analizatoriais, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra.
Tiekėjo pasiūlymas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. (5*87st.) | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Nr. 1 (A_Pogim) | iki 3000 tyrimų
1.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas, kapiliarinis ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos naujagimiams, suaugusiems pacientams.
1.2.1. | Švirkštai su adata | 300 vnt
Vieno vieneto kaina**:
1.2.2. | Kapiliarai | 2700 vnt
Vieno vieneto kaina**:
2. | Nr. 2 (A_Amb) | iki 600 tyrimų
2.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
2.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas, kapiliarinis ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
2.2.1. | Švirkštai su adata | 600 vnt
Vieno vieneto kaina**:
3. | Nr. 3 (Pal_Lab) | iki 800 tyrimų
3.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
3.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas, kapiliarinis ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
3.2.1. | Švirkštai su adata | 100 vnt
Vieno vieneto kaina**:
3.2.2. | Kapiliarai | 700 vnt
Vieno vieneto kaina**:
4. | Nr. 4 (Pal_Reab) | iki 1000 turimų
4.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
4.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas, kapiliarinis ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
4.2.1. | Švirkštai su adata | 200 vnt
Vieno vieneto kaina**:
4.2.2. | Kapiliarai | 800 vnt
Vieno vieneto kaina**:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūlomais analizatoriais: reagentus, kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus.
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, įskaitant ir kontrolinių medžiagų kiekį bei joms atlikti reikalingų testų skaičių (atliekant ne mažiau 2 pasiūlytų kokybės kontrolės lygių, pradėjus naudoti naujos reagentų serijos/partijos pakuotę, po remonto ir/ar techninės priežiūros procedūrų,, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
5.**ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Sutarties vertė lygi pirkimui skirtų lėšų sumai.