ENDOSKOPINĖS VAIZDO SISTEMOS PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai 

1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, medicinos prietaiso pasas.

4. Privalomas darbuotojų instruktavimas atvykus į vietą. 
5. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Kartu su pasiūlymų turi būti pateikti dokumentai, įrodantys parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Reikalaujama techninės dokumentacijos vietas, kuriose nurodyti techninėje specifikacijoje reikalaujami Prekių parametrai, išversti į lietuvių kalbą (jeigu pateikiama ne lietuvių kalba). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. 

6. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes bei teikti prekių techninį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti įrangos instaliavimo ir techninės priežiūros darbus. Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti gamintojo išduotus dokumentus įrangos instaliavimui ir techniniam aptarnavimui vykdyti, serviso inžinierių apmokymo sertifikatus (reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija)). 
7. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. 

Pastaba: Technines specifikacijos lentelėje pildant siūlomos įrangos parametrų reikšmes turi būti nurodyta konkreti siūlomo parametro reikšmė, nuorodos „taip“, „atitinka“, ir pan. yra netinkamos.
II. Specialieji reikalavimai
	Eil. Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Endoskopinė vaizdo sistema, 1 komplektas (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.1.
	4K Vaizdo centras,  1 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.1.1.
	Vaizdo sistema skirta


	1. Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui;

2. Suderinamas su gastroskopais, kolonoskopais, bronchoskopais.
	

	1.1.2.
	Stebėjimas specialiu apšvietimu


	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas;
2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu arba lygiavertis, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui.
	

	1.1.3.
	Vaizdo pagerinimo funkcija


	1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis.
	

	1.1.4.
	4K Vaizdo centro valdymas
	Lietimui jautriu ekranu
	

	1.1.5.
	Vaizdo ekrane funkcija
	vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba lygiavertis.
	

	1.1.6.
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti
	1. ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; 

2. ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus jungiklius.
	

	1.1.7.
	Diafragmos režimai


	1. Automatinis;

2. Didžiausios reikšmės (maksimalus);

3. Vidutinis.
	

	1.1.8.
	Signalų išvestis
	Video išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba 3G-SDI
	

	1.1.9.
	Paciento duomenų įvedimas 
	ne mažiau 40 pacientų duomenų
	

	1.1.10.
	Prietaiso valdymo kalba 
	Lietuvių kalba
	

	1.1.11.
	Vaizdų išsaugojimo atmintis
	vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas
	

	1.1.12.
	Jutiklinis skydelis
	rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	

	1.1.13.
	Šviesos šaltinis, tyrimų lempa
	( 5 LED (šviesos diodai)
	

	1.1.14.
	Šviesos šaltinis
	Integruotas į vaizdo centrą
	

	1.2.
	Monitorius, 1 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.2.1.
	Dydis (įstrižainė)
	ne mažiau kaip 31,5 colio
	

	1.2.2.
	Įvestys
	Įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba lygiavertės
	

	1.2.3.
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais
	1.Vaizdas vaizde arba lygiavertis;

2. Vaizdas ne vaizde arba lygiavertis
	

	1.2.4.
	Skiriamoji geba
	ne mažiau kaip 3840x2160
	

	1.2.5.
	Spalvų skaičius 
	ne mažiau kaip 1000 mln.
	

	1.3.
	Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.3.1.
	Laikiklis vaizdo monitoriui
	tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis
	

	1.3.2.
	Lentyna klaviatūrai
	Būtina 
	

	1.3.3.
	Endoskopų laikiklis 
	ne mažiau kaip dviem endoskopams
	

	1.4.
	CO2 insufliatorius, 1 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.4.1.
	Paskirtis



	Insufliatorius skirtas tiekti CO2 dujas per endoskopo kanalus į virškinimo traktą.
	

	1.4.2.
	Komplektacija


	CO2 balionas, reduktorius,  žarnelė
	

	1.5.
	Vakuuminis siurblys, 1 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.5.1.
	Vakuumas
	≥ 70 kPa
	

	1.5.2.
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis
	≥ 30 l/min.
	

	1.5.3.
	Komplektacija:
	Indas skysčiams.

Filtrai.

Siurbimo žarnelės.
	

	1.6.
	Gastroskopas, 3 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.6.1.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina


	

	1.6.2.
	Sensoriaus tipas
	CMOS
	

	1.6.3.
	Matymo kampas
	≥ 140°


	

	1.6.4.
	Regėjimo lauko gylis
	ne siauresnėse ribose kaip nuo 3 iki 100 mm


	

	1.6.5.
	Lenkimo kampai


	aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°;


	

	1.6.6.
	Lenkimo kampai
	dešinėn/kairėn ( 120°/ 120°;


	

	1.6.7.
	Įvedamosios dalies diametras
	9,8±0,1 mm;


	

	1.6.8.
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 2,8 mm;


	

	1.6.9.
	Darbinis ilgis
	ne daugiau 1050 mm
	

	1.6.10.
	Su oro/vandens kanalu
	Būtina


	

	1.7.
	Kolonoskopas, 2 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.7.1.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina


	

	1.7.2.
	Sensoriaus tipas
	CMOS
	

	1.7.3.
	Matymo kampas
	≥ 140°


	

	1.7.4.
	Regėjimo lauko gylis
	ne siauresnėse ribose kaip nuo 3 iki 100 mm


	

	1.7.5.
	Lenkimo kampai


	aukštyn/žemyn ≥ 180° / ≥ 180°;


	

	1.7.6.
	Lenkimo kampai
	dešinėn/kairėn ( 160°/ 160°;


	

	1.7.7.
	Distalinio galo diametras
	13,2±0,2 mm
	

	1.7.8.
	Instrumentinio kanalo diametras
	(3,7 mm
	

	1.7.9.
	Darbinis ilgis 
	(1680  mm
	

	1.7.10.
	Su oro/vandens kanalu
	Būtina


	

	1.8.
	Endoskopų plovimo mašina, 1 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.8.1.
	Paskirtis
	Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina skirta lankstiems endoskopams
	

	1.8.2.
	Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius
	Ne mažiau 2 vnt.
	

	1.8.3.
	Suderinamumas
	Siūloma mašina turi būti suderinta su siūlomais endoskopais. Jei reikia – komplekte turi būti visi tam reikalingi adapteriai)
	

	1.8.4.
	Endoskopų įdėjimas
	Iš viršaus arba iš priekio
	

	1.8.5.
	Maitinimas - iš kintamojo įtampos tinklo 
	230V ± 10% ,50Hz.
	

	1.9.
	Endoskopų džiovinimo ir saugojimo spinta, 1 vnt. (nurodyti modelį ir gamintoją)
	

	1.9.1.
	Vienu metu džiovinamų -saugomų endoskopų skaičius
	Ne mažiau 10 vnt.
	

	1.9.2.
	Endoskopų laikymas
	Vertikalus
	

	1.9.3.
	Paduodamo oro filtravimas
	HEPA arba lygiaverčiu filtru
	

	1.9.4.
	Tiekėjo siūloma prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių
	Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos  arba lygiaverčio dokumento kopiją.
	

	1.9.5.
	Garantija endoskopinei vaizdo sistemai
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	


