REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)

## BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ IR PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Perkančioji organizacija – Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.

- Pirkimo tikslas – užtikrinti nepertraukiamą, kokybišką ir Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantį laboratorinių in vitro diagnostikos tyrimų atlikimą.

- Perkančiajai organizacijai, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigai, tyrimų atlikimui taikomi jos kokybės procedūrų ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir laboratorinės diagnostikos atlikimo. Šiam tikslui Perkančiajai organizacijai reikalingas Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkantis pirkimo objektas, kurį sudaro:

  - reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, eksploatacinės medžiagos ir kitos tyrimų atlikimui būtinos priemonės (toliau kartu – Prekės);

  - panaudos pagrindais įsigyjami tyrimų analizatoriai ir kita jų veikimui ir (ar) tyrimų atlikimui būtina techninė bei programinė įranga (toliau kartu – Įranga);

  - paslaugos, susijusios su Įrangos naudojimu ir priežiūra, nurodytos Prekių pirkimo–pardavimo sutartyje  (toliau – Paslaugos).

- Pirkimo objektas skaidomas į 15 (penkiolika) atskirų pirkimo dalių, pagal atliekamų tyrimų rūšis, kiekvienai pirkimo objekto daliai taikant atskirus techninius reikalavimus, nustatytus atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje:

  - Pirma pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių elektrolitų tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Antra pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių imunologinių tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Trečia pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių  gliukozės ir laktato tyrimams kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Ketvirta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Penkta pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių automatizuotiems juosteliniams šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Šešta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių C–reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Septinta pirkimo dalis –  Laboratorinių priemonių ir reikmenų pirkimas;

  - Aštunta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių krešėjimo sistemos tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Devinta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių vienkartiniams rankiniams testams atlikti pirkimas;

  - Dešimta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių kraujo grupių tyrimams atlikti (hemagliutinacija plokštumoje) pirkimas;

  - Vienuolikta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių kraujo dujų ir pH tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Dvylikta pirkimo dalis –  Dažų ir pagalbinių priemonių mikroskopijai pirkimas;

  - Trylikta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių biocheminiam analizatoriui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas;

  - Keturiolikta pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių hepatito C viruso antikūnių nustatymui (aHCV), naudojant vienkartinį rankinį testą, pirkimas;

  - Penkiolikta pirkimo dalis – Greitas kokybinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime.

- Kiekvienos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodyti tyrimų kiekiai yra preliminarūs ir naudojami tik pasiūlymų vertinimo bei kainų apskaičiavimo tikslais. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus tyrimų kiekio ir atsiskaito tik už faktiškai atliktus tyrimus, kurie užsakomi pagal poreikį Prekių pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo metu.

- Nepriklausomai nuo faktiškai užsakomų tyrimams reikalingų Prekių kiekių, Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą Įrangos veikimą 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Prekių pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos joje numatytomis sąlygomis ir terminais.

- Įranga Perkančiajai organizacijai perduodama panaudos pagrindais, pasirašant atskirą (-as) panaudos sutartį (-is).

## NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jeigu:

  - bent vieno iš šios specifikacijos 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytų pirkimo objekto sudėtinių elementų gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punktas) ir (ar)

  - šios specifikacijos 9.4 papunktyje nurodytų paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktas).

- Vadovaudamasi VPĮ 92 straipsnio 13 dalimi ir Viešojo pirkimo objektų, nurodytų VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, Perkančioji organizacija nustato, kad šio pirkimo objekto sudėtiniai elementai, kuriems taikomos VPĮ 37 straipsnio 9 dalies nuostatos, yra:

  - siūlomos tyrimų sistemos programinė įranga, kuri sąveikauja su Perkančiosios organizacijos informacinėmis sistemomis arba užtikrina nuotolinį analizatoriaus aptarnavimą bent vienu iš šių būdų:

    - užtikrina duomenų mainus su Perkančiosios organizacijos informacinėmis sistemomis (įskaitant bet neapsiribojant Perkančiosios organizacijos naudojamą laboratorinę informacinę sistemą (toliau –  LIS)) ir (ar) kitais išoriniais tinklais ar sistemomis (įskaitant sąsajas, duomenų perdavimo ir nuotolinės prieigos modulius);

    - užtikrina analizatoriaus nuotolinį palaikymą, diagnostiką ar aptarnavimą, neatsižvelgiant į tai, ar tokia prieiga suteikiama nuolat, ar tik pagal poreikį.

  - papildoma, į siūlomą analizatorių neintegruota (atskira), techninė kompiuterinė įranga (kompiuteris, tinklinis spausdintuvas ar kitas periferinis įrenginys);

  - nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis;

  - siūlomos Įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugos.

- Konkretus kiekvienam iš šios specifikacijos 9.1–9.4 papunkčiuose nurodytam elementui taikomas BVPŽ kodas nurodytas atitinkamos pirkimo dalies techninėje specifikacijoje (šios techninės specifikacijos IV skyriuje „Detalūs reikalavimai prekėms ir įrangai“), priklausomai nuo tai pirkimo daliai aktualių sudėtinių elementų.

- Tiekėjas, siekdamas patvirtinti pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA).

- Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo Perkančioji organizacija pareikalaus pateikti bent vieną iš VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, o prireikus – kelis tokius dokumentus.

- Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti arba atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki dienos, kurią tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, privalo juos pateikti.

- Jeigu prekių gamintojas, paslaugų teikėjas arba juos kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, valstybės valdoma bendrovė ar jų dukterinė bendrovė, nurodyta Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

## BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS IR ĮRANGAI

- Visos Prekės ir Įranga turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti joms taikomų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus pagal gamintojų numatytą paskirtį ir klasifikaciją. Jeigu siūloma prekė pagal gamintojo numatytą paskirtį yra in vitro diagnostikos medicinos priemonė, ji turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 (toliau – IVDR) reikalavimus arba, jeigu taikomos IVDR 110 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, Direktyvos 98/79/EB (IVDD) reikalavimus. Jeigu siūloma prekė pagal gamintojo numatytą paskirtį yra medicinos priemonė, kuriai taikomas 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 (toliau – MDR), ji turi atitikti šio reglamento reikalavimus.

- Kai tiekėjas siūlo analizatorių panaudai, analizatorius ir jo programinė įranga turi būti suderinami su Perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema Fons OpenLims (toliau – LIS), užtikrinant dvikryptį duomenų apsikeitimą, paciento duomenų ir tyrimų užsakymų perdavimą į analizatorius bei automatizuotą rezultatų grąžinimą į LIS. Tiekėjas privalo teikti visą integracijai reikalingą informaciją ir bendradarbiauti sprendžiant techninius integracijos klausimus. Perkančioji organizacija prijungimą prie LIS vykdo savo lėšomis.

- Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, eksploatacinės medžiagos ir kitos tyrimams atlikti būtinos priemonės turi būti suderinamos su siūlomu analizatoriumi.

- Analizatorius arba kartu su juo tiekiama papildoma įranga turi užtikrinti mėginių, reagentų ir (ar) kontrolinių medžiagų automatinę identifikaciją naudojant brūkšninius kodus, arba kitą lygiavertę automatinės identifikacijos technologiją.

## DETALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS IR ĮRANGAI

# 1 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių elektrolitų tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta kalio (K⁺), natrio (Na⁺) ir chloro (Cl⁻) tyrimams žmogaus biologinėse terpėse atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus elektrolitų tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kalio (K+) tyrimas | 2000 |
| 2. | Natrio (Na+) tyrimas | 2000 |
| 3. | Chloro (Cl-) tyrimas | 2000 |

- Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

    - kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

    - tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

    - nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Elektrolitų tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių kalio, natrio ir chloro tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti). Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Siūlomos Įrangos (tiek naujos, tiek naudotos) pagaminimo metai nevertinami – vertinama tik tai, ar Įranga anksčiau buvo eksploatuota (naudota), ar neeksploatuota (nauja). Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą, tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Tiriamieji mėginiai – veninis kraujas, serumas, plazma. |
| 4. | Analizatorius turi būti pritaikytas rankiniam mėginių pateikimui iš mėgintuvėlių ar kapiliarų. |
| 5. | Pirminiai mėgintuvėliai su brūkšniniu kodu įstatomi į mėginių būgną. Mėginių būgno talpa – ne mažiau kaip 20 mėgintuvėlių. |
| 6. | Mėginio tūris K/Na/Cl tyrimui – ne mažiau kaip 30 μL. |
| 7. | Analizatorius turi turėti automatinę reagentų lygio stebėjimo funkciją. |
| 8. | Matavimo ribos turi būti ne siauresnės kaip: Kalis (K): 1,00–15,00 mmol/L; Natris (Na): 90,00–200,00 mmol/L; Chloras (Cl): 60,00–150,00 mmol/L. |
| 9. | Programa turi pateikti kokybės kontrolės atlikimo istoriją ir pagrindinius statistinius rodiklius: vidurkį (Mean), standartinį nuokrypį (SD), nuokrypio koeficientą (CV). |
| 10. | Analizatorius turi turėti reagentų ir atliekų valdymo sistemą, kuri sumažintų rankinių operatoriaus veiksmų skaičių reagentų keitimo ir atliekų šalinimo metu. |
| 11. | Operatorius turi turėti galimybę nustatyti referencines parametrų ribas. |

# 2 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių imunologinių tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

      - Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta imunologiniams tyrimams (TTH, FT4, PSA, Anti-TPO, feritino, NT-pro-BNP, 25-hidroksivitamino D, troponino I) žmogaus biologinėse terpėse atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

      - Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus imunologinių tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tirotropinio hormono (TTH) tyrimas | 16335 |
| 2. | Laisvo tiroksino (FT4) tyrimas | 5000 |
| 3. | Prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos nustatymo tyrimas | 7470 |
| 4. | Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO) koncentracijos nustatymo tyrimas | 400 |
| 5. | Feritino koncentracijos nustatymo tyrimas | 2135 |
| 6. | N-terminalinio B tipo natrio uretinio peptido (NT-pro-BNP) tyrimas | 3000 |
| 7. | 25-hidroksivitamino D (25-hidroksivitamino D₂ + 25-hidroksivitamino D₃) koncentracijos nustatymo tyrimas | 670 |
| 8. | Troponino I koncentracijos nustatymo tyrimas | 800 |

- Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

    - kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

    - tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

    - nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Imunologinių tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių visiems šios pirkimo dalies 1 lentelėje nurodytiems imunologiniams tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma techninė įranga turi būti nauja (neeksploatuota) ir pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. |
| 3. | Tiriamoji medžiaga: serumas ir plazma. |
| 4. | Imunologinei analizei atlikti naudojama chemiliuminescencija arba elektrochemiliuminescencijos technologija, arba sustiprinta chemiliuminescencija. |
| 5. | Būtina galimybė iš to paties serumo mėgintuvėlio atlikti visus aukščiau išvardintus tyrimus (TTH, FT4, PSA, ATPO, feritiną, Vit. D, NT-pro-BNP, troponiną I). |
| 6. | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema rezultatui viršijant matavimo ribas. |
| 7. | Analizatorius turi automatiškai aptikti zondo kliūtis mėginyje, galinčias turėti įtakos mėginio aspiravimui ir tyrimo rezultatų patikimumui. |
| 8. | Naudojami vienkartiniai reagentų konteineriai ir vienkartiniai reakcijos indeliai. |
| 9. | Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikalaujant papildomo rankinio ruošimo). |
| 10. | Naudojamų reagentų galiojimo laikas nuo pristatymo datos ne mažiau nei 6 mėn. |
| 11. | Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas ir galiojimo kontrolė. |
| 12. | Analizatoriaus darbo sparta – ne mažiau kaip 80 tyrimų per valandą. |
| 13. | Naudojami ne mažiau 2 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo). |
| 14. | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. |
| 15. | Lietimui jautrus ekranas arba prijungiamas išorinis monitorius. |
| 16. | Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane, informuojantis apie analizatoriaus techninę būklę. |
| 17. | Analizatorius turi turėti išorinį arba integruotą tyrimų rezultatų spausdintuvą. |
| 18. | Brūkšninio kodo skaitytuvas turi būti integruotas analizatoriuje, kodai nuskaitomi nuo rotoriuje esančių mėgintuvėlių, arba gali būti išorinis brūkšninio kodo skaitytuvas. |
| 19. | Kokybės kontrolė: skysta ir paruošta naudoti arba liofilizuota, paruošiama naudoti pagal gamintojo instrukcijas. |

# 3 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių gliukozės ir laktato tyrimams kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta gliukozės ir laktato tyrimams kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai Prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus gliukozės ir laktato kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gliukozės tyrimas | 4670 |
| 2. | Laktatų tyrimas | 100 |

- Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

- kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

- tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

- nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Gliukozės ir laktatų kraujo serume, plazmoje ir kapiliariniame kraujyje tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių gliukozės ir laktatų tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti). Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Siūlomos Įrangos (tiek naujos, tiek naudotos) pagaminimo metai nevertinami – vertinama tik tai, ar Įranga anksčiau buvo eksploatuota (naudota), ar neeksploatuota (nauja). Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą, tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Mėginių vietų kiekis rotoriuje turi būti ne mažiau kaip 20 vietų. |
| 4. | Papildomos vietos rotoriuje: 1 (viena) vieta – standartui; 2 (dvi) vietos – kontrolėms; 1 (viena) vieta – skubiems tyrimams. |
| 5. | Matavimo ribos turi būti ne siauresnės kaip: Gliukozė: 0,5–50 mmol/L; Laktatas: 0,5–30 mmol/L. |
| 6. | Analizatoriaus darbo sparta – ne mažiau kaip 80 tyrimų per valandą (gliukozei). |
| 7. | Matuojami parametrai: gliukozė, laktatas. |
| 8. | Tiriamoji medžiaga: kraujo serumas, plazma, kapiliarinis kraujas. |
| 9. | Mėginio tūris – ne daugiau kaip 20 μL. |
| 10. | Reakcijos mėgintuvėlis: mėgintuvėlis, pripildytas hemolizuojančio tirpalo. |
| 11. | Operatorius turi turėti galimybę nustatyti referencines parametrų ribas. |
| 12. | Analizatorius turi turėti tyrimų rezultatų spausdintuvą. |
| 13. | Brūkšninio kodo skaitytuvas integruotas analizatoriuje, kodai nuskaitomi nuo rotoriuje esančių mėgintuvėlių. |
| 14. | Kokybės kontrolė: skysta, išpilstyta, paruošta naudojimui (nereikalaujant papildomo rankinio ruošimo). |

# 4 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

            - Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta bendrajam hematologinio kraujo tyrimui (BKT) su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija ir eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimui atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 arba 3 ir 4 lentelėse nustatytus techninius reikalavimus (priklausomai nuo siūlomos įrangos konfigūracijos).

            - Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus BKT su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendras hematologinio kraujo tyrimas(BKT) su 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija | 52000 |
| 2. | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas (ENG) | 25335 |

            - Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

- kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

- tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

- nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Tiekėjas gali pasiūlyti vieną integruotą analizatorių, atliekantį BKT su 5 dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimus, arba du atskirus analizatorius, iš kurių vienas skirtas BKT su 5 dalių leukocitų diferenciacija, o kitas – ENG tyrimams atlikti (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus B1):

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 arba 3 ir 4 lentelėse, atsižvelgiant į tiekėjo siūlomą įrangos konfigūraciją:

2 lentelė. Būtinieji reikalavimai hematologinių tyrimų įrangai, skirtai BKT su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti (reikalavimai taikomi, kai siūlomas vienas analizatorius abiem 1 lentelėje nurodytiems tyrimams atlikti)

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį BKT analizatorių su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Būtinas skirtingų matavimo režimų pasirinkimas: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+ENG, ENG. |
| 4. | Ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolė: norma ir patologija (aukšta/žema). |
| 5. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) veninis kraujas; 2) kapiliarinis kraujas. |
| 6. | Bendro kraujo tyrimo matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, MONO (#,%), LYMPH (#,%), NEUT (#,%), EOS (#,%), BASO (#,%), ESR. PASTABA: „#“ – absoliutus skaičius, „%“ – procentas. |
| 7. | Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų histogramos bei kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės turi būti automatiškai atvaizduojamos kiekvieno lygio grafike. Kokybės kontrolės Levey–Jennings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai. |
| 8. | Hemoglobino (HGB) koncentracijos nustatymui naudojami reagentai turi būti be cianido. |
| 9. | Siūlomais reagentais ir hematologiniais prietaisais ląstelių skaičiavimas bei ląstelių dydžio ir struktūros vertinimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip dviem matavimo technologijomis iš išvardintų: 1) impedanso matavimo; 2) lazerio spindulio sklaidos daugiau negu vienu kampu matavimo (angl. k. – multi-angle scattering); 3) fluorescencijos matavimo. Be jau išvardintų technologijų prietaisas gali naudoti papildomas technologijas. |
| 10. | Esant ląstelių dydžio, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius. |
| 11. | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai, lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (angl. k. – flags). |
| 12. | Privalomas automatinis mėginių padavimas. |
| 13. | Hematologinių analizatorių našumas – ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą automatiniu režimu CBC + DIFF. |
| 14. | CBC+DIFF tyrimui atlikti: - veninio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 100 µL; - kapiliarinio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 30 µL. |
| 15. | Būtinas mėginių ir reagentų papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų. |
| 16. | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. |
| 17. | Būtinas kontrolinių kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. |
| 18. | Mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. |
| 19. | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. |
| 20. | Būtina mėginių maišymo funkcija integruota analizatoriuje. |
| 21. | Analizatorius leidžia nuolat papildyti mėginius stoveliuose analizatoriaus darbo metu. |
| 22. | Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu. |
| 23. | Visos kasdienės įrangos priežiūros ir valymo priemonės turi būti paruoštos naudoti. Jų neturi reikėti papildomai skiesti ar perpilti rankiniu būdu. Priemonės turi būti tinkamos tiesioginiam naudojimui analizatoriuje. |
| 24. | ENG tyrimas turi būti atliekamas iš to paties EDTA kraujo mėginio, nenaudojant atskiro ENG mėgintuvėlio. |

3 lentelė. Būtinieji reikalavimai hematologinių tyrimų įrangai, skirtai bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija tyrimams atlikti (reikalavimai taikomi, kai siūlomas atskiras BKT su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija tyrimų analizatorius)

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį BKT analizatorių su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Būtinas skirtingų matavimo režimų pasirinkimas: CBC, CBC+DIFF. |
| 4. | Ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolė: norma ir patologija (aukšta/žema). |
| 5. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) veninis kraujas; 2) kapiliarinis kraujas. |
| 6. | Bendro kraujo tyrimo matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, MONO (#,%), LYMPH (#,%), NEUT (#,%), EOS (#,%), BASO (#,%). PASTABA: „#“ – absoliutus skaičius, „%“ – procentas. |
| 7. | Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų histogramos bei kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės turi būti automatiškai atvaizduojamos kiekvieno lygio grafike. Kokybės kontrolės Levey–Jennings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai. |
| 8. | Hemoglobino (HGB) koncentracijos nustatymui naudojami reagentai turi būti be cianido. |
| 9. | Siūlomais reagentais ir hematologiniais prietaisais ląstelių skaičiavimas bei ląstelių dydžio ir struktūros vertinimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip dviem matavimo technologijomis iš išvardintų: 1) impedanso matavimo; 2) lazerio spindulio sklaidos daugiau negu vienu kampu matavimo (angl. k. – multi-angle scattering); 3) fluorescencijos matavimo. Be jau išvardintų technologijų prietaisas gali naudoti papildomas technologijas. |
| 10. | Esant ląstelių dydžio, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius. |
| 11. | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai, lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (angl. k. – flags). |
| 12. | Privalomas automatinis mėginių padavimas. |
| 13. | Hematologinių analizatorių našumas – ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą automatiniu režimu CBC + DIFF. |
| 14. | CBC+DIFF tyrimui atlikti: - veninio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 100 µL; - kapiliarinio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 30 µL. |
| 15. | Būtinas mėginių ir reagentų papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų. |
| 16. | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. |
| 17. | Būtinas kontrolinių kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. |
| 18. | Mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. |
| 19. | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. |
| 20. | Būtina mėginių maišymo funkcija integruota analizatoriuje. |
| 21. | Analizatorius leidžia nuolat papildyti mėginius stoveliuose analizatoriaus darbo metu. |
| 22. | Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu. |
| 23. | Visos kasdienės įrangos priežiūros ir valymo priemonės turi būti paruoštos naudoti. Jų neturi reikėti papildomai skiesti ar perpilti rankiniu būdu. Priemonės turi būti tinkamos tiesioginiam naudojimui analizatoriuje. |

4 lentelė. Automatinio ENG tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai (reikalavimai taikomi, kai siūlomas atskiras ENG analizatorius)

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių ENG tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma techninė įranga turi būti nauja (neeksploatuota) ir pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. |
| 3. | Tyrimas atliekamas iš kraujo mėginio, paimto į mėgintuvėlį su EDTA antikoaguliantu. |
| 4. | Pirmasis tyrimo rezultatas pateikiamas ne vėliau kaip per 5 minutes. |
| 5. | Analizatorius turi automatiškai sumaišyti tiriamą kraujo mėginį. |
| 6. | Analizatorius turi turėti automatinę sistemos praplovimo funkciją. |
| 7. | ENG tyrimo rezultatai pateikiami mm/val. |

# 5 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių automatizuotiems juosteliniams šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta automatizuotiems cheminiams šlapimo tyrimams naudojant diagnostines juosteles atlikti, įskaitant mėginių identifikavimą, tyrimo atlikimą ir rezultatų perdavimą į LIS, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus automatizuotų juostelinių šlapimo tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 38670 |

- Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

    - kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

    - tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

    - nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Automatizuotų juostelinių šlapimo tyrimų įrangos būtinieji techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių šlapimo tyrimams atlikti bei visą papildomą su analizatoriumi komplektuojamą techninę ir programinę įrangą, būtiną kokybiškam ir nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Tyrimo metodas – automatizuota atspindžio fotometrija arba kita lygiavertė gamintojo taikoma technologija. |
| 4. | Matuojama ne mažiau kaip šie parametrai (tarptautinis trumpinys), rezultatai pateikiami gamintojo naudojamais matavimo vienetais: - Santykinis tankis (SG), skaitinė reikšmė; - pH, skaitinė reikšmė; - Leukocitai (LEU), balais ir (arba) ląst./µl; - Kraujas (hemoglobinas / eritrocitai) (BLD), balais ir (arba) gamintojo naudojamais kiekybiniais vienetais; - Baltymas (PRO), balais ir (arba) g/L; - Gliukozė (GLU), balais ir (arba) mmol/L; - Nitritai (NIT), rasta / nerasta; - Ketonai (KET), balais ir (arba) mmol/L; - Bilirubinas (BIL), balais ir (arba) µmol/L; - Urobilinogenas (URO), balais ir (arba) µmol/L; - Askorbo rūgštis (ASC, vitaminas C), balais ir (arba) mmol/L; - Albuminas (ALB) ir kreatininas (CRE) – rezultatai pateikiami skaitine reikšme ir (arba) kategorijomis; automatiškai apskaičiuojamas ir pateikiamas albumino ir kreatinino santykis (ACR) gamintojo naudojamais matavimo vienetais ir (arba) kategorijomis. |
| 5. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija). |
| 6. | Analizatorius turi užtikrinti naudojamų reagentų (juostelių, kasečių ar dėklų) partijos numerio ir galiojimo termino identifikavimą automatiniu nuskaitymu arba kitu lygiaverčiu gamintojo sprendimu. |
| 7. | Analizatoriuje vienu metu turi būti ne mažiau kaip 100 tyrimo juostelių arba turi būti taikomas lygiavertis gamintojo sprendimas, užtikrinantis nepertraukiamą tyrimų atlikimą laboratorijos darbo metu. |
| 8. | Įrangos našumas – ne mažiau kaip 80 tyrimų per valandą. |
| 9. | Tiriamieji mėginiai – šlapimas. |
| 10. | Būtinas mėginių papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų. |
| 11. | Analizatorius turi automatiškai identifikuoti pacientų mėginius nuskaitant brūkšninį kodą. |
| 12. | Mėginio kiekis – ne daugiau kaip 2 ml. |
| 13. | Turi būti kontrolinių šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą arba naudojant lygiavertę automatinės identifikacijos technologiją. |
| 14. | Visų tiriamų analičių nustatymas turi būti atliekamas pilnai automatizuotu būdu – nuo mėginio identifikavimo ir įdėjimo į analizatorių iki tyrimo rezultatų perdavimo į laboratorinę informacinę sistemą (LIS), be papildomo operatoriaus įsikišimo į patį tyrimo atlikimo procesą po mėginių įkėlimo į analizatorių. |

# 6 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių C–reaktyvaus baltymo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimams atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus C–reaktyvaus baltymo tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | C-reaktyvaus baltymo tyrimas (CRB) | 6000 |

3. Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

          - kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

          - tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

          - nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. C-reaktyvaus baltymo (CRB)tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) analizatorių CRB tyrimams atlikti bei visą papildomą su analizatoriumi komplektuojamą techninę ir programinę įrangą, būtiną kokybiškam ir nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Automatinis Hct kompensavimas atliekant iš bendro kraujo. |
| 4. | Automatinė kalibracija kiekvienai reagentų partijai (LOT) arba lygiavertis kalibravimo sprendimas, užtikrinantis vienodą rezultatų kokybę ir atsekamumą. |
| 5. | Tiriamoji medžiaga: veninis, kapiliarinis kraujas, serumas, plazma. |
| 6. | Mėginio tūris – ne daugiau kaip 20 µL. |
| 7. | Tyrimo atlikimo trukmė nuo mėginio įdėjimo iki rezultato – ne ilgesnė kaip 4 min. |
| 8. | Operatorius turi turėti galimybę nustatyti kokybės kontrolės parametrų ribas. |
| 9. | Analizatorius turi turėti integruotą arba išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą. Kodai turi būti nuskaitomi nuo mėgintuvėlių. |
| 10. | Analizatorius turi palaikyti ne mažiau kaip dviejų lygių vidinės kokybės kontrolę, sudarant galimybę operatoriui nustatyti kontrolės ribas. |

# 7 pirkimo dalis – Laboratorinių priemonių ir reikmenų pirkimas

      - Šios pirkimo dalies objektas – bendrosios paskirties laboratorinės priemonės ir reikmenys, skirti mėginių ėmimui, paruošimui ir laboratoriniams tyrimams atlikti (pipečių-dozatorių antgaliai, pipetės, lancetai, mikroskopiniai stikleliai, mėgintuvėliai ir kitos priemonės), nurodyti šios pirkimo dalies 1 lentelėje, atitinkantys Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus.

1 lentelė. Laboratorinės priemonės ir reikmenys

| Eil. Nr. | Laboratorinių priemonių ir reikmenų pavadinimai bei reikalavimai | Maksimalus priemonių kiekis (vnt.) per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | 200 µl tūrio antgaliai pipetei – dozatoriui Turi būti standartinių matmenų, suderinami su standartinėmis mechaninėmis pipetėmis-dozatoriais (pvz., „Eppendorf“, „Biohit“ ar lygiaverčiais), užtikrinti sandarų tvirtinimą bei tikslų skysčio aspiravimą ir išdozavimą pagal gamintojo technines specifikacijas. | 3335 |
| 2. | 1000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui Turi būti standartinių matmenų, suderinami su standartinėmis mechaninėmis pipetėmis-dozatoriais (pvz., „Eppendorf“, „Biohit“ ar lygiaverčiais), užtikrinti sandarų tvirtinimą bei tikslų skysčio aspiravimą ir išdozavimą pagal gamintojo technines specifikacijas. | 2000 |
| 3. | 5000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui Turi būti standartinių matmenų, suderinami su standartinėmis mechaninėmis pipetėmis-dozatoriais (pvz., „Eppendorf“, „Biohit“ ar lygiaverčiais), užtikrinti sandarų tvirtinimą bei tikslų skysčio aspiravimą ir išdozavimą pagal gamintojo technines specifikacijas. | 167 |
| 4. | 1 ml tūrio graduotos vienkartinės Pastero pipetės Turi būti pagamintos iš kokybiškos medžiagos ir užtikrinti tikslų skysčio paėmimą bei išdozavimą. | 3335 |
| 5. | Vienkartiniai lancetai kapiliarinio kraujo mėginiui paimti. Turi būti 18 G dydžio. | 1335 |
| 6. | 26×76 mm dydžio objektyviniai stikleliai su šlifuotu galu Turi tikti šviesiniu mikroskopu mikroskopuojamiems kraujo ir kitiems tepinėliams bei mėginiams ruošti. | 5000 |
| 7. | 20×20 mm dydžio dengiamieji stikliukai Turi tikti šviesiniu mikroskopu mikroskopuojamiems šlapimo ir koprologiniams tepinėliams paruošti. | 5335 |
| 8. | Centrifuginiai mėgintuvėliai Turi būti nedūžtantys, graduoti 1 ml padalomis ir ne mažesni kaip 12 ml. | 670 |
| 9. | Mikromėgintuvėliai su dangteliu Talpa – ne mažiau kaip 1,5 ml. | 2670 |
| 10. | Vienkartiniai lancetai vaikams Dūrio gylis – 2,0 mm, adatos storis – 0,8 mm arba lygiaverčiai pagal gamintojo klasifikaciją. | 8000 |
| 11. | Gaubteliai vakuuminiams kraujo mėgintuvėliams (Vacutainer tipo arba lygiaverčiai) kraujo tepinėliams ruošti | 4000 |

# 8 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių krešėjimo sistemos tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta krešėjimo sistemos tyrimams atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus  kraujo krešėjimo sistemos tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Protrombino laiko faktorių nustatymas | 5335 |
| 2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko tyrimas | 4335 |
| 3. | Fibrinogeno koncentracijos tyrimas | 400 |
| 4. | D-dimerų koncentracijos tyrimas | 870 |

- Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

- kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

- tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

- nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Krešėjimo sistemos įrangos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių krešėjimo sistemos tyrimams, nurodytiems šios pirkimo dalies 1 lentelėje, atlikti bei visą papildomą su analizatoriumi komplektuojamą techninę ir programinę įrangą, būtiną kokybiškam ir nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Protrombino laiko tyrimas turi būti atliekamas taikant Owren arba Quick metodą. |
| 4. | Matavimo principai (ne mažiau trijų): - Chronometrinis (elektromagnetinis mechaninis arba optinis), leidžiantis ištirti normalias, lipemines, hemolizuotas, ikterines pacientų plazmas be papildomų mėginio paruošimo procedūrų. - Kolorimetrinis (Chromogeninis). - Imunoturbidimetrinis. |
| 5. | Tiriamieji mėginiai: Vakuuminiuose mėgintuvėliuose tiriama citruota plazma: normali, hemolizuota (in vivo), lipeminė, ikterinė. |
| 6. | Našumas – ne mažesnis kaip 30 tyrimų per valandą atliekant PT ir / ar APTT tyrimus. Mėginių talpa analizatoriuje – ne mažesnė kaip 15 mėginių. |
| 7. | Būtinas skubių mėginių atlikimas. |
| 8. | Analizatorius turi turėti integruotą arba išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą, leidžiantį automatiškai identifikuoti mėginius ir reagentus. |
| 9. | Analizatorius turi pastoviai sekti reagentų, matavimo laikmenų kiekį ir informuoti vartotoją apie teorinį ir realų jų trūkumą. Turi būti galimybė užtikrinti nenutrūkstamą darbą, patalpinant daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento buteliuką. |
| 10. | Atliekant chronometrinius tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų; Analizatorius privalo pateikti rezultatus, matavimo metu susidarant tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliams (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais). |
| 11. | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys. |
| 12. | Kokybės kontrolė: integruota kokybės kontrolė su ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolės su ribomis. |

# 9 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių vienkartiniams rankiniams testams atlikti pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – greitieji vienkartiniai rankiniai testai, skirti slapto kraujavimo išmatose, SARS-CoV-2/gripo A ir B/RSV antigenų, parazitų išmatose ir streptokoko A nustatymui, nurodyti šios pirkimo dalies 1 lentelėje, atitinkantys Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus tyrimų, atliekamų vienkartiniais rankiniais testais, skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimų tipas ir jiems atlikti būtinų prekių pavadinimai | Preliminarus tyrimų (testų) skaičius per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imunologinis FOB testas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti išmatose | 4000 |
| 2. | SARS-CoV-2, gripo A ir B, RSV antigenų nustatymas | 3000 |
| 3. | Parazitų nustatymas išmatose | 70 |
| 4. | Streptokoko A nustatymo greitasis testas | 150 |

- Minimalūs techniniai reikalavimai testams nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Vienkartinių rankinių testų būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Testo tipas ir jam keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | FOB testas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti išmatose: |
| 1.1. | Tyrimo metodas – imunochromatografinis arba lygiavertis. |
| 1.2. | Tiriamasis mėginys – žmogaus išmatos. |
| 1.3. | Tyrimas skirtas kokybiniam slapto žmogaus hemoglobino nustatymui išmatose. |
| 1.4. | Testo analitinis jautrumas – ne didesnis kaip 50 ng/ml žmogaus hemoglobino. |
| 1.5. | Testas turi turėti integruotą vidinę procedūrinę kontrolę. |
| 1.6. | Testo rinkinį sudaro: 1) individualiai supakuotos testo kasetės; 2) toks pat skaičius mėgintuvėlių su buferiu ir išmatų paėmimo aplikatoriumi. |
| 1.7. | Būtina naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |
| 1.8. | Naudojimo instrukcijoje arba kituose gamintojo pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta, ar prieš tyrimą taikomi paciento pasiruošimo reikalavimai, įskaitant mitybos, maisto papildų ar vaistinių preparatų vartojimo apribojimus. |
| 1.9. | Būtina pavienių mėginių analizė, nereikalaujanti jokių papildomų priemonių ar instrumentų, nereikalingas specialus mėginio paruošimas. |
| 1.10. | Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 5 min. |
| 1.11. | Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. |
| 1.12. | Testų laikymas: kambario temperatūroje. |
| 2. | SARS-CoV-2, gripo A ir B, RSV antigenų nustatymo testas: |
| 2.1. | Tyrimo metodas – imunochromatografinis arba lygiavertis. |
| 2.2. | Vienu testu turi būti nustatomi ne mažiau kaip šie antigenai: 1) SARS-CoV-2; 2) gripo A; 3) gripo B; 4) respiracinio sincitinio viruso (RSV). |
| 2.3. | Tiriamasis mėginys – nosiaryklės, nosies arba kitas gamintojo validuotas viršutinių kvėpavimo takų tepinėlis. |
| 2.4. | Rezultato gavimo laikas – ne ilgesnis kaip 15 minučių. |
| 2.5. | Testas turi turėti integruotą vidinę procedūrinę kontrolę. |
| 2.6. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba. |
| 2.7. | Testo komplekte turi būti visos gamintojo numatytos priemonės, būtinos tyrimui atlikti, įskaitant bet neapsiribojant mėginio paėmimo tamponas, ekstrahavimo mėgintuvėlis su buferiniu tirpalu, lašintuvas ar kitos gamintojo numatytos priemonės), išskyrus bendro laboratorinio naudojimo įrangą. |
| 2.8. | Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. |
| 3. | Parazitų nustatymo išmatose testas: |
| 3.1. | Parazitų nustatymo išmatose rinkinys (mini Parasept arba lygiavertis) (toliau – Rinkinys) turi tikti visiems 15 ml centrifugų būgnams. |
| 3.2. | Rinkinyje turi būti integruotas šaukštelis, dviejų stadijų filtravimo matrica, oro/skysčių plomba ir saugos užraktas. |
| 3.3. | Rinkinys turi būti vienkartinis ir skirtas išmatų mėginiams paruošti parazitologiniams tyrimams. |
| 3.4. | Rinkinys turi būti skirtas išmatų mėginio homogenizavimui, filtravimui ir koncentravimui centrifugavimo būdu. |
| 3.5. | Rinkinys turi būti suderinamas su standartiniais 15 ml centrifugų rotoriais (būgnais) ir nereikalauti papildomų adapterių. |
| 3.6. | Rinkinys turi būti skirtas naudoti su įprastomis laboratorinėmis centrifugomis, užtikrinant mėginio centrifugavimą pagal gamintojo instrukciją. |
| 3.7. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba. |
| 4. | Streptokoko A nustatymo greitasis testas: |
| 4.1. | Tyrimo metodas – imunochromatografinis arba lygiavertis. |
| 4.2. | Tyrimas skirtas A grupės β hemolizinio streptokoko (Streptococcus pyogenes) antigenui nustatyti. |
| 4.3. | Tiriamasis mėginys – ryklės tepinėlis. |
| 4.4. | Tyrimo rezultato gavimo laikas – ne ilgesnis kaip 10 minučių. |
| 4.5. | Testas turi turėti gamintojo integruotą vidinę kontrolę. |
| 4.6. | Diagnostinės charakteristikos: - klinikinis jautrumas – ne mažesnis kaip 90 %; - klinikinis specifiškumas – ne mažesnis kaip 95 %; Diagnostinės charakteristikos turi būti pagrįstos gamintojo technine dokumentacija. |
| 4.7. | Testo komplekte turi būti visos gamintojo numatytos priemonės, būtinos tyrimui atlikti. |
| 4.8. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba. |
| 4.9. | Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. |

# 10 pirkimo dalis –  Reagentų ir papildomų priemonių kraujo grupių tyrimams atlikti (hemagliutinacija plokštumoje) pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – reagentai ir papildomos priemonės ABO kraujo grupės ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymui hemagliutinacijos plokštumoje metodu, atitinkantys Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti tarpusavyje suderinami ir tinkami kraujo grupių nustatymui hemagliutinacijos plokštumoje metodu pagal gamintojo naudojimo instrukcijas.

- Visa siūloma reagentų sistema turi užtikrinti šios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimą, atsižvelgiant į preliminarų tyrimų kiekį.

- Jeigu pagal gamintojo instrukciją reagentams būtinos kontrolinės medžiagos ar papildomos priemonės, jos turi būti pasiūlytos kartu su reagentais.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus kraujo grupių tyrimų (hemagliutinacija plokštumoje) skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius (vnt.) per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | ABO kraujo grupės nustatymas tiesioginiu būdu ir dvigubas Rh(D) faktoriaus nustatymas kraujyje | 1335 |

- Minimalūs tyrimui keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Kraujo grupių tyrimo (hemagliutinacija plokštumoje) reagentų ir papildomų priemonių būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tyrimai turi būti atliekami hemagliutinacijos plokštumoje metodu. |
| 2. | Reagentai kraujo grupės nustatymui: monokloniniai anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D IgM ir anti-D IgM/IgG, monokloninė D neigiama kontrolė. |
| 3. | Reagentai paruošti naudojimui. |
| 4. | Reagentai išpilstyti į buteliukus su pipetėmis. |
| 5. | Buteliukų talpa: ne mažiau 5 ml ir ne daugiau 10 ml. |
| 6. | Vienkartinės plokštelės: baltos spalvos, pritaikytos karpyti pagal poreikį. |
| 7. | Vienoje plokštelėje turi būti ne mažiau kaip 30 duobučių. |
| 8. | Reagentų sistemai turi būti numatyta ne mažiau kaip dviejų lygių vidinė kokybės kontrolė. Jeigu pagal gamintojo naudojimo instrukciją reagentams būtinos kontrolinės medžiagos, tiekėjas privalo pasiūlyti jų kiekį, pakankamą vidinei kokybės kontrolei atlikti pagal gamintojo rekomendacijas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kiekvieną darbo dieną, 5 (penkias) darbo dienas per savaitę, visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį. |

# 11 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių kraujo dujų ir pH tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – portatyvinė in vitro diagnostikos sistema, skirta kraujo dujų ir pH (pH, pO₂, pCO₂) tyrimams atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus kraujo dujų ir pH tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius (vnt.) per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | pH, pO₂, pCO₂ | 70 |

      - Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

    - kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

    - tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

    - nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė.  Kraujo dujų ir pH tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pasiūlyti portatyvinį analizatorių, tinkamą tyrimams prie ligonio lovos atlikti bei visą papildomą su analizatoriumi komplektuojamą techninę ir programinę įrangą, būtiną kokybiškam ir nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: - jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti). Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; - jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Siūlomos Įrangos (tiek naujos, tiek naudotos) pagaminimo metai nevertinami – vertinama tik tai, ar Įranga anksčiau buvo eksploatuota (naudota), ar neeksploatuota (nauja). Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: - deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: - kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; - patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. - dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: - paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, - techninės priežiūros istoriją, - gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. |
| 3. | Tiesiogiai matuojami parametrai: pH, pCO₂, pO₂. |
| 4. | Matavimo metodas – optinės fluorescencijos arba kitas lygiavertis in vitro diagnostikos metodas, skirtas tam pačiam analitui nustatyti pagal gamintojo paskirtį, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus |
| 5. | Tiriamieji mėginiai: arterinis, veninis arba kapiliarinis kraujas. |
| 6. | Tyrimo sistema turi būti uždaro tipo, užtikrinanti vieno mėginio tyrimo atlikimą naudojant gamintojo numatytą vienkartinę reagentų sistemą, mažinančią kryžminės taršos riziką ir papildomų rankinių veiksmų poreikį. |
| 7. | Mėginio paėmimas į matavimo sistemą turi būti automatizuotas arba įgyvendintas kitu lygiaverčiu techniniu sprendimu, užtikrinančiu tikslų mėginio dozavimą, mažinančiu operatoriaus klaidų ir biologinės taršos riziką. Turi būti galimybė paimti mėginį iš kapiliaro. |
| 8. | Reikalingas mėginio tūris – ne didesnis nei 150 μL. |
| 9. | Analizatorius neturi reikalauti specialios kasdieninės priežiūros, turi būti paruoštas darbui iš karto po įjungimo. Ne darbo (budėjimo) režime analizatorius neturi naudoti sąnaudinių priemonių, kurioms reikalinga priežiūra. |
| 10. | Turi būti galimybė įvesti šiuos duomenis: - operatoriaus ID; - paciento ID; - paciento kūno temperatūrą; - paciento gimimo datą; - paciento lytį; - mėginio paėmimo vietą; - mėginio tipą. |
| 11. | Analizatoriuje turi būti įdiegta automatinė kokybės kontrolės ir (ar) kalibracijos funkcija arba kitas lygiavertis gamintojo sprendimas, užtikrinantis analizatoriaus veikimo kontrolę ir tyrimų rezultatų patikimumą pagal gamintojo nustatytą metodiką. |
| 12. | Turi būti užtikrinta mėginių, reagentų ir (ar) kontrolinių medžiagų automatinė identifikacija naudojant brūkšninius kodus arba kitą lygiavertę automatinės identifikacijos technologiją. Jeigu šiam funkcionalumui užtikrinti reikalinga papildoma įranga ar programinė įranga, tiekėjas privalo ją pateikti kartu su siūloma sistema. |
| 13. | Analizatoriaus kasečių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. |

# 12 pirkimo dalis – Dažų ir pagalbinių priemonių mikroskopijai pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – dažai ir pagalbinės priemonės, skirtos mikroskopinių preparatų paruošimui ir dažymui (dažymo tirpalai, buferiai, imersinis aliejus), nurodyti šios pirkimo dalies 1 lentelėje, atitinkantys Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus.

1 lentelė. Dažai ir pagalbinės priemonės mikroskopijai

| Eil. Nr. | Dažų ir pagalbinių priemonių pavadinimai | Maksimalus bendras dažų ir priemonių kiekis per 24 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Giemza dažai | 4 l |
| 2. | May–Griunvaldo dažai | 10 l |
| 3. | Gramo dažų rinkinys | 1 rinkinys, bendras kiekis 4 × 250 ml arba lygiavertis kiekis |
| 4. | Sternhaimerio-Malbin dažai 100ml | 100 ml |
| 5. | Metileno mėlis | 3 l |
| 6. | Fosfatinis buferis tabletėms. 1 tabletė skirta 1 l darbinio tirpalo paruošti | 100 tablečių |
| 7. | Imersinis aliejus | 200 ml |

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti nurodytas priemones kitokio dydžio pakuotėmis, jeigu užtikrinamas lentelėje nurodytas bendras kiekis per 24 mėn. Siūlomos pakuotės turi būti tinkamos laboratoriniam naudojimui, užtikrinti priemonių stabilumą, saugų laikymą ir naudojimą pagal gamintojo instrukciją.

# 13 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių biocheminiam analizatoriui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas

- Šios pirkimo dalies objektas – automatinė in vitro diagnostikos sistema, skirta kraujo biocheminiams tyrimams atlikti, atitinkanti Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

- Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus biocheminių tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų skaičius (vnt.) per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendras baltymas | 1535 |
| 2. | Albuminas | 770 |
| 3. | Gliukozė | 38700 |
| 4. | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 5150 |
| 5. | Šlapimo rūgštis | 11870 |
| 6. | Kreatininas | 20070 |
| 7. | Šlapalas | 5340 |
| 8. | Bendras cholesterolis | 35335 |
| 9. | Didelio tankio lipoproteinas | 19335 |
| 10. | Mažo tankio lipoproteinas | 22000 |
| 11. | Trigliceroliai | 19335 |
| 12. | Bendras bilirubinas | 6670 |
| 13. | Tiesioginis bilirubinas | 3335 |
| 14. | Kalcis | 670 |
| 15. | Jonizuotas kalcis | 200 |
| 16. | Geležis | 3335 |
| 17. | Fosforas | 70 |
| 18. | Magnis | 1070 |
| 19. | ASAT | 17335 |
| 20. | ALAT | 18670 |
| 21. | Šarminė fosfotazė | 4670 |
| 22. | Kreatinkinazė | 235 |
| 23. | GGT | 4000 |
| 24. | Alfa amilazė | 800 |
| 25. | CRB | 15335 |
| 26. | Reumatoidinis faktorius | 1000 |
| 27. | Kalis | 21335 |
| 28. | Natris | 21335 |
| 29. | Chloras | 21335 |

- Techninės specifikacijos II skyriuje nustatyti nacionalinio saugumo reikalavimai šioje pirkimo dalyje taikomi šiems pirkimo objekto sudėtiniams elementams:

  - siūlomo analizatoriaus programinei įrangai (BVPŽ kodas 48900000-7);

  - analizatoriaus programinės įrangos palaikymo, nuotolinės diagnostikos ir aptarnavimo paslaugoms (BVPŽ kodas 50312600-1);

  - papildomai, į analizatorių neintegruotai (atskirai), techninei įrangai:

- kompiuteriui (BVPŽ kodas 30213000-5);

- tyrimų rezultatų spausdintuvui (BVPŽ kodas 30232100-5);

- nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniui (BVPŽ kodas 31154000-0).

- Minimalūs įrangai keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Biocheminių tyrimų sistemos būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį klinikinės biochemijos analizatorių, atliekantį visus šios pirkimo objekto dalies 1 lentelėje nurodytus tyrimus, bei visą papildomą su analizatoriumi komplektuojamą techninę ir programinę įrangą, būtiną kokybiškam ir nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. |
| 2. | Siūloma techninė įranga turi būti nauja (neeksploatuota) ir pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. |
| 3. | Analizatoriaus našumas turi būti: - ne mažesnis kaip 400 tyrimų per valandą be ISE modulio ir - ne mažesnis kaip 500 tyrimų per valandą su ISE moduliu. Matavimai turi būti atliekami fotometriniu, ISE ir (arba) turbidimetriniu metodais. |
| 4. | Analizatorius turi sudaryti galimybę papildyti reagentus ir kitas eksploatacines medžiagas, nestabdant analizatoriaus darbo. |
| 5. | Analizatorius turi turėti skubių tyrimų (STAT) funkciją. |
| 6. | Tiriamoji medžiaga: serumas, plazma, veninis kraujas. |
| 7. | Nepasiekiamas (liekamasis) mėginio tūris analizatoriuje turi būti ne didesnis kaip: - pirminiuose mėgintuvėliuose (13×75 mm, 13×100 mm) – ne daugiau kaip 1 ml; - antriniuose mėgintuvėliuose (13×75 mm, 16×100 mm) – ne daugiau kaip 1 ml; - mikromėgintuvėliuose – ne daugiau kaip 150 µl. |
| 8. | HbA1c tyrimo atlikimas turi būti galimas tiesiogiai iš EDTA kraujo mėginio, nereikalaujant papildomo mėginio paruošimo. |
| 9. | Analizatorius turi automatiškai identifikuoti mėginio vietą analizatoriaus mėginių statyve ir (arba) transportavimo sistemoje bei užtikrinti mėginio susiejimą su jo identifikaciniais duomenimis. |
| 10. | Analizatorius turi užtikrinti automatinį mėginių praskiedimą ir automatinį tyrimų kartojimą, kai rezultatai viršija matavimo ribas. |
| 11. | Turi būti galimybė atlikti tyrimus iš pirminių ir antrinių mėgintuvėlių, mikromėgintuvėlių. |
| 12. | Analizatorius turi turėti: - ne mažiau kaip 28 reagentų pozicijas fotometriniams tyrimams; - atskiras pozicijas ISE reagentams. |
| 13. | Automatinė reagentų ir eksploatacinių medžiagų stebėsenos sistema turi užtikrinti: - reagentų likučio skaičiavimą; - automatinį reagentų stabilumo ir (ar) galiojimo laiko stebėjimą; - papildomų medžiagų likučio stebėjimą; - atliekų kiekio stebėjimą (kai analizatorius nejungiamas prie nuotekų sistemos). |
| 14. | Analizatorius turi turėti integruotą vidaus kokybės kontrolės programą su Levey–Jennings grafikais ir ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolės funkcionalumu. |
| 15. | Analizatorius turi užtikrinti tyrimų rezultatų, kalibracijų ir kokybės kontrolės duomenų saugojimą. |
| 16. | Analizatorius turi turėti integruotą reagentų vėsinimo sistemą, užtikrinančią pastovią 6–12 °C temperatūrą arba kitą gamintojo metodikoje nurodytą temperatūrinį režimą, reikalingą reagentų laikymo sąlygoms užtikrinti. |
| 17. | Analizatorius turi naudoti vienkartines arba daugkartines reakcijos kiuvetes ir užtikrinti mėginių bei reagentų kryžminės taršos (medžiagų pernešimo) prevenciją, užtikrinančią patikimus ir kokybės reikalavimus atitinkančius tyrimų rezultatus. |
| 18. | Analizatorius gali būti autonominis arba jungiamas prie vandentiekio ir (arba) nuotekų sistemos. Jei reikalingas analizatoriaus prijungimas prie vandentiekio ir (arba) nuotekų sistemos, tiekėjas savo lėšomis turi pateikti visą reikalingą papildomą įrangą ir atlikti prijungimo darbus. |

# 14 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių hepatito C viruso antikūnių nustatymui (aHCV), naudojant vienkartinį rankinį testą, pirkimas

      - Šios pirkimo dalies objektas – vienkartinis rankinis testas hepatito C viruso antikūnių (aHCV) nustatymui, atitinkantis Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

      - Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė. Preliminarus hepatito C viruso antikūnių nustatymui (aHCV) , naudojant vienkartinį rankinį testą, tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų (testų) skaičius (vnt.) per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hepatito C viruso antikūnų nustatymas (aHCV) | 2335 |

      - Minimalūs testams keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Hepatito C viruso antikūnių (aHCV) nustatymo vienkartinio rankinio testo būtinieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Hepatito C viruso antikūnų (anti-HCV) nustatymo testas: |
| 1.1. | Tyrimo metodas – imunochromatografinis arba lygiavertis imunologinis metodas. |
| 1.2. | Tiriamasis mėginys – žmogaus kapiliarinis arba veninis pilnas kraujas, serumas ir (arba) plazma. |
| 1.3. | Tyrimas skirtas kokybiniam hepatito C viruso antikūnų (anti-HCV) nustatymui. |
| 1.4. | Testas turi turėti integruotą vidinę procedūrinę kontrolę. |
| 1.5. | Testo rinkinį sudaro: 1) individualiai supakuotos testų kasetės; 2) buferis; 3) vienkartinės mėginio paėmimo priemonės (pipetė, kapiliaras ar kita gamintojo numatyta priemonė), jeigu jos reikalingos pagal gamintojo naudojimo instrukciją. |
| 1.6. | Būtina naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |
| 1.7. | Pavienių mėginių analizė, nereikalaujanti papildomos laboratorinės įrangos ar instrumentų. |
| 1.8. | Testų galiojimo laikas – ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. |
| 1.9. | Tyrimo rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 15 min. |

# 15 pirkimo dalis – Greitas kokybinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime

- Šios pirkimo dalies objektas – greitas kokybinis narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo šlapime testas, atitinkantis Techninės specifikacijos III skyriuje „Bendrieji reikalavimai prekėms ir įrangai“ nustatytus bendruosius reikalavimus ir šios pirkimo dalies 2 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus.

1 lentelė. Preliminarus narkotinių medžiagų kokybiniam nustatymui šlapime tyrimų skaičius

| Eil. Nr. | Tyrimo tipas | Preliminarus tyrimų (testų) skaičius (vnt.) per 24 mėn. laikotarpį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas šlapime: - Amphetaminas (AMP 300); - Benzodiazepinai (BZO 100); - Kokainas (COC 100); - Marihuana (THC 25); - Methamphetaminas (MET 300); - Tramadolis (TML 100); - Ekstazis (MDMA 300); - Opiatai (OPI 300); - Fentanilis (FYL10) - Sintetiniai kanabinoidai (K2 150); - Lyzergo rūgšties dietilamidas (LSD 20); - Mefedronas (MEP 100); - Karfentanilis (CFYL 500); - Sintetiniai katinonai (CAT 150). | 3335 |

- Minimalūs testams keliami techniniai reikalavimai nustatyti šios pirkimo dalies 2 lentelėje:

2 lentelė. Narkotinių medžiagų kokybinio nustatymo šlapime testo būtinieji  reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Siūloma testų sistema turi užtikrinti visų nurodytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymą: - Amphetaminas (AMP 300); - Benzodiazepinai (BZO 100); - Kokainas (COC 100); - Marihuana (THC 25); - Methamphetaminas (MET 300); - Tramadolis (TML 100); - Ekstazis (MDMA 300); - Opiatai (OPI 300); - Fentanilis (FYL10) - Sintetiniai kanabinoidai (K2 150); - Lyzergo rūgšties dietilamidas (LSD 20); - Mefedronas (MEP 100); - Karfentanilis (CFYL 500); - Sintetiniai katinonai (CAT 150). |
| 2. | Testas turi būti pritaikytas šlapimo mėginiui tirti. Testo sistema turi leisti atlikti tyrimą tiesiogiai iš surinkto mėginio ir sudaryti galimybę išsaugoti pakankamą mėginio likutį patvirtinamajam tyrimui, jeigu toks būtų reikalingas. |
| 3. | Testavimas turi būti pradedamas tik aktyvavus užrakto mechanizmą. |
| 4. | Testo sistema turi užtikrinti, kad iki tyrimo aktyvavimo šlapimo mėginys nekontaktuotų su testo juostelėmis / testavimo zona. Tyrimas turi būti pradedamas tik aktyvavus gamintojo numatytą mechanizmą ar lygiavertį sprendimą. Po tyrimo atlikimo turi būti sudaryta galimybė išsaugoti šlapimo mėginio likutį, atskirtą nuo testo juostelių / testavimo zonos, tolimesniems laboratoriniams / patvirtinamiesiems tyrimams |
| 5. | Kiekvienas testo rinkinys turi būti įpakuotas hermetinėje folijos pakuotėje. |
| 6. | Rezultatai turi būti gaunami ne ilgiau kaip per 5 minutes. Testo sistema turi užtikrinti šlapimo mėginio temperatūros įvertinimą arba kitą lygiavertį sprendimą, leidžiantį įvertinti mėginio tinkamumą tyrimui ir sumažinti klastojimo riziką. |
| 7. | Testų galiojimo laikas – ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. |
| 8. | Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |

.

___________________