## 1 lentelė. Prekės
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
13 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių biocheminiam analizatoriui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
1 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltona spalva lentelėje pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir lentelėje nurodyti (įrašyti) visus lentelėje nurodytam tyrimui su siūlomu automatiniu analizatoriumi atlikti reikalingus reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, eksploatacines medžiagas ir kitas papildomas priemones (toliau - Prekės). 3. Skaičiuodamas lentelėje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingas Prekes tiekėjas privalo įvertinti: 3.1. gamintojo naudojimo rekomendacijas; 3.2. reagentų ir kitų priemonių galiojimo terminus; 3.3. atidarytų reagentų stabilumo terminus; 3.4. kontrolinių medžiagų naudojimą pagal gamintojo reikalavimus; 3.5. galimų pakartotinių tyrimų atlikimą, esant nepatikimiems rezultatams; 3.6. bei kitas sąlygas, reikalingas tinkamam sutarties vykdymui. 4. Dėmesio: jeigu tiekėjas, apskaičiuodamas tyrimams atlikti reikalingų Prekių kiekius, padaro klaidą, jis įsipareigoja savo sąskaita pateikti visas trūkstamas Prekes. 5. Kiekvienos analitės Prekės numeruojamos naudojant struktūrą 1.1, 1.2, 1.3 ir t. t. Kiekvienai prekei suteikiamas atskiras nuoseklus numeris, nurodant ją atskiroje lentelės eilutėje. Lentelės eilučių skaičius neribojamas – tiekėjas gali pridėti tiek papildomų eilučių, kiek reikia visoms priemonėms nurodyti. 6. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visoms lentelėje nurodytoms analitėms ir visam kiekvienai analitei nurodytam preliminariam 24 mėn. tyrimų kiekiui. Daliniai pasiūlymai neleidžiami. 7. Prekėms taikomas 5 (penkių) proc. PVM tarifas. 8. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur be PVM ir Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
1 lentelė. Prekės
Eil. Nr. | Tyrimo tipas ir jam atlikti būtinų Prekių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) | Prekių pakuočių kiekis ir dydis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui | Vieno tyrimo kaina, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Prekių gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8
Tiriamos analitės:
1. | Bendras baltymas | 1535
1.1.
1.2.
2. | Albuminas | 770
2.1.
2.2.
3. | Gliukozė | 38700
3.1.
3.2.
4. | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 5150
4.1.
4.2.
5. | Šlapimo rūgštis | 11870
5.1.
5.2.
6. | Kreatininas | 20070
6.1.
6.2.
7. | Šlapalas | 5340
7.1.
7.2.
8. | Bendras cholesterolis | 35335
8.1.
8.2.
9. | Didelio tankio lipoproteinas | 19335
9.1.
9.2.
10. | Mažo tankio lipoproteinas | 22000
10.1.
10.2.
11. | Trigliceroliai | 19335
11.1.
11.2.
12. | Bendras bilirubinas | 6670
12.1.
12.2.
13. | Tiesioginis bilirubinas | 3335
13.1.
13.2.
14. | Kalcis | 670
14.1.
14.2.
15. | Jonizuotas kalcis | 200
15.1.
15.2.
16. | Geležis | 3335
16.1.
16.2.
17. | Fosforas | 70
17.1.
17.2.
18. | Magnis | 1070
18.1.
18.2.
19. | ASAT | 17335
19.1.
19.2.
20. | ALAT | 18670
20.1.
20.2.
21. | Šarminė fosfotazė | 4670
21.1.
21.2.
22. | Kreatinkinazė | 235
22.1.
22.2.
23. | GGT | 4000
23.1.
23.2.
24. | Alfa amilazė | 800
24.1.
24.2.
25. | CRB | 15335
25.1.
25.2.
26. | Reumatoidinis faktorius | 1000
26.1.
26.2.
27. | Kalis | 21335
27.1.
27.2.
28. | Natris | 21335
28.1.
28.2.
29. | Chloras | 21335
29.1.
29.2.
Tryliktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur be PVM:
PVM (5 proc.), Eur:
Tryliktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM:
Tryliktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  | [Pildo tiekėjas]
| Maksimali tryliktai pirkimo daliai skirta lėšų suma: |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM
|  |  |  | 117000 | 122850

## 2 lentelė. Įranga
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
13 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių biocheminiam analizatoriui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
2 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai.
2 lentelė. Biocheminių tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį klinikinės biochemijos analizatorių, atliekantį visus 13 pirkimo objekto dalies Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus tyrimus, bei visą papildomą su analizatoriumi komplektuojamą techninę ir programinę įrangą, būtiną kokybiškam ir nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. | (pateikiamas visos siūlomą tyrimų sistemą sudarančios įrangos (analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamos papildomos techninės ir programinės įrangos) sąrašas, nurodant kiekvieno atskiro (neintegruoto į analizatorių) elemento pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją)
2. | Siūloma techninė įranga turi būti nauja (neeksploatuota) ir pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos.
3. | Analizatoriaus našumas turi būti: 1) ne mažesnis kaip 400 tyrimų per valandą be ISE modulio ir 2) ne mažesnis kaip 500 tyrimų per valandą su ISE moduliu. Matavimai turi būti atliekami fotometriniu, ISE ir (arba) turbidimetriniu metodais.
4. | Analizatorius turi sudaryti galimybę papildyti reagentus ir kitas eksploatacines medžiagas, nestabdant analizatoriaus darbo.
5. | Analizatorius turi turėti skubių tyrimų (STAT) funkciją.
6. | Tiriamoji medžiaga: serumas, plazma, veninis kraujas.
7. | Nepasiekiamas (liekamasis) mėginio tūris analizatoriuje turi būti ne didesnis kaip: 1) pirminiuose mėgintuvėliuose (13×75 mm, 13×100 mm) – ne daugiau kaip 1 ml; 2) antriniuose mėgintuvėliuose (13×75 mm, 16×100 mm) – ne daugiau kaip 1 ml; 3) mikro mėgintuvėliuose – ne daugiau kaip 150 µl.
8. | HbA1c tyrimo atlikimas turi būti galimas tiesiogiai iš EDTA kraujo mėginio, nereikalaujant papildomo mėginio paruošimo.
9. | Analizatorius turi automatiškai identifikuoti mėginio vietą analizatoriaus mėginių statyve ir (arba) transportavimo sistemoje bei užtikrinti mėginio susiejimą su jo identifikaciniais duomenimis.
10. | Analizatorius turi užtikrinti automatinį mėginių praskiedimą ir automatinį tyrimų kartojimą, kai rezultatai viršija matavimo ribas.
11. | Turi būti galimybė atlikti tyrimus iš pirminių ir antrinių mėgintuvėlių, ir mikromėgintuvėlių.
12. | Analizatorius turi turėti: 1) ne mažiau kaip 28 reagentų pozicijas fotometriniams tyrimams; 2) atskiras pozicijas ISE reagentams.
13. | Automatinė reagentų ir eksploatacinių medžiagų stebėsenos sistema turi užtikrinti: 1) reagentų likučio skaičiavimą; 2) automatinį reagentų stabilumo ir (ar) galiojimo laiko stebėjimą; 3) papildomų medžiagų likučio stebėjimą; 4) atliekų kiekio stebėjimą (kai analizatorius nejungiamas prie nuotekų sistemos).
14. | Analizatorius turi turėti integruotą vidaus kokybės kontrolės programą su Levey–Jennings grafikais ir ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolės funkcionalumu.
15. | Analizatorius turi užtikrinti tyrimų rezultatų, kalibracijų ir kokybės kontrolės duomenų saugojimą.
16. | Analizatorius turi turėti integruotą reagentų vėsinimo sistemą, užtikrinančią pastovią 6–12 °C temperatūrą arba kitą gamintojo metodikoje nurodytą temperatūrinį režimą, reikalingą reagentų laikymo sąlygoms užtikrinti.
17. | Analizatorius turi naudoti vienkartines arba daugkartines reakcijos kiuvetes ir užtikrinti mėginių bei reagentų kryžminės taršos (medžiagų pernešimo) prevenciją, užtikrinančią patikimus ir kokybės reikalavimus atitinkančius tyrimų rezultatus.
18. | Analizatorius gali būti autonominis arba jungiamas prie vandentiekio ir (arba) nuotekų sistemos. Jei reikalingas analizatoriaus prijungimas prie vandentiekio ir (arba) nuotekų sistemos, tiekėjas savo lėšomis turi pateikti visą reikalingą papildomą įrangą ir atlikti prijungimo darbus.

## 3 lentelė. Kokybė
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
13 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių biocheminiam analizatoriui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
3 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo nurodyti atitiktį kiekvienam parametrui („Taip“/„Ne“) ir, jei parametras siūlomas, tikslią nuorodą į dokumentaciją, pagrindžiančią atitiktį. Pastaba: Pasiūlymo vertinimo metodika aprašyta pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (dokumentas „2 IA PD SS") 8.3 punkte.
3 lentelė. Kokybės kriterijaus parametrai
Eil. Nr. | Parametras | Balai už atitiktį | Tiekėjo atitiktis (Taip/Ne) (privaloma nurodyti) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį pagrindžianti informacija)
1. | Automatinis analizatoriaus paleidimas iš anksto nustatytu laiku; sistema paruošta veikti operatoriui atėjus į darbo vietą (B1) | Taip – 5 balai; Ne – 0 balų
2. | Analizatorius automatiškai nustato hemolizės, lipemijos ir ikterijos (HIL) indeksus tiriamame mėginyje ir pateikia informaciją kartu su tyrimo rezultatu (B2) | Taip – 5 balai; Ne – 0 balų
| Bpsmax (teorinė didžiausia balų suma): | 10

## 4 lentelė. Nac. saugumas
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
13 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių biocheminiam analizatoriui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
4 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (dokumentas „8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA“). Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo Perkančioji organizacija pareikalaus pateikti bent vieną iš VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, o prireikus – kelis tokius dokumentus, patvirtinančių šioje lentelėje nurodytų duomenų atitiktį (žr. Techninės specifikacijos II skyrių „Nacionalinio saugumo reikalavimai“).
4 lentelė. Įrangos sudėtiniai elementai, kuriems taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai
Eil. Nr. | Įrangos sudėtinis elementas | BVPŽ kodas | Ar šios lentelės 2 stulpelyje nurodytas elementas (-ai) yra Jūsų pasiūlyme? (privaloma nurodyti „Taip“ arba „Ne“) | Gamintojas (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintojo registracijos vieta (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintoją kontroliuojantis asmuo (-ys) (pildoma, jei yra) | Gamintoją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos vieta (-os) (pildoma, jei yra)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Programinė įranga | 48900000-7
2. | Palaikymo/nuotolinės diagnostikos paslaugos | 50312600-1
3. | Kompiuteris (neintegruotas, atskiras) | 30213000-5
4. | Spausdintuvas (neintegruotas, atskiras) | 30232100-5
5. | Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis (UPS) | 31154000-0