## 1 lentelė. Prekės
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
2 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių imunologinių tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
1 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltona spalva lentelėje pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir lentelėje nurodyti (įrašyti) visus lentelėje nurodytam tyrimui su siūlomu automatiniu analizatoriumi atlikti reikalingus reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, eksploatacines medžiagas ir kitas papildomas priemones (toliau - Prekės). 3. Skaičiuodamas lentelėje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingas Prekes tiekėjas privalo įvertinti: 3.1. gamintojo naudojimo rekomendacijas; 3.2. reagentų ir kitų priemonių galiojimo terminus; 3.3. atidarytų reagentų stabilumo terminus; 3.4. kontrolinių medžiagų naudojimą pagal gamintojo reikalavimus; 3.5. galimų pakartotinių tyrimų atlikimą, esant nepatikimiems rezultatams; 3.6. bei kitas sąlygas, reikalingas tinkamam sutarties vykdymui. 4. Dėmesio: jeigu tiekėjas, apskaičiuodamas tyrimams atlikti reikalingų Prekių kiekius, padaro klaidą, jis įsipareigoja savo sąskaita pateikti visas trūkstamas Prekes. 5. Kiekvienos analitės Prekės numeruojamos naudojant struktūrą 1.1, 1.2, 1.3 ir t. t. Kiekvienai prekei suteikiamas atskiras nuoseklus numeris, nurodant ją atskiroje lentelės eilutėje. Lentelės eilučių skaičius neribojamas – tiekėjas gali pridėti tiek papildomų eilučių, kiek reikia visoms priemonėms nurodyti. 6. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visoms lentelėje nurodytoms analitėms ir visam kiekvienai analitei nurodytam preliminariam 24 mėn. tyrimų kiekiui. Daliniai pasiūlymai neleidžiami. 7. Prekėms taikomas 5 (penkių) proc. PVM tarifas. 8. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur be PVM ir Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
1 lentelė. Prekės
Eil. Nr. | Tyrimų ir jiems atlikti būtinų Prekių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) | Prekių pakuočių kiekis ir dydis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui | Vieno tyrimo kaina, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Prekių gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8
Tiriamos analitės:
1. | Tirotropinio hormono (TTH) tyrimas | 16335
1.1.
1.2.
2. | Laisvo tiroksino (FT4) tyrimas | 5000
2.1.
2.2.
3. | Prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos nustatymo tyrimas | 7470
3.1.
3.2.
4. | Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO) koncentracijos nustatymo tyrimas | 400
4.1.
4.2.
5. | Feritino koncentracijos nustatymo tyrimas | 2135
5.1.
5.2.
6. | N-terminalinio B tipo natrio uretinio peptido (NT-pro-BNP) tyrimas | 3000
6.1.
6.2.
7. | 25-hidroksivitamino D (25-hidroksivitamino D₂ + 25-hidroksivitamino D₃) koncentracijos nustatymo tyrimas | 670
7.1.
7.2.
8. | Troponino I koncentracijos nustatymo tyrimas | 800
8.1.
8.2.
Antros pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur be PVM:
PVM (5 proc.), Eur:
Antros pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM:
Antros pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  | [Pildo tiekėjas]
| Maksimali antrai pirkimo daliai skirta lėšų suma: |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM
|  |  |  | 94500 | 99225

## 2 lentelė. Įranga
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
2 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių imunologinių tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
2 lentelės pildymo instrukcija:
Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai.
2 lentelė. Imunologinių tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių visiems 2-os pirkimo dalies Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytiems imunologiniams tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. | (pateikiamas visos siūlomą tyrimų sistemą sudarančios įrangos (analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamos papildomos techninės ir programinės įrangos) sąrašas, nurodant kiekvieno atskiro (neintegruoto į analizatorių) elemento pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją)
2. | Siūloma techninė įranga turi būti nauja (neeksploatuota) ir pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos.
3. | Tiriamoji medžiaga: serumas ir plazma.
4. | Imunologinei analizei atlikti naudojama chemiliuminescencija arba elektrochemiliuminescencijos technologija, arba sustiprinta chemiliuminescencija.
5. | Būtina galimybė iš to paties serumo mėgintuvėlio atlikti visus aukščiau išvardintus tyrimus (TTH, FT4, PSA, ATPO, feritiną, Vit. D, NT-pro-BNP, troponiną I).
6. | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema rezultatui viršijant matavimo ribas.
7. | Analizatorius turi automatiškai aptikti zondo kliūtis mėginyje, galinčias turėti įtakos mėginio aspiravimui ir tyrimo rezultatų patikimumui.
8. | Naudojami vienkartiniai reagentų konteineriai ir vienkartiniai reakcijos indeliai.
9. | Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikalaujant papildomo rankinio ruošimo).
10. | Naudojamų reagentų galiojimo laikas nuo pristatymo datos ne mažiau nei 6 mėn.
11. | Automatinis reagentų kiekio ir tipo valdymas ir galiojimo kontrolė.
12. | Analizatoriaus darbo sparta – ne mažiau kaip 80 tyrimų per valandą.
13. | Naudojami ne mažiau 2 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo).
14. | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys.
15. | Lietimui jautrus ekranas arba prijungiamas išorinis monitorius.
16. | Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane, informuojantis apie analizatoriaus techninę būklę.
17. | Analizatorius turi turėti išorinį arba integruotą tyrimų rezultatų spausdintuvą.
18. | Brūkšninio kodo skaitytuvas turi būti integruotas analizatoriuje, kodai nuskaitomi nuo rotoriuje esančių mėgintuvėlių, arba gali būti išorinis brūkšninio kodo skaitytuvas.
19. | Kokybės kontrolė: skysta ir paruošta naudoti arba liofilizuota, paruošiama naudoti pagal gamintojo instrukcijas.
20. | Siūlomo analizatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje deklaruota maksimali elektros galia, kW (Parametras F, naudojamas kriterijaus T reikšmei apskaičiuoti pasiūlymų vertinimo etape (žr. pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (dokumentas „2 IA PD SS“) 8.2 punktą)

## 3 lentelė. Nac. saugumas
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
2 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių imunologinių tyrimų atlikimui su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
3 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (dokumentas „8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA“). Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo Perkančioji organizacija pareikalaus pateikti bent vieną iš VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, o prireikus – kelis tokius dokumentus, patvirtinančių šioje lentelėje nurodytų duomenų atitiktį (žr. Techninės specifikacijos II skyrių „Nacionalinio saugumo reikalavimai“).
3 lentelė. Įrangos sudėtiniai elementai, kuriems taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai
Eil. Nr. | Įrangos sudėtinis elementas | BVPŽ kodas | Ar šios lentelės 2 stulpelyje nurodytas elementas (-ai) yra Jūsų pasiūlyme? (privaloma nurodyti „Taip“ arba „Ne“) | Gamintojas (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintojo registracijos vieta (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintoją kontroliuojantis asmuo (-ys) (pildoma, jei yra) | Gamintoją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos vieta (-os) (pildoma, jei yra)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Programinė įranga | 48900000-7
2. | Palaikymo/nuotolinės diagnostikos paslaugos | 50312600-1
3. | Kompiuteris (neintegruotas, atskiras) | 30213000-5
4. | Spausdintuvas (neintegruotas, atskiras) | 30232100-5
5. | Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis (UPS) | 31154000-0