## 1 lentelė. Prekės
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
4 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
1 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltona spalva lentelėje pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir lentelėje nurodyti (įrašyti) visus lentelėje nurodytam tyrimui su siūlomu automatiniu analizatoriumi atlikti reikalingus reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, eksploatacines medžiagas ir kitas papildomas priemones (toliau - Prekės). 3. Skaičiuodamas lentelėje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingas Prekes tiekėjas privalo įvertinti: 3.1. gamintojo naudojimo rekomendacijas; 3.2. reagentų ir kitų priemonių galiojimo terminus; 3.3. atidarytų reagentų stabilumo terminus; 3.4. kontrolinių medžiagų naudojimą pagal gamintojo reikalavimus; 3.5. galimų pakartotinių tyrimų atlikimą, esant nepatikimiems rezultatams; 3.6. bei kitas sąlygas, reikalingas tinkamam sutarties vykdymui. 4. Dėmesio: jeigu tiekėjas, apskaičiuodamas tyrimams atlikti reikalingų Prekių kiekius, padaro klaidą, jis įsipareigoja savo sąskaita pateikti visas trūkstamas Prekes. 5. Kiekvienos analitės Prekės numeruojamos naudojant struktūrą 1.1, 1.2, 1.3 ir t. t. Kiekvienai prekei suteikiamas atskiras nuoseklus numeris, nurodant ją atskiroje lentelės eilutėje. Lentelės eilučių skaičius neribojamas – tiekėjas gali pridėti tiek papildomų eilučių, kiek reikia visoms priemonėms nurodyti. 6. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visoms lentelėje nurodytoms analitėms ir visam kiekvienai analitei nurodytam preliminariam 24 mėn. tyrimų kiekiui. Daliniai pasiūlymai neleidžiami. 7. Prekėms taikomas 5 (penkių) proc. PVM tarifas. 8. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur be PVM ir Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
1 lentelė. Prekės
Eil. Nr. | Tyrimų ir jiems atlikti būtinų Prekių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) | Prekių pakuočių kiekis ir dydis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui | Vieno tyrimo kaina, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Prekių gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8
Tiriamos analitės:
1. | Bendras hematologinio kraujo tyrimas (BKT) su 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija | 52000
1.1.
1.2.
2. | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas (ENG) | 25335
2.1.
2.2.
Ketvirtos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur be PVM:
PVM (5 proc.), Eur:
Ketvirtos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM:
Ketvirtos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  | [Pildo tiekėjas]
| Maksimali ketvirtai pirkimo daliai skirta lėšų suma: |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM
|  |  |  | 49000 | 51450

## 2 lentelė. Kokybė
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
4 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
2 lentelės pildymo instrukcija:
1. Tiekėjas gali pasiūlyti vieną integruotą analizatorių, atliekantį BKT su 5 dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimus, arba du atskirus analizatorius, iš kurių vienas skirtas BKT su 5 dalių leukocitų diferenciacija, o kitas – ENG tyrimams atlikti. 2. Geltonai pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 3. Tiekėjas lentelėje privalo nurodyti atitiktį parametrui („Taip“/„Ne“) ir, jei parametras siūlomas, tikslią nuorodą į dokumentaciją, pagrindžiančią atitiktį. Pastaba: Pasiūlymo vertinimo metodika aprašyta pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (dokumentas „2 IA PD SS") 8.3 punkte.
2 lentelė. Kokybės kriterijaus parametras
Eil. Nr. | Parametras | Balai už atitiktį | Tiekėjo atitiktis (Taip/Ne) (privaloma nurodyti) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį pagrindžianti informacija)
1. | BKT ir ENG tyrimai atliekami vienu analizatoriumi (B1) | Taip – 10 balų; Ne – 0 balų
| Bpsmax (teorinė didžiausia balų suma): | 10
Paaiškinimas: jei 2 lentelėje pateiktas atsakymas yra „Taip“, toliau pildoma 3 lentelė lape „3 lentelė. Įranga (1 analiz.)“, jei atsakymas - „Ne“, tuomet atitinkamai pildomos 4 ir 5 lentelės lapuose „4 lentelė. Įranga (BKT)“ ir „5 lentelė. Įranga (ENG)“. 6 lentelė lape „6 lentelė. Nac. saugumas“ pildoma visais atvejais, nepriklausomai nuo siūlomos įrangos komplektacijos.

## 3 lentelė. Įranga (1 analiz.)
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
4 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
3 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai. 2. Lentelė pildoma, tik tuo atveju, kai tiekėjas siūlo VIENĄ automatinį analizatorių, atliekantį BKT su 5 dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimus.
3 lentelė. Būtinieji reikalavimai hematologinių tyrimų įrangai, skirtai BKT su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti (reikalavimai taikomi, kai siūlomas vienas analizatorius abiem 1 lentelėje nurodytiems tyrimams atlikti)
Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį BKT analizatorių su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. | (pateikiamas visos siūlomą tyrimų sistemą sudarančios įrangos (analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamos papildomos techninės ir programinės įrangos) sąrašas, nurodant kiekvieno atskiro (neintegruoto į analizatorių) elemento pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją)
2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: a) jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; b) jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: 1) deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: a) kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; b) patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. 2) dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: a) paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, b) techninės priežiūros istoriją, c) gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. | (nurodomas siūlomos komplekracijos statusas: „Nauja“/„Naudota“)
3. | Būtinas skirtingų matavimo režimų pasirinkimas: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+ENG, ENG
4. | Ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolė: norma ir patologija (aukšta/žema).
5. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) veninis kraujas; 2) kapiliarinis kraujas.
6. | Bendro kraujo tyrimo matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, MONO (#,%), LYMPH (#,%), NEUT (#,%), EOS (#,%), BASO (#,%), ESR. PASTABA: „#“ – absoliutus skaičius, „%“ – procentas.
7. | Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų histogramos bei kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės turi būti automatiškai atvaizduojamos kiekvieno lygio grafike. Kokybės kontrolės Levey–Jennings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai.
8. | Hemoglobino (HGB) koncentracijos nustatymui naudojami reagentai turi būti be cianido.
9. | Siūlomais reagentais ir hematologiniais prietaisais ląstelių skaičiavimas bei ląstelių dydžio ir struktūros vertinimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip dviem matavimo technologijomis iš išvardintų: 1) impedanso matavimo; 2) lazerio spindulio sklaidos daugiau negu vienu kampu matavimo (angl. k. – multi-angle scattering); 3) fluorescencijos matavimo. Be jau išvardintų technologijų prietaisas gali naudoti papildomas technologijas.
10. | Esant ląstelių dydžio, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius.
11. | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai, lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (angl. k. – flags).
12. | Privalomas automatinis mėginių padavimas.
13. | Hematologinių analizatorių našumas – ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą automatiniu režimu CBC + DIFF.
14. | CBC+DIFF tyrimui atlikti: 1) veninio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 100 µL; 2) kapiliarinio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 30 µL.
15. | Būtinas mėginių ir reagentų papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų.
16. | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
17. | Būtinas kontrolinių kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
18. | Mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
19. | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
20. | Būtina mėginių maišymo funkcija integruota analizatoriuje.
21. | Analizatorius leidžia nuolat papildyti mėginius stoveliuose analizatoriaus darbo metu.
22. | Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu.
23. | Visos kasdienės įrangos priežiūros ir valymo priemonės turi būti paruoštos naudoti. Jų neturi reikėti papildomai skiesti ar perpilti rankiniu būdu. Priemonės turi būti tinkamos tiesioginiam naudojimui analizatoriuje.
24. | ENG tyrimas turi būti atliekamas iš to paties EDTA kraujo mėginio, nenaudojant atskiro ENG mėgintuvėlio.

## 4 lentelė. Įranga (BKT)
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
4 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
4 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai. 2. Lentelė pildoma, tik tuo atveju, kai tiekėjas siūlo ATSKIRĄ automatinį analizatorių, atliekantį BKT su 5 dalių leukocitų diferenciacija tyrimus.
4 lentelė. Būtinieji reikalavimai hematologinių tyrimų įrangai, skirtai bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija tyrimams atlikti (reikalavimai taikomi, kai siūlomas atskiras BKT su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija tyrimų analizatorius)
Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį BKT analizatorių su automatizuota ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacija tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. | (pateikiamas visos siūlomą tyrimų sistemą sudarančios įrangos (analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamos papildomos techninės ir programinės įrangos) sąrašas, nurodant kiekvieno atskiro (neintegruoto į analizatorių) elemento pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją)
2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: a) jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; b) jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: 1) deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: a) kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; b) patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. 2) dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: a) paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, b) techninės priežiūros istoriją, c) gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. | (nurodomas siūlomos komplekracijos statusas: „Nauja“/„Naudota“)
3. | Būtinas skirtingų matavimo režimų pasirinkimas: CBC, CBC+DIFF.
4. | Ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolė: norma ir patologija (aukšta/žema).
5. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) veninis kraujas; 2) kapiliarinis kraujas.
6. | Bendro kraujo tyrimo matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, MONO (#,%), LYMPH (#,%), NEUT (#,%), EOS (#,%), BASO (#,%). PASTABA: „#“ – absoliutus skaičius, „%“ – procentas.
7. | Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų histogramos bei kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės turi būti automatiškai atvaizduojamos kiekvieno lygio grafike. Kokybės kontrolės Levey–Jennings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai.
8. | Hemoglobino (HGB) koncentracijos nustatymui naudojami reagentai turi būti be cianido.
9. | Siūlomais reagentais ir hematologiniais prietaisais ląstelių skaičiavimas bei ląstelių dydžio ir struktūros vertinimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip dviem matavimo technologijomis iš išvardintų: 1) impedanso matavimo; 2) lazerio spindulio sklaidos daugiau negu vienu kampu matavimo (angl. k. – multi-angle scattering); 3) fluorescencijos matavimo. Be jau išvardintų technologijų prietaisas gali naudoti papildomas technologijas.
10. | Esant ląstelių dydžio, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius.
11. | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai, lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (angl. k. – flags).
12. | Privalomas automatinis mėginių padavimas.
13. | Hematologinių analizatorių našumas – ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą automatiniu režimu CBC + DIFF.
14. | CBC+DIFF tyrimui atlikti: 1) veninio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 100 µL; 2) kapiliarinio kraujo mėginio tūris – ne didesnis kaip 30 µL.
15. | Būtinas mėginių ir reagentų papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų.
16. | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
17. | Būtinas kontrolinių kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
18. | Mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
19. | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
20. | Būtina mėginių maišymo funkcija integruota analizatoriuje.
21. | Analizatorius leidžia nuolat papildyti mėginius stoveliuose analizatoriaus darbo metu.
22. | Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu.
23. | Visos kasdienės įrangos priežiūros ir valymo priemonės turi būti paruoštos naudoti. Jų neturi reikėti papildomai skiesti ar perpilti rankiniu būdu. Priemonės turi būti tinkamos tiesioginiam naudojimui analizatoriuje.

## 5 lentelė. Įranga (ENG)
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
4 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
5 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai. 2. Lentelė pildoma, tik tuo atveju, kai tiekėjas siūlo ATSKIRĄ automatinį analizatorių, atliekantį ENG tyrimus.
5 lentelė. ENG tyrimų įrangos būtinieji reikalavimai (reikalavimai taikomi, kai siūlomas atskiras ENG analizatorius)
Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių ENG tyrimams atlikti bei visą papildomą techninę ir programinę įrangą, reikalingą analizatoriaus veikimui ir kokybiškam bei nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. | (pateikiamas visos siūlomą tyrimų sistemą sudarančios įrangos (analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamos papildomos techninės ir programinės įrangos) sąrašas, nurodant kiekvieno atskiro (neintegruoto į analizatorių) elemento pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją)
2. | Siūloma techninė įranga turi būti nauja (neeksploatuota) ir pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos.
3. | Tyrimas atliekamas iš kraujo mėginio, paimto į mėgintuvėlį su EDTA antikoaguliantu.
4. | Pirmasis tyrimo rezultatas pateikiamas ne vėliau kaip per 5 minutes.
5. | Analizatorius turi automatiškai sumaišyti tiriamą kraujo mėginį.
6. | Analizatorius turi turėti automatinę sistemos praplovimo funkciją.
7. | ENG tyrimo rezultatai pateikiami mm/val.

## 6 lentelė. Nac. saugumas
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
4 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių bendrojo hematologinio kraujo tyrimo su automatizuota ne mažiau kaip 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija ir ENG tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
6 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (dokumentas „8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA“). Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo Perkančioji organizacija pareikalaus pateikti bent vieną iš VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, o prireikus – kelis tokius dokumentus, patvirtinančių šioje lentelėje nurodytų duomenų atitiktį (žr. Techninės specifikacijos II skyrių „Nacionalinio saugumo reikalavimai“).
6 lentelė. Įrangos sudėtiniai elementai, kuriems taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai
Eil. Nr. | Įrangos sudėtinis elementas | BVPŽ kodas | Ar šios lentelės 2 stulpelyje nurodytas elementas (-ai) yra Jūsų pasiūlyme? (privaloma nurodyti „Taip“ arba „Ne“) | Gamintojas (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintojo registracijos vieta (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintoją kontroliuojantis asmuo (-ys) (pildoma, jei yra) | Gamintoją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos vieta (-os) (pildoma, jei yra)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Programinė įranga | 48900000-7
2. | Palaikymo/nuotolinės diagnostikos paslaugos | 50312600-1
3. | Kompiuteris (neintegruotas, atskiras) | 30213000-5
4. | Spausdintuvas (neintegruotas, atskiras) | 30232100-5
5. | Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis (UPS) | 31154000-0