## 1 lentelė. Prekės
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
5 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių automatizuotiems juosteliniams šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
1 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltona spalva lentelėje pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir lentelėje nurodyti (įrašyti) visus lentelėje nurodytam tyrimui su siūlomu automatiniu analizatoriumi atlikti reikalingus reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, eksploatacines medžiagas ir kitas papildomas priemones (toliau - Prekės). 3. Skaičiuodamas lentelėje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingas Prekes tiekėjas privalo įvertinti: 3.1. gamintojo naudojimo rekomendacijas; 3.2. reagentų ir kitų priemonių galiojimo terminus; 3.3. atidarytų reagentų stabilumo terminus; 3.4. kontrolinių medžiagų naudojimą pagal gamintojo reikalavimus; 3.5. galimų pakartotinių tyrimų atlikimą, esant nepatikimiems rezultatams; 3.6. bei kitas sąlygas, reikalingas tinkamam sutarties vykdymui. 4. Dėmesio: jeigu tiekėjas, apskaičiuodamas tyrimams atlikti reikalingų Prekių kiekius, padaro klaidą, jis įsipareigoja savo sąskaita pateikti visas trūkstamas Prekes. 5. Kiekvienos analitės Prekės numeruojamos naudojant struktūrą 1.1, 1.2, 1.3 ir t. t. Kiekvienai prekei suteikiamas atskiras nuoseklus numeris, nurodant ją atskiroje lentelės eilutėje. Lentelės eilučių skaičius neribojamas – tiekėjas gali pridėti tiek papildomų eilučių, kiek reikia visoms priemonėms nurodyti. 6. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visoms lentelėje nurodytoms analitėms ir visam kiekvienai analitei nurodytam preliminariam 24 mėn. tyrimų kiekiui. Daliniai pasiūlymai neleidžiami. 7. Į siūlomą vieno tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys, įskaitant konusinius šlapimo mėgintuvėlius). 8. Prekėms taikomas 5 (penkių) proc. PVM tarifas. 9. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur be PVM ir Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
1 lentelė. Prekės
Eil. Nr. | Tyrimų ir jiems atlikti būtinų Prekių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) | Prekių pakuočių kiekis ir dydis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui | Vieno tyrimo kaina, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Prekių gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8
Tiriamos analitės:
1. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 38670
1.1.
1.2.
Penktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur be PVM:
PVM (5 proc.), Eur:
Penktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM:
Penktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  | [Pildo tiekėjas]
| Maksimali penktai pirkimo daliai skirta lėšų suma: |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM
|  |  |  | 42000 | 44100

## 2 lentelė. Įranga
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
5 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių automatizuotiems juosteliniams šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
2 lentelės pildymo instrukcija:
Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai.
2 lentelė. Automatizuotų juostelinių šlapimo tyrimų įrangos būtinieji techniniai reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | Tiekėjas panaudai turi pasiūlyti 1 (vieną) automatinį analizatorių šlapimo tyrimams atlikti bei visą papildomą su analizatoriumi komplektuojamą techninę ir programinę įrangą, būtiną kokybiškam ir nepertraukiamam tyrimų atlikimui bei rezultatų perdavimui į Perkančiosios organizacijos LIS. | (pateikiamas visos siūlomą tyrimų sistemą sudarančios įrangos (analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamos papildomos techninės ir programinės įrangos) sąrašas, nurodant kiekvieno atskiro (neintegruoto į analizatorių) elemento pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją)
2. | Siūloma įranga gali būti nauja arba naudota. Vienoje siūlomos tyrimų sistemos komplektacijoje draudžiama derinti naujus ir naudotus elementus. Tiekėjas privalo pasirinkti vieną komplektacijos statusą: a) jeigu siūloma nauja komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti (pvz., kompiuteris, spausdintuvas, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis), turi būti nauji (neeksploatuoti) ir pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. Negalima siūlyti naudotos, demonstracinės ar naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) techninės įrangos. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį; b) jeigu siūloma naudota komplektacija – analizatorius ir kartu komplektuojama papildoma techninė įranga, būtina analizatoriaus veikimui užtikrinti, turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2023 m., techniškai tvarkingi, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Programinė įranga turi būti originali, licencijuota, suderinama su siūlomu analizatoriumi ir palaikoma gamintojo visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu siūloma naudota komplektacija, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: 1) deklaraciją apie visą siūlomą tyrimų sistemą, kurioje turi būti nurodyta: a) kiekvieno komplektacijos elemento (analizatoriaus, kompiuterio, spausdintuvo, nenutrūkstamojo maitinimo šaltinio ir kt.) pagaminimo metai; b) patvirtinimas, kad visa tyrimų sistema (kaip visuma) yra techniškai tvarkinga, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį. 2) dėl analizatoriaus – vieną iš šių dokumentų, pagrindžiančių jo tinkamumą saugiai eksploatuoti: a) paskutinės techninės priežiūros / patikros dokumentą, b) techninės priežiūros istoriją, c) gamintojo / įgalioto serviso atstovo išvadą. Sutarties vykdymo metu, prieš pradedant naudoti tyrimų sistemą tiekėjas privalo atlikti ją sudarančios įrangos funkcinę patikrą (paleidimą) ir raštu patvirtinti, kad įranga veikia tinkamai, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. | (nurodomas siūlomos komplekracijos statusas: „Nauja“/„Naudota“)
3. | Tyrimo metodas – automatizuota atspindžio fotometrija arba kita lygiavertė gamintojo taikoma technologija.
4. | Matuojama ne mažiau kaip šie parametrai (tarptautinis trumpinys), rezultatai pateikiami gamintojo naudojamais matavimo vienetais: 1) Santykinis tankis (SG), skaitinė reikšmė; 2) pH, skaitinė reikšmė; 3) Leukocitai (LEU), balais ir (arba) ląst./µl; 4) Kraujas (hemoglobinas / eritrocitai) (BLD), balais ir (arba) gamintojo naudojamais kiekybiniais vienetais; 5) Baltymas (PRO), balais ir (arba) g/L; 6) Gliukozė (GLU), balais ir (arba) mmol/L; 7) Nitritai (NIT), rasta / nerasta; 8) Ketonai (KET), balais ir (arba) mmol/L; 9) Bilirubinas (BIL), balais ir (arba) µmol/L; 10) Urobilinogenas (URO), balais ir (arba) µmol/L; 11) Askorbo rūgštis (ASC, vitaminas C), balais ir (arba) mmol/L; 12) Albuminas (ALB) ir kreatininas (CRE) – rezultatai pateikiami skaitine reikšme ir (arba) kategorijomis; automatiškai apskaičiuojamas ir pateikiamas albumino ir kreatinino santykis (ACR) gamintojo naudojamais matavimo vienetais ir (arba) kategorijomis.
5. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija).
6. | Analizatorius turi užtikrinti naudojamų reagentų (juostelių, kasečių ar dėklų) partijos numerio ir galiojimo termino identifikavimą automatiniu nuskaitymu arba kitu lygiaverčiu gamintojo sprendimu.
7. | Analizatoriuje vienu metu turi būti ne mažiau kaip 100 tyrimo juostelių arba turi būti taikomas lygiavertis gamintojo sprendimas, užtikrinantis nepertraukiamą tyrimų atlikimą laboratorijos darbo metu.
8. | Įrangos našumas – ne mažiau kaip 80 tyrimų per valandą.
9. | Tiriamieji mėginiai – šlapimas.
10. | Būtinas mėginių papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų.
11. | Analizatorius turi automatiškai identifikuoti pacientų mėginius nuskaitant brūkšninį kodą.
12. | Mėginio kiekis – ne daugiau kaip 2 ml.
13. | Turi būti kontrolinių šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą arba naudojant lygiavertę automatinės identifikacijos technologiją.
14. | Visų tiriamų analičių nustatymas turi būti atliekamas pilnai automatizuotu būdu – nuo mėginio identifikavimo ir įdėjimo į analizatorių iki tyrimo rezultatų perdavimo į laboratorinę informacinę sistemą (LIS), be papildomo operatoriaus įsikišimo į patį tyrimo atlikimo procesą po mėginių įkėlimo į analizatorių.
15. | Siūlomo analizatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje deklaruota maksimali elektros galia, kW (Parametras F, naudojamas kriterijaus T reikšmei apskaičiuoti pasiūlymų vertinimo etape (žr. pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (dokumentas „2 IA PD SS“) 8.2 punktą)

## 3 lentelė. Nac. saugumas
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
5 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių automatizuotiems juosteliniams šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu pirkimas
3 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (dokumentas „8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA“). Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo Perkančioji organizacija pareikalaus pateikti bent vieną iš VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, o prireikus – kelis tokius dokumentus, patvirtinančių šioje lentelėje nurodytų duomenų atitiktį (žr. Techninės specifikacijos II skyrių „Nacionalinio saugumo reikalavimai“).
3 lentelė. Įrangos sudėtiniai elementai, kuriems taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai
Eil. Nr. | Įrangos sudėtinis elementas | BVPŽ kodas | Ar šios lentelės 2 stulpelyje nurodytas elementas (-ai) yra Jūsų pasiūlyme? (privaloma nurodyti „Taip“ arba „Ne“) | Gamintojas (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintojo registracijos vieta (pildoma jei atsakymas 4 stulpelyje yra „Taip“) | Gamintoją kontroliuojantis asmuo (-ys) (pildoma, jei yra) | Gamintoją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos vieta (-os) (pildoma, jei yra)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Programinė įranga | 48900000-7
2. | Palaikymo/nuotolinės diagnostikos paslaugos | 50312600-1
3. | Kompiuteris (neintegruotas, atskiras) | 30213000-5
4. | Spausdintuvas (neintegruotas, atskiras) | 30232100-5
5. | Nenutrūkstamo maitinimo šaltinis (UPS) | 31154000-0