Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

OPTINĖS IR PLAZMINĖS STEBĖSENOS PAŽANGIŲ MEDŽIAGŲ PROCESAMS IR GAMYBOS KONTROLEI SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes: OMS, PEM ir valdymo platforma nėra atskiros atsitiktinės dalys. Jos veikia kaip vienas uždaros grandinės procesas, turi būti sinchronizuotas valdymas tarp matavimo ir proceso korekcijos.

| 2. Perkamas objektas – Optinės ir plazminės stebėsenos pažangių medžiagų procesams ir gamybos kontrolei sistema (toliau - Sistema)/ The purchased item – a system for optical and plasma monitoring of advanced materials processes and production control (hereinafter referred to as - System) | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS SISTEMOS GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- |

| 3. The supplied system shall include: 1. Optical Monitoring System (OMS) for in-situ monitoring and control of optical coating deposition. 2. Plasma Emission Monitoring System (PEM/OES) for real-time plasma diagnostics and reactive process stabilization. 3. Central software platform enabling coordinated operation of OMS and PEM as a single closed-loop process control solution. 4. Industrial computer, controllers, communication interfaces and required software licenses. 5. Optical heads, spectrometers/monochromators, light sources, fiber optics, shutters, mounting hardware and viewport assemblies. 6. Plasma emission spectrometer, optical fibers, collection optics and mounting assemblies. 7. Interface hardware for communication with: a. Mass Flow Controllers (MFC); b. Magnetron power supplies; c. Process control PLC; d. Existing Kurt J. Lesker control software. e. Existing Kurt J. Lesker control software. f. Existing BBOM control software. 8. Calibration tools and reference standards. 9. Installation, commissioning and Site Acceptance Test (SAT). 10. User and maintenance training. | 3. Tiekiama sistema turi apimti: 1. Optinę stebėjimo sistemą (OMS), skirtą optinių dangų nusodinimo stebėjimui ir valdymui vietoje. 2. Plazminės emisijos stebėjimo sistemą (PEM/OES), skirtą plazmos diagnostikai realiuoju laiku ir reaktyviojo proceso stabilizavimui. 3. Centrinę programinės įrangos platformą, leidžiančią koordinuotai valdyti OMS ir PEM kaip vieną uždaros grandinės proceso valdymo sprendimą. 4. Pramoninį kompiuterį, valdiklius, ryšio sąsajas ir reikalingas programinės įrangos licencijas. 5. Optines galvutes, spektrometrus/monochromatorius, šviesos šaltinius, šviesolaidžius, sklendes, tvirtinimo detales ir vaizdo langelių mazgus. 6. Plazminės emisijos spektrometrą, optinius pluoštus, surinkimo optiką ir tvirtinimo detales. 7. Sąsajos įrangą ryšiui su: a. Masės srauto valdikliais (MFC); b. Magnetrono maitinimo šaltinius; c. Proceso valdymo PLC; d. Esamą Kurto J. Leskerio valdymo programinę įrangą. e. Esamą Kurto J. Leskerio valdymo programinę įrangą. f. Esamą BBOM valdymo programinę įrangą. 8. Kalibravimo įrankius ir etaloninius standartus. 9. Įrengimas, paleidimas ir priėmimo bandymas vietoje (SAT). 10. Naudotojų ir priežiūros mokymai. |
| --- | --- |

4. Reikalavimai Sistemos komponentams / System component requirements:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas/ Requirement title | Minimalūs reikalavimai/ Minimum requirements | Siūlomų prekių techniniai Parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui Technical Parameters of Proposed Products The supplier must enter the specific value or a short description of their proposed product where needed, confirming compliance with the technical requirement | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* ( „-„ pažymėtų parametrų pagrįsti dokumentais nereikia) Proposal documents confirming the technical specifications of the proposed goods* (documents are not required to justify parameters marked with “-“) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optinė stebėjimo Sistema/ Optical Monitoring System (OMS) |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.1. | OMS diapazonas1/ OMS Range1/ | 380-1650 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.2. | Skiriamoji geba/ Resolution | Defined by slit width, min. ≤0.3 nm (260-800 nm), min. ≤0.6 nm (800-1650 nm) | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3. | Matomo diapazono kamera / Camera Visible range |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3.1. | Diapazonas/ Range | 380-1000 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3.2. | Minimalus duomenų rinkimo laikas/ Minimum data collection time | 0.5 ms (typical) | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3.3. | Analoginė skaitmeninė raiška/ Analog Digital Resolution | Ne mažiau kaip 16 bit | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3.4. | Minimalus duomenų rinkimo laikas/ Minimum data collection time | 0.02 ms | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4. | Infraraudonųjų spindulių diapazono kamera / Camera infrared range |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4.1. | Diapazonas/ Range | 1000-1650 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4.2. | Minimalus duomenų rinkimo laikas/ Minimum data collection time | 0.5 ms (typical) | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4.3. | Analoginė skaitmeninė raiška/ Analog Digital Resolution | Ne mažiau kaip 16 bit | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5. | Matavimo įrenginys/ Measurement Device/ |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5.1. | Židinio nuotolis/ Focal length | ne mažiau kaip 140 mm/ not less than 140 mm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5.2. | Išvesties prievadai/ Output Ports | ne mažiau kaip 2 vnt./ not less than 2 units | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5.3. | Filtro ratas/ Filter Wheel | Automatic | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5.4. | Filtrų rinkinys/ Filter Set | 200-1650 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2. | Plasma Emission Monitoring (PEM) |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.1. | Spektrometras/ Spectrometer |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.1.1. | Diapazonas/ Range | 350-1100 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.1.2. | Analoginė skaitmeninė raiška/ Analog Digital Resolution | 16 bits | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.1.3. | Signalo ir triukšmo santykis/ Signal/Noise ratio | 1300:1 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.1.4. | Optinė skiriamoji geba (FWHM)/ Optical resolution (FWHM Full width at half maximum) | <1.4 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3. | Centrinė programinės įrangos platforma, leidžianti koordinuotai valdyti OMS ir PEM kaip vieną uždaros grandinės proceso valdymo sprendimą/ Central software platform enabling coordinated operation of OMS and PEM as a single closed-loop process control solution |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.1. | Vietinis monitorius/ In-situ monitor | Pralaidumo ir bangos ilgio santykis su plazmos emisijos grįžtamuoju ryšiu/ Transmittance vs Wavelength with plasma emission feedback | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.2. | Režimas/ Mode | Automatinis arba rankinis/ Auto or Manual | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.3. | Stebėjimo režimas / Monitoring mode | Pertraukiamas/ Intermittent | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.4. | Stebėjimo duomenų rodymas / Monitoring data display | Srovės spektras, srovės tendencija, numatoma tendencija, POI, pasirinktos plazmos linijos/ Current Spectrum, Current Trend, Predicted Trend, POI, Selected Plasma Lines | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.5. | Galinių taškų aptikimas/ Endpoint detection | Pagal atvirkštinės inžinerijos būdu gautą storį/ By reverse-engineered thickness | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.6. | Perprogramavimo funkcija/ Re-engineering feature | in situ | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.7. | Storio klaidų perprogramavimas/ Re-engineering of thickness errors | Įtraukta/ Included | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.8. | Re-optimization of remaining layers/ Likusių sluoksnių perprogramavimas | Įtraukta/ Included | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.9. | Palaikoma programinė įranga/ Supported software | OptiLayer, MacLeod, FilmStar, TFCalc | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.10. | Licencija ir atnaujinimai/ License and updates | Visą gyvenimą galiojanti licencija/ Lifetime license | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 4. | Pramoninis kompiuteris, valdikliai, ryšio sąsajos ir reikalingos programinės įrangos licencijos. |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 4.1. | Operacinė sistema/OS | ne blogiau nei Windows 11/ not worse than Windows 11 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | - |
| 5. | Sąsajos įrangą ryšiui su: a. Masės srauto valdikliais (MFC); b. Magnetrono maitinimo šaltinius; c. Proceso valdymo PLC; d. Esamą Kurto J. Leskerio valdymo programinę įrangą. e. Esamą BBOM valdymo programinę įrangą./ 7. Interface hardware for communication with: a. Mass Flow Controllers (MFC); b. Magnetron power supplies; c. Process control PLC; d. Existing Kurt J. Lesker control software. e. Existing BBOM control software. |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| Susijusios paslaugos |  |  |  |  |
|  | Įrangos pristatymas, sumontavimas, instaliavimas bei techninių parametrų atitikimo reikalaujamiems standartams pademonstravimas / Delivery of equipment, assembly, installation, and demonstration of compliance of technical specifications with required standards | Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti prekes ne vėliau kaip iki 2026-12-01, ją išpakuoti, sumontuoti ir instaliuoti. Instaliavus būtina pademonstruoti techninius rodiklius ir jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytoms reikšmėms. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 7. | Darbuotojų apmokymas/ Employee training | Tiekėjas turi užtikrinti: • Operatoriaus mokymus. • Procesų inžinieriaus mokymus. • Techninės priežiūros mokymus. Minimali mokymų trukmė - 3 darbo dienos. The supplier must ensure: • Operator training. • Process engineer training. • Maintenance training. The minimum training duration is 3 working days. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 8. | Reikalavimai dėl įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų** | Įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų paslaugas privalo teikti gamintojo apmokytas, apie įrangą išmanantis (kvalifikuotas), asmuo. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 9. | Sistemos priėmimo kriterijai / Acceptance Criteria | Sėkmingas Sistemos priėmimas turėtų apimti demonstravimą: 1. OMS veikimo. 2. PEM veikimo. 3. Integruotą OMS–PEM funkcionalumą. 4. Automatinį proceso atpažinimą. 5. Uždarą valdymą reaguojančio purškimo metu. 6. Automatiniu būdu grįžtamąją reakciją į MFCs (masės srauto valdiklius). 7. Automatiniu būdu grįžtamąją reakciją į magnetrono maitinimo šaltinius. 8. Stabilią reprezentatyvių optinių dangų sluoksnių nusėdimo procesą su pakartojamomis optinėmis savybėmis. Successful System acceptance shall include demonstration of: 1. OMS operation. 2. PEM operation. 3. Integrated OMS–PEM functionality. 4. Automatic process recognition. 5. Closed-loop control of reactive sputtering. 6. Automatic feedback to MFCs (mass flow controller). 7. Automatic feedback to magnetron power supplies. 8. Stable deposition of representative optical coating stack with repeatable optical characteristics. | - | - |
| 10. | Aptarnavimo palaikymas/ Service Support | Tiekėjas turėtų turėti galimybę suteikti: • Nuotolinę diagnostiką. • Techninę pagalbą Supplier shall provide: • Remote diagnostics. • Technical support | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis/ Warranty period | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Not shorter than 12 months from the signing of the equipment acceptance-transfer act. | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas)/ Enter the total proposed warranty period (if the supplier offers an additional warranty that provides economic benefit, then here you enter the total warranty period = min. 12 months warranty + the additional warranty period offered by the supplier) | - |  |
| 12. | Žaliųjų pirkimų reikalavimai |  |  |  |  |
| 12.1 | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai The package is subject to environmental protection requirements | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. If the Goods are packed in secondary packaging, it must be recyclable according to the provisions of the Environmental Pollution Tax Law of the Republic of Lithuania. When delivering the Goods to the Buyer, the Supplier provides documents proving that the secondary packaging of the Goods is recyclable (for example, a packaging description document, a technical document, a document from accredited laboratories or packaging waste recyclers, or exporters from the operator list, or other equivalent objective evidence). The Buyer's representative responsible for receiving the Goods, as specified in clause 2.1 of this Agreement, checks the evidence provided by the Supplier to ensure compliance with the requirements set out in this clause. If it is found that the Supplier does not comply with the requirements established in this clause, the Buyer's representative responsible for receiving the Goods has the right to refuse to accept the Goods and consider them defective, which the Supplier must remedy, otherwise, a penalty specified in clause 9.5 of the Special Conditions will apply to the Supplier. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |  |
| 12.2 | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai Environmental requirements apply to product delivery | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 15:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. The Supplier must deliver the Goods to the Buyer outside of rush hours: Monday to Thursday from 10:30 AM to 4:00 PM, and Fridays and the eves of holidays from 10:00 AM to 3:00 PM. The Buyer’s representative, specified in clause 2.1 of these Special Conditions, is responsible for receiving the Goods and, when accepting them, physically verifies that the Supplier delivered them outside of rush hours. If it is found that the Supplier does not comply with this requirement, a penalty specified in clause 9.5 of the Special Conditions will be applied to the Supplier. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |  |
| 12.3 | Bendravimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai/ Environmental requirements apply to communication | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. The supplier agrees to communicate with the Buyer through electronic means (phone, email, etc.), reduce paper usage, and avoid unnecessary copying and printing of documents. Documents related to the execution of the Agreement must be provided to the Buyer only in electronic format (unless otherwise specified in the Agreement and/or its annexes). In exceptional cases, documents related to the Agreement may be provided in paper format if such format is required by law or if the Buyer indicates such a need – in that case, recycled paper that meets the minimum environmental protection criteria approved by the Order No. D1-508 of the Minister of Environment of the Republic of Lithuania on June 28, 2011, "On the lists of products for which environmental protection criteria apply to public procurement, the environmental protection criteria, and the environmental protection criteria that contracting authorities must apply when purchasing goods, services, or works," must be used. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |  |

*5. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo parengta techninė specifikacija/brošiūra ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją), įrodanti siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (anglų ir/arba lietuvių kalba). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

The Offer must include a technical specification/brochure and/or other documents (scanned copy) prepared by the product manufacturer's manager, sales, production, or service department head, or an employee authorized to sign such documents according to the manufacturer's internal rules, proving that the offered Product meets the requirements set out in the purchase documents (in English and/or Lithuanian). The submitted documents must indicate the exact values of the required/established parameters of the product being offered.

**6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti šios Techninės specifikacijos 4 punkte nurodytą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: Įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/ kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad tiekėjo laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos sumontavimą, instaliavimą ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama).

The supplier must include with the proposal documents supporting the requirement stated in point 4 of this Technical Specification: a free-form confirmation from the equipment manufacturer (this could be a contract, a qualification certificate, or another document – there’s no restriction on the form), stating that if the supplier wins, the individuals delegated by the manufacturer (or appropriately qualified individuals who have a contract with them) will carry out the equipment installation, setup, and training, specifying their names and surnames and the legal entity they represent (if applicable).

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.

By submitting the proposal, the supplier's manager or their authorized person confirms the content of this document.

## _________________________

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.3.	Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.