TSD-548, VPP-3904

Medicininio šaldytuvo su šaldikliu techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininis dviejų temperatūrų šaldytuvas su šaldikliu, skirtas medikamentų, vakcinų, reagentų, laboratorinių mėginių ar kitų temperatūrai jautrių produktų laikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Šaldytuvas su integruota atskira šaldiklio (šaldymo) kamera; 2. Vertikalaus tipo; 3. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, dengto korozijai atsparia medžiaga (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Vidinės kameros pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės korozijai atsparios, lengvai valomos medžiagos; ### 5. Atskiri kompresoriai šaldytuvo skyriui ir šaldymo kamerai arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis nepriklausomą abiejų skyrių veikimą; 6. Du nepriklausomi skyriai su atskiromis, savaime užsidarančiomis ir užrakinamomis durimis (kiekvienos durys su individualiu užraktu); 7. Šaldytuvo skyriuje – ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; 8. Šaldiklio skyriuje – ne mažiau kaip 2 stalčiai arba 2 lentynos; 9. Izoliacinis sluoksnis – ne mažiau kaip 60 mm. |  |
| 3. | Mobilumas | Šaldytuvas su šaldikliu turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 4 ratukais, užtikrinančiais lengvą įrangos transportavimą. Stabilumui užtikrinti įranga turi turėti priekines kojeles arba ratukus su stabdžiais, leidžiančiais saugiai fiksuoti įrenginį eksploatacijos vietoje. |  |
| 4. | Šaldytuvo kameros talpa | Naudingas šaldytuvo kameros tūris ≥ 150 litrų |  |
| 5. | Šaldiklio kameros talpa | Naudingas šaldiklio kameros tūris ≥ 80 litrų |  |
| 6. | Temperatūros diapazonas šaldytuvo kameroje | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +2 °C iki +8 °C |  |
| 7. | Temperatūros diapazonas šaldiklio kameroje | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -10 °C iki -25 °C |  |
| 8. | Šaldymo technologija ir atitirpinimas | ### 1. Šaldytuvo skyriuje – dinaminė (su aktyvia oro cirkuliacija) arba lygiavertė sistema, užtikrinanti stabilų ir tolygų temperatūros pasiskirstymą; Automatinis atitirpinimas; 2. Šaldiklio skyriuje – statinė arba dinaminė sistema, automatinis arba rankinis atitirpinimas. |  |
| 9. | Šaldymo agentas | ### Natūralus angliavandenilinis R290, R170, R600a (arba lygiavertis) šaldymo agentas, atitinkantis EN60335-2-24 standarto reikalavimus |  |
| 10. | Valdymas | ### 1. Elektroninis valdymas; ### 2. ≥ 2 nepriklausomi valdymo pultai – po vieną šaldytuvo ir šaldiklio kamerai; ### 3. ≥ 2 išoriniai integruoti skaitmeniniai ekranai, kuriuose realiu laiku rodoma ### šaldytuvo kameros temperatūra ir šaldiklio kameros temperatūra; ### 4. Valdymo ir rodmenų ekranai integruoti šaldytuvo išorėje, viršutinėje priekinėje dalyje. |  |
| 11. | Duomenų eksportavimas | Integruota USB (arba lygiavertė) jungtis temperatūros duomenų perkėlimui į kompiuterį |  |
| 12. | Vizualiniai ir akustiniai aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Daviklio / sensoriaus gedimo; 4. Elektros tiekimo sutrikimo atveju. |  |
| 13. | Vidaus apšvietimas | Šaldytuvo skyriuje integruotas LED (arba lygiavertis) apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarius duris |  |
| 14. | Nuotolinis aliarmų perdavimas | Turi būti galimybė perduoti aliarmo signalą į išorinę stebėjimo sistemą |  |
| 15. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; 3. Dokumentacija IQ/OQ atlikimui. |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

____________________________