Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimą sudaro 4 dalys:

1. Augalų šaknų ir lapų parametrų nustatymo sistema, 1 kompl. (Šaknų morfometrinės analizės sistema su programine įranga, 1 vnt.; Miško augalų lapijos analizės sistema su programine įranga, 1 vnt.);

2. Mikroplokštelių skaitytuvas (1 vnt.);

3. Mėginių paruošimo įranga, 1 kompl. (Šaldanti centrifuga, 1 vnt.; Homogenizatorius, 1 vnt.; Džiovinimo spinta, 1 vnt.);

4. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu (1 vnt.).

Prekių pristatymo vieta - LAMMC Miškų institutas, Liepų g. 1, Girionys, 53101 Kauno r. Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo, instaliavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą ir suderinimą, taip pat apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 2 darbuotojus. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 4 val.

Kartu su priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją(-as) lietuvių ir / arba anglų kalbomis, kuriose būtų detaliai aprašyta kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą ar jos dalis.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Miškų atkūrimo ir stebėsenos stiprinimas atnaujinant mokslo infrastruktūrą“ (Nr. 10-093-K-0007), kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

1 dalis. Augalų šaknų ir lapų parametrų nustatymo sistema, 1 kompl.

| 1. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Šaknų morfometrinės analizės sistema su programine įranga, 1 vnt. | Laboratorinė įranga skirta augalų šaknų morfometrinei analizei iš skenuotų vaizdų, naudojama moksliniuose tyrimuose ir profesionaliam darbui. |  |
| 1.1.1 | Operacinė sistema | Programinė įranga suderinama su ne senesne kaip Windows 10 operacine sistema arba lygiaverte. |  |
| 1.1.2 | Sistemos valdymas | Automatinis vaizdų nuskaitymas ir analizės procesų valdymas. |  |
| 1.1.3 | Skenerio apšvietimo sistema | Apšvietimo sistema užtikrinanti vaizdus be šešėlių, kai jie skenuojami panardinti vandenyje. Skeneris turi užtikrinti tolygų šviesos pasiskirstymą visame skenavimo plote. |  |
| 1.1.4 | Skenerio specifiniai parametrai | Skeneris skirtas dirbti su šaknų ir lapų analizės programine įranga. Sistema turi turėti tinkamą mėginių pozicionavimo sistemą, suderinamą su aktyviu skenavimo plotu ir skenavimo priedais. Šaknų analizei sistema turi būti pritaikyta mėginių skenavimui vandenyje, o komplekte turi būti su skenerio modeliu suderinami, vandeniui atsparūs padėklai šaknims skenuoti, ne mažiau kaip 2 vnt. Optinė skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 4800 dpi. Naudingas skenavimo plotas turi būti ne mažesnis kaip 200 × 250 mm. |  |
| 1.1.5 | Duomenų gavimas/saugojimas | Automatinis saugojimas vaizdai (tiff, jpeg, png, jpeg2000, bmp ar lygiavertis), duomenys .txt formatu ar lygiaverčiais. |  |
| 1.1.6 | Priedų suderinamumas | Vienas skeneris suderinamas su abiejomis šaknų ir lapų matavimo analizių programinėmis įrangomis, kad būtų užtikrintas identiškas vaizdo fiksavimas ir gautų duomenų palyginamumas skirtingų analizių metu arba pateikiama lygiavertė sistema. Skeneris USB (ar lygiaverte) jungtimi sujungiamas su PC. |  |
| 1.1.7 | Kalibracija | Pagal etalonus, siekiant užtikrinti tikslius matmenų matavimus. Kalibravimo duomenys pridedami prie skenerio ir automatiškai naudojami analizės programose. |  |
| 1.1.8 | Sertifikatas | turi būti EB atitikties deklaracija arba lygiavertis dokumentas, įrodantis prekės atitiktį ES teisės aktams |  |
| 1.1.9 | Programinės įrangos funkcijos | Programinė įranga skirta pagrindiniams šaknų matavimams: vidutinis skersmuo, bendras ilgis, plotas, tūris ir šaknų galiukų skaičius; morfologiniai duomenys pagal skersmens klases; automatiškai generuojamas šaknų pasiskirstymo grafikas; šaknų šakų struktūra, šaknų sistemos erdvinis išsidėstymas, šaknų morfologija pagal spalvą, kelių mėginių vaizdų automatizuotas apdorojimas taikant vienodus analizės parametrus bei vaizdų ir analizės rezultatų automatinį susiejimą ir saugojimą. Turi būti funkciškai suderinama su skeneriu, kad būtų galima atlikti visus nurodytus šaknų matavimus. |  |
| 1.1.10 | Garantija | Suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos |  |
| 1.2 | Miško augalų lapijos analizės sistema su programine įranga, 1 vnt. | Laboratorinė įranga skirta lapų morfologinių parametrų analizei iš skenuotų ar fotografuotų vaizdų. |  |
| 1.2.1 | Operacinė sistema | Programinė įranga suderinama su ne senesne kaip Windows 10 operacine sistema arba lygiaverte. |  |
| 1.2.2 | Sistemos valdymas | Automatinis |  |
| 1.2.3 | Duomenų gavimas/saugojimas | Automatinis saugojimas vaizdai (tiff, jpeg, png, jpeg2000, bmp ar lygiavertis.), duomenys .txt formatu ar lygiaverčiais. |  |
| 1.2.4 | Kalibracija | Pagal etalonus, siekiant užtikrinti tikslius matmenų matavimus. Kalibravimo duomenys pridedami prie skenerio ir automatiškai naudojami analizės programose. |  |
| 1.2.5 | Programinės įrangos funkcijos | Programinė įranga skirta lapų matavimams: morfologinė ir spalvinė lapų analizė, automatinis lapų atskyrimas nuo fono ir lapkočio, tarpusavyje besiliečiančių ar persidengiančių lapų identifikavimas, tikslus lapo kontūro nustatymas, lapų formos parametrų bei indeksų apskaičiavimas (apvalumas, pailgumas, kompaktiškumas parametrai). Turi būti spalvinės segmentacijos funkcija, leidžianti automatiškai atskirti ir kiekybiškai įvertinti skirtingas lapo zonas, pvz., sveiką audinį, chlorozės, nekrozės pažeidimų sritis. Turi būti kelių vaizdų serijų automatizuotas apdorojimas taikant vienodus analizės parametrus visiems mėginiams, automatinis vaizdų susiejimas ir saugojimas tekstiniuose failuose, kuriuos galima atidaryti standartinėmis programomis (pvz. Excel ar lygiavertės). Turi būti suderinama su skeneriu. |  |
| 1.2.6 | Sertifikatas | turi būti EB atitikties deklaraciją arba lygiavertis dokumentas, įrodantis prekės atitiktį ES teisės aktams |  |
| 1.2.7 | Garantija | Suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos |  |

2 dalis. Mikroplokštelių skaitytuvas, 1 vnt.

| 2. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Paskirtis | Mikroplokštelių skaitytuvas skirtas optinių signalų matavimui mikroplokštelėse, leidžiantis atlikti absorbcijos, fluorescencijos ir liuminescencijos analizę. Prietaisas naudojamas biologinių, biocheminių ir mikrobiologinių tyrimų kiekybiniams matavimams, įskaitant fermentinius testus, mikroorganizmų aktyvumo bei metabolinių procesų vertinimą skysčiuose ir ekstraktuose. |  |
| 2.2 | Matavimo režimai (būtini) | Fluorescencija, liuminescencija ir UV/VIS absorbcija |  |
| 2.3 | Detektoriaus tipas | Aukšto jautrumo detektorius (PMT ar lygiavertis), užtikrinantis mažą triukšmo lygį |  |
| 2.4 | Fluorescencijos diapazonas | Ne siauresnis kaip 240-740 nm |  |
| 2.5 | Absorbancijos diapazonas | Ne siauresnis kaip 220-1000 nm |  |
| 2.6 | Liuminescencijos tipai | Glow / Flash arba lygiaverčiai |  |
| 2.7 | Skaitymas | Iš viršaus ir iš apačios |  |
| 2.8 | Temperatūros kontrolė | Temperatūros kontrolė ne mažiau kaip +45 °C (imtinai) ir didesnė temperatūra |  |
| 2.9 | Purtymo tipai (būtini) | Linijinis ir orbitinis |  |
| 2.10 | Mikroplokštelių formatai | 6-384 plokštelių tipai |  |
| 2.11 | Būtini prievadai | USB ar lygiavertis |  |
| 2.12 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |

3 dalis. Mėginių paruošimo įranga, 1 kompl.

|  | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Šaldanti centrifuga, 1 vnt. | Skirta skystų mėginių atskyrimui pagal tankį kontroliuojamomis temperatūros sąlygomis. Prietaisas leidžia centrifuguoti mėginius, užtikrinant pastovią aušinimo temperatūrą, reikalingą biologinių ir dirvožemio mėginių komponentų (pvz., suspensijų, ekstraktų, ląstelių, mikroorganizmų frakcijų) atskyrimui, išvengiant terminio mėginių pažeidimo. |  |
| 3.1.1 | Rotorius | Kartu pateikiami suderinti rotoriai, leidžiantys centrifuguoti 1,5/2 ml ir 15 ml mėginius |  |
| 3.1.2 | Maksimali santykinė centrifuginė jėga (RCF) su fiksuoto kampo rotoriumi | Ne mažesnė kaip 20000 × g |  |
| 3.1.3 | Maksimali santykinė centrifuginė jėga (RCF) su svyruojančių indelių rotoriumi | Ne mažesnė kaip 4000 × g |  |
| 3.1.4 | Šaldymas | Turi būti užtikrinta žemiausia temperatūra -9 (imtinai) arba žemesnė Turi būti užtikrinta aukščiausia temperatūra +40 ֯C (imtinai) arba aukštesnė |  |
| 3.1.5 | Greitis reguliuojamas | Žemiausia riba turi būti 200 rpm (imtinai) ar mažesnė Aukščiausias riba turi būti 14.000 rpm (imtinai) ar didesnė Reguliavimo žingsnis ne daugiau kaip 10 rpm) |  |
| 3.1.6 | Maitinimo srovė/energijos suvartojimas | 230 V, 50 Hz |  |
| 3.1.7 | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 60 dB (A) |  |
| 3.1.8 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 3.2 | Homogenizatorius, 1 vnt. | Skirtas augalinių audinių ir dirvožemio mėginių mechaniniam homogenizavimui mėgintuvėliuose prieš laboratorines analizes. Prietaisas naudojamas mėginių paruošimui cheminiams, biocheminiams ir mikrobiologiniams tyrimams, užtikrinant mėginių vienalytiškumą ir rezultatų pakartojamumą. |  |
| 3.2.1 | Talpa mėgintuvėliams | Turi talpinti ne mažiau kaip 24 vnt. mėgintuvėlių po 1,5-2 ml |  |
| 3.2.2 | Greičio reguliavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 500-2000 aps./min. (turi būti tikslus žingsnio reguliavimas) |  |
| 3.2.3 | Skaitmeninės laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 1-15 min. (reguliavimo žingsnis - 1 min.) |  |
| 3.2.4 | Ekranas | LCD ar lygiaverčio tipo |  |
| 3.2.5 | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz |  |
| 3.2.6 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 3.3 | Džiovinimo spinta, 1 vnt. | Skirta augalų mėginių džiovinimui kontroliuojamoje temperatūroje, siekiant užtikrinti vienodą drėgmės pašalinimą ir išsaugoti tiriamųjų medžiagų fizikines bei chemines savybes laboratoriniams tyrimams |  |
| 3.3.1 | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip +250 °C (imtinai) arba didesnė |  |
| 3.3.2 | Temperatūros nuokrypis erdvėje | Ne didesnis nei ±1,5 % |  |
| 3.3.3 | Valdiklis | PID reguliavimas (tikslus temperatūros valdymas) |  |
| 3.3.4 | Priverstinė oro cirkuliacija | Būtina užtikrinti vienodą temperatūros pasiskirstymą |  |
| 3.3.5 | Ekranas | Skaitmeninis ekranas (OLED ar LCD ar LED ar lygiavertis) parametrų stebėjimui |  |
| 3.3.6 | Vidinis tūris | Ne mažesnis nei 100 litrų |  |
| 3.3.7 | Galingumas | Ne mažesnis nei 1000 W |  |
| 3.3.8 | Saugos sistemos | Garsinė ar vaizdinė signalizacija pranešanti apie nukrypimus nuo nustatytų parametrų. |  |
| 3.3.9 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |

4 dalis. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu, 1 vnt.

| 4. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Paskirtis | Mikroskopas skirtas detaliai augalų lapų ir šaknų struktūros analizei, leidžiantis tirti jų morfologiją ir mikrostruktūras |  |
| 4.2 | Mikroskopo tipas | Profesionalus stereo priartinimo mikroskopas su lygiagrečia optika ir ekranu. |  |
| 4.3 | Optinė sistema | Lygiagreti. |  |
| 4.4 | Vamzdžio tipas | Trinokuliarinis |  |
| 4.5 | Okuliaras (objektyvas-i) | Didinimas 10x. |  |
| 4.6 | Regos laukas | Ne mažesnis nei 22 mm. |  |
| 4.7 | Didinimo koeficientas | Ne mažesnis kaip 9:1 |  |
| 4.8 | Priartinimas (Min) | Ne daugiau kaip 0,8x, |  |
| 4.9 | Priartinimas (Max) | Ne mažiau kaip 7,5x |  |
| 4.10 | Apšvietimas | Atspindėta šviesa, skleidžiama šviesa. |  |
| 4.11 | Šviesos šaltinis ir intensyvumas | Ne mažesnis nei LED 3W. |  |
| 4.12 | Fokusavimo mechanizmas | Tikslios eigos |  |
| 4.13 | Darbinis atstumas | Ne mažiau kaip 90 mm |  |
| 4.14 | Mikroskopo kamera | Valdoma per jutiklinį ekraną. Kameros CMOS tipo jutiklis arba lygiavertis, jutiklio dydis ne prastesnis nei 1/2,8 colio, raiška ne mažiau 5 MP, tvirtinimo tipas C ar lygiavertis. |  |
| 4.15 | Kameros sąsajos | Atminties dydis ne mažesnis nei 128 GB. Sąsajos: WiFi standartas, USB, HDMI, MicroSD kortelės lizdas (ar lygiavertės sąsajos). Palaikomos operacinės sistemos Android arba lygiavertės. |  |
| 4.16 | Maitinimo šaltinis | 230 V |  |
| 4.17 | Sertifikatas | turi būti EB atitikties deklaraciją arba lygiavertis dokumentas, įrodantis prekės atitiktį ES teisės aktams |  |
| 4.18 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |