## Pasiūlymas
PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MAMOGRAFIJOS APARATAS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
| Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: tiekėjo siūloma įranga gali, bet neprivalo turėti šioje skiltyje nurodytą (-us) techninių parametrų pranašumą (-us). Tiekėjo pasiūlyta įranga, atitinkanti visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus žemiau esančios lentelės punktuose Nr. 1.1.1-1.1.18 (imtinai), pagal šiuos techninių parametrų pranašumo kriterijus bus vertinama konkretaus pirkimo sąlygų 8 priede „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarka ir kriterijai“ nustatyta tvarka ir sąlygomis, skiriant balus. |  | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
T1 | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
reikšmė (yra / nėra )
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
T2 | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
reikšmė (nurodyti)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
T3 | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
reikšmė (yra / nėra )
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
T4 | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
reikšmė (nurodyti)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
T5 | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
reikšmė (nurodyti)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
T6 | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
reikšmė (yra / nėra )
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
T7 | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
reikšmė (yra / nėra )
| Siūlomas garantinis terminas | /pildo tiekėjas nurodant garantijos terminą mėn.
| reikšmė (ne mažiau nei 24 mėn.) | 0
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
1.1. | Skaitmeninė mamografijos sistema | 1 | vnt.
1.1.1. | Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai: 1. skaitmeninė 2D mamografija -būtina; 2. skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) - būtina. 3. Dvigubos energijos principu paremta kontrastinės mamografijos funkcija- būtina nurodyti funkcijos pavadinimą (CEM, CEDM, CESM arba lygiavertė);
1.1.2. | Papildomos vaizdų gavimo ir rekonstrukcijos funkcijos: 1. Galimybė atlikti kombinuotą 2D mamografijos ir 3D tomosintezės tyrimą vienos krūties kompresijos metu, nekeičiant tiriamojo objekto pozicijos – būtina. 2. Sintetinio 2D vaizdo, sugeneruoto iš tomosintezės duomenų rinkinio be papildomos 2D ekspozicijos, funkcija – būtina.
1.1.3. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė): 1. nuskaitymo kampas - ≥ 15˚; 2. skenavimo laikas - ≤ 10 s;
1.1.4. | C-lanko sistema: 1. visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti - būtina; 2. motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais - ≥ 320˚; 3. vertikalaus judėjimo diapazonas - ne siauresnis negu (71-135) cm; 4. atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 65 cm; 5. paciento veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema - būtina.
1.1.5. | Kompresijos sistema: 1. rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas - būtina; 2. didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime - ≥ 170 N; 3. didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 200 N; 4. krūties prispaudimo plokštės - ne mažiau nei dviejų dydžių: 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm) bei 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm)
1.1.6. | Didinimas: 1. geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema: ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių; 2. didinimo faktoriai - ≥ 1.5, ir 1.8 kartų.
1.1.7. | Rentgeno vamzdis: 1. anodo šiluminė talpa - ≥238 kHU; 2. židinio dėmių kiekis - ≥ 2; 3. židinio dėmių skersmenys : 0,1 mm; ± 0,1 mm; 0,3 mm; ± 0,1 mm.
1.1.8. | Kolimatorius: 1. kolimacijos valdymas - automatinis bei rankinis; 2. filtrai - ne mažiau nei dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės mamografijos 2D režimui.
1.1.9. | Rentgeno generatorius: 1. tipas - aukšto dažnio; 2. maksimalus galingumas - ≥ 5 kW; 3. mAs diapazonas - ≥ (4 - 500) mAs (bent vienam mamografijos ekspozicijos režimui); 4. kV diapazonas - ≥ (23 - 49) kV.
1.1.10. | Skaitmeninis rentgeno detektorius: 1. pikselio dydis - ≤ 100 µm; 2. pilkumo lygių skaičius - ne mažiau nei 14 bitų; 3. detektoriaus aktyvios zonos matmenys ≥ 23 x 28 cm
1.1.11. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema: 1. pilnai automatinis režimas (automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą) - būtina; 2. programinė arba aparatinė įranga, skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti - būtina.
1.1.12. | Integrali mamografo radiologijos technologo darbo vieta, perkama kartu su mamografu dėl sistemos suderinamumo, DICOM integracijos, radiacinės saugos, duomenų apsaugos, garantijos ir vieningos tiekėjo atsakomybės. 1. radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; 2. radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai - būtina; 3. radiologijos technologo darbo vieta turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2 monitoriais: vartotojo sąsajos monitoriumi ir vaizdų pirminės peržiūros monitoriumi, kurio raiška ne mažesnė kaip 2 MP; vaizdų peržiūros monitorius turi turėti reguliuojamos padėties laikiklį (pavyzdžiui, artikuliuojančią ranką) arba lygiavertį ergonominį sprendimą – būtina. 4. galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) - būtina; 5. vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; 6. vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; 7. vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; 8. vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina; 9. apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) - būtina; 10. Radiologijos technologo darbo vietai skirtas rentgeno apsauginis sprendimas, ne mažesnio kaip 0,5 mm Pb ekvivalento, arba lygiavertis radiacinės saugos sprendimas, pritaikytas mamografo įrengimo vietai ir technologo darbo vietos išdėstymui – būtina. 11. nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina.
1.1.13. | Gydytojo radiologo darbo vieta: specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo (nurodyti programinės įrangos pavadinimą) - būtina; galima išsaugoti naujai rekonstruotus 2D vaizdus iš tomosintezės (3D) darbo stotyje ir / arba medicininių vaizdų archyve - būtina; vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina. Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos: vaizdų pilkumo skalės kadravimas - būtina; vaizdų inversija - būtina; vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas - būtina; „padidinimo stiklo“ funkcija - būtina; nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas ir panoramavimas - būtina; ilgio matavimai ir anotacijos - būtina; ultragarso, magnetinio rezonanso vaizdų peržiūra - būtina; gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina. Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius (1 vnt.): įstrižainė - ≥ 30,9"; raiška - ≥ 4200 x 2800 taškų; kalibruotas skaistis - ≥ 500 cd/m²; kontrastiškumas ne mažesnis nei 1500:1 - būtina; spalvoto vaizdo - būtina; integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas - būtina;
1.1.14. | Kokybės užtikrinimo priemonių rinkinys, tinkamas siūlomos mamografo sistemos 1.1.1 punkte nurodytų darbo režimų kokybės kontrolei pagal gamintojo nustatytą metodiką, – būtina. Gali būti siūlomas vienas arba keli fantomai, modelinės sistemos, intarpai ar kitos lygiavertės kokybės kontrolės priemonės, jeigu jos užtikrina reikiamų kokybės kontrolės testų atlikimą. Tiekėjas turi nurodyti, kokioms 1.1.1 punkte nurodytoms funkcijoms ir kokiems kokybės kontrolės testams siūlomos priemonės yra skirtos.
1.1.15. | Darbo vietoje turi būti atvaizduojami paciento apšvitos dozei įvertinti reikalingi parametrai, įskaitant vidutinę liaukinio audinio dozę, ir užtikrinamas šių duomenų registravimas tyrimo duomenyse / ataskaitoje – būtina.
1.1.16. | Siūlomos prekės, kurios yra medicinos priemonės, turi būti žymimos CE ženklu, patvirtinančiu atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimams, arba teisėtai tiekiamos ES rinkai pagal taikytinas MDR pereinamąsias nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta ES atitikties deklaracija (EU Declaration of Conformity) ir notifikuotosios įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, jeigu jis privalomas pagal siūlomos medicinos priemonės klasę ir taikomą atitikties vertinimo procedūrą. Jei sertifikatas netaikomas, pateikiamas netaikymo pagrindimas. Visi teikiami atitikties dokumentai pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Mamografo atitikties dokumentai turi apimti siūlomą mamografo sistemą, jos medicinines programines funkcijas, medicinos priemonės priedus ir modulius. Kartu komplektuojamos ne medicinos priemonės darbo vietos dalys turi būti teisėtai tiekiamos ES rinkai ir suderintos su siūloma mamografo sistema / gamintojo rekomendacijomis; šių dalių teisėtam tiekimui ir suderinamumui pagrįsti pakanka tiekėjo arba gamintojo patvirtinimo.
1.1.17. | CEM / CEDM / CESM arba lygiavertės funkcijos klinikinis veiksmingumas turi būti pagrįstas bent viena recenzuota publikacija, sistemine apžvalga arba metaanalize – būtina.Pakankamu pagrindimu laikomas bent vienas iš šių rezultatų: 1) jautrumas ≥90 %; 2) AUC / AUROC ≥0,85; 3) statistiškai reikšmingas, p < 0,05, diagnostinio tikslumo, pažeidimų matomumo ar aptikimo pagerėjimas pagal skaitinius rodiklius, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika. Pakanka, kad pateiktame šaltinyje būtų pagrįstas bent vienas iš nurodytų rezultatų. Vien abstraktus pagerėjimo teiginys be skaitinių rezultatų nelaikomas pakankamu pagrindimu.Šaltinis turi turėti DOI, PubMed įrašą arba oficialią leidėjo nuorodą, pagal kurią galima identifikuoti ir patikrinti šaltinį. Tiekėjas turi paaiškinti ir gamintojo dokumentais pagrįsti šaltinio sąsają su siūloma sistema. Jeigu šaltinyje vertinta ne siūloma sistema, o ankstesnės kartos arba tos pačios technologinės platformos sistema, pagrindime turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomoje sistemoje taikomas tas pats arba lygiavertis CEM / CEDM / CESM funkcijos vaizdų gavimo, apdorojimo ir vertinimo techninis sprendimas, dėl kurio publikacijos rezultatai gali būti taikomi siūlomai sistemai. Technologinės platformos arba techninio sprendimo sąsaja gali būti pagrindžiama gamintojo deklaracija, gamintojo raštu, techniniu palyginimu, oficialiu techniniu dokumentu ar kitu gamintojo patvirtintu dokumentu.Tiekėjas gali pateikti gamintojo / tiekėjo parengtą santrauką, brošiūrą, prezentaciją ar „white paper“, jeigu šiame dokumente aiškiai nurodyta recenzuota publikacija, sisteminė apžvalga arba metaanalizė, pateiktas DOI, PubMed įrašas arba oficiali leidėjo nuoroda, pagal kurią galima patikrinti šaltinį, ir nurodyti reikalavime vertinami klinikiniai rodikliai. Tokia medžiaga naudojama kaip pagalbinė informacija, o atitiktis vertinama pagal nurodyto recenzuoto šaltinio duomenis. Reklaminė ar informacinė medžiaga, kurioje nėra aiškiai nurodyto patikrinamo recenzuoto šaltinio ir reikalavime vertinamų klinikinių rodiklių, nelaikoma pakankamu pagrindimu.
1.1.18. | Skaitmeninės tūrinės 3D mamografijos / tomosintezės klinikinis veiksmingumas turi būti pagrįstas bent viena recenzuota publikacija, sistemine apžvalga arba metaanalize – būtina.Pakankamu pagrindimu laikomas bent vienas iš šių rezultatų: 1) statistiškai reikšmingas, p < 0,05, CDR / iCDR rodiklio pagerėjimas pagal skaitinius rodiklius, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika; 2) statistiškai reikšmingas, p < 0,05, jautrumo pagerėjimas pagal skaitinius rodiklius, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika; 3) statistiškai reikšmingas, p < 0,05, AUC / AUROC pagerėjimas pagal skaitinius rodiklius, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika; 4) statistiškai reikšmingas, p < 0,05, diagnostinio tikslumo pagerėjimas pagal skaitinius rodiklius, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika; 5) statistiškai reikšmingas, p < 0,05, pažeidimų aptikimo pagerėjimas pagal skaitinius rodiklius, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika; 6) statistiškai reikšmingas, p < 0,05, recall / false-positive recall rodiklio pagerėjimas pagal skaitinius rodiklius, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika; arba 7) CDR / iCDR padidėjimas ≥1,5 / 1000 tyrimų arba ≥20 %, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika. Pakanka, kad pateiktame šaltinyje būtų pagrįstas bent vienas iš nurodytų rezultatų. Vien abstraktus pagerėjimo teiginys be skaitinių rezultatų nelaikomas pakankamu pagrindimu.Šaltinis turi turėti DOI, PubMed įrašą arba oficialią leidėjo nuorodą, pagal kurią galima identifikuoti ir patikrinti šaltinį. Tiekėjas turi paaiškinti ir gamintojo dokumentais pagrįsti šaltinio sąsają su siūloma sistema. Jeigu šaltinyje vertinta ne siūloma sistema, o ankstesnės kartos arba tos pačios technologinės platformos sistema, pagrindime turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomoje sistemoje taikomas tas pats arba lygiavertis tomosintezės vaizdų gavimo, rekonstrukcijos, apdorojimo ir vertinimo techninis sprendimas, dėl kurio publikacijos rezultatai gali būti taikomi siūlomai sistemai. Technologinės platformos arba techninio sprendimo sąsaja gali būti pagrindžiama gamintojo deklaracija, gamintojo raštu, techniniu palyginimu, oficialiu techniniu dokumentu ar kitu gamintojo patvirtintu dokumentu.Tiekėjas gali pateikti gamintojo / tiekėjo parengtą santrauką, brošiūrą, prezentaciją ar „white paper“, jeigu šiame dokumente aiškiai nurodyta recenzuota publikacija, sisteminė apžvalga arba metaanalizė, pateiktas DOI, PubMed įrašas arba oficiali leidėjo nuoroda, pagal kurią galima patikrinti šaltinį, ir nurodyti reikalavime vertinami klinikiniai rodikliai. Tokia medžiaga naudojama kaip pagalbinė informacija, o atitiktis vertinama pagal nurodyto recenzuoto šaltinio duomenis. Reklaminė ar informacinė medžiaga, kurioje nėra aiškiai nurodyto patikrinamo recenzuoto šaltinio ir reikalavime vertinamų klinikinių rodiklių, nelaikoma pakankamu pagrindimu.
Suma be PVM
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, (įrangos papildomos (-ų) funkcijos (-ų)- jei taikoma) t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. EN kriterijų pagrindimui tiekėjas pateikia gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią siūlomų techninių pranašumų (T1–T7) parametrų atitiktį, aiškiai pažymint atitinkamas dokumentų vietas. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo išduotus dokumentus. Gamintojo išduotas dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu* gamintojo vadovo arba kito asmens, pagal jam priskirtas pareigines funkcijas ar suteiktus įgaliojimus turinčio teisę gamintojo vardu tvirtinti tokio pobūdžio techninę informaciją (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai). *Kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. Siūlomos medicinos priemonės, jų priedai ir medicininės programinės funkcijos turi būti paženklinti CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus arba teisėtai tiekiami ES rinkai pagal taikytinas Reglamento (ES) 2017/745 pereinamąsias nuostatas. Kartu su pasiūlymu pateikiama ES atitikties deklaracija ir notifikuotosios įstaigos sertifikatas, jeigu jis privalomas pagal priemonės klasę ir taikomą atitikties vertinimo procedūrą. Jeigu notifikuotosios įstaigos sertifikatas netaikomas, pateikiamas netaikymo pagrindimas. Kartu komplektuojamos ne medicinos priemonės dalys turi būti teisėtai tiekiamos ES rinkai. Šių dalių teisėtam tiekimui ES rinkai pagrįsti pakanka tiekėjo, gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo patvirtinimo. Vėliau šie dokumentai teikiami vykdant sutartį su pirma prekių siunta.
3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
4.Garantinis laikotarpis: 1. Ne mažiau nei 24 mėnesiai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). 2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas). 3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. 4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. 5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis). 6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. 7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
5.Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6.Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą regioninę Telšių ligoninę, jos parengimas darbui (pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, specializuotą operacinę sistemą), projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)) ir personalo apmokymas (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą).

## Kiti reikalavimai
KITI REIKALAVIMAI
1. Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (įskaitant HN 73:2018 ir, jei taikoma, HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus.
2. Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai atliekamas pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
3. Ne vėliau kaip iki įrangos instaliavimo, Teikėjas privalo pateikti Radiacinės saugos centro išduotas licencijas suteikiančias teisę tiekėjui arba kitam ūkio subjektui: a) prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius; b) montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius.

## Aplinkosauginiai reikalavimai
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
1. Siūlomos universalios stacionarios rentgeno diagnostinės sistemos kompiuteriai turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tą įrodančius dokumentus*.
2. Siūlomos universalios stacionarios rentgeno diagnostinės sistemos monitoriai turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tą įrodančius dokumentus*.
*Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
19754 2026-07-15 09:20:58