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Preliminarus perkamas kiekis 40 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai:
	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS

	1. 
	turi atitikti LST EN ISO 21856:2022 ir LST EN ISO 11199-2:2021(ISO 11199-2:2021/Amd 1:2024) arba lygiaverčių standartų reikalavimus
	

	2. 
	turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba)
	

	3. 
	turi išlaikyti ne mažiau kaip 210 kg naudotojo svorį
	

	4. 
	rėmas suglaudžiamas
	

	5. 
	su keturiais ratukais, ratukų skersmuo 195 mm ± 5 mm, padangų plotis 37 mm ± 5 mm
	

	6. 
	su reguliuojamo aukščio rankenomis, aukščio reguliavimo diapazonas nuo 800 mm ± 50 mm iki 1000 mm ± 50 mm;
	

	7. 
	darbinio ir stovėjimo stabdžio valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų 
	

	8. 
	sėdynės plotis  ne mažiau 490 mm
	

	9. 
	sėdynės gylis ne mažiau kaip 335 mm
	

	10. 
	vaikštynė su sėdyne, krepšeliu daiktams susidėti, atšvaitais,  gali turėti liemens atramą
	

	11. 
	turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN ISO 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	

	12. 
	garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	

	13. 
	tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia vaikštyne
	



