TSD-634, VPP-2517

Ultragarso sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprašymas | Ultragarso sistema yra tiesiogiai integruojama į angiografijos sistemą (žr. 4 punktą) |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui: |  |  |
| 2.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | - Skubiai diagnostikai; - Vidaus organų diagnostikai; - Kraujagyslių tyrimams atlikti; - Suaugusiųjų kardiologiniams tyrimams atlikti; - Vaikų kardiologiniams tyrimams atlikti. |  |
| 2.2. | Vaizdo monitorius | - LED arba OLED (arba lygiavertė technologija); - Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; - Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm (≥ 21,5"); - Transportavimo padėtyje nulenkiamas į priekį ≥ 80° (nuo vertikalios ašies); - Fiksuojamas monitorių laikantis rėmas. |  |
| 2.3. | Sistemos funkcijų valdymas | - Sistemos funkcijos valdomos lietimui jautriame ekrane; - Integruoto jutiklinio ekrano įstrižainė ≥ 30 cm; - Ekranas su „swipe“ (arba lygiaverčiu) funkcionalumu; - Stiprinimo kompensavimo (angl. Time Gain Compensation – TGC) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane; - Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 2.4. | Sistemos valdymo pultas | - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 20 cm; - Sukiojamas į abu šonus po ≥ 90°. |  |
| 2.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 2.6. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas | Palaikomas dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 MHz iki 20,0 MHz |  |
| 2.7. | Didžiausias vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 2.8. | Didžiausia kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s |  |
| 2.9. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 2.10. | Didžiausias pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 2.11. | Spindulių formavimo technologija | Yra spindulių formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje |  |
| 2.12. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI (arba lygiavertės) |  |
| 2.13. | Skenavimo režimai | - 2D režimas; - Trapecinis vaizdavimas; - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Audinių dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) pulsinės bangos dopleris; - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija; - Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s; - 3D/4D vaizdavimas kardiologiniams tyrimams; - Dviejų statmenų plokštumų vaizdavimas realiu laiku spalvinio doplerio ir pilkos skalės režimuose, su elektroniniu lateralinio, rotacinio ir vertikalaus kampo keitimu. |  |
| 2.14. | 2D režimas | - ≥ 256 pilkumo skalės lygių; - ≥ 380 dB dinaminis diapazonas (angl. dynamic range); - Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M; - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. |  |
| 2.15. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose; - Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai 2D ir 3D režimuose; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 2.16. | Specialūs skenavimo režimai | - „Gyvas“ vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko lyginamas su sustabdytu vaizdu iš tos pačios studijos (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2); - Tripleksinis režimas; - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; - Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 2.17. | Matavimai | - Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (angl. Cardiac measurements); - Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike; - Dirbtiniu intelektu paremta funkcija kuri remiantis širdies orientyrais automatiškai parenkanti skaičiavimų paketą ir automatizuoja Doplerio ir 2D atstumų matavimus; - Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (angl. strain) matavimai atliekami vieno mygtuko paspaudimu su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies“ įtempių segmentų vaizdavimu; - Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; - Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija; - Automatinė kairiojo skilvelio išmetimo frakcijos funkcija; - Pilnai automatinė kairiojo skilvelio ir kairiojo prieširdžio 3D analizė, KS masės, indekso, LA tūrio ir indekso matavimai; - Tūrinio fotorealistinio vaizdo manipuliavimas jutikliniame valdymo monitoriuje atliekant braukimo/pasukimo judesius pirštais su galimybe keisti šviesos šaltinio poziciją, audinių permatomumo reguliavimas; - Mitralinio vožtuvo modeliavimas trimačiuose transtorakaliniuose arba transezofaginiuose vaizduose bei kiekybinė modelio analizė. |  |
| 2.18. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 2.19. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas DICOM formatu | Palaikomos DICOM standarto funkcijos: - DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send); - DICOM Print; - DICOM Modality Worklist. |  |
| 2.20. | Sistemos atmintis | - Vidinė atmintis ≥ 1TB talpos vidinis diskas; - Yra USB (arba lygiavertė) jungtis duomenis išsaugoti išorinėse laikmenose. |  |
| 2.21. | Mobilumas | - Sistema su ratukais; - Ratukai stabdomi centriniu stabdžiu. |  |
| 2.22. | Aparato maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 3. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 3.1. | Tūrinis transezofaginis (sektorinis) daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Dažnių diapazonas ne siauriau nei nuo 2,0 MHz iki 8,0 MHz; - Darbinis elementų skaičius ≥ 2300 elementų; - Apžiūros kampas 2D režime (angl. Field of view) ≥ 90°; - Apžiūros laukas tūriniam režime (angl. Volume of field of view) ≥ 105°×105°; - Palaiko 3D/4D skenavimo režimą; - Monokristalinė arba matricinė (arba lygiavertė) technologija. |  |
| 3.2. | Tūrinis transtorakalinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Dažnių diapazonas ne siauriau nei nuo 1,0 MHz iki 5,0 MHz; - Darbinis elementų skaičius ≥ 3000 elementų; - Apžiūros kampas 2D režime (angl. Field of view) ≥ 90°; - Apžiūros laukas tūriniam režime (angl. Volume of field of view) ≥ 95°×95°; - Monokristalinė arba matricinė (arba lygiavertė) technologija. |  |
| 3.3. | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 2,0 MHz iki 22,0 MHz; - Darbinis elementų skaičius ≥ 1920; - Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; - Monokristalinė arba matricinė (arba lygiavertė) technologija. |  |
| 4. | Reikalavimai suderinamumui ir integracijai: |  |  |
| 4.1. | Suderinamumas | Siūloma ultragarso sistema turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Philips“ angiografu „Azurion 7 C20 FlexArm“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo „ Philips“ patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 4.2. | 4D (realaus laiko 3D) funkcijos | Yra 4D (realaus laiko 3D) funkcijos, naudojamos vaizdų sintezei atlikti intervencinių procedūrų metu |  |
| 4.3. | 4D (realaus laiko 3D) funkcijas palaikančio ultragarso aparato vaizdinių duomenų ir tinklo integracija | - Yra 4D (realaus laiko 3D) funkcijas palaikančio ultragarso aparato vaizdinių duomenų ir tinklo integracija su angiografijos sistema per bendrą jungtį; - Jungtis šviesolaidžio tipo (arba lygiavertė). |  |
| 4.4. | 2D ir 4D TEE ultragarsinio vaizdo sinchronizacija su rentgeno vaizdu | Yra 2D ir 4D TEE ultragarsinio vaizdo sinchronizacija su rentgeno vaizdu, naudojama procedūrų metu tiksliam vaizdų ir instrumentų orientavimui |  |
| 4.5. | Padėties žymekliai tūriniame vaizde | Žymekliai automatiškai sinchronizuojami su rentgeno vaizdu tiksliai vaizdų sintezei atlikti |  |
| 4.6. | Širdies anatominių struktūrų modelio suliejimas su rentgeno vaizdu | Aortos ir mitralinio vožtuvo modeliavimas atliekamas naudojant tūrinius TEE ultragarsinius vaizdus |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo / instaliavimo vietą, sumontavimas / instaliavimas, po sumontavimo / instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 10. | Garantinis terminas | - ≥ 36 mėnesiai echoskopui; - ≥ 12 mėnesių davikliams. |  |
| 11. | Technologinis palaikymas | Ultragarso sistemos ilgalaikis (ne trumpesnis kaip 5 metų) technologinis palaikymas, kuris apima (būtina pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją): - Programinės įrangos atnaujinimus: Sistemos operacinė programinė įranga bus nuolat atnaujinama į naujausias versijas, įtraukiant svarbiausius darbo eigos, vaizdo kokybės ir saugumo patobulinimus; - Klinikinių modulių naujinius: Esamų įdiegtų klinikinių modulių atnaujinimas į pažangiausias versijas, taip užtikrinant naujai išleidžiamų diagnostikos ir naujų darbo įrankių (klinikinių programų) įdiegimą. |  |
| 12. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkama su turima įranga techniškai suderinama ultragarso sistema su eksploatacijai būtinais priedais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.