Techninė specifikacija

Čiužinys praguloms išvengti stačiakampių gretasienių profilio

BVPŽ kodas 39143112-4

Preliminarus perkamas kiekis 200-250 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | turi atitikti LST EN ISO 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
| 2. | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
| 3. | matmenys (2050 mm ± 50 mm) x (950 mm ± 50 mm) |  |
| 4. | aukštis ne mažiau kaip 120 mm |  |
| 5. | sudarytas iš didelio elastingumo porolono, t. y. po įvairių deformacijų (suspaudimo, suvyniojimo, transportavimo) čiužinys turi įgauti ir išlaikyti pradinę formą ir matmenis |  |
| 6. | porolono tankis ne mažiau kaip 32 kg/m3 (turi būti pateiktas šį reikalavimą įrodantis sertifikatas ar kitas dokumentas bei jo vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalaba) |  |
| 7. | porolono tankis ne mažiau kaip 32 kg/m3 (turi būti pateiktas šį reikalavimą įrodantis sertifikatas ar kitas dokumentas bei jo vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalaba) |  |
| 8. | iškarpytas stačiakampių gretasienių profiliu, suskirstytas į galvos, kojų ir liemens sekcijas |  |
| 9. | stačiakampiai gretasieniai išdėstyti taip, kad jų ilgosios kraštinės būtų statmenos čiužinio išilginei ašiai |  |
| 10. | liemens sekcijos ilgis ne mažiau kaip 950 mm ir ne daugiau kaip 1000 mm |  |
| 11. | kojų sekcijos ilgis ne mažiau kaip 450 mm ir ne daugiau kaip 550 mm |  |
| 12. | galvos sekcijos ilgis ne mažiau kaip 450 mm ir ne daugiau kaip 550 mm |  |
| 13. | stačiakampių gretasienių aukštis 30 mm ± 5 mm |  |
| 14. | galvos bei kojų sekcijose stačiakampių gretasienių plotis 20 mm ± 5 mm, ilgis 50 mm ±5 mm |  |
| 15. | liemens sekcijoje stačiakampių gretasienių plotis 45 mm ± 5 mm, ilgis 50 mm ± 5 mm |  |
| 16. | skersinė išpjova (statmena išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 5 mm iki 8 mm pločio |  |
| 17. | išilginė išpjova (lygiagreti išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 2 mm iki 5 mm pločio |  |
| 18. | užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, iš neperšlampamos, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos, užtrauktuko ilgis ne mažiau kaip per dvi užvalkalo kraštines |  |
| 19. | papildomas užvalkalas (20 procentų nuo perkamo kiekio) |  |
| 20. | garantinis laikas – ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
| 21. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN ISO 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
| 22. | tiekėjo įsipareigojimai garantiniu laikotarpiu – atlikti garantinį remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų aprūpinti asmenį tokiu pačiu čiužiniu praguloms išvengti |  |