Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

*Garantijai netaikoma.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Techninio parametro reikalavimas | Tiekėjo siūlomi parametrai *Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekejas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 |
| 1. | Sistemos paskirtis | Chemiliuminescencinis ir fluorescencinis imunoblotų membranų vaizdinimas Fluorescencinis ir kolorimetrinis gelių vaizdinimas |  |
| 2. | Sistemos valdymas | Įrenginys su integruotu kompiuteriu (ne planšetiniu). Integruotas kompiuteris ne mažesnės kaip 120 GB atminties. |  |
| 3. | Sistemos parametrai | Sudaro 2 dėklų lygiai: (apatinis lygis UV stalui ir viršutinis lygis mėlynam arba baltam stalui arba chemiliuminescenciniams ir epifluorescenciniams Western blotams arba lygiaveretis). Sistema turi automatiškai atpažinti įdėtą stalą ir automatiškai rodyti atitinkamą protokolą (UV, baltas, mėlynas) bei nustatyti filtro nustatymą atitinkamoje padėtyje. |  |
| 4. | Transiliuminatorius | Transiliuminatoriaus darbinio ploto išmatavimai ne mažesni nei 24 x 20 cm; ir ne mažiau nei 312nm bangos . Transiliuminatorius su LED šviesos sistema. Automatinis UV išjungimas atidarius dureles. UV rankinio perjungimo mygtukas gelio ar juostelių pašalinimui. Magnetinis apsauginis ekranas. |  |
| 5. | Kameros parametras | Integruota ne mažesnė nei 16 bitų CCD kamera, Ne mažesnis nei 65 536 pilkos spalvos lygių pikselių tankis. Natyvinė kamera su ne mažiau nei 30 megapikselių. Ne mažesnis nei 3 lygių termoelektrinis (Peltier tipo) arba lygiavertis aušinimas. Temperatūra ne aukštesnė nei -30 oC. |  |
| 6. | Optika | Optika motorizuota, automatiškai fokusuojanti turinti galimybę fokusuoti ir rankiniu būdu. Objektyvo diafragmos židinio nuotolis (f reikšmė) ne daugiau nei f/0,75. Dinaminis diapazonas ne mažesnis nei 4,8 OD. |  |
| 7. | Epifluorescencinis apšvietimas | Viršutinis (epi) apšvietimas – baltos šviesos LED arba lygiavertis, automatiškai įsijungiantis atidarius dureles. Sistema turi spalvinį žymeklį. Numatytas automatinis spalvinio arba juodo žymeklio sujungimo (merge) protokolas. Galimybė vienu metu įdiegti kaip ≥7 epifluorescencijos sužadinimo šviesos šaltinių ir pasirinkti iš ne mažiau kaip 12 galimų apšvietimo (sužadinimo / išspinduliavimo) kombinacijų: Epi UV 365, šviesiai mėlyna, mėlyna, tamsiai mėlyna, žalia, tamsiai žalia, oranžinė, raudona, NIR, šviesus IR, IR ir tolimasis IR. Fluorescencinių imunoblotų vaizdų multipleksavimas. Pasirenkami epifluorescencijos šviesos šaltiniai turi naudoti „Chromascan“ arba lygiavertę technologiją. |  |
| 8. | Filtrų rinkinys dažams | ,,Chromascan“ tipo arba lygiaverčiai moduliai, ne mažiau 2 vnt. Sužadinimas 480nm – tinkami dažams: FITC, Alexa Fluor 488, GFP, SYTOX Green, Fluorescein, Cy2, Sypro Ruby, DyLight488; filtrų rinkinys F-550. Sužadinimas 640nm – tinkami dažams: Alexa Fluor 647, Cy5, APC, Atto633, Atto 647N, DyLight 633, DyLight 650; filtrų rinkinys F-700. |  |
| 9. | Emisijos filtrai | Ne mažesnis nei 8 padėčių motorizuotas filtrų ratas (+1 laisva padėtis chemiluminescencijai). Emisijos filtruose naudojama konfokalinio disko arba lygiavertė technologija. |  |
| 10. | Duomenų eksportavimas | USB LAN jungtis arba lygiavertė. |  |
| 11. | Programinė įranga | Vaizdų išgavimo (acquisition) programinė įranga su iš anksto nustatytais protokolais bei galimybe kurti individualius protokolus. „Preview“, „Auto“, „Manual“ ir „Serial“ režimai. „Auto“ režimu programinė įranga geba automatiškai parinkti ekspozicijos laiką ir nustatyti konkrečią vaizdo sritį, kuri bus fiksuojama. Sistema tiekiama su licencijos nereikalaujančia standartine programine įranga neribotam naudotojų skaičiui, skirta vaizdų redagavimui ir standartinei analizei. Programinė įranga automatiškai atlieka juostų (band) atpažinimą, analizę, molekulinės masės nustatymą, kiekybinį įvertinimą bei palaiko chemiliuminescencinių ir fluorescencinių imunoblotų, taškinių blotų (spot blot), 1D DNR/RNR gelių ir baltymų gelių analizę. Programinė įranga siūlo „live“ ir „live-3D“ režimus vaizdų fiksavimo metu, palaikančius visas fluorescencines taikymo sritis. Yra galimybė po vaizdo fiksavimo jį peržiūrėti 3D režimu, invertuoti spalvas (juoda/balta arba balta/juoda), rodyti arba nerodyti saturaciją bei pridėti anotacijas, flat field“ funkcija netolygaus apšvietimo intensyvumo korekcijai tiek fono, tiek signalo atžvilgiu. Procentinės pilkos spalvos intensyvumo išraiškos galimybė. Pateikiama histograma grafiniam duomenų atvaizdavimui. Parodoma konkrečios juostos užfiksuoti pilkos spalvos lygiai, tiesiog palietus atitinkamą vietą ekrane, įterpia ir sujungia spalvinio arba juodai balto žymeklio vaizdą, pasirenkant mėginį, kad būtų galima tiesiogiai palyginti baltymą su žymekliu. Multipleksuotų vaizdų rodymo galimybė. Fono koregavimas ir pilkos spalvos lygio skalės reguliavimas galimi tik atvaizdavimui, nekeičiant duomenų vientisumo. Programinė įranga išsaugoja vaizdus TIFF, Tagged TIFF, JPEG arba Bitmap formatais, palaikant 16 bitų arba 8 bitų vaizdus. Vaizdai automatiškai išsaugomi integruotoje galerijoje. |  |
| 12. | Instrukcijos | Tiekėjas, kartu su preke turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 13. | Gelių dokumentavimo sistemos garantija | Ne mažiau nei 36 mėn., išskyrus filtrus ir transiliuminatoriaus lempas. Įrangos garantija apima nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |
| 14. | Vaizdinimo mėginių sistemos dalis | Laminaras, skirtas vaizdinimo sistemos mėginių paruošimui ir vaizdinimo sistemos patalpinimui, jeigu mėginys yra jautrus. |  |
| 14.1. | Įrenginio tipas | Vertikalaus srauto II apsaugos lygio laminaras |  |
| 14.2 | Paskirtis | Naudojamas laboratorijose, dirbant su sterilumo reikalaujančiomis sistemomis bei mėginiais. |  |
| 14.3 | Komplektą sudaro: | - Ne mažiau kaip du HEPA filtrai: pagrindinis srauto filtras, oro pašalinimo filtras. - Reguliuojamo aukščio stovas, reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo 700 mm iki 800 mm. Pagaminta iš plieno arba lygiartės medžiagos atsparaus cheminėms medžiagoms, išorė padengta antibakterine danga. - Priekinis langas. Ergonominio pasvyrimo, pasvyrimo kampas nuo vertikalės ne mažiau kaip 5 laipsniai. Atidarymo aukštis ne mažesnis nei 210 mm. - Šoninės sienelės be stiklo. - Darbastalis. Padalintas į ne mažiau kaip keturias sekcijas, kurias galima išimti valymui. Pagamintas iš plieno arba lygiavertis, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms. Po darbastaliu turi būti ertmė galimų skysčių surinkimui. - Integruota UV lempa dezinfekcijai (ant galinės sienelės); apšviestumo lygis ne mažesnis kaip 1200 Lux su LED šviestuvu. - Vidinėje laminaro darbinėje aplinkoje ne mažiau kaip 2 vnt elektros rozečių. Laikmatis, skaičiuojantis UV lempos darbo laiką, filtrų aptarnavimo laiką. |  |
| 14.4 | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 60 dB(A). |  |
| 14.5 | Oro srautai ir greitis | Oro cirkuliacija ne mažiau 70% recirkuliuojamas oro ir 30% patalpos paimto oro. Laminarinis srautas ne mažiau kaip 0,38 m/s. Ties atydarytu langui užtikrinamas ne mažesnis kaip 0,55 m/s oro įtraukimas. |  |
| 14.6. | Aliarmų sistema | Laminaras turi informuoti apie gedimus garsiniu ir (arba)vaizdiniu pranešimu. Aliarmų sistema turi apimti ne mažiau kaip sekančius pranešimus:netinkamoje padėtyje esantis priekinis langas, nepakankamas oro srautas, filtro užsikišimo, elektros dingimo. |  |
| 14.7 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėnesiai. |  |

Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Aplinkosauginiai kriterijai

Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

1. prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn. (techninės specifikacijos 13p.);

2. techninės specifikacijos 14.3 punkte nurodytas reikalavimas: reguliuojamo aukščio stovas ir darbastalis pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos atitinka kriterijų, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali.