Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

| Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas |  |
| --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |
| „HIPERBARINĖS OKSIGENOTERAPIJOS KAMERA (NR.9013)“ |  |
| 2024- - |  |
| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): Vardas, pavardė, pareigos. Vardas, pavardė, pareigos. Vardas, pavardė, pareigos. 1.Tiekėjo patvirtinimai: |
| 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |
| 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |
| 1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys. |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai: 2.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. 2.2. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos ir/arba atnaujintos (remarketing) prekės. Prekės pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos. 2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė. 2.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 2.5. Prekė turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. 2.6. Kartu su pristatyta preke turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis: 2.6.1. prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija; 2.6.2. valymo, dezinfekavimo dokumentai.. 2.7. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus. 2.8. Prekei turi būti suteikiama garantija: ≥ 36 mėn. 2.9. Kameros pristatymas, montavimas ir personalo apmokymas: ≤ 4 mėnesiai nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. 3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai: |

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. pirkimo dalis: Hiperbarinės oksigenoterapijos kamera, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Tikslinė paskirtis | Teikti hiperbarinės oksigenoterapijos procedūras žmonėms |  |
| 1.2. | Kameros darbinė terpė | Suslėgtas deguonis, suslėgtas oras |  |
| 1.3. | Kameros tipas | Vienvietė, cilindro formos, sutvirtinta sijomis, su integruota valdymo konsole ir vieta paciento vežimėliui talpinti po Kameros cilindru |  |
| 1.4. | Kamera turi būti pritaikyta | Kvėpavimo sistemai su oro padavimo pertraukimu, intraveninėms procedūroms, paciento stebėjimui (temperatūra, kraujospūdis, EKG). |  |
| 1.5. | Išoriniai Kameros matmenys: ilgis, plotis, aukštis | ≤ 270 cm, ≤ 120 cm, ≤ 170 cm |  |
| 1.6. | Kameros svoris | ≤ 1500 kg |  |
| 1.7. | Vidiniai Kameros matmenys: ilgis, plotis | ≥ 220 cm, ≥ 90 cm |  |
| 1.8. | Kameros cilindras | 1.Pagamintas iš vientiso, besiūlio PMMA arba lygiaverčio akrilo, 2.100 % skaidraus, leidžiančio netrukdomai stebėti paciento kūną iš išorės. 3.Akrilo cilindro garantuotas tarnavimo laikas ≥ 10 metų, 10 000 ciklų (procedūrų) |  |
| 1.9. | Kameros tūris | ≥ 1,4 m³ |  |
| 1.10. | Maksimalus darbinis slėgis Kameroje | ≥ 3 ATA |  |
| 1.11. | Kameros ventiliacijos srauto našumas ne siauresnėse reguliuojamose ribose | nuo ≤ 130 l/min iki ≥ 380 l/min |  |
| 1.12. | Kameros avarinės dekompresijos trukmė nuo 3 ATA iki 1 ATA | ≤ 2 min |  |
| 1.13. | Kameros avarinės dekompresijos būdai | ≥ 2 |  |
| 1.14. | Maksimalus rekomenduojamas talpinamo į Kamerą paciento svoris | ≥ 300kg |  |
| 1.15. | Metalinės Kameros konstrukcijos | 1.Dažytas metalas. 2.Dažai nedegūs. |  |
| 1.16. | Kameros durys su užraktu | 1.Dažytas metalas. 2.Dažai nedegūs. 3.Rankinis durų uždarymas, automatinis jų blokavimas, kai slėgis Kameroje didesnis nei 1 ATA. 4.Dešinys ar kairys durų atidarymas (pasirinktinai) |  |
| 1.17. | Nuolatinė Kameros ir paciento įžeminimo sistema | Integruota Kameroje |  |
| 1.18. | Privataus dvipusio ryšio sistema | 1.Garsinė, personalo komunikacijai su pacientu, integruota Kameroje. 2. Galimybė naudoti įrangą (telefono ragelis, ausinės su mikrofonu ar panašiai) diskretiškam bendravimui. 3.Ryšio sistema, maitinama iš maitinimo šaltinio suderinamo su elektros tinklu 230 V, 50 Hz, įskaitant atsarginę bateriją. 4.Galimybė pajungti išorinį garso šaltinį (iš televizoriaus, kompiuterio ir pan.) |  |
| 1.19. | Kameros valdymo konsolė | Konsolė integruota Kameros šone (dešiniame ar kairiame pasirinktinai) po cilindru |  |
| 1.20. | Kameroje kontroliuojami parametrai | 1.Slėgis Kameroje, 2.kompresijos ir dekompresijos laipsnis, 3. nuolatinio ventiliavimo srautas (greitis) |  |
| 1.21. | Konsolėje matomi parametrai | ≥ 2 manometrai (slėgis Kameroje, sisteminis slėgis) |  |
| 1.22. | Konsolėje įrengti avariniai reguliatoriai | ≥ 2 |  |
| 1.23. | Vaizdo ir garso pramogų sistema pacientui | 1.Plačiaekranis monitorius su integruotu DVD grotuvu ar lygiavertė įranga, 2. tvirtinimo, pajungimo prie Kameros elementai |  |
| 1.24. | Kameroje integruotos įsiskverbimo angos | ≥ 7 (skysčiams, dujoms, kabeliams ir pan.) |  |
| 1.25. | Vežimėlis su elektriniu aukščio valdymu paciento talpinimui į Kamerą. | 1.Suderintas su gultu. 2.Elektrinis valdymas su Kameros aukščio atmintimi. 3.Maksimali dinaminė apkrova ≥ 300 kg. 4.Talpinamas po Kameros cilindru. |  |
| 1.26. | Gultas | 1.Suderintas su vežimėliu. 2.Nuo vežimėlio į Kamerą įstumiamas rankiniu būdu. 3.Pakeliamas galvos atlošas ≥ 40° |  |
| 1.27. | Čiužinys | 1.Suderintas su gultu. 2.≥ 2 sluoksniai, skirtingų tankių, su skysčiams nelaidžia, ugniai atsparia, antibakterine, lengvai valoma, nedirginančia danga |  |
| 1.28. | Kita įranga | Būtini prietaisai, priemonės Kameros instaliacijai ligoninėje ir kasdieninei techninei priežiūrai reikalingi įrankiai, prietaisai |  |

1 Pirkimo dalies pasiūlymo kaina: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) | Mato vnt. | Kiekis | Kaina vnt. EUR be PVM | Kaina iš viso EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HIPERBARINĖS OKSIGENOTERAPIJOS KAMERA |  | Vnt. | 1 |  |  |
| PVM tarifas, %*: |  | PVM suma, EUR: |  |  |
| Kaina iš viso, EUR su PVM: |  |  |  |  |
| Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.: |  |  |  |  |

| P.d. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. pirkimo dalis: Hiperbarinės oksigenoterapijos kamera, 1 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Tikslinė paskirtis | Teikti hiperbarinės oksigenoterapijos procedūras žmonėms |  |
| 2.2. | Kameros darbinė terpė | Suslėgtas deguonis, suslėgtas oras |  |
| 2.3. | Kameros tipas | Vienvietė, cilindro formos, sutvirtinta sijomis, su integruota valdymo konsole ir vieta paciento vežimėliui talpinti po Kameros cilindru |  |
| 2.4. | Kamera turi būti pritaikyta | Kvėpavimo sistemai su oro padavimo pertraukimu, intraveninėms procedūroms, paciento stebėjimui (temperatūra, kraujospūdis, EKG). |  |
| 2.5. | Išoriniai Kameros matmenys: ilgis, plotis, aukštis | ≤ 270 cm, ≤ 120 cm, ≤ 170 cm |  |
| 2.6. | Kameros svoris | ≤ 1500 kg |  |
| 2.7. | Vidiniai Kameros matmenys: ilgis, plotis | ≥ 220 cm, ≥ 90 cm |  |
| 2.8. | Kameros cilindras | 1.Pagamintas iš vientiso, besiūlio PMMA arba lygiaverčio akrilo, 2.100 % skaidraus, leidžiančio netrukdomai stebėti paciento kūną iš išorės. 3.Akrilo cilindro garantuotas tarnavimo laikas ≥ 10 metų, 10 000 ciklų (procedūrų) |  |
| 2.9. | Kameros tūris | ≥ 1,4 m³ |  |
| 2.10. | Maksimalus darbinis slėgis Kameroje | ≥ 3 ATA |  |
| 2.11. | Kameros ventiliacijos srauto našumas ne siauresnėse reguliuojamose ribose | nuo ≤ 130 l/min iki ≥ 380 l/min |  |
| 2.12. | Kameros avarinės dekompresijos trukmė nuo 3 ATA iki 1 ATA | ≤ 2 min |  |
| 2.13. | Kameros avarinės dekompresijos būdai | ≥ 2 |  |
| 2.14. | Maksimalus rekomenduojamas talpinamo į Kamerą paciento svoris | ≥ 300kg |  |
| 2.15. | Metalinės Kameros konstrukcijos | 1.Dažytas metalas. 2.Dažai nedegūs. |  |
| 2.16. | Kameros durys su užraktu | 1.Dažytas metalas. 2.Dažai nedegūs. 3.Rankinis durų uždarymas, automatinis jų blokavimas, kai slėgis Kameroje didesnis nei 1 ATA. 4.Dešinys ar kairys durų atidarymas (pasirinktinai). |  |
| 2.17. | Nuolatinė Kameros ir paciento įžeminimo sistema | Integruota Kameroje |  |
| 2.18. | Privataus dvipusio ryšio sistema | 1.Garsinė, personalo komunikacijai su pacientu, integruota Kameroje. 2. Galimybė naudoti įrangą (telefono ragelis, ausinės su mikrofonu ar panašiai) diskretiškam bendravimui. 3.Ryšio sistema, maitinama iš maitinimo šaltinio suderinamo su elektros tinklu 230 V, 50 Hz, įskaitant atsarginę bateriją. 4.Galimybė pajungti išorinį garso šaltinį (iš televizoriaus, kompiuterio ir pan.) |  |
| 2.19. | Kameros valdymo konsolė | Konsolė integruota Kameros šone (dešiniame ar kairiame pasirinktinai) po cilindru |  |
| 2.20. | Kameroje kontroliuojami parametrai | 1.Slėgis Kameroje, 2.kompresijos ir dekompresijos laipsnis, 3. nuolatinio ventiliavimo srautas (greitis) |  |
| 2.21. | Konsolėje matomi parametrai | ≥ 2 manometrai (slėgis Kameroje, sisteminis slėgis) |  |
| 2.22. | Konsolėje įrengti avariniai reguliatoriai | ≥ 2 |  |
| 2.23. | Vaizdo ir garso pramogų sistema pacientui | 1.Plačiaekranis monitorius su integruotu DVD grotuvu ar lygiavertė įranga, 2. tvirtinimo, pajungimo prie Kameros elementai |  |
| 2.24. | Kameroje integruotos įsiskverbimo angos | ≥ 7 (skysčiams, dujoms, kabeliams ir pan.) |  |
| 2.25. | Vežimėlis su elektriniu aukščio valdymu paciento talpinimui į Kamerą. | 1.Suderintas su gultu. 2.Elektrinis valdymas su Kameros aukščio atmintimi. 3.Maksimali dinaminė apkrova ≥ 300 kg. 4.Talpinamas po Kameros cilindru. |  |
| 2.26. | Gultas | 1.Suderintas su vežimėliu. 2.Nuo vežimėlio į Kamerą įstumiamas rankiniu būdu. 3.Pakeliamas galvos atlošas ≥ 40° |  |
| 2.27. | Čiužinys | 1.Suderintas su gultu. 2.≥ 2 sluoksniai, skirtingų tankių, su skysčiams nelaidžia, ugniai atsparia, antibakterine, lengvai valoma, nedirginančia danga |  |
| 2.28. | Kita įranga | Būtini prietaisai, priemonės Kameros instaliacijai ligoninėje ir kasdieninei techninei priežiūrai reikalingi įrankiai, prietaisai |  |

2 Pirkimo dalies pasiūlymo kaina: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| P.d. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) | Mato vnt. | Kiekis | Kaina vnt. EUR be PVM | Kaina iš viso EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | HIPERBARINĖS OKSIGENOTERAPIJOS KAMERA |  | Vnt. | 1 |  |  |
| PVM tarifas, %*: |  | PVM suma, EUR: |  |  |
| Kaina iš viso, EUR su PVM: |  |  |  |  |
| Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.: |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. pirkimo dalis: Hiperbarinės oksigenoterapijos kamera, 1 vnt. |  |  |  |
| 3.1. | Tikslinė paskirtis | Teikti hiperbarinės oksigenoterapijos procedūras žmonėms |  |
| 3.2. | Kameros darbinė terpė | Suslėgtas deguonis, suslėgtas oras |  |
| 3.3 | Kameros tipas | Vienvietė, cilindro formos, sutvirtinta sijomis, su integruota valdymo konsole ir vieta paciento vežimėliui talpinti po Kameros cilindru |  |
| 3.4. | Kamera turi būti pritaikyta | Kvėpavimo sistemai su oro padavimo pertraukimu, intraveninėms procedūroms, paciento stebėjimui (temperatūra, kraujospūdis, EKG). |  |
| 3.5. | Išoriniai Kameros matmenys: ilgis, plotis, aukštis | ≤ 270 cm, ≤ 120 cm, ≤ 170 cm |  |
| 3.6. | Kameros svoris | ≤ 1500 kg |  |
| 3.7. | Vidiniai Kameros matmenys: ilgis, plotis | ≥ 220 cm, ≥ 90 cm |  |
| 3.8. | Kameros cilindras | 1.Pagamintas iš vientiso, besiūlio PMMA arba lygiaverčio akrilo, 2.100 % skaidraus, leidžiančio netrukdomai stebėti paciento kūną iš išorės. 3.Akrilo cilindro garantuotas tarnavimo laikas ≥ 10 metų, 10 000 ciklų (procedūrų) |  |
| 3.9. | Kameros tūris | ≥ 1,4 m³ |  |
| 3.10. | Maksimalus darbinis slėgis Kameroje | ≥ 3 ATA |  |
| 3.11. | Kameros ventiliacijos srauto našumas ne siauresnėse reguliuojamose ribose | nuo ≤ 130 l/min iki ≥ 380 l/min |  |
| 3.12. | Kameros avarinės dekompresijos trukmė nuo 3 ATA iki 1 ATA | ≤ 2 min |  |
| 3.13. | Kameros avarinės dekompresijos būdai | ≥ 2 |  |
| 3.14. | Maksimalus rekomenduojamas talpinamo į Kamerą paciento svoris | ≥ 300kg |  |
| 3.15. | Metalinės Kameros konstrukcijos | 1.Dažytas metalas. 2.Dažai nedegūs. |  |
| 3.16. | Kameros durys su užraktu | 1.Dažytas metalas. 2.Dažai nedegūs. 3.Rankinis durų uždarymas, automatinis jų blokavimas, kai slėgis Kameroje didesnis nei 1 ATA. 4.Dešinys ar kairys durų atidarymas (pasirinktinai) |  |
| 3.17. | Nuolatinė Kameros ir paciento įžeminimo sistema | Integruota Kameroje |  |
| 3.18. | Privataus dvipusio ryšio sistema | 1.Garsinė, personalo komunikacijai su pacientu, integruota Kameroje. 2. Galimybė naudoti įrangą (telefono ragelis, ausinės su mikrofonu ar panašiai) diskretiškam bendravimui. 3.Ryšio sistema, maitinama iš maitinimo šaltinio suderinamo su elektros tinklu 230 V, 50 Hz, įskaitant atsarginę bateriją. 4.Galimybė pajungti išorinį garso šaltinį (iš televizoriaus, kompiuterio ir pan.) |  |
| 3.19. | Kameros valdymo konsolė | Konsolė integruota Kameros šone (dešiniame ar kairiame pasirinktinai) po cilindru |  |
| 3.20. | Kameroje kontroliuojami parametrai | 1.Slėgis Kameroje, 2.kompresijos ir dekompresijos laipsnis, 3. nuolatinio ventiliavimo srautas (greitis) |  |
| 3.21. | Konsolėje matomi parametrai | ≥ 2 manometrai (slėgis Kameroje, sisteminis slėgis) |  |
| 3.22. | Konsolėje įrengti avariniai reguliatoriai | ≥ 2 |  |
| 3.23. | Vaizdo ir garso pramogų sistema pacientui | 1.Plačiaekranis monitorius su integruotu DVD grotuvu ar lygiavertė įranga, 2. tvirtinimo, pajungimo prie Kameros elementai |  |
| 3.24. | Kameroje integruotos įsiskverbimo angos | ≥ 7 (skysčiams, dujoms, kabeliams ir pan.) |  |
| 3.25. | Vežimėlis su elektriniu aukščio valdymu paciento talpinimui į Kamerą. | 1.Suderintas su gultu. 2.Elektrinis valdymas su Kameros aukščio atmintimi. 3.Maksimali dinaminė apkrova ≥ 300 kg. 4.Talpinamas po Kameros cilindru. |  |
| 3.26. | Gultas | 1.Suderintas su vežimėliu. 2.Nuo vežimėlio į Kamerą įstumiamas rankiniu būdu. 3.Pakeliamas galvos atlošas ≥ 40° |  |
| 3.27. | Čiužinys | 1.Suderintas su gultu. 2.≥ 2 sluoksniai, skirtingų tankių, su skysčiams nelaidžia, ugniai atsparia, antibakterine, lengvai valoma, nedirginančia danga |  |
| 3.28. | Kita įranga | Būtini prietaisai, priemonės Kameros instaliacijai ligoninėje ir kasdieninei techninei priežiūrai reikalingi įrankiai, prietaisai |  |

3 Pirkimo dalies pasiūlymo kaina: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| P.d. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) | Mato vnt. | Kiekis | Kaina vnt. EUR be PVM | Kaina iš viso EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | HIPERBARINĖS OKSIGENOTERAPIJOS KAMERA |  | Vnt. | 1 |  |  |
| PVM tarifas, %*: |  | PVM suma, EUR: |  |  |
| Kaina iš viso, EUR su PVM: |  |  |  |  |
| Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.: |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

______________________________________	_____________________	_____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )	(vardas pavardė)			(parašas)