TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dirvožemis- augalas tyrimų sistema 
Pirkimas skaidomas į 4 dalis. matavimo sistema skirta atlikti tyrimus nustatant sąsajas dirvožemis-augalas. Sistemą turi sudaryti: 1.CO2/H2O nešiojamas analizatorius su dirvožemio kamera su temperatūros ir drėgmės jutikliais ir GPS sistema ir augalų lapijos sensoriumi; 2.1000 grūdų masės nustatymo įrenginys su svarstyklėmis; 3.Nešiojamos platforminės svarstyklės su baterijomis;
4.priedų dirvožemio paruošimo tyrimams rinkinys (5vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai
	Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne (neužpildžius ar nepilnai užpildžius 3 stulpelį, pasiūlymas bus atmestas)

	
	1
	2
	3

	1
	1 pirkimo dalis CO2/H2O nešiojamas analizatorius

	
	Analizatoriaus matavimo principas
	Nedispersinis infraraudonųjų spindulių (NDIR)
	

	
	Analizatoriaus matavimo greitis
	ne lėčiau kaip 1 per sekundę (1Hz)
	

	
	Analizatoriaus srauto greitis (nominalus)
	ne mažiau kaip 0.7 l min-1
	

	
	Dujų matavimų dydžiai
	CO2
ne siauresnis intervalas kaip:
nuo 0 iki 20,000 ppm, paklaida ne daugiau kaip 1.5%
H2O
ne siauresnis intervalas kaip: nuo 0 iki 60 mmol mol-1, paklaida ne daugiau kaip 1.5%
	

	
	Analizatoriaus darbinės aplinkos sąlygos
	Aplinkos temperatūra
ne siauresnis intervalas kaip : nuo -20° C iki + 40 ◦C
Oro santykinis drėgnis
ne siauresnis intervalas kaip: nuo 0 % RH iki 90% RH
	

	
	Dirvožemio kameros matmenys
	skersmuo
ne mažiau kaip 19 cm kameros tūris
ne mažiau kaip 4240 cm3 matuojamo dirvožemio plotas ne mažiau kaip 316 cm2
	




	
	Kameros darbinės aplinkos sąlygos
	Aplinkos temperatūra
ne siauresnis intervalas kaip : nuo -20° C iki + 40 ◦C
	

	
	bendra atmintis (operacinės sistemos ir vartotojo duomenų failų)
	ne mažiau kaip 7GB
	

	
	Kameros maitinimas
	Įkraunamomis baterijomis. Nepertraukiamas darbo laikas su analizatoriumi ne trumpiau kaip 8 valandos
	

	
	Temperatūros jutiklio charakteristikos
	intervalas ne siauresnis nei nuo
-10°C iki +60°C, su tikslumu ne prastesniu kaip ±0,5 °C virš 0°C
	

	
	Duomenų atvaizdavimas ir perdavimas
	turi būti galimybė matyti realiuoju laiku telefone, planšetėje arba nešiojamajame	kompiuteryje, išsaugoti ir atsisiųsti vėliau
	

	
	Specializuota programinė įranga.
	Matavimo sistema turi būti suderinama	su			vartotojo kompiuteriuose				naudojama Windows operacine sistema. Turi automatiškai		nustatyti	ir apskaičiuoti bent jau dujų koncentraciją,			temperatūrą, eksportuoti duomenis.
	




(Nurodyti programinės įrangos versiją, galės būti tiekiama ir naujesnė)

	
	Augalų lapijos sensoriaus duomenų kaupiklis
	Ne mažiau kaip 4 jutiklių įėjimai ( ne mažiau kaip 2 optiniams sensoriams ir ne mažiau kaip 2 šviesos sensoriams)
Duomenų saugojimo talpa: ne mažiau kaip 128 MB formato atminties.
Duomenų atvaizdavimas- kaupiklio ekrane- būtina
Globali padėties nustatymo sistema
- būtina
	

	
	Augalų lapijos sensoriaus konstrukcija
	Ne mažiau kaip 1 žuvies akies lęšis su pusrutulio matymo lauku
Ne mažiau kaip 5 silicio detektoriai 
Turi turėti galimybę įrašyti rodmenis nustatytais intervalais, neprijungtas prie duomenų kaupiklio
	




	
	
	Jungtis	su	duomenų	kaupikliu-būtina
	

	
	Sensoriaus bangos ilgių diapazonas
	Intervale ne platesniame kaip 320–490 nm
	

	
	Spinduliuotės slopinimas
	Ne mažiau kaip > 99 % bangos ilgiui esant 490–650 nm; > 99,9 % bangos ilgiui virš 650 nm.
	

	
	Augalų lapijos sensoriaus optikos
	maksimali decentravimo paklaida – ne daugiau kaip 1,00°, matuojant nuo 4 žiedo masės centro.
Maksimali didinimo paklaida – ne daugiau kaip -0,50°, matuojant nuo 4 žiedo masės centro.
Nominalus kampinis aprėpties plotas:
Ne mažiau kaip
1 žiedas: 0,0–12,3°;
2 žiedas: 16,7–28,6°;
3 žiedas: 32,4–43,4°;
4 žiedas: 47,3–58,1°;
5 žiedas: 62,3–74,1°
	

	
	Jutiklio darbinės aplinkos sąlygos
	Aplinkos temperatūra
ne siauresnis intervalas kaip : nuo -20° C iki + 40 ◦C
	

	
	Specializuota programinė įranga
	Turi atlikti bent jau tokias funkcijas: Apskaičiuoti lapų ploto indeksą (LAI)
Atlikti šviesos sklaidos korekciją Sudaryti	lapų	ploto	indekso žemėlapį
Perskaičiuoti lapų ploto indeksą sudėtingoms lajoms
	

	
	Garantija	
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	

	2
	2 pirkimo dalis 1000 grūdų masės nustatymo įrenginys su svarstyklėmis

	
	Komplektacija
	Kompiuteriu	valdomas	sėklų skaičiuotuvas
Svarstyklės
Papildoma speciali programinė įranga 1000 grūdų masės nustatymo metodikai
	

	
	Skaičiuojamų dalelių diametras
	Nuo 0,1 iki 18 mm imtinai ± 0,1 mm
	

	
	Skaičiavimo greitis
	2 mm sferoms ne mažiau kaip 45000 per valandą
	

	
	Dalelių skaičiavimo paklaida
	Ne daugiau kaip 1 iš 10000
	

	
	Skaičiuotuvo
	Turi atlikti bent jau:
	




	
	standartinė programinė įranga
	Automatiškai suskaičiuoti bendrą dalelių skaičių
Suskaičiuoti pasirinktą (“preset”) skaičių
	

	
	Skaičiuotuvo papildoma programinė įranga( būtina)
	Turi atlikti bent jau:
Tiesioginį	1000	grūdų	masės nustatymą
Suskaičiuotų dalelių dydžio analizę
	

	
	Svarstyklių savybės
	Svėrimo riba: ne mažiau 1000g Padalos vertė: ne daugiau 1mg Svėrimo platforma: ne mažesnė nei 125x125 mm
	

	
	Svarstyklių valdymas ir duomenų perdavimas
	Ne	mažesnis	nei	7“	spalvotas, lietimui jautrus ekranas.
Turi	būti	galimybė	perkelti duomenis į kompiuterį
	

	
	Kalibravimas
	Automatinis su vidinius svareliu arba lygiavertis.
	

	
	Garantija	
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	

	3
	3 pirkimo dalis Nešiojamos platforminės svarstyklės su baterijomis

	
	Svėrimo riba
	Ne mažiau 200g
	

	
	Padalos vertė
	iki 150 kg – ne daugiau kaip 50 g; nuo 150 kg iki 200 kg – ne daugiau kaip 100 g.
	

	
	Mobilumas
	Turi dirbti nuo baterijų. 
	

	
	Svėrimo platforma
	Ne mažesnė nei 350x600 mm
	

	
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	

	4
	4 pirkimo dalis Priedų dirvožemio paruošimo tyrimams rinkinys

	
	Paskirtis
	Paimti žemės/dirvožemio mėginį
	

	
	Paėmimo gylis
	ne mažiau kaip 0,9 m
	

	
	Mėginio diametras
	Ne mažiau 20mm, ir ne daugiau kaip 30mm
	

	
	Komplektacija
	Mėginio ėmimo grąžtas, beatrankinis/inercinis plaktukas plastikine galva, mentelė mėginio išėmimui, maišas transportavimui
	

	
	Garantija	
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
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Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Pupinių augalų taikymas žemės ūkio praktikose, siekiant pagerinti ekosistemų ir ekonomines paslaugas", kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.
image1.jpeg
NAUJOS KARTOS
LIETUVA

Finansuoja
Europos Sajunga
NextGenerationEU





