2.1 priedas

Techninė specifikacija

________________________ [Tiekėjo pavadinimas]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Optinis koherentinis tomografas, 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.

1.2. Prekės pristatymo vieta – J. Basanavičiaus g. 18, LT -81183, Kuršėnai, Šiaulių r. sav..

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo ir duomenų kabeliais kitais šioje specifikacijoje nurodytais ir gamintojo komplektuojamais priedais.

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta reikalaujama reikšmė.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. iki pristatymo dienos.

1.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aprašo 4.4.4.4. ir 4.4.4,5. punktais, perkamai prekei nustatomi tokie aplinkos apsaugos reikalavimai:

1.8.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka  naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.8.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai

Optinis koherentinis tomografas – 1 vnt.

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien deklaratyviais įrašais, pvz. „Atitinka“ ir/arba „Taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 1.Gamintojas (markė) ir modelis |  | (nurodyti) |
| 2. Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. spalvotos akių dugno fotografijos. |  |
| 3. Prietaiso technologinis išpildymas ir komplektacija | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. |  |
| 4. OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 50000 A skenų per sekundę |  |
| 5. OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | Ne mažiau 12 mm |  |
| 6. OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | Ne mažiau 9 mm |  |
| 7. OKT skenavimo ašinė rezoliucija | Ne daugiau 8 µm |  |
| 8. OKT skenavimo šoninė rezoliucija | Ne daugiau 20 µm |  |
| 9. OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis) |  |
| 10. Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui | Ne daugiau 2,5 mm |  |
| 11. Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui | Ne daugiau 4,0 mm |  |
| 12. Akies dugno vizualizavimas | ≥ 40° apžvalgos kampu, daugiažidininio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu |  |
| 13. Akies dugno fotografijų tipai | Spalvota ir beraudė (Red-free), arba jiems lygiaverčiai dugno atvaizdavimo tipai. |  |
| 14. Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. |  |
| 15. Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio storio apie optinį diską nustatymas. Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas. Pokyčių tendencijų nustatymas, remiantis ne mažiau nei 4 tyrimais |  |
| 16. Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtinas |  |
| 17. Realiojo laiko akies sekimas (pvz. kuris kompensuoja mirksnius, fiksacijos praradimą ir nevalingus judesius OCT skenavimo metu) | Būtinas |  |
| 18. Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM |  |
| 19. Komplekte su kompiuteriu, tinkamas OCT ir spalvotų vaizdų apdorojimui ir kaupimui | Kompiuteris ir monitorius (HD raiškos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė (optinė) - atskirai |  |
| 19.1. Kietasis diskas | Talpa ne mažiau nei 1 TB |  |
| 19.2. Operacinė sistema | Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, Windows 11 versija) |  |
| 20. Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas su ratukais ir stabdžiais. |  |
| 21. Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 22. Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 23. 1.8 punkte nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų atitiktis: | 1) Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2) Prekė, virtusi atliekomis, turi būti tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |