## Sheet1
Dalies numeris | Objektų grupės numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | kaina be PVM | Pastabos
1 | 0 | 0 | 0 | Anatominės konfigūracijos kelio sąnario endoprotezas su instrumentų rinkinio (1 komplektas), reikalingo operacijai, panauda
1 | 0 | 1 | 0 | Anatominės konfigūracijos kelio sąnario endoprotezas su instrumentų rinkinio (1 komplektas), reikalingo operacijai, panauda | vnt. | 3
1 | 0 | 1 | 1 | Endoprotezo tvirtinimas - cementinis; Šlaunikaulio komponentas iš chromo - kobalto - molibdeno lydinio arba lygiaverčių metalų mišinio; Blauzdikaulio komponentas iš titano - aliuminio - vanadžio lydinio arba lygiaverčių metalų mišinio; Kryžminių raiščių būsena - CR/MC (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); Šlainikaulio komponento savybės - užtikrinama normali kelio sąnario fleksija iki 155 laipsnių; Šlaunikaulio komponento anatominė forma, dydžiai - kairės arba dešinės pusės ir ne mažiau kaip dešimt dydžių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Šlaunikaulio komponentas standartinis arba siauras, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Blauzdikaulio platformos padėtis - fiksuota; Blauzdikaulio komponento savybės - anatominė, bet ne asimetrinė, platforma, tibialinis plato su integruotu standartiniu 5 laipsnių užpakaliniu nuolydžiu, turi ir modulinę versiją, kai pirminio endoprotezaviomo atveju galima panaudoti trumpą blauzdikaulio stebelį; Blauzdikaulio komponento forma, dydžiai - kairės arba dešinės pusės, ne mažiau kaip 7 dydžiai kiekvienai pusei, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Intarpo medžiaga - vitaminu E stabilizuotas didelio kiekio jungčių ultraaukštos molekulinės masės polietilenas; Intarpo konfikūracija - PS, CR arba MC, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Intarpo anatominė forma - kairės arba dešinės pusės, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; PS intarpo dydžiai ir storiai - ne mažiau kaip 9 dydžių ir ne mažiau kaip 8 storių, kintant storiams nuo 10 iki 14 mm, kas 1 mm, kintant nuo 16 iki 20 mm, kas 2 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; MC intarpo dydžiai ir storiai - nuo 10 dydžių ir ne mažiau kaip 8 storių, storiams kintant 10 iki 14 mm, kas 1 mm, kintant nuo 16 iki 20 mm, kas 2 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; CR intarpo dydžiai ir storiai - nuo 5 dydžių ir ne mažiau kaip 8 storių, storiams kintant 10 iki 14 mm, kas 1 mm, kintant nuo 16 iki 20 mm, kas 2 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Su galimybe prie blauzdikaulio prijungti trumpą stiebelį; Sistemoje yra galimybė pateikti girnelės komponentą, kompotento medžiaga aukštos polimerizacijos polietilenas; Komplektuojamas su kauliniu cementu, cemento maišymo sistema ir plovimo sistema.
2 | 0 | 0 | 0 | Mechaninio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas, išsaugantis šlaunikaulio kaklą, su galimybe naudoti ilgesnius stiebus ir instrumentų rinkinio (1 komplektas), reikalingo operacijai, panauda
2 | 0 | 1 | 0 | Mechaninio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas, išsaugantis šlaunikaulio kaklą, su galimybe naudoti ilgesnius stiebus ir instrumentų rinkinio (1 komplektas), reikalingo operacijai, panauda | vnt. | 7
2 | 0 | 1 | 1 | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas) pagamintas iš titano - aliuminio - vanadžio arba lygiaverčių metalų mišinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu, pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti; Šlaunikaulio komponentas trumpas, atitinkantis trumpo stiebo dizaino koncepciją. Stiebo fiksacija proksimalinėje šlaunikaulio dalyje, trochanterinio zonoje. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai apsaugantys trochanterinę sritį. Galimas ilgesnis stiebo variantas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyt implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje; Šlaunikaulio komponentas be atramos į šlaunikaulio nupjautą paviršių; Šlaunikaulio kaklo - galvos kampo (CCD) pasirinkimo galimybės 125 - 145 laipsnių ribose; Šlaunikaulio komponento dydžiai - ne mažiau kaip 11 skirtingų, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Šlaunikaulio galvos komponentas pagamintas iš keramikos arba keramizuoto metalo; Šlaunikaulio galvos diametrai nuo 22 iki 40 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingi, įskaitant mažiausią ir didžiausią reikšmę; Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas - neįsriegiamas, pagamintas iš titano arba lygiaverčio metalo; Gūžduobės komponentas turi būti to paties modelio 2 tipų: be angų ir ne mažiau kaip su trimis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Jei siūlomas gūžduobės komponentas be angų, turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, bei tiekimas varžtas ar kaištis, šiai angai hermetizuoti; Gūžduobės komponento dydžiai nuo 40±1 mm iki 68 ±1 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš polimerizuoto polietileno; Gūžduobės ėdėklai/intarpai tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami siūlomoms šlaunikaulio galvoms. Gūžduobės įdėklai/intarpai dviejų tipų - lygios plokštumos ir 20±2 laipsnio, kuoreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą; Gūžduobės įdėklas nesulietas su gūžduobės komponentu; Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui ne mažiau kaip 12 skirtingų ilgių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.