Skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistema augalų metabolitų tyrimams, naudojant didelio tikslumo masių spektrus

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių pristatymo terminas: 2 mėn.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistema su programine įranga augalų metabolitų tyrimams naudojant didelės raiškos masių spektrus junginių identifikavimui ir kiekybinei analizei. |  |
| 2. | Skysčių chromatografas |  |  |
| 2.1. | Chromatografo moduliai | - Aukšto slėgio eliuentų siurbliai; - Automatinis bandinių įleidimo įrenginys; - Kolonėlių termostatas. |  |
| 2.2. | Sistemos darbinis slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis srautams iki 1 ml/min ne mažesnis kaip 1000 bar |  |
| 2.3. | Gradiento formavimas | Ne mažiau kaip 2 eliuentų maišymas bet kokiu santykiu. |  |
| 2.4. | Siurblio srauto intervalas | Bent nuo 0,01 ml/min iki ne mažiau kaip 2 ml/min su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,001 ml/min. |  |
| 2.5. | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤ 0,15% |  |
| 2.6. | Palaikomo srauto tikslumas | Srauto tikslumas ≤ 1% |  |
| 2.7. | Palaikomo srauto preciziškumas | Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤ 0,075% |  |
| 2.8. | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys turi pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui |  |
| 2.9. | Nudujinimas | Nudujinami visi eliuentų kanalai |  |
| 2.10. | Automatinio mėginių injektoriaus injekcijos tūris | Minimalus tūris ≤ 0,1 µl; Maksimalus tūris ≥ 10 µl. Turi būti galimybė praplėsti injekcijos tūrį iki ≥ 100 µl tik pakeičiant injektoriaus švirkštą ir injekcijos kilpą. |  |
| 2.11. | Injekcijos pernaša | ≤ 0,002 % |  |
| 2.12. | Mėginių talpa | Ne mažiau nei 96 standartiniai 2 ml chromatografiniai buteliukai; |  |
| 2.13. | Mėginio temperatūros palaikymas | Mėginio temperatūros palaikymas bent nuo 4°C iki ne mažiau kaip 30°C, temperatūros nustatymo žingsnis ne didesnis nei 1°C. |  |
| 2.14. | Kolonėlių termostato talpa | Ne mažiau nei 1 kolonėlė, kurios ilgis ne mažesnis nei 15 cm, su filtru ar prieškolone |  |
| 2.15. | Kolonėlių termostato temperatūros intervalas | Ne siauresnis nei nuo 20C iki 90C, mažiausias nustatymo žingsnis 1C arba mažesnis. |  |
| 2.16. | Kolonėlių temperatūros palaikymo preciziškumas | Ne blogiau nei 0,1C |  |
| 3. | Masių detektorius |  |  |
| 3.1. | Spektrometro tipas | Hibridinis kvadrupolio-skriejimo trukmės (Q-TOF) tipo masių analizatorius |  |
| 3.2. | Jonų šaltinis | Elektro-išpurškiančiosios jonizacijos (ESI) jonų šaltinis. |  |
| 3.3. | TOF analizatoriaus skanuojamų masių intervalas | Ne siauresnis nei 50-9000 m/z |  |
| 3.4. | Kvadrupolio skiriamos masės | Ne mažiau nei iki 2000 m/z |  |
| 3.5. | Maksimalus skenavimo greitis | Maksimalus skenavimo greitis ne mažiau nei 20 Hz MS režime ir ne mažiau nei 20Hz MS/MS režime. |  |
| 3.6. | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis nei 104 |  |
| 3.7. | Masių tikslumas | RMS paklaida ≤ 2 ppm MS režime ir ≤ 3 ppm MS/MS režime |  |
| 3.8. | Masių skiriamoji geba | Ne mažiau nei 10000 FWHM |  |
| 3.9. | Darbiniai režimai | Pilnas skanavimas (Full scan MS) Pilnas skanavimas su fragmentacija (MS/MS) surenkant tiek prekursorių, tiek ir jų MS/MS fragmentų masių spektrus vienu metu. |  |
| 4. | Taikomoji programinė įranga |  |  |
| 4.1. | Funkcionalumas | Įrangos valdymui, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų generavimui, kaupimui, analizei ir ataskaitų formavimui |  |
| 4.2. | Paskirtis | Taikomoji programa turi būti skirta ar turėti dedikuotą įskiepį/modulį mažų molekulių identifikavimui, metabolomikos tyrimams, kokybinei ir kiekybinei analizei naudojant aukštos kokybės tikslios masės (accurate‑mass) ir fragmentacijos (DIA) duomenis: - Automatiškai identifikuoti junginius: - Palyginti junginių masių spektrus su įrašais masių bibliotekose - vizualiai atvaizduoti molekulės struktūrą. - Atlikti kokybinę analizę, nustatant junginių tikslią masę, izotopinę struktūrą ir fragmentų tikslias mases - Atlikti kiekybinę analizę: - sudaryti kalibracines kreives; - generuoti kiekybinės analizės ataskaitas. - Analizuoti metabolomikos duomenis: - Palyginti skirtingų bandinių imčių kintamuosius ir nustatyti ryšius tarp jų |  |
| 4.3 | Statistinis duomenų apdorojimas | Taikomoji programa turi būti skirta daugiamatei (multivariate) analizei, įskaitant: - statistiškai reikšmingų pokyčių/skirtumų aptikimą tarp mėginių grupių; - žymenų (markers) identifikavimą; - duomenų vizualizualizaciją įvairiais daugiamatės statistikos metodais. |  |
| 4.4. | Duomenų bazės | Junginių identifikacijai ir metabolomikos tyrimams atlikti turi būti naudojama metabolitų duomenų bazė su ne mažiau nei 10000 junginių MS/MS masių spektrų įrašais. |  |
| 5. | Kompiuterinė darbo stotis | Gamintojo rekomendacijas atitinkanti ir sklandų įrangos darbą užtikrinanti PC darbo stotis su Win11 arba lygiaverte operacine sistema chromatografo ir masių spektrometro valdymui bei duomenų analizavimui. |  |
| 6. | Pagalbinės įrangos komplektas | Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti visą pilnavertiškam sistemos darbui reikalingą pagalbinės įrangos komplektą, kurį sudaro šios dalys: - Azoto generatorių su integruotu kompresoriumi - Pirminio vakuumo siurblį - Atliekų surinkimo talpą - Talpas eliuentams, bent 4 vnt. po 1L su tirpiklių garavimą eliminuojančiais kamščiais - Kalibrantus įrangos paleidimui, funkcionalumo patikrinimui ir derinimui - Sujungimo vamzdelius, jungtis, reduktorius, (priklausomai nuo patiektos įrangos konfigūracijos) reikalingus visų reikiamų dujų pajungimui į masių spektrometrą ir spektrometro paleidimui. |  |
| 7. | Sertifikatai | Įranga privalo atitikti EU medžiagų saugumo reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tą liudijantį sertifikatą. |  |
| 8. | El. maitinimas | 220-240 V, 50 Hz |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių, įskaitant vieną metinį techninį aptarnavimą. |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Ne mažiau nei 3 dienų vartotojų apmokymas naudoti įrangą turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |