IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Odontologinės įrangos komplekto pirkimas (PPR-481)

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| 1. | Odontologinis įrenginys |
| 1.1. | Paciento kėdė: |
| 1.1.1 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz. |
| 1.1.2 | Kėdės apatinė pozicija ne aukščiau kaip 450 mm.; viršutinė – ne žemiau kaip 750 mm. |
| 1.1.3 | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 150 kg. |
| 1.1.4 | Kėdės valdymas elektrinis – hidraulinis. |
| 1.1.5 | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė. |
| 1.1.6 | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |
| 1.1.7 | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų dalies ir kojinio pedalo |
| 1.1.8 | Galvos atlošo artikuliatorius. |
| 1.1.9 | Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas |
| 1.1.10 | Kėdės pado matmenys: - Plotis ne daugiau kaip 50 cm; - Ilgis ne daugiau kaip 85 cm. |
| 1.1.11 | Įrangos komunikacijų pajungimas po paciento kėde |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis: |
| 1.2.1 | Gydytojo instrumentai: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa (LED arba lygiavertis); 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (LED arba lygiavertis); 4) paruošimas ultragarsiniam skaleriui; (su integracija) 5) paruošimas plombų kietinimo lempai; (su integracija) |
| 1.2.2 | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės, atskirai nuo šviestuvo alkūnės. |
| 1.2.3 | Instrumentų blokas kilnojasi kartu su kėde. |
| 1.2.4 | Instrumentų ir kėdės pozicijų valdymas kojiniu pedalu, pedalas vientisas. |
| 1.2.5 | Instrumentai įstatomi iš apačios |
| 1.2.6 | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai. |
| 1.3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |
| 1.3.1 | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis |
| 1.3.2 | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). Paduodamo oro ir vandens reguliavimo rankenėlės. |
| 1.3.3 | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. |
| 1.3.4 | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės apiplovimo mygtukai. |
| 1.3.5 | Keramikinė spjaudyklė. |
| 1.3.6 | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |
| 1.4.1 | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko. |
| 1.4.2 | LED arba lygiavertis tipo apšvietimas, LED arba lygiavertis apšvietimas užtikrinantis ne mažiau 25 000 lux, ne mažiau kaip 5 lemputės. |
| 1.4.3 | Specialus kompozitų režimas, kurio metu intensyvumas ne didesnis negu 5 000 lux. Turi įsijungti / išsijungti judesio davikliu. |
| 1.4.4 | Maksimalus šviesos intensyvumas, bet ne mažesnis kaip 25 000 lux. |
| 1.4.5 | Šviesos intensyvumas turi reguliuotis rankenėle, be iš anksto nustatytų žingsnių. |
| 1.4.6 | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu. Daviklio aktyvavimo laukas turi siekti ne mažiau kaip 65 mm nuo daviklio, lauko plotis – ne mažiau 15 mm. |
| 1.4.7 | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |
| 1.4.8 | Šviestuvas ne mažesniu kaip 650 mm. atstumu turi sufokusuoti ne mažesnį kaip 80 x 150 mm. darbo lauką. |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis: |
| 1.5.1 | Ilgis ne daugiau kaip 4,5 cm. |
| 1.5.2 | Svoris ne daugiau kaip 80 g. |
| 1.5.3 | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius, bet ne mažiau kaip 40 000 aps./min. |
| 1.5.4 | Su LED arba lygiaverčiu pašvietimu. |
| 1.5.5 | Mikrovariklio parametrų valdymo konsolė su ekranu |
| 1.5.6 | Bešepetėlinis |
| 1.6. | Įmontuojamas į odontologijos įrangą ultragarsinis skaleris |
| 1.6.1 | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis |
| 1.6.2 | Komplekte turi būti ne mažiau 5 darbiniai antgaliukai |
| 1.7. | Įmontuojama į odontologijos įrangą plombų kietinimo lempa |
| 1.7.1 | LED arba lygiaverčio tipo |
| 1.7.2 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 mw/cm2 |
| 1.8. | Kėdutė gydytojui |
| 1.8.1 | Stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų. |
| 1.8.2 | Reguliuojamas sėdimosios dalies pasvirimo kampas |
| 1.8.3 | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas |
| 1.8.4 | Reguliuojamas kėdutės aukštis |
| 1.9. | Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėn. |
| 1.10. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninį katalogą, techninį aprašą ar kitą gamintojo dokumentą (jo kopiją) arba nuorodą į elektroninį gamintojo katalogą. Techninių parametrų lentelėje prie kiekvieno techninio parametro tiekėjas privalo nurodyti konkrečią dokumento vietą (puslapį, lentelę, skyrių ar kitą nuorodą), kurioje pateikiama atitinkamą techninį parametrą pagrindžianti informacija. Vien įrašų „atitinka“ ar „taip“ nepakanka. |

Pirkimo objektas: Odontologinis įrenginys — stomatologinė kėdė su visu komplektu, apimantis paciento kėdę, gydytojo instrumentų dalį, asistento instrumentų dalį, apšvietimo sistemą, elektrinį mikrovariklio bloką, ultragarsinį skalerį, plombų kietinimo lempą ir gydytojo kėdutę.

Tiekėjas privalo apmokyti Pirkėjo personalą darbui su įranga. Apmokymas atliekamas paleidimo į darbą metu arba kitu šalių suderintu laiku.

Siūloma odontologinė įranga turi, atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus, būti paženklinta CE ženklu ir atitikti LST EN ISO 7494-1:2018 „Odontologinė įranga. Odontologiniai įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ arba lygiavertį standartą. Atitiktis pagrindžiama ES atitikties deklaracija ir (ar) kitais lygiaverčiais dokumentais.

| Standartas / Teisės aktas | Taikymo sritis |
| --- | --- |
| LST EN ISO 7494-1:2018 arba lygiavertis | Odotologija. Stacionarieji odontologiniai blokai ir odontologinės pacientų kėdės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. |

Tiekėjas, privalo, su pasiūlymu, pateikti prekių eksploatacinių savybių deklaracijas, kokybės sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus.

4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punktu.

4.1. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

ar tiekėjo rašytinį patvirtinimą arba kitus  lygiaverčius įrodymus.