IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA (PF)

- Odontologinės įrangos komplekto pirkimas (PPR-481)

| Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  |
|  | .... | Taip/Ne |  |
|  | .... | Taip/Ne |  |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | .... |  | .... |
| 2. | .... | .... |  | .... |

4 lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 7.1.1.1 punkte:

| Pašalinimo pagrindas | Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą): |
| --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą. |

6.lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Siūloma reikšmė su nuoroda į dokumentaciją (apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinis įrenginys ( gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis) |  |
| 1.1. | Paciento kėdė: |  |
| 1.1.1 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz. |  |
| 1.1.2 | Kėdės apatinė pozicija ne aukščiau kaip 450 mm.; viršutinė – ne žemiau kaip 750 mm. |  |
| 1.1.3 | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 150 kg. |  |
| 1.1.4 | Kėdės valdymas elektrinis – hidraulinis. |  |
| 1.1.5 | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė. |  |
| 1.1.6 | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |  |
| 1.1.7 | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų dalies ir kojinio pedalo |  |
| 1.1.8 | Galvos atlošo artikuliatorius. |  |
| 1.1.9 | Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas |  |
| 1.1.10 | Kėdės pado matmenys: - Plotis ne daugiau kaip 50 cm; - Ilgis ne daugiau kaip 85 cm. |  |
| 1.1.11 | Įrangos komunikacijų pajungimas po paciento kėde |  |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis: |  |
| 1.2.1 | Gydytojo instrumentai: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa (LED arba lygiavertis); 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (LED arba lygiavertis); 4) paruošimas ultragarsiniam skaleriui; (su integracija) 5) paruošimas plombų kietinimo lempai; (su integracija) |  |
| 1.2.2 | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės, atskirai nuo šviestuvo alkūnės. |  |
| 1.2.3 | Instrumentų blokas kilnojasi kartu su kėde. |  |
| 1.2.4 | Instrumentų ir kėdės pozicijų valdymas kojiniu pedalu, pedalas vientisas. |  |
| 1.2.5 | Instrumentai įstatomi iš apačios |  |
| 1.2.6 | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai. |  |
| 1.3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |  |
| 1.3.1 | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis |  |
| 1.3.2 | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). Paduodamo oro ir vandens reguliavimo rankenėlės. |  |
| 1.3.3 | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. |  |
| 1.3.4 | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės apiplovimo mygtukai. |  |
| 1.3.5 | Keramikinė spjaudyklė. |  |
| 1.3.6 | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema: |  |
| 1.4.1 | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko. |  |
| 1.4.2 | LED arba lygiavertis tipo apšvietimas, LED arba lygiavertis apšvietimas užtikrinantis ne mažiau 25 000 lux, ne mažiau kaip 5 lemputės. |  |
| 1.4.3 | Specialus kompozitų režimas, kurio metu intensyvumas ne didesnis negu 5 000 lux. Turi įsijungti / išsijungti judesio davikliu. |  |
| 1.4.4 | Maksimalus šviesos intensyvumas, bet ne mažesnis kaip 25 000 lux. |  |
| 1.4.5 | Šviesos intensyvumas turi reguliuotis rankenėle, be iš anksto nustatytų žingsnių. |  |
| 1.4.6 | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu. Daviklio aktyvavimo laukas turi siekti ne mažiau kaip 65 mm nuo daviklio, lauko plotis – ne mažiau 15 mm. |  |
| 1.4.7 | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |  |
| 1.4.8 | Šviestuvas ne mažesniu kaip 650 mm. atstumu turi sufokusuoti ne mažesnį kaip 80 x 150 mm. darbo lauką. |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis: |  |
| 1.5.1 | Ilgis ne daugiau kaip 4,5 cm. |  |
| 1.5.2 | Svoris ne daugiau kaip 80 g. |  |
| 1.5.3 | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius, bet ne mažiau kaip 40 000 aps./min. |  |
| 1.5.4 | Su LED arba lygiaverčiu pašvietimu. |  |
| 1.5.5 | Mikrovariklio parametrų valdymo konsolė su ekranu |  |
| 1.5.6 | Bešepetėlinis |  |
| 1.6. | Įmontuojamas į odontologijos įrangą ultragarsinis skaleris |  |
| 1.6.1 | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis |  |
| 1.6.2 | Komplekte turi būti ne mažiau 5 darbiniai antgaliukai |  |
| 1.7. | Įmontuojama į odontologijos įrangą plombų kietinimo lempa |  |
| 1.7.1 | LED arba lygiaverčio tipo |  |
| 1.7.2 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 mw/cm2 |  |
| 1.8. | Kėdutė gydytojui |  |
| 1.8.1 | Stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų. |  |
| 1.8.2 | Reguliuojamas sėdimosios dalies pasvirimo kampas |  |
| 1.8.3 | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas |  |
| 1.8.4 | Reguliuojamas kėdutės aukštis |  |
| 1.9. | Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| 1.10. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninį katalogą, techninį aprašą ar kitą gamintojo dokumentą (jo kopiją) arba nuorodą į elektroninį gamintojo katalogą. Techninių parametrų lentelėje prie kiekvieno techninio parametro tiekėjas privalo nurodyti konkrečią dokumento vietą (puslapį, lentelę, skyrių ar kitą nuorodą), kurioje pateikiama atitinkamą techninį parametrą pagrindžianti informacija. Vien įrašų „atitinka“ ar „taip“ nepakanka. |  |

7 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Odontologinės įrangos komplektas (stomatologine kėdė su visu komplektu) | vnt. | 1 |  |
| PVM EUR |  |  |  |  |
| Viso kaina, EUR su PVM* |  |  |  |  |

*Į pasiūlymo kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos (taip pat ir sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos), susijusios su Sutarties vykdymu. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas*) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį

* Parašas nėra privalomas.