TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS NR. 542 ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-03-10, Nr. VPP-1611.
Posėdžio protokolas 2026-03-13. Nr.19. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Absorbentas:
· pagamintas iš 2.5 – 5 mm sferinės formos granulių;
· sudarytas iš kalcio (ne mažiau 75 %) ir natrio hidroksidų (ne daugiau %) mišinio su kietinančiais priedais (5-21%);
· 1kg absorbuoja mažiausiai  110-120 l CO2;
· sudėtyje neturi būti kvarco ir kalcio chlorido;
· absorberio savybės turi nekisti drėgmės poveikyje;
· sudėtyje turi būti spalvų indikatorius keičiantis gaminio spalvą priklausomai nuo absorberio būklės (baltas keičiasi į violetinį);
· įpakavimas: 1 kg ± 0,1 kg vakuuminiuose paketuose arba 5 l kanistruose.
Orientacinis poreikis: 16 000 litrų.

2. Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai su ultragarso reflektoriais 20G x 100-120 mm: 
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· nestimuliuojanti adata su ultragarso reflektoriais;
· adatos su ne mažesne kaip 30º nuopjova;
· adata gerai matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo;
· aukštos kokybės adatos padengimas palengvinantis slydimą;
· su prailginimo linija pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) anestetiko sušvirkštimui;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· supakuota po 1 vnt.
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	2.
	20G x 100-120mm
	2 800



3. Audinių dažai:
· skirti audinių dažymui;
· dažas su žalios, raudonos, juodos, oranžinės ir mėlynos spalvomis;
· atsparus cheminių reagentų (10 proc. formalino tirp.; ksilenas, etilo alkoholis, proponolis) poveikiui; 
· flakonas nuo 100 ml iki 250 ml. 
Orientacinis poreikis: 7 000 ml.

4. Anesteziologinės kaukės fiksatorius:
· dirželis yra skirtas anesteziologinei kaukei su Hook ar lygiaverčiais žiedais fiksuoti 4 fiksavimo taškais;
· daugiakartinis;
· sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· fiksuojamas per galvą;
· galimybė reguliuoti fiksavimo stiprumą;
· įpakuotas po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

5. Antelės graduotos:
· su rankenėle;
· atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;
· stabiliu pagrindu;
· talpa iki 1,5 l.
Orientacinis poreikis: 390 vnt.

6. Apklotai limpančiais kraštais 150 - 180 x 240 - 280cm:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· dydis: 150-180 cm x 240-280 cm;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
· pagaminti iš neaustinės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių: 
· viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus;
· apatinis – nepralaidus skysčiams;
· skysčių absorbcija per visą apkloto ne mažiau 250% plotą (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;
· vienas limpantis kraštas;
· atitinka Europos standarto EN 13795-1:2019 reikalavimus;
· steriliame įpakavime po 1 vnt.; 
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 14 000 vnt.

7. Apklotas orinio šildymo anestezijos metu viršutinei kūno daliai suaugusiems:
· vienkartinis (pažymėta simboliu); 
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);
· angos diametras 55-60 mm;
· pagamintas iš dviejų ar daugiau sluoksnių medžiagos atsparios plyšimui ir mechaniniam poveikiui:
· viršutinė dalis - anga šiltam orui tiekti;
· apatinė dalis - angelės šiltam orui išeiti;
· vidinis sluoksnis polietileno arba lygiavertės atsparios medžiagos;
· išorinis sluoksnis neaustinės medžiagos, neturinčios latekso, išorinėje dalyje gerai izoliuoja personalą nuo šilumos poveikio;
· tinkamas viršutinei kūno daliai suaugusiems užkloti;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakavimas po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 2 250 vnt.

8. Atsiurbėjai chirurginiai sterilūs (antgalis) FR18, Fr20, Fr22, FR24:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· pagaminti iš permatomo kieto plastiko ar lygiavertės medžiagos;
· galas lenktas su 4-iomis angelėmis iš šono ir 1-a angele gale;
· galas atraumatinis;
· įpakuota po 1 vnt.
	Poz. Nr.
	Dydis (FR), 
	Ilgis (mm)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	8.1.
	FR 18
	4 mm
	
16 500

	8.2.
	FR 20
	6 mm
	

	8.3.
	FR 22
	8 mm
	

	8.4.
	FR 24
	10 mm
	



9. Atsiurbėjai gleivių su rezervuaru CH 14 (prie bronchoskopo):
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· individualiame įpakavime;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· sudaryti iš:
· 2 dangtelių, kurių vienas su 2 kateteriais, kitas  - užsukamas;
· rezervuaro;
· kateterių ilgis 33-40 cm, skersmuo 4,5-4,7 mm;
· rezervuaras permatomas, graduotas, talpa 5-30 ml;
· dangteliai sandariai užspaudžiami ar užsukami.
Orientacinis poreikis: 8 500 vnt.

10. EEG elektrodų klijavimo medžiagos nuėmėjas (0.5l ±50 ml ):
· įpakavimas: 0,5 l±50 ml.;
· be acetone;
· nedegus;
· nelakus;
· nedirginantis odos.
Orientacinis poreikis: 320 vnt. 

11. EKG elektrodai suaugusiems (apvalūs):
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· pagrindas – mikroporinis plastikas ar lygiavertis;
· centras – parolonas ar lygiavertė medžiaga, sudrėkinta EKG pasta ar geliu;
· metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis;
· pagrindas padengtas klijais (lengvai nuplaunami ir hipoalergiški);
· elektrodas užklotas kieta plastikine ar lygiaverte plėvele;
· apvalūs (gali būti su papildomu apsauginės plėvelės nuplėšimo liežuvėliu) – skersmuo (55 mm ± 2 mm – suaugusiems).
Orientacinis poreikis: 950 000 vnt. 

12. Elektrodai vienkartiniai urodinaminiams ir biofeedback  tyrimams (su laideliu):
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· lipnios dalies dydis 25 mm x 30 ± 0,01 mm; 
· su laideliu, kurio ilgis 550mm, storis 1,5 mm.
· lipni dalis padengta laidžiu gelio sluoksniu;
· be latekso (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· padengtas sidabro/sidabro chlorido sluoksniu (Ag/AgCl) ar lygiaverčiu;
· skirta atlikti urodinaminiams tyrimams su "Laborie Goby" urodinamine kompiuterizuota  ir biofeedback "Urostym" sistemomis;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 1 600 vnt.

13. Gastrostomos įvedimo plėtiklis 22 Fr:
· sterilus (pažymėta simboliu);
· vienkartinis (simbolis ant pakuotės);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· plėtiklio ilgis 20 ± 1 cm;
· su 0,035 ± 0,001 colio anga vielos pravedimui;
· movos ilgis 13 ± 1 cm;
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta. 
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	13.
	22 Fr
	20



14. Gastrostomos įvedimo plėtiklis  24 Fr:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· plėtiklio ilgis 20 ± 1 cm;
· su 0,035 ± 0,001 colio anga vielos pravedimui;
· movos ilgis 13 ± 1 cm;
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta. 
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	14.
	24 Fr
	10



15. Gelis EKG 260 ± 20 ml.:
· išoriniam naudojimui;
· skaidraus minkšto plastiko ar lygiavertėje talpoje 260 ± 20 ml su uždaromu kamšteliu.
Orientacinis poreikis: 2 000 vnt. 

16. Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams (su 1 L kvėpavimo maišu), ilgis 1,6 - 2,4m:
· sudaryti iš dviejų vamzdžių, sujungtų Y formos sujungėju;
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· papildomas kvėpavimo vamzdis su 1 l kvėpavimo maišu;
· ilgis - 1,6-2,4 m.;
· pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 1 400 vnt.
17. Implantavimo rinkinys IKS monitoravimui su ventrikuliniu drenažu ir tinkantis darbui su ligoninėje turimais pacientų gyvybinių f-jų monitoriais, turinčiais invazinio kraujospūdžio modulius: 
· Sterilus (simbolis ant pakuotės);
· Vienkartinis (pažymėta simboliu);
· Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· Ant pakuotės numatyta pagaminimo ir galiojimo data;
· Rinkinį sudaro: 
· Ventrikulinis kateteris bei kateterio  įvedimo rinkinys. 
· Ventrikulinis katateris IKS matavimui vieno arba dviejų spindžių. Kateterio spindis arba spindžiai spalviškai koduoti. 
· Implantuojant kateteris nereikalauja papildomo kalibravimo. 
· Kateteris silikoninis arba poliuretaninis arba lygiavertės medžiagos. 
· Veikimo principas - spaudimo į mikroschemą matavimas. 
· Kateterio dydis  - 9FR arba 10,5FR, ilgis - 38 cm±1 cm, graduotas.
· Galimybė atlikti MRT iki 3T aplinkoje.
· IKS matavimo diapazonas ne siauriau kaip -40 +100 mmHg. 
· Kateteris su specialiu išoriniu standžiu stiletu, palengvinančiu kateterio įvedimą į skilvelį, implantuojamas chirurgiškai, fiksuojamas prie odos specialiais sparneliais arba sparneliu.
· Kartu komplektuojamas įvedimo rinkinys - tuneliavimo vamzdelis su pritvirtintu trokaru.
· Tiekėjas, pasirašydamas sutartį įsipareigoja neatlygintinai pateikti daugkartinio naudojimo  priedėlį darbui su  ligoninėje turimais monitoriais.
Orientacinis poreikis: 40 rinkinių.   

18. Indeliai instrumentų dezinfekcijai 5 ltr (plastmasiniai arba lygiaverčiai):
·   atsparūs įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms;
· su sandariu dangčiu;
· su įdėklais – sieteliais, turinčiais rankenėles iškėlimui;
· prispaudėjas su rankenėle;
· su skysčio lygio žyma;
· 5 litrų talpos.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

19. Intraveniniai kateteriai su šonine anga 16G, 17G:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· [bookmark: _Hlk237528632]pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;
· su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;
· papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre;
· su vožtuvu;
· trijų krypčių adatos ašmenys;
· konusinis kateterio galas;
· kaniulės turi būti be latekso komponentų;
· kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu arba lygiaverte medžiaga;
· supakuota kartu su užsukamu kamštuku;
· kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis;
· oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 20mm²;
· patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas;
· ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	19.1.
	16 G
	12 000

	19.2.
	17G
	



20. Jungtis skysčių įvedimui į maišelį su Luer-Lock ar lygiaverte jungtimi:
· skirta prijungimui prie maišelių ir mėginių paėmimui  bei tirpalų įvedimui (coupler tipo arba lygiavertės);
· plastikinis ar lygiavertis vamzdelis, kurio viename gale yra plastikinė ar lygiavertė adata, kitame gale – dviejų tipų jungtys: injekcijos vieta adatai ir Luer-Lock jungtis;
· sterili pakuotė kiekvienai jungčiai (simbolis ant pakuotės);
· nepirogeniška, atspari dimetilsulfoksidui (DMSO);
· prekės žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEC direktyvą);
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· galiojimo laikas ne mažiau kaip 24 mėn.;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 600 vnt.

21. Lancetai sterilūs:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· pagaminti iš metalo ar lygiavertės medžiagos;
· įpakuoti po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 250 000 vnt.

22. Laparoskopinė audinių šalinimo sistema (maišeliai) 700 ±100 ml tūrio:
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· maišelio tūris 700±100 ml;
· įeigos išskleidimo diametras – 100 ± 5 mm;
· maišelio ilgis: 190 ± 20 mm;
· tinkamas naudoti su 10 mm ir didesniu truakaru;
· įpakuoti po 1 vnt.
 Orientacinis poreikis: 800 vnt. 

23. Kateteriai deguonies 3m ± 10cm:
· nesterilūs;
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· hipoalergiški;
· atraumatiniai;
· lengvai fiksuojami;
· įpakuota po 1 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 9 000 vnt. 
24. Komplektai 22 mm kvėpavimo sistemoms su T formos jungtimi:
· sistema pagaminta iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· sudaryta iš 3 dalių:
· vaistų purkštuvo:
· maksimalus leistinas vaistų purkštuvo tūris 5 ml, bendra talpa 10-14 ml;
· turi veikti vertikalioje ir horizontalioje padėtyje;
· vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį;
· vaistų purškimas turi būti įmanomas esant 8 ±1 ltr/min oro (deguonies) srautui;
· našumas ne mažiau kaip 0,25 g vaistų per 1 minutę, kai oro (deguonies srautas) – 8±1 ltr/min.;
· likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml.
· 1,8-2,2 m deguonies vamzdelio (su specialiu vidiniu profiliu);
· T- formos jungties (jungiama į 22 mm kvėpavimo sistemą):
· T-tipo jungtis turi dvi lygiavertes jungtis, kad būtų galima sujungti su 22 mm diametro kvėpavimo sistema (22M ir 22F);
· trečia jungtis – 22M sujungimui su vaistų purkštuvu.
Orientacinis poreikis: 750 vnt.

25. [bookmark: _Hlk237350485]Maišeliai motinos pienui šaldyti:
· kliniškai švarūs;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· tinka šaldymui;
· pieno surinkimas tiesiai į maišelį;
· maišeliai užspaudžiami, patogus ir saugus maišelio uždarymo mechanizmas;
· laukelis informacijai pieno identifikavimui: paciento vardas, data ir surinktas kiekis;
· saugus ir higieniškas pieno saugojimas;
· [bookmark: _Hlk237350363]talpa 150 – 220 ml, sugraduoti kas 50 ml.
Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.

26. Mikrokeratomo kalibruotos galvutės dirbtinei kamerai (450 µm ir 500 µm pjovimo storio):
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· tinkama dirbti su Moria aparatu;
· skirtos standartiniam ultra plonų implanto lamelių pagaminimui;
· pateikiamos skirtingo dydžio galvutės:
· 400 ± 5 µm pjovimo storio;
· 500 ± 5 µm pjovimo storio;
· įpakuota po 1 vnt.;
· ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 250 vnt.

27. Nosies splintai:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
·  kiekvienas vienetas arba viena gaminių pora turi būti individualiai supakuoti atskirai į sterilią pakuotę;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· vidinis nosies pertvaros splintas;
· pagamintas iš fluoroplasto ar lygiavertės medžiagos, su skylutėmis patogiam siuvimui;
· standartinio dydžio;
· storis 0.5mm ± 0,1mm. 
Orientacinis poreikis: 400 vnt.

28. Pirštinės chirurginės sterilios Nr.7, Nr. 8  ilgos:
· sterilios (pažymėta simboliu);
· pagamintos iš latekso ar lygiavertės medžiagos;
· be pudros; 
· anatominės konfigūracijos, ilgis ne mažiau 50,0 cm.;
· AQL - ne daugiau 0,065 (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakavimas – plėšiamas plyšta per siūles;
· atitinka LST EN-455 1-2-3 ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus). 
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (porų)

	28.1.
	Nr. 7
	450

	28.2.
	Nr. 8
	



29. Rinkiniai kataraktos operacijai su kasete: 
Rinkinį sudaro:
· apklotų rinkinys:
· pagamintas iš specialios skysčiams nepralaidžios neaustinės arba lygiavertės medžiagos, kurios viršutinis paviršius neslidus;
· apklotas instrumentavimo staliukui, dydis 140 ± 1 cm x 140 ± 1 cm.;
· apklotas operacinio lauko uždengimui, dydis 140 ± 1 cm x 160 ± 1 cm;
· centrinėje dalyje 10 ± 3 cm x 10 ± 3 cm skaidri incizinė plėvelė padengta lipnia medžiaga;
· incizinės angos šone turi būti metalinė juostelė ne trumpesnė nei 20 cm ilgio padengta plastiku arba lygiaverte medžiaga (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), lengvai išsiformuojanti, skirta suteikti apklotui stabilumo operacijos metu;
· maišelis skysčiui surinkti ne mažesnis nei 18 cm x 30 cm, kurio kraštas metalizuotas;
· servetėlė ne mažesnė nei 18 cm x 25 cm;
· kasetė turi būti skirta darbui  su „infinity“ aparatu (1 vnt.);
· silikoninė arba lygiavertė (pateikti gamintojo tai įrodančius dokumentus) rankovėlė ø 0,9 mm, tinkanti fakoemulsifikacijos „Infinity“  antgaliui (1 vnt.);
· fakoemulsifikacijos antgalis „Kelman“ tipo arba lygiavertis (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), antgalio nupjovimo kampas 30º, ø 0,9 mm, tinkantis fakoemulsifikatoriaus „Infinity“ rankenėlei (1 vnt.);
· kaniulė hidrodisekcinė 27 G (2 vnt.);
· kaniulė 23 G (1 vnt.);
· ašmenys fakoemuslfikacijai 2,2 mm (1vnt);
· plastikinis arba lygiavertis (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) akies gaubtelis (1 vnt.);
· akies dangalas (1 vnt.)
· pagaliukas su vata 15 ± 1 cm (5 vnt.);
· taurelė (1 vnt.);
· švirkštas be adatos 2 ml (4 vnt.);
· švirkštas be adatos 5 ml (3 vnt.);
· švirkštas be adatos 10 ml (2 vnt.);
· kempinėlės 8 x 8 ± 0,5 cm 4 sluoksnių (10 vnt.);
· adata 26 G (1 vnt.);
· chalatas L dydžio (2 vnt.);
· chalatas M dydžio (1 vnt.);
· pirštinės Nr. 6,5 (1 vnt.);
· pirštinės Nr. 7,0 (1 vnt.);
· pirštinės Nr. 7,5 (1 vnt.);
· sterili lengvai atplėšiama rinkinio pakuotė – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu;
· sterili rinkinio pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamų lipdukų su galiojimo, sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai;
· rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu;
· rinkinys turi atitikti standarto LST EN13795 – 1, 2, 3 reikalavimus arba lygiaverčius (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
Orientacinis poreikis: 600 vnt.

30. Rinkinys punkcinei cistostomijai CH12:
· sterilus (pažymėta simboliu);
· vienkartinis (simbolis ant pakuotės);
· dvikanalis kateteris su balionu (talpos 5 – 10 ml) su 2 – 6 angelėmis;
· ilgis 51±10 cm;
· pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos;
· nerūdijančio plieno ar lygiaverčio cistostominė kaniulė;
· kateterio kamštelis;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz. Nr.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	30.
	CH12
	210



31. Stapleriai - odos transplantantų fiksavimo aparatai ir išemėjas:
· Sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· Ant pakuotės nurodyta galiojimo ir pagaminimo data;
· Komplektą sudaro:
· Apkaba 30 – 50 kabučių;
· Kabučių išėmėjas (gali būti komplekte arba supakuotas atskirai).
Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

32. Sterilus adatų įvedimui naudojamas tinklelis (13*13):
· sterilus (pažymėta simboliu);
· tvirtinamas prie brachistendo „MICRO TOUCH“;
· suderinamas su transrektalinio ultragarso davikliu „PRO FOCUS“;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 150 vnt.


33. Šlapimo surinkėjai naujagimiams:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· individualiame įpakavime;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· universalūs;
· permatomi;
· sugraduoti kas 10 ml;
· talpa iki 100 ml, maišelio tipo;
· priklijuojami prie odos;
· įpakuoti po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 9500 vnt.

34. Švirkštas su ne mažiau nei 2 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo:
· sterilus (simbolis ant pakuotės); 
· vienkartinis (pažymėta simboliu); 
· veiklioji medžiaga hidroksipropilmetilceliuliozė (hipromeliozė); 
· koncentracija: 1ml tirpalo ne mažiau 24mg hidroksipropilmetilceliuliozės (ne mažiau 2,4 %); 
· kaniulė sterili;
· neturi toksinio poveikio jokiems gyviems audiniams; 
· nesukelia uždegiminių ar imuninių reakcijų; 
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta; 
· vertinimui gali būti prašoma priemonės pavyzdžių ne mažiau 10 vnt. 
Orientacinis poreikis: 17 000 vnt.

35. Švirkštas su 0,85 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo:
· veiklioji medžiaga 1% sodos hialuronatas;
· klampumas 1,70 -2,75 Log (Pas);
· molekulinis svoris 3 200 000 Daltonų;
· be latekso (simbolis ant pakuotės);
· kaniulė inertiška, 27 dydžio;
· neturi toksinio poveikio gyviems audiniams; 
· nesukelia uždegiminių ar imuninių reakcijų; 
· sterili pakuotė;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 600 vnt.

36. [bookmark: _Hlk237262708]Testai vizualiniai ketoniniams kūnams šlapime:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· tyrimo atlikimo laikas iki 60 sek.;
· hermetiškai įpakuota iki 100 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta. 
Orientacinis poreikis: 5 200 vnt.

37. Tiriamosios medžiagos fiksatorius (onkocitologiniam tyrimui pagal PAP metodą):
· purškiamas aerozolinis fiksažas, kurį sudaro 2-propanolis, polietileno glikolis 300, acetonas ar lygiavertės medžiagos;
· plastikinė ar lygiavertės medžiagos 125 ± 5 ml talpa su pulverizatoriumi;
· fiksuoti paimtai tiriamajai medžiagai ant objektyvinio stiklelio.
Orientacinis poreikis: 50 flak.

38. [bookmark: _Hlk237353432]Tracheostominės ,,nosytės":
· skirta tracheostomuotų ligonių priežiūrai su spontaniniu alsavimu – tiekiant O2, surbiant sekretą per tracheostominį vamzdelį, sušildant ir drėkinant  kvėpuojamąjį oro\O2 mišinį;
· kliniškai švari;
· vienkartinė (simbolis ant pakuotės); 
· svoris ne daugiau 10 g.;
· universali jungtis F15 prie tracheostominio vamzdelio;
· jungtis prie deguonies vamzdelio;
· be latekso (pažymėta simboliu);
· su atskira anga kvėpavimo takų atsiurbimui;
· privaloma numatyta ertmė kvėpuojamojo mišinio drėgmės ir šilumos palaikymui;
· tūris 15-20 ml.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1vnt.
Orientacinis poreikis: 17 000 vnt.

39. Vienkartiniai vakuuminiai EKG elektrodai:
- vienkartinai (pažymėta simboliu);
- suderinami su Decapus III vakuumine sistema (pateikti gamintojo tai patvirtinančius
dokumentus);
- pagaminti iš hipoalerginių medžiagų;
- be latekso sudėtyje (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius
dokumentus);
- diametras: 30 - 35 mm;
- elektrodai padengti Ag/AgCl sluoksniu.
Orientacinis poreikis: 256 vnt.

40. Vienkartiniai zondai tonometrui,  tinkami darbui su Icare  tonometru (modelis TA01i):
· tinkami darbui su ICARE tonometru (modelis TA01i);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· supakuoti individualiai po vieną (kietame dėkle);
· zondas padengtas auksu;
· antgalis padengtas medicininiu plastiku ar lygiaverte medžiaga (apvalus (burbuliukas));
· bendras zondo ilgis 40 ± 2 mm;
· dėžutėje po 100 vnt.
Orientacinis poreikis: 4 200 vnt.

41. Vienkartinių priemonių pacientui rinkinys, skirtas automatiniam radiofarmpreparatų injektoriui IRIDE (Comecer):
· suderinamas su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIDE (Comecer);
· [bookmark: _GoBack]rinkinį sudaro:
· A. Vyriškas luer tipo jungtis prijungimui prie "Daily kit“ rinkinio;
· B. Vienpusis vožtuvas;
· C. Vienpusis vožtuvas;
· D. Vyriškas luer jungtis paciento prijungimui;
· E. Surinkimo bakas skystam gruntavimui.
· Rinkinio ilgis ne mažiau 50 cm, tūris ne daugiau – 0,7 ml; 
· maksimalus darbinis slėgis iki 2 bar = 29 psi;
· pagamintas pagal ISO 13485  bei MDR 2017/745 arba lygiaverčius standartus;
· atitinka MDR 2017/745  IIa klasės medicinos prietaisų direktyvą (arba lygiavertę);
· galiojimas taikomas kiekvienam atskiram paketui 5 metus nuo pagaminimo datos;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

42. Vienkartinių priemonių (dienos) rinkinys, skirtas automatiniam radiofarmpreparatų injektoriui IRIDE (Comecer):
-        Suderinamas su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIDE (Comecer);
-        Rinkinį sudaro:
-        smailė su oro ventiliacija prijungimui prie natrio chlorido tirpalo;
-        linijų surinkimo sistema;
-        10 ml švirkštas;
-         3 ml švirkštas;
-        filtras su 0,2 μm tinkleliu ir orlaide;
-        vamzdis su saugumo davikliais;
-        pratęsimo spiralinis vamzdis;
-       nuvalomas kempine vožtuvas prie paciento rinkinio prijungti;
-       perkėlimo adata su orlaide;
-        maišymo bakas;
-        išvalymo linija.
-        Maksimalus darbinis slėgis iki 2 bar = 29 psi;
-        Pagamintas pagal MDR 2017/745   bei  ISO 13485 arba lygiaverčius standartus;
-        Atitinka MDR 2017/745  IIa klasės medicinos prietaisų direktyvą (arba lygiavertę);
-        Galiojimas taikomas kiekvienam atskiram paketui 5 metus nuo pagaminimo datos;
-        Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 600 vnt.

43. Zondai skrandžio CH 22, CH28:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu)
· sterilūs (pažymėta simbolis ant pakuotės);
· polivinilchloridiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumnetus);
· permatomi;
· galas apvalus, uždaras, ne mažiau dviejų angelių šonuose;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.
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Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

		  
