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Jėgos instrumentų ir šeiverio konsolės su rankena techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Jėgos instrumentai, kiekis 1 kompl.
	[bookmark: _Hlk136242273]Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos 
parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Universalaus jėgos instrumento su priedais komplektas yra skirtas gręžti, įskaitant palėtintą gręžimą (angl. reaming), pjauti stambius ir smulkius kaulus ortopedinių operacijų metu
	

	2.
	Jėgos instrumentų komplektą sudaro:
	

	2.1.
	Jėgos instrumentas
	1. Instrumentas autoklavuojamas; 
2. Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami ≥ 2 mygtukais;
3. Yra svirtis (jungiklis), užtikrinanti instrumento saugų išjungimą;
4. Didžiausias apsisukimų greitis gręžiant ≥ 1500 aps./min.;
5. Didžiausias osciliacinio pjovimo greitis ne daugiau negu 750 ciklų/min.;
6. Didžiausias apsisukimų greitis palėtinto gręžimo režime 3:1 (angl. reaming) ≥ 500 aps./min., esant ≥ 10,2 Nm;
7. Didžiausias apsisukimų greitis palėtinto gręžimo režime 3:1 (angl. reaming) ne daugiau 300 aps./min., esant ≥ 16,4 Nm;
8. Sriegimo režimas ne siauresniame intervale kaip 1-250 aps./min.;
9. Osciliacijos kampas ne siauresniame intervale kaip 1-270°;
10. Atsparumas drėgmei ≥ IPX8.
	

	2.2.
	Baterijos
	1. Kiekis ≥ 2 vnt.:
2. Autoklavuojamos;
3. Ličio jonų (ar lygiavertės);
4. ≥ 13,2 voltų (užsakymo metu galima pasirinkti tarp didelio ir mažo galingumo).
	

	2.3.
	Įkrovimo stotelė
	1. Vienu metu galima įkrauti ≥ 4 baterijas;
2. Įkrovimo stotelė turi monitorių, kuriame rodomas kiekvienos baterijos įkrovimo lygis;
3. Įrenginio maitinimas iš 230 V, 50 Hz  elektros tinklo.
	

	2.4.
	Antgalių ir jų priedų komplektas (komplektas skirtas revizinėms operacijoms atlikti, išvalyti cementą ir formuoti kaulą):
	

	2.4.1.
	Kiršnerio vielos antgalis
	1. Skirtas kiršnerio vielai;
2. Autoklavuojamas;
3. Tinkamas įvesti vieloms, kurių skersmuo ne siauresniame intervale kaip nuo 1,8 mm iki 4 mm imtinai.
	

	2.4.2.
	Gręžimo antgalis
	1. „Jakobs“ tipo (ar lygiavertis);
2. Autoklavuojamas;
3. Tinkamas grąžtams, kurių skersmuo nuo 6 mm imtinai.
	

	2.4.3.
	Sagitalinis antgalis
	Skirtas osciliuojančioms geležtėms (žr. 2.4.6 poz.)
	

	2.4.4.
	Borų antgalių apsaugos
	≥ 6 dydžių apsaugos ne siauresniame intervale kaip nuo 40 mm iki 245 mm ilgio (kiekvieno ilgio ne mažiau kaip po 1 vnt.)
	

	2.4.5.
	Borai
	Po ≥ 1 vnt. šių borų:
1. Apvalus, skersmuo 5–10 mm;
2. Gilės formos,  skersmuo 5–19 mm;
3. Metalą pjaunantis, skersmuo ne didesnis kaip 3,2 mm.
	

	2.4.6.
	Geležtės (kasetės)
	1. Skirtos jėgos instrumento osciliacijos režimui;
2. Geležtės pagrindinė galis nejuda, juda tik distalinė dalis (įgalina pjauti tik distaliniu galiuku kai pati geležtė stovi vietoje, taip apsaugant aplinkinius audinius);
3. Didžiausias greitis ≥ 12750 pjūvių per minute;
4. Skirtos protezavimui;
5. Su karbonine (ar lygiaverte) danga;
6. Užsakymo metu galima pasirinkti iš ≥ 6 dydžių (nurodyti dydžius).
	

	2.5.
	Instrumentų dėklas (krepšys)
	1. Kiekis ≥ 1 vnt.;
2. Instrumentų dėklas (krepšys) yra skirtas sudėti visiems 2.1, 2.2 ir 2.4 poz. išvardintiems komponentams ir juos sterilizuoti.
	

	2.6.
	Dūmų ištraukiklis jėgos instrumentui
	1. Skirtas dūmams traukti ortopedinės operacijos metu;
2. Valdomas liečiamu ekranu, ekrano įstrižainė ≥ 15 cm;
3. Su keičiamais filtrais;
4. Filtrai fiksuojami magnetiniu ar lygiaverčiu būdu;
5. Filtro tinkamumas, priklausomai nuo naudojamo režimo (filtro gyvavimo laikas):
5.1. ≥ 18 val. esant atviram režimui (angl. open mode);
5.2. ≥ 25 val. esant pieštuko režimui (angl. pencil mode);
5.3. ≥ 35 val. esant laparoskopiniam režimui (angl. laparoscopic mode).
6. Dūmų ištraukimo srautas ≥ 934 (l/min);
7. Per ne ilgiau kaip 1,6 s pasiekiamas ≥ 90% dūmų ištraukimo efektyvumą;
8. Filtravimo sistemą sudaro ≥ 5 pakopos, po kurių užtikrinamas 0,01 μm ± 0,005 μm;
9. ≥ 2 jungtys/lizdai 22 mm ± 1 mm;
10. Aparato sukeliamas triukšmas ne didesnis negu 60 dBA;
11. Kartu su dūmų ištraukikliu komplektuojama uždara geležtė:
11.1. Geležtė ≥ 9,5 mm;
11.2. Teleskopinė; 
11.3. Žarnos ilgis ≥ 3 m;
11.4. Skirta 22 mm ± 1 mm jungčiai/lizdui;
11.5. ≥ 20 vnt.
	

	3.
	Garantinis laikotarpis
	 ≥ 12 mėnesių
	

	4.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	5.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	8.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	
9.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis

	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai:
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Šeiverio konsolė su rankena, kiekis 1 kompl.
	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos 
parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Šeiverio konsolė su rankena ir kitais priedais, skitais stambių bei vidutinių kaulų ortopedinėms operacijoms – pjauti, gręžti – darbui ne sąnaryje
	

	2.
	Šeiverio konsolės su rankena komplektą sudaro:
	

	2.1.
	Konsolė su irigacija 
(kiekis 1 vnt.)
	1. ≥ 2 vnt. LCD (ar lygiaverčiai) ekranai;
2. ≥ 2 vnt. jungtys rankenoms;
3. ≥ 1 vnt. jungtis pedalui;
4. ≥ 1 vnt. integruota jungtis irigacijai;
5. Palaiko ne mažiau kaip 30 skirtingų rankenų;
6. Konsolėje valdoma irigacija/aušinimas;
7. Irigacija reguliuojama ne siauresniame intervale kaip 0–150 ml/min.;
8. Išoriniai matmenys ne didesni negu (plotis×gylis×aukštis): 36×42×15 cm;
9. Įrenginio maitinimas iš 230 V, 50 Hz  elektros tinklo.
	

	2.2.
	Rankena 
(kiekis 2 vnt.)
	1. Reguliuojamo kampo ne siauresniame intervale kaip nuo 0° iki 20°;
2. Pasiekiamas didžiausias greitis ≥ 80 000 aps./min.;
3. Pasiekiama jėga 1,4 N×cm ± 0,1 N×cm;
4. Variklis aušinamas skysčiu;
5. Sukeliamas triukšmas ne didesnis negu 75 dB;
6. Antgalis/grąžtelis užfiksuojamas be užveržimo rakto;
7. Yra ≥ 2 režimai, tarp kurių: 
7.1. Pirmyn;
7.2. Atgal.
8. Suderinamas su ≥ 230 skirtingų antgalių/grąžtelių;
9. Rankena komplektuojama su borų antgalių apsaugomis, kurių ilgiai (kiekvieno ilgio ne mažiau kaip po 1 vnt.):
9.1. 30 mm ± 0,2 mm; 
9.2. 38 mm ± 0,2 mm; 
9.3. 48 mm ± 0,2 mm.
	

	2.3.
	Kojinis valdymo pedalas 
(kiekis 1 vnt.)
	1. ≥ 2 klavišų (pedalų);
2. Pedalu kontroliuojami:
2.1. Sukimo kryptis;
2.2. Irigacija.
	

	2.4.
	Irigacijos šlangelės 
(kiekis 50 vnt.)
	1. Užsakymo metu pasirenkama tarp:
1.1. Šlangelės, skirtos aušinti antgalį be drėkinimo (irigacijos);
1.2. Šlangelės, skirtos aušinti antgalį su drėkinimu (irigacija).
2. Ilgis 4,2 m ± 0,2 m;
3. Svoris ne daugiau kaip 100 g.
	

	2.5.
	Antgaliai (borai/grąžteliai):
	

	2.5.1.
	Antgalis
(5 vnt.)
	1. Apvalus;
2. Deimantinis (ar lygiavertis);
3. Darbinės dalies skersmuo 3 mm ± 0,2 mm;
4. Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 2 darbinių ilgių, tarp kurių:
4.1. 31,0 mm ± 0,2 mm;
4.2. 48,0 mm ± 0,2 mm.
	

	2.5.2.
	Antgalis 
(5 vnt.)
	1. Apvalus;
2. Deimantinis (ar lygiavertis);
3. Darbinės dalies skersmuo 4 mm ± 0,2 mm;
4. Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 2 darbinių ilgių, tarp kurių:
4.1. 31,0 mm ± 0,2 mm;
4.2. 48,0 mm ± 0,2 mm.
	

	2.5.3.
	Antgalis 
(5 vnt.)
	1. Apvalus susiaurintas;
2. Deimantinis (ar lygiavertis);
3. Darbinės dalies skersmuo 3 mm ± 0,2 mm;
4. Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 2 darbinių ilgių, tarp kurių:
4.1. 31,0 mm ± 0,2 mm;
4.2. 48,0 mm ± 0,2 mm.
	

	2.5.4.
	Antgalis 
(5 vnt.)
	1. Apvalus susiaurintas;
2. Deimantinis (ar lygiavertis);
3. Darbinės dalies skersmuo 4 mm ± 0,2 mm;
4. Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 2 darbinių ilgių, tarp kurių:
4.1. 31,0 mm ± 0,2 mm;
4.2. 48,0 mm ± 0,2 mm.
	

	2.5.5.
	Antgalis 
(5 vnt.)
	1. Užapvalintu galu;
2. Karbidinis (ar lygiavertis);
3. Skirtas metalui;
4. (3,2×15,2) mm ± 0,2 mm;
5. Suderinamas su ≥ 3 borų antgalių apsaugomis (žr. 2.2 punkto 9 papunktį).
	

	2.5.6.
	Antgalis 
(5 vnt.)
	1. Disko (rato) formos;
2. Deimantinis (ar lygiavertis);
3. Skirtas metalui;
4. Skersmuo 25,4 mm ± 0,2 mm;
5. Suderinamas su ≥ 3 borų antgalių apsaugomis, parenkant atitinkamą darbinį ilgį (žr. 2.2 punkto 9 papunktį).
	

	2.5.7.
	Antgalis 
(5 vnt.)
	1. Ovalus;
2. (4,0×8,0) mm ± 0,2 mm;
1. Suderinamas su ≥ 3 borų antgalių apsaugomis, parenkant atitinkamą darbinį ilgį (žr. 2.2 punkto 9 papunktį).
	

	3.
	Garantinis laikotarpis
	 ≥ 12 mėnesių
	

	4.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	5.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	8.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	
9.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis

	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai:
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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