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Žemos temperatūros šaldiklio techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip -80 oC)
	

	2.
	Šaldiklio konstrukcija
	1. Vertikalus;
2. Mobilus, su ratukais (ratukai su fiksuojamais stabdžiais);
3. Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	

	3.
	Šaldymo kamera
	1. Šaldymo kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius;

2. Talpa ne mažiau kaip 940 litrų: turi tilpti inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais, kuriuose telpa ne mažiau kaip 700 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10 vnt.), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams.
	

	4.
	Išoriniai matmenys
	Aukštis: ≤ 2000 mm (įskaitant ratukus);

Plotis: ≤ 1370 mm;

Gylis: ≤ 1000 mm.
	

	5.
	Išorinės durys
	1. Su užraktu;
2. Durų sandarinimo silikoninė (arba lygiavertė) tarpinė, turinti keturis ar daugiau linkius, šildoma visame perimetre ir neleidžianti susidaryti ledui;
3. Durų atidarymo kryptis į dešinę.
	

	6.
	Vidinės durys
	Ne mažiau kaip 2 vidinės durys
	

	7.
	Šaldiklio ekranas
	LCD (arba lygiavertis), lietimui jautrus (angl. „touch screen“) ekranas temperatūros rodmenų ir aliarmo pranešimų atvaizdavimui. Galimybė valdyti ekraną mūvint pirštines.
	

	8.
	Šaldymo sistema
	Šaldymo sistema su 2 ar daugiau kompresorių, užpildyta natūraliu angliavandeniliniu  R290, R170 ar lygiaverčiu šaldymo agentu
	

	9.
	Kompresorių apsauga nuo perkaitimo
	Būtina kompresorių apsauga nuo perkaitimo
	

	10.
	Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -40 ºC iki -86 ºC 
	

	11.
	Aliarmo sistema
	Būtina aliarmo sistema, perspėjanti apie kritinius įvykius. Būtini aliarmai:

1. Esant per aukštai kameros temperatūrai;
2. Esant per žemai kameros temperatūrai;

3. Esant per ilgai atidarytoms durims;

4. Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui;

5. Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas;

6. Išsikrovus baterijai;

7. Kondensatoriaus filtro;
Būtinas kontaktinis terminalas įspėjimo signalo distanciniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį.
	

	12. 
	Komplektacija
	1. Su šaldikliu pateikiamas duomenų rinktuvas – 1 vnt.;
2. Duomenų sensoriai – 2 vnt.
	

	12.1.
	Reikalavimai duomenų rinktuvui
	1. Duomenų rinktuvas turi būti suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose esančia gamintojo „ModulBio“ programine įranga „MBioLims“;

2. Su lietimui jautriu ekranu;
3. Turi būti galimybė rinkti ne mažiau nei 2 parametrus;

4. Rinktuve yra instaliuoti vizualiniai ir garsiniai aliarmai;
5. Turi būti galimybė prie rinktuvo prijungti ne mažiau kaip 2 sensorius.
	

	12.2.
	Duomenų sensoriai
	Skirti nustatyti temperatūrą ne mažesniame intervale kaip nuo -100 (C iki -40 (C
	

	13.
	Maitinimo šaltinis
	230V, 50Hz elektros tinklas
	

	14.
	Garantinis terminas
	≥ 36 mėnesiai
	

	15.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	16.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	17.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	18.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: 

a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; 

b) Instaliavimo instrukcijos; 

c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; 

d) Aptarnavimo instrukcijos; 

e) Gedimų nustatymo instrukcijos; 

f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; 

g) Atsarginių dalių katalogas; 

h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; 

i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 

j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	


