Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“


[image: ]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Projektas – „Įrangos tyrimams, kurie skirti jaunimo demokratinio dalyvavimo stiprinimui, įsigijimas (EURHOPE)“ projekto Nr. 10-093-K-0120.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Fiziologinio matavimo prietaisai (išmanieji laikrodžiai) su 3 metų palaikymo licencija (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.3. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Prekių kiekis ir  (ar) apimtis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo 

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)
	

	1.
	Fiziologinio matavimo prietaisai (išmanieji laikrodžiai) su 3 metų palaikymo licencija 
	15 vnt.
	☐	☒	1 mėn.





2.4. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.5. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes per ne ilgesnį kaip 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti 
lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
•   neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
•   panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
•   numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
•   nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 


2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras**
	Reikalaujama reikšmė 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)

	Fiziologinio matavimo prietaisai (išmanieji laikrodžiai) su 3 metų palaikymo licencija 
	Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas

	1.
	Prietaiso pritaikymas nešiojimui
	Turi būti pritaikyti 24 val./parą, 7 dienas per savaitę nepertraukiamam nešiojimui ant riešo
	

	2.
	Prietaiso suderinamumas su operacinėmis sistemomis*
	Turi veikti iOS ir Android operacinėse sistemose 
	

	3.
	Prietaiso ekranas 
	1) Turi būti atsparus įbrėžimams, pvz.: Gorilla Glass (arba lygiavertis)
	

	4.
	Prietaiso svoris 
	ne daugiau nei 50 g (su dirželiu ir elektronika)
	

	5.
	Komplektacija 
	Komplekte turi būti tamprus riešo dirželis, tinkantis:     
 S–M riešo apimčiai  - ne mažiau 1 vnt.
S-M apimtis, mm: 
110±5–200±5;
M–L riešo apimčiai - ne mažiau 1 vnt.
M-L apimtis, mm: 
150±5–280±5
	



	6.
	Prietaiso atsparumas vandeniui
	Turi atitikti ne mažiau kaip IP67 atsparumo vandeniui standartą (arba lygiavertį)
	

	7.
	Prietaiso veikimo atstumas*
	Ne mažiau nei 5 metrai  nuo mobiliojo įrenginio
	

	8.
	Prietaiso duomenų perdavimas 
	Privalomas duomenų perdavimo šifravimas
	

	9.
	Prietaise turi būti įdiegti jutikliai 
	EDA jutiklis, PPG jutiklis su ne mažiau nei 1 kanalu, skaitmeninis temperatūros jutiklis, 3D MEMS akselerometras ir giroskopas 
	

	10.
	Prietaisas negali turėti galimybės registruoti geografinės vietos nustatymo duomenų arba turi būti galimybė išjungti geografinės vietos registraciją*
	Būtina
	

	11.
	Prietaiso funkcijos 
	Turi turėti ne mažiau kaip šias funkcijas:
matuoti širdies ritmo variabilumą, laikrodžio nešiotojo (tiriamojo) aktyvumą ir judėjimą, odos temperatūros pokyčius, streso ir susijaudinimo rodiklius
	

	12.
	Sertifikavimas*
	Laikrodžiai turi būti sertifikuoti pagal ES medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745 ne žemesne kaip IIa klasės medicinos priemonės 
	

	13.
	Tyrimų palaikymo licencija*
	Kiekvienam iš 15 prietaisų turi būti suteikta ne trumpesnė nei 3 metų akademinių ir bazinių tyrimų palaikymo licencija prieigai prie duomenų analizės platformos, kurioje būtų kaupiami duomenys iš visų prietaisų.
	

	14.
	Licencijos veikimas*
	Licencija turi veikti iOS ir Android operacinėse sistemose
	

	15.
	Duomenų perdavimas
	Duomenys iš laikrodžio į susieto išmaniojo telefono programėlę turi būti perduodami ne rečiau kaip kas 1 minutę, o į debesijos platformą ne rečiau kaip kas 30 minučių
	

	16.
	Taikoma garantija*
	Ne trumpesnė nei 12 mėn. prekių gamintojo arba tiekėjo garantija
	Nurodyti siūlomą gamintojo arba tiekėjo garantinį laikotarpį mėnesiais



** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu*, patikimai patvirtinančius dokumentus (gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.
3 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1.
	Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje.   
	Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų.   
Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu.   



5. [bookmark: _Hlk158296136][bookmark: _Hlk158296143]KITA INFORMACIJA
5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu. 
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.  
Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus
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