Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„MEDICININĖ ĮRANGA I”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8491889)

TED NUORODA: OL S NUMERIS .../2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: ...-2026 (...)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| 1 DALIS „GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS (KIEKVIENAM PACIENTUI) SU CENTRINE STOTIMI” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gyvybinių funkcijų monitorius (kiekvienam pacientui) su centrine stotimi |  |  | 1 kompl. (6 vnt. monitoriai su 1 vnt. stebėjimo stotimi į intensyvios terapijos sk.) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus paskirtis | Modulinis ar lygiavertis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Suderinamumas | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Turi būti užtikrintas pilnas suderinamumas tarp monitorių ir centrinės stoties |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; - Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.; - Integruota kompiuterinio tinklo jungtis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainės; - Sensorinis ar lygiavertis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen ar lygiavertis); - Skiriamoji geba ≥ 1280 x 1024 taškų; - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6; - Registruojamos EKG kreivės: I ar lygiavertės, II ar lygiavertės, III ar lygiavertės, aVR ar lygiavertės, aVL ar lygiavertės, aVF ar lygiavertės, V1-V6 ar lygiavertės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | >72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Įvykių išsaugojimas atmintyje | - Rankinis įvykio išsaugojimas; - Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis | Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas | - Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen ar lygiavertis). - Įstrižainė >6 colių. - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu >3. - Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai | - Maitinimo šaltinis (akumuliatorius), veikimo laikas >180 min. - Akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės ir/arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai: | - EKG (multiderivacinis ar lygiavertis kanalas); - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Širdies minutinio tūrio matavimo funkcija, komplektuojama su >1 moduliu; - Temperatūra; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. |  | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-300 k/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2. |  | ST segmento matavimas | Būtinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3. |  | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | - Asistolija; - Tachikardija; - Bradikardija; - Pauzė; - Bigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; - Skilvelių virpėjimas; - Nereguliarus ritmas; - Priešlaikiniai susitraukimai; - Stimuliacijos aptikimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4. |  | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 100 k/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5. |  | Apnėjos aptikimas | Su galimybe reguliuoti detekcijos laiko intervalą, ne siauresnės už nurodytas: 10–30 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. |  | SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2. |  | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3. |  | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 - 300 k/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 |  | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2 |  | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 15-250 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.3 |  | Darbo režimai | Rankinis, periodinis ir skubus (STAT ar lygiavertis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. |  | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0-45°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2. |  | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių | 1. Monitorius turi jungtis prie komplektuojamų centrinio stebėjimo stočių laidiniu būdu (RJ45 arba lygiavertė jungtis) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. 2. Būtina galimybė, esant poreikiui, įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Invazinio hemodinaminio monitoravimo modulis, leidžiantis matuoti širdies minutinį tūrį ir kitus hemodinamikos parametrus (PICCO ar lygiaverčiai sprendimai), su reikalingais priedais | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | EKG elektrodų kabelis >3 elektrodų | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | EKG elektrodai (vienkartiniai) | 6 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo, guminis ar lygiavertis, pirštinis) | 6 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 6 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetė, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 6 vnt. (daugkartinio naudojimo, techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėmis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Invazinis kraujospūdžio daviklis | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis, daugkartinio naudojimo | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė arba lygiavertis sprendimas (pvz., modulinė sistema, kai modulis integruojamas į monitorių), užtikrinantis saugų tvirtinimą | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Centrinė stebėjimo stotis | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties ekranams | 1.Galimybė prijungti >2 nepriklausomų ekranų; 2.Galimybė pasirinkti (stebėti ekrane) >4 kreivių vienam ligoniui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje | >120 val. monitoravimo duomenų. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai centriniame pulte | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Prisijungiama naudojant interneto naršyklę ar lygiaverčius sprendimus. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija | 1. Kompiuteris (su klaviatūra ir pele) ir lazerinis spausdintuvas, 1 kompl. Kompiuteriui ir spausdintuvui taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai. 2. Ekrano: skiriamoji geba ≥1920 x 1080 taškų, įstrižainė ≥ 21.5", 1 vnt. 3. Pakabinamas TV ≥ 55", 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (4 p.) |  | 0-15 balų | Interpoliacinis |

| 2 DALIS „DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS PRIETAISAS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisas |  |  | 12 vnt. (6 vnt. į intensyvios terapijos sk.., 6 vnt. į priėmimo ir skubios pagalbos sk.) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Aparato paskirtis | Suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Aparato naudojamos dujos (tiekiamos iš ligoninės centralizuoto dujų tiekimo sistemos) | 1.Deguonis ir suspaustas oras. 2.Siūlomo aparato Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas (ne siauresnės už nurodytas) 2,6–4 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Elektros maitinimas | 1.Elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio > 30 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: | 1.Intubacinė ventiliacija 2. Neinvazinė ventiliacija 3. Didelio srauto deguonies tiekimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ventiliacijos darbo režimai: | - Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija - Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija - Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija - Tūriu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti nustatyto minutinio tūrio palaikymą - Slėgiu kontroliuojama privaloma ventiliacija - Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija - Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgių lygių ventiliacija - Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija - Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgio lygiu - Savaiminio kvėpavimo režimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu ir tūrio palaikymu - Savaiminio kvėpavimo režimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu ir slėgio palaikymu - Savaiminio kvėpavimo režimas su proporcinga slėgio pagalba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Neinvazinė ventiliacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Neinvazinės ventiliacijos taikymo galimybė | Tūriu ir slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu | 1.Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas ir nuolatinis įkvėpimo trigerio ir įkvėpimo nutraukimo kriterijaus reguliavimas pagal nuotėkio lygį 2. Automatinis kaukės atsijungimo aptikimas su saugos mechanizmu (oro srauto sumažinimu arba aiškiu aliarmu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Režimai, savybės, metodikos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Automatinis vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas | Pasirenkant naudojamo endotrachėjinio ir tracheostominio vamzdelių tipą ir nustatant pageidaujamą kompensavimo procentinį lygį |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Aparate įmontuotas daugkartinio naudojimo srauto matavimo daviklis | Srauto matavimas atliekamas nenaudojant vienkartinių matavimo linijų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Plaučių „atvėrimo“ automatinė metodika | Aparatas lėtai sukelia ir sumažina slėgį plaučiuose iki nustatytos slėgio ribos, pasirinktu srauto greičiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Deguonies koncentracijos matavimas | Paramagnetiniu arba lygiaverčiu metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Automatinio slėgio adaptacijos funkcija | Funkcija gali būti aktyvuojama vartotojo pasirinkimu visuose tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose. Automatiškai koreguoja slėgį pagal paciento plaučių mechanikos pokyčius (tamprumą ir pasipriešinimą), kad nustatytas vienkartinis tūris būtų pasiektas mažiausiu įmanomu slėgiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. |  | Garantuoto tūrio funkcija | Funkcija gali būti aktyvuojama >2 slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose, kuriuose aparatas kvėpavimas po kvėpavimo automatiškai koreguoja įkvėpimo slėgį pagal išmatuotą iškvėpimo tūrį, kad būtų pasiektas nustatytas vienkartinis kvėpavimo tūris, neviršijant nustatytos maksimalios slėgio ribos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. |  | Vizualinė plaučių mechanikos analizės funkcija | Grafiškai pateikiama plaučių būklės vizualizacija, kuri realiu laiku rodo paciento plaučių tamprumo ir pasipriešinimo pokyčius vizualine ir skaitine išraiškomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. |  | Atodūsio funkcija | Atodūsio funkcija su reguliuojamu slėgiu ir trukme arba lygiavertė funkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Automatinis pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas | Ventiliatorius, pasirinkus paciento kategoriją (suaugęs, vaikas) ir įvedus paciento ūgį, turi automatiškai parinkti pradines ventiliacijos reikšmes: kvėpavimo tūrį, kvėpavimo dažnį ir trigerio jautrumą – apskaičiuodamas jas pagal idealų kūno svorį |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Pagrindiniai nustatymai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 90 k./min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20 – 2500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Srauto įkvėpime nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 2 - 120 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0.2 – 10 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 95 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatomos ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 50 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  | Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas) | 0.2 – 15 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Rankiniu būdu atliekamas valdymas: | 1. Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas. 2. Įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo manevro, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir įpūtimo sistemą) su automatiniu paciento atjungimo ir prijungimo aptikimu. 3.Įkvėpimo slėgio ir PEEP parametrų sinchronizacija, taikoma alveolių rekruitavimo manevrui atlikti. Keičiant vieno iš šių parametrų vertę, automatiškai turi keistis ir kito parametro vertė, išlaikant pastovų slėgio gradientą (ΔP), t.y. slėgio skirtumas tarp slėgio iškvėpimo pabaigoje ir maksimalus slėgio įkvėpimo metu, turi išlikti stabilus. 4. Tiesioginis ventiliacijos parametrų keitimas, kad pakeitimai būtų nedelsiant taikomi pacientui be papildomo patvirtinimo, suteikiant galimybę iškart stebėti jų poveikį. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija | Aparato sukuriamas deguonies srauto ribos ne siauresnės už nurodytas: 5 - 50 l/min. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos ne siauresnės už nurodytas 21-100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Aparate integruotas ekranas: | 1.Ekrano įstrižainė ≥38 cm, jutiklinis ar lygiavertis su parametrų nustatymų rankenėle. 2. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti >3 pasirenkamų parametrų kreives. 3. Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, grafiniai trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Matuojami parametrai: | 1.Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP). 2. Plato slėgis (Pplat). 3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP). 4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean). 5. Minutinis tūris iškvėpime: priverstinis ir spontaninis. 6. Vienkartinis kvėpavimo tūris: priverstinis, inicijuotas paciento (trigered) ir spontaninis. 7. etCO2, anatominis apykaitoje nedalyvaujantis oras (VDS), per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2), vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2). 8. Nuotėkis. 9. Kvėpavimo dažnis: bendras, priverstinis ir spontaninis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Apskaičiuojami parametrai: | 1.Tamprumas (angl., compliance) 2. Pasipriešinimas (angl., resistance) 3. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB) 4. Neigiama įkvėpimo jėga (NIF) 5. Kvėpavimo takų okliuzijos slėgio (P0.1) matavimas atliekamas automatiškai, nustatytais laiko intervalais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Išmatuotų parametrų tendencijų saugojimas. | ne trumpiau kaip 72 val. prietaiso atmintyje arba ilgesnis saugojimas užtikrinamas integruojant su centrine stebėjimo ar ligoninės informacine sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Ekrane gali būti stebimos kilpinės kreivės: | Slėgio, srauto, tūrio, CO2, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Reikalavimai komplektacijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. |  | Prietaiso vežimėlis | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. |  | etCO2 matavimo jutiklis (pagrindiniame sraute), daugkartinio naudojimo | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. |  | Daugkartinio naudojimo kiuvetės etCO2 matavimui, skirtos naudojimui su suaugusiems pacientams skirtais kvėpavimo kontūrais | ≥ 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. |  | Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas | ≥ 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. |  | Drėkinimo-šildymo aparatas su laidais ir vartotojo pasirenkamais, skirtingais režimais intubuotiems pacientams, taikant neinvazinę ventiliaciją ir didelės tėkmės deguonies terapijai. | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6. |  | Kontūrų sistema naudojama didelės tėkmės deguonies terapijos metu | ≥ 10 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Aparate integruotos jungtys | 1. RS232 arba lygiavertė jungtis ≥ 1 vnt. 2. USB jungtys ≥ 2 vnt. 3. Papildomam ekranui prijungti vaizdo perdavimui ≥ 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Ekrano įstrižainė (12.1. p.) |  | 0-15 balų | Interpoliacinis |
| T2 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (20 p.) |  | 0-15 balų | Interpoliacinis |

| 3 DALIS „INKSTŲ PAKAITINĖS TERAPIJOS PRIETAISAS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Inkstų pakaitinės terapijos prietaisas |  |  | 1 vnt. (į intensyvios terapijos sk) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Atliekamos terapijos arba lygiavertės | Lėta nuolatinė ultrafiltracija (SCUF); Nuolatinė venoveninė hemofiltracija, prediliucija ir postdiliucija (CVVH); Nuolatinė venoveninė hemodializė (CVVHD); Nuolatinė venoveninė hemodiafiltracija, postdiliucija (CVVHDF); Terapinė plazmos apykaita (TPE); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Citrato antikoaguliacijos taikymas ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos metu | Galimybė taikyti citrato pagrindu veikiančią regioninę antikoaguliaciją CVVHD ir CVVHDF ar lygiaverčiuose režimuose |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Galimybė procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti terapijas bei diliucijos režimus | Galimybė keisti terapijos režimus be reikšmingo procedūros nutraukimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Skysčių balanso reguliavimo sistema | Automatinė skysčių balanso kontrolė arba lygiavertė funkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Magistralių rinkinio paruošimas (įdėjimas ir užpildymas) | Automatinis arba pusiau automatinis magistralių paruošimas arba lygiavertė funkcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ekranas įrenginio valdymui ar lygiavertis | Lietimui jautrus spalvotas ekranas; Įstrižainė >30 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Vartotojo sąsajos kalba ir tipas | Lietuvių ir/arba anglų kalba su intuityvia grafine vartotojo sąsaja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Šildytuvo temperatūros nustatymas | Reguliuojamas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Integruotas kraujo nuotėkio detektorius arba lygiavertė kraujo nuotėkio aptikimo funkcija | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Heparino ir kalcio dozavimo pompa | Integruota arba išorinė su įrenginiu suderinama pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Dozavimo tikslumas | Ne daugiau ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Heparino dozavo greitis ne siauresnėse ribose: | 2,0 iki 20 ml/val., įskaitant ribines reikšmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Kalcio dozavimo greitis ne siauresnėse ribose: | 2,0 iki 20 ml/val., įskaitant ribines reikšmes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Heparino boliuso greitis | >180 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. |  | Citrato dozavimo greitis ne siauresnėse ribose: | 15 iki 720 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Svarstyklės arba lygiavertės sistemos pakaitiniam ir citratiniam tirpalui | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Paciento skysčių šalinimo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 0 - 2000 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Dializato pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 50 iki 8000 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Pakaitinio tirpalo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 50 iki 8000 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 50 iki 10000 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Kraujo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 10 iki 450 ml/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ne siauresnėse ribose | 0 iki 450 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Arterinio kraujo spaudimo matavimas ne siauresnėse ribose | -400 iki +400 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Šalinamo dializato slėgio matavimas ne siauresnėse ribose | -250 iki +100 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Veninio kraujo spaudimo matavimas ne siauresnėse ribose | +10 iki +350 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (21 p.) |  | 0-15 balų | Interpoliacinis |

| 4 DALIS „PACIENTO KŪNO TEMPERATŪROS KONTROLĖS PRIETAISAS /TERAPINĖS HIPOTERMIJOS PRIEMONĖ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas /terapinės hipotermijos priemonė |  |  | 4 vnt. (1 vnt. į intensyvios terapijos sk.., 3 vnt. į priėmimo ir skubios pagalbos sk.) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Paciento šildymo sistema | Šiltu oru veikianti paciento šildymo sistema, užtikrinanti paciento šildymą konvekcijos principu (įskaitant atviro ar uždaro ciklo sistemas arba lygiaverčius sprendimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Konstrukcija | 1. . Sumontuotas ar pastatytas ant mobilaus vežimėlio (stovo), turinčio priedų laikymo sprendimus (pvz., krepšį, lentyną, stalčių ar integruotus laikiklius), skirtus įrenginio priedams (pvz., apklotams, žarnoms ir kt.) laikyti; 2. Nuimamas nuo vežimėlio ir pernešamas. 3. Su ratukais (>1 ratukas su stabdžiu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Oro tiekimo į apklotą žarnos | Įrenginys turi būti komplektuojamas ne mažiau kaip su 2 žarnomis: viena ne trumpesnė kaip 1,5 m ilgio, kita – ne trumpesnė kaip 2 m, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Valdymas ir sauga | Automatinis išsijungimas esant pavojingai temperatūrai, su apsaugos sistema nuo perkaitimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Darbo režimai | Nešildytas oras ir pašildytas oras iki nustatytos temperatūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Temperatūros režimai | >3 temperatūros režimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Aliarmai | Techninių gedimų, perkaitimo, filtro keitimo indikacija (taikoma įrenginiams su filtru), galimybė laikinai išjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Našumas | Šildymo įrenginio našumas ≥1100 l/min arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis efektyvų šildymą (pvz., uždaro ciklo sistema su slėgio reguliavimu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Filtravimas | HEPA arba lygiavertis filtras (taikomas įrenginiams, naudojantiems aplinkos orą / turintiems filtravimo funkciją) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Komplektacija | Visos eksploatacijai reikalingos dalys; mobilus stovas; ≥80 vnt. vienkartinių apklotų (įskaičiuota į kainą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (11 p.) |  | 0-15 balų | Interpoliacinis |

| 5 DALIS „PACIENTO ŠILDYMO PRIEMONĖS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paciento šildymo priemonės |  |  | 6 vnt. (3 vnt. į intensyvios terapijos sk.., 3 vnt. į priėmimo ir skubios pagalbos sk.) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Paciento šildymo sistema | Šiltu oru veikianti paciento šildymo sistema, užtikrinanti paciento šildymą konvekcijos principu (įskaitant atviro ar uždaro ciklo sistemas arba lygiaverčius sprendimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Konstrukcija | 1. . Sumontuotas ar pastatytas ant mobilaus vežimėlio (stovo), turinčio priedų laikymo sprendimus (pvz., krepšį, lentyną, stalčių ar integruotus laikiklius), skirtus įrenginio priedams (pvz., apklotams, žarnoms ir kt.) laikyti; 2. Nuimamas nuo vežimėlio ir pernešamas. 3. Su ratukais (>1 ratukas su stabdžiu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Oro tiekimo į apklotą žarnos | Įrenginys turi būti komplektuojamas ne mažiau kaip su 2 žarnomis: viena ne trumpesnė kaip 1,5 m ilgio, kita – ne trumpesnė kaip 2 m, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Valdymas ir sauga | Automatinis išsijungimas esant pavojingai temperatūrai, su apsaugos sistema nuo perkaitimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Darbo režimai | Nešildytas oras ir pašildytas oras iki nustatytos temperatūros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Temperatūros režimai | >3 temperatūros režimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Aliarmai | Techninių gedimų, perkaitimo, filtro keitimo indikacija (taikoma įrenginiams su filtru), galimybė laikinai išjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Našumas | Šildymo įrenginio našumas ≥1100 l/min arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis efektyvų šildymą (pvz., uždaro ciklo sistema su slėgio reguliavimu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Filtravimas | HEPA arba lygiavertis filtras (taikomas įrenginiams, naudojantiems aplinkos orą / turintiems filtravimo funkciją) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Komplektacija | Visos eksploatacijai reikalingos dalys; mobilus stovas; ≥80 vnt. vienkartinių apklotų (įskaičiuota į kainą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (11 p.) |  | 0-15 balų | Interpoliacinis |

| 6 dalis „MEDICININIŲ DUJŲ IR ELEKTROS KONSOLĖ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Medicininių dujų ir elektros konsolė |  |  | 6 vnt. (į intensyvios terapijos sk.) |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojama dviejų alkūnių (arba lygiavertė) vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Vertikali kolona su išdėstytomis prasilenkiančiomis ar lygiavertėmis jungtimis (tinkamam deguonies srauto matuoklio ir atsiurbėjo pozicionavimui) | Daugiapanelė arba lygiavertė konstrukcija, užtikrinanti medicininių dujų, elektros ir kitų jungčių išdėstymą ir vienu metu matomą >3 funkcines zonas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Papildoma įranga | Galimybė montuoti lentynas ar kitą medicininę įrangą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | Elektros, silpnųjų srovių ir medicininių dujų jungtys išdėstomos ergonomiškai, suderinus su užsakovu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Vienos konsolės “rankos” sukimosi ašių skaičius | Konstrukcija turi užtikrinti pakankamą judesių laisvę ir pasiekiamumą >2 sukimosi ašys arba lygiavertė sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | >330° arba lygiavertis funkcionalumas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams 2. Dujų įvadams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Išoriniai tvirtinimo elementai turi būti uždengti arba apsaugoti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Konsolės paviršiaus danga | Antimikrobinė arba lygiavertė arba kita dezinfekuojama danga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Apžiūros šviestuvas | - Integruotas arba atskirai montuojamas apžiūros šviestuvas. - Apžiūros šviestuvo šviesos intensyvumas >40 000 lux. - Apšvietimo lauko dydis esant 1 m atstumui >170 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Judesio eigos ribojimo sistema | Įrengti judesio eigos ribotuvai arba lygiavertė saugos sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Konsolių judesių blokavimas | Stabdžiai (Elektromagnetiniai, pneumatiniai at kiti arba lygiaverčiai) abiejų konsolių ≥ 2 ašims |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Stabdžių valdymas | Mygtukai ar kita lygiavertė sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Leistinas konsolės kolonos apkrovimas | >200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Siūlomų konsolių atitikimas medicinos prietaisų reglamentams ir standartams (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Medicinos prietaiso klasė: pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) ar lygiavertį siūlomos konsolės turi būti ne žemesnės kaip II ar lygiavertės klasės medicinos prietaisai. Elektrinės saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartai: atitiktis standartams EN 60601-1 arba lygiaverčiams ir EN 60601-1-2 arba lygiaverčiams. Medicininių darbo vietų (konsolių) standartas: atitiktis standartui EN ISO 11197 arba lygiaverčiam. Medžiagų degumo klasė: atitiktis degumo standartui UL 94 V-1 arba lygiaverčiams standartams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Konsolės matmenys ir komplektacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. |  | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. |  | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | > 1000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. |  | Reikalavimai konsolės komplektacijai: | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu >12 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai >6 vnt.; 3. Vakuumo tiekimo jungtis >2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis >2 vnt.; 5. Deguonies jungtis >3 vnt.; 6. Tinklo jungtys RJ45 arba lygiavertė >6 vnt.; 7. Lentyna su stalčiumi, matmenys ne mažesni kai 500 mm x 450 mm, >1 vnt.; 8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti. Išlaiko >30kg, alkūnių bendras ilgis >600 mm >1 vnt. 10. Galimybė tvirtinti pacientų monitorių prie konsolės (pvz., naudojant tvirtinimo alkūnę ar kitą lygiavertį sprendimą), užtikrinant saugų ir ergonomišką monitoriaus išdėstymą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Pneumatinės jungtys | Atitiktis medicininėms pneumatinėms jungtims taikomiems EN standartams arba lygiaverčiams standartams |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Pateiktas lubinės konsolės sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais | Pateikiami techniniai brėžiniai su matmenimis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (19 p.) |  | 0-15 balų | Interpoliacinis |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |