Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„ENDOSKOPINĖ SISTEMA”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS –9423110)

TED NUORODA: OL S NUMERIS .../2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: ...-2026 (...)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ENDOSKOPINĖ SISTEMA |  |  | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |
| 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ENDOSKOPINĖ SISTEMA | Kiekis 1 komplektas |  |  |  |  | x |  |
| 1.1 |  | Vaizdo procesorius | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Vaizdo sistema skirta | Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis, ≥ 5 lempos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Oro reguliavimo lygiai | ≥3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Spalvoto vaizdo suderinimas CMOS ar lygiaverčio tipo videoendoskopams | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Skaitmeniškai apdoroto vaizdo režimai ne mažiau nei šie: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse). |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus | 1. >4 endoskopo mygtukus; 2. >5 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus, arba visos funkcijos pasiekiamos ekrane (lietimui jautriame ar lygiaverčiame). |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija | 1. Vaizdas vaizde (PIP); 2. Vaizdas šalia vaizdo vienodu masteliu (POP), kai viename yra rodomas skaitmeniškai apdorotas vaizdas, o kitame rodomas originalus. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Diafragmos režimas | 1. Automatinis. 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus). 3. Vidutinis. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Signalų išvesties formatas | 1. 3G-SDI arba I2G-SDI arba lygiavertis; 2. DVI arba lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | Paciento duomenų įvedimas | ≥ 50 pacientų duomenų |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Statinių vaizdų ir video išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | Jutiklinis skydelis | Integruotas/neatjungiamas į vaizdo procesoriaus korpusą. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių ir anglų kalba. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis viename jrenginyje | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Monitorius (skystųjų kristalų ar lygiavertis) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Dydis | >31,5" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Skirtas naudoti medicinoje | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Video įvestis | 1. ≥ 12G-SDI; 2. HDMI arba DisplayPort arba DVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Video išvestis | 1. ≥ 12G-SDI; 2. HDMI arba DisplayPort arba DVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 |  | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde (POP) arba analogiška |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Skiriamoji geba | ≥ 3840 x 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  | Pašvietimas | ≥ 1000 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Kontrasto santykis | ≥ 1000:1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Vežimėlis endoskopinei įrangai | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis ar lygiavertis laikiklis ≥ 3 sąnariais |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Endoskopų laikiklis | Ne mažiau kaip dviem endoskopams kabinti |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Lentynos įrangai sudėti | ≥ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Peristaltinė apiplovimo pompa | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Paskirtis | Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | Reguliuojamas vandens srautas | 1. Per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min; 2. Per instrumento kanalą: ≥ 600 ml/min. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | Valdymas | Kojiniu pedalu arba endoskopo mygtuku. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Komplektacija | 1. Pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. (pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne, taip pat nurodomas siūlomas kiekis (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia); 2. Vamzdeliai, ne mažiau kaip 50 vnt. (pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne, taip pat nurodomas siūlomas kiekis (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia); 3. Laidas pompos ir procesoriaus sujungimui. (pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne, (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia); |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Vakuuminis siurblys | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Vakuumas | ≥ 90 kPa (-0,9 bar) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 30 l/min. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 |  | Indas skysčiams | Talpa: >1,8 litrai |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 |  | Komplekte | 1. Indas skysčiams, autoklavuojamas, >2 vnt. 2. Filtras, >10 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Vaizdo gastroskopas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 |  | Regėjimo laukas | ≥ 140o |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 |  | Lauko gylis | Ne siauriau nei 3 mm-100 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 |  | Lenkimo kampai | Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn ≥210o/≥90°/≥ 100°/ ≥100° |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 |  | Distalinio galo diametras | ≤ 9,9 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 |  | [vedamosios dalies diametras | ≤ 9,9 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 |  | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.8 |  | Darbinis ilgis | >1010 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Kolonoskopas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. |  | Regėjimo laukas | ≥ 140o |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. |  | Lenkimo kampai: | Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn >180°/>180 °/>160°/>160°/ |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. |  | Įvedamos dalies išorinis diametras | <13,2 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. |  | Kolonoskopai du skirtingo ilgio | Būtina, teikiant pasiūlymą nurodyti ilgius |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. |  | Kanalo diametras | >3,7 mm |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6. |  | Su papildomu vandens padavimo kanalu | Būtina. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7. |  | Kartu su kolonoskopu pateikiami standartiniai priedai | Būtina. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne (papildomų įrodančių dokumentų pateikti nereikia) |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su įranga pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (NURODYTI PARAMETRAI NĖRA BŪTINI IR NAUDOJAMI PASIŪLYMŲ PRANAŠUMUI PAGAL KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJUS ĮVERTINTI):

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |  |
| T1 | Pirmas parametras Monitoriaus šviesumas ≥1850 cd/m2 |  | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |
| T2 | Antras parametras Monitoriaus kontrasto santykis ≥ 1.000.000: 1 |  | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |
| T3 | Trečias parametras Regėjimo lauko gylis ne siauriau nei 1,5 mm - 100 mm |  | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |
| T4 | Ketvirtas parametras Gastroskopo instrumento kanalo diametras ≥ 3.2 mm |  | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |
| T5 | Penktas parametras Gastroskopo lenkimo kampai Dešinėn / kairėn ≥120°/ ≥120° |  | Taip = 10 balai Ne = 0 balų |
| T6 | Šeštas parametras Gastroskopo lenkimo kampas žemyn ≥120° |  | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |
| T7 | Septintas parametras Gastroskopo darbinis ilgis ≥ 1050 mm |  | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |